Zał. nr 1A do SWZ

pieczęć   firmowa  wykonawcy

Znak sprawy: DE.332.1.2022

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANYCH SAMOCHODÓW

Pakiet II

(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

1.Zamawiający wymaga by oferowany pojazd był fabrycznie nowy, nie eksploatowany, z roku produkcji 2022 r.

Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu skompletowanego, czyli po wykonaniu adaptacji 
Pojazd ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.Termin dostawy pojazdu w pełni kompletnego max. 120 dni od daty podpisania umowy.

3. Ambulans ma spełniać wymagania  określone w polskiej normie PN-EN 1789 typ ambulansu C ( lub równoważnej) w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia.

4.Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia (przy wyliczaniu 72 godzinnego terminu uwzględniane będą jedynie godziny przypadające w dni robocze).

5.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zastępczego ambulansu na czas naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku trzykrotnej naprawy  gwarancyjnej przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.

| Wypełnia Wykonawca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Model/ typ/marka | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Pojemność silnika | Podać |  |
| Numer i data wydania świadectwa homologacji | Podać |  |
| Rok produkcji Wymagany nie starszy niż 2022 rok | Tak |  |

| Lp. | Parametr wymagany | TAK/NIE* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| I | NADWOZIE |  |  |
| 1. | Typ “furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa. | TAK |  |
| 2. | Przystosowany do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej wraz z kierowcą oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. | TAK |  |
| 3. | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy z obowiązującą wersją normy PN EN 1789, wyposażona w dwa pojedyncze fotele z zagłówkami, z czego fotel kierowcy z regulacją wysokości, podłokietnikiem oraz regulacją lędźwiową, wyposażone w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. | TAK |  |
| 4. | Dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy dywaniki gumowe zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze. | TAK |  |
| 5. | W kabinie kierowcy 2 fabryczne gniazda 12V (tzw. gniazda zapalniczki) i dwa gniazda USB | TAK |  |
| 6. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. | TAK |  |
| 7. | Kierownica z regulacją w dwóch płaszczyznach. Zamawiający dopuszcza regulację kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie, oraz fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkową pełną regulację oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni umożliwi zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy. | TAK |  |
| 8. | Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera. | TAK |  |
| 9. | -Drzwi boczne prawe przedziału medycznego – przesuwane do tyłu z otwieraną szybą. -stopień zewnętrzny. | TAK |  |
| 10. | Dodatkowe drzwi boczne usytuowane za kierowcą za którymi znajduje się oświetlony schowek (oddzielony od przedziału medycznego) wraz z uchwytami (mocowaniami) na dwie butle tlenowe 10l, krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym, materac próżniowy oraz nosze podbierakowe i deskę ortopedyczną dla dorosłych oraz dla dzieci, kamizelkę KED, kaski ochronne, pojemnik reimplantacyjny. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny) dostęp do plecaka/torby medycznej– z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu)Koncepcja do uzgodnienia po podpisaniu umowy | TAK | , |
| 11. | Drzwi tylne wysokie, dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane na boki do kąta min. 250°, wyposażone w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł, oraz w światła awaryjne włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. | TAK |  |
| 12. | Stopień tylny wejściowy antypoślizgowy, spełniający rolę zderzaka. | TAK |  |
| 13. | Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem. Minimum 2 piloty zdalnego sterowania centralnym zamkiem. | TAK |  |
| 14. | Autoalarm i immobiliser. | TAK |  |
| 15. | Reflektory przeciwmgielne przednie. | TAK |  |
| 16. | Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 17. | Elektrycznie sterowane lusterka boczne, z podwójnym lustrem, podgrzewane. | TAK |  |
| 18. | Pełnowymiarowe koło zapasowe. | TAK |  |
| 19. | Kolor nadwozia żółty, zgodny z aktualnie obowiązującą normą PN EN 1789 | TAK |  |
| 20. | Radio z odtwarzaczem CD lub MP3 z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym min. 2. Radio z możliwością bezprzewodowego podłączenia telefonu ( Bluetooth). | TAK |  |
| 21. | Fabryczny zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 litrów. |  |  |
| 22. | Kamera cofania umieszczona na dachu ambulansu z wizualną sygnalizacją odległości. Zamawiający dopuszcza, aby kamera cofania umieszczona była w obrębie tablicy rejestracyjnej. | TAK |  |
| 23. | W kabinie kierowcy panel sterujący ( zamontowany w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla kierowcy): - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia silnika z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230V, - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora rozruchowego oraz dodatkowego służącego do zasilania w przedziale medycznym, - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych, -sygnalizacją świetlną i dźwiękową - sterujący zewnętrznymi reflektorami służącymi do oświetlenia miejsca akcji, Lub sterowanie za pomocą manipulatora sygnalizacji uprzywilejowania | TAK |  |
| 24. | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów. | TAK |  |
| 25. | Dodatkowa regulowana lampka na elastycznym ramieniu dla pasażera. | TAK |  |
| 26. | Kierunkowskazy na lusterkach lub na bocznych przednich błotnikach | TAK |  |
| II | SILNIK I NAPĘD |  |  |
| 1. | Elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim | TAK |  |
| 2. | Moc silnika min 150KM o maksymalnym momencie obrotowym min 315 Nm | TAK |  |
| 3. | Pojemność silnika min. 1900 cm3. | TAK |  |
| 4. | Silnik spełniający wymagania emisji spalin EURO 6 lub EURO VI | TAK |  |
| 5. | Napęd na przód, tył lub 4x4 | TAK |  |
| 6. | Skrzynia biegów automatyczna lub manualna | TAK |  |
| 7. | Urządzenie do podgrzewania silnika ułatwiające uruchamianie silnika w trudnych warunkach zimowych (grzałka bloku lub w układzie chłodzenia silnika zasilana napięciem 230V) | TAK |  |
| III | UKŁAD HAMULCOWY |  |  |
| 1. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych | TAK |  |
| 2. | Z systemem wspomagania nagłego hamowania BA. | TAK |  |
| 3. | Z systemem ABS – zapobiegający blokowaniu kół w trakcie awaryjnego hamowania. | TAK |  |
| 4. | Z systemem ESP – stabilizacji toru jazdy. | TAK |  |
| 5. | Z systemem ASR – zapobiegający poślizgowi kół w trakcie ruszania. | TAK |  |
| 6. | Z systemem rozdziału siły hamowania | TAK |  |
| IV | ZAWIESZENIE |  |  |
| 1. | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK |  |
| 2. | Zawieszenie posiadające drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK |  |
| V | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
| 1 | Trójkąt ostrzegawczy. | TAK |  |
| 2 | Załączyć świadectwo homologacji na pojazd kompletny (pojazd bazowy) | TAK |  |
| 3 | Dwa urządzenia do wybijania szyb z możliwością przecinania pasów bezpieczeństwa w ( po jednym w kabinie kierowcy i przedziale medycznym). | TAK |  |
| 4 | Dodatkowa gaśnica min. 1 kg środka gaśniczego medycznym wraz z chwytem mocującym. | TAK |  |
| 5 | Klin pod koło w schowku technicznym | TAK |  |
| 6 | Łom w schowku technicznym | TAK |  |
| 7 | Dwa pachołki drogowe do zabezpieczenia miejsca akcji | TAK |  |
| 8 | Dodatkowy trójkąt ostrzegawczy w schowku technicznym | TAK |  |
| 9 | Fabryczny podnośnik, klucz do kół, zestaw narzędzi, apteczka samochodowa. | TAK |  |
| 10 | Załączyć aktualną cało pojazdową homologację typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego Ambulansu typu C) zgodną z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013r w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywę 2007/46 WE. Zamawiający dopuszcza, aby zamiast sprawozdania z badań dynamicznych Wykonawca dostarczył certyfikat zgodności z całą normą. Nie jest wymagane składanie wraz z ofertą załączników do homologacji, lecz w przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do ich przedłożenia celem weryfikacji zgodności oferty z wymogami SWZ | TAK |  |
| 11 | Sprawozdanie z badan dynamicznych zabudowy medycznej z pkt.4.5.9. ( zwane w SWZ Badaniem 10 g) dotyczące typu ambulansu będącego przedmiotem oferty zgodnie z wymaganiami zharmonizowanej Normy Europejskiej PN EN1789 lub równoważną . Dokument wystawiony przez niezależną notyfikowana jednostkę badawczą. Załączyć do oferty sprawozdanie z badań określające wraz z dokumentacją techniczną do sprawozdania , określające schemat zabudowy będącej przedmiotem oferty – załączyć zdjęcia z badań oraz rysunki techniczne zabudowy potwierdzone przez jednostkę wykonującą badanie. Typ pojazdu badanego określonego w sprawozdaniu z badan dynamicznych musi odpowiadać typowi pojazdu określonemu w załączonej homologacji pojazdu skompletowanego Homologacja oferowanego ambulansu musi umożliwić rejestracje w Polsce | TAK |  |
| VI | NADWOZIE – PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |
| 1. | Minimalne wymiary przedziału medycznego (długość x szerokość x wysokość) 3050 x 1700 x 1800mm. | TAK |  |
| 2. | Izolacja termiczna i akustyczna ścian i sufitu. | TAK |  |
| 3. | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie podstawy pod nosze główne, o powierzchni antypoślizgowej, połączona szczelnie z zabudową ścian, łatwo zmywalna. | TAK |  |
| 4. | Ściany boczne przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania wyposażenia. | TAK |  |
| 5. | Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym, łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. | TAK |  |
| 6. | Na prawej ścianie 1 fotel obrotowe ze zintegrowanym zagłówkiem ( Zamawiający dopuszcza zagłówki regulowane), fotel/fotele wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, z regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji). Wszystkie fotele wykonane z materiału łatwo zmywalnego Na wezwanie Zamawiającego dostarczyć homologacje cząstkowe lub protokoły z badań wykonanych przez niezależną jednostkę notyfikującą. | TAK |  |
| 7. | Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel obrotowy umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem ,zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji). Fotel z systemem przesuwu. Przesuw z blokadą mechaniczną lub elektryczną. Fotel wraz z systemem przebadany na zgodność z REG 14 dla typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasa bezpieczeństwa i REG 17 dla typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań. Typ pojazdu- oznacza oferowana marka i model pojazdu. Na wezwanie Zamawiającego dostarczyć homologacje cząstkowe lub protokoły z badań wykonanych przez niezależną jednostkę notyfikującą. | TAK |  |
| 8. | Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego, wyposażona w drzwi przesuwne z otwieranym oknem, umożliwiające swobodne poruszanie się pomiędzy pomieszczeniem medycznym a kabiną kierowcy. Konstrukcja i działanie drzwi zgodne z wymogami normy PN EN 1789. | TAK |  |
| 9. | Zabudowa meblowa umożliwiająca umieszczenie w niej sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego w aktualnej normie PN EN 1789 dla ambulansu typu C (szczegółowa koncepcja do uzgodnienia z Zamawiającym). | TAK |  |
| 10. | Na ścianie lewej szyna wraz z min. dwoma panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylatora, pompy infuzyjnej. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia w/w sprzętu medycznego wg uznania. Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do w/w sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. | TAK |  |
| 11. | Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem, z możliwością płynnej regulacji temperatury. | TAK |  |
| 12. | Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz urządzeń przed ich niekontrolowanym otwieraniem i przemieszczaniem w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | TAK |  |
| 13. | W przedziale medycznym zamontowany panel sterujący spełniający następujące funkcje: - z funkcją zegara i kalendarza (aktualny czas, aktualna data),/ Zamawiający dopuszcza aby funkcja wyświetlania daty i zegar nie były zintegrowane z panelem sterującym - sterowanie oświetleniem wewnętrznym przedziału medycznego, - sterowanie drzwiami w ścianie działowej - sterowanie układem ogrzewania przedziału medycznego, - informujący o temperaturze przedziału medycznego, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji przedziału medycznego, -możliwość sterowania oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym z paneli przy drzwiach wejściowych do przedziału medycznego Zamawiający nie dopuszcza panelu dotykowego (typu touch screen) | TAK |  |
| 14. | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników. | TAK |  |
| 15. | Sufitowe i ścienne uchwyty dla personelu medycznego. | TAK |  |
| 16. | Instalacja tlenowa z panelem z 3 punktami, (w tym jeden sufitowy) poboru typu AGA, manometrem ciśnienia w instalacji, z butlami, reduktorami na butlę ( 2 sztuki) oraz z przepływomierzem wpinanym do gniazda AGA ( 1 szt.) Nie wymaga się zainstalowania przełącznika butla/butla. Butle tlenowe, aluminiowe ( 2 sztuki) o pojemności 2,7 l z dwoma reduktorami tlenowymi i manometrem obrotowym, z regulowanym przepływem 0-25 l na minutę. | TAK |  |
| 17. | Centralna instalacja próżniowa z pojemnikiem i wkładem (workiem) jednorazowym na wydzielinę o pojemności min. 1l, regulatorem ssania oraz kompletem przewodów do odsysania pacjenta. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. | TAK |  |
| 18. | Podstawa (laweta) pod nosze główne, posiadająca płynny przesuw boczny, z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę (podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności). | TAK |  |
| 19. | Okna w przedziale medycznym pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą. | TAK |  |
| 20. | Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz urządzeń przed ich niekontrolowanym otwieraniem i przemieszczaniem w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. |  |  |
| 21. | Kosze na śmieci i miejsca na pojemniki na materiał niebezpieczny w zabudowie meblowej. | TAK |  |
| 22. | Co najmniej 2 sufitowe punkty świetlne typu LED nad noszami, z regulacją kąta padania światła + oświetlenie punktowe typu LED blatu roboczego. | TAK |  |
| 23. | Automatyczne włączenie/ wyłączenie oświetlenia ( jednej sekcji) po otwarciu/ zamknięciu drzwi przedziału pacjenta, możliwość włączania/ wyłączania oświetlenia z paneli umieszczonych przy drzwiach wejściowych do przedziału medycznego. | TAK |  |
| 24. | Szczegóły dotyczące zabudowy przedziału medycznego ( szafki, rozmieszczenie sprzętu, dodatkowe uchwyty) zostaną ustalone po podpisaniu umowy) | TAK |  |
| VII | OGRZEWANIE,WENTYLACJA, KLIMATYZACJA |  |  |
| 1. | Ogrzewanie kabiny kierowcy i przedziału medycznego wykorzystujące ciecz chłodzącą silnik., | TAK |  |
| 2. | Niezależny od pracy silnika i układu chłodzenia silnika system ogrzewania przedziału medycznego o mocy min. 5,0 kW, dodatkowy niezależny od pracy silnika system ogrzewania kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW, umożliwiający dodatkowo ogrzanie silnika przed jego uruchomieniem ( proszę podać markę i model oferowanych urządzeń). | TAK |  |
| 3. | Dodatkowa nagrzewnica wodna w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik z dodatkową pompką wody oraz zaworem odcinającym. | TAK |  |
| 4. | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju, proszę podać markę, model i wydajność w m3). | TAK |  |
| 5. | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla przedziału medycznego i kabiny kierowcy , automatyczna, z możliwością ustawienia żądanej temperatury (podać markę i model). | TAK |  |
| 6. | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego – grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy zapewniającej uzyskanie właściwej temperatury w przedziale medycznym. | TAK |  |
| 7 | Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlenia i wentylacji przedziału medycznego o minimalnych wymiarach min. 300 mm x 500 mm z roletą/moskitierą. Zamawiający nie wymaga, aby szyberdach pełnił funkcję wyjścia ewakuacyjnego. | TAK |  |
| VIII | INSTALACJA ELEKTRYCZNA I OŚWIETLENIE |  |  |
| 1. | Układ zasilania zewnętrznego 230V z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym, z wizualną sygnalizacją informującą o podłączeniu do sieci 230V. | TAK |  |
| 2. | Przewód zasilania zewnętrznego 230V o długości min. 10m. | TAK |  |
| 3. | Zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180Ah, z czego jeden to akumulator rozruchowy silnika, drugi do zasilania pozostałych odbiorników prądu. | TAK |  |
| 4. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa z sieci 230V, umożliwiająca doładowanie obu akumulatorów w czasie postoju. | TAK |  |
| 5. | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania dwóch akumulatorów w czasie jazdy. | TAK |  |
| 6. | Minimum 4 gniazda 230V zamontowane w przedziale medycznym umożliwiająca ładowanie i pracę urządzeń zamontowanych w ambulansie. Dodatkowe gniazdo zamontowane w przedziale medycznym zasilane bezpośrednio z akumulatora rozruchowego. Stały dostęp zasilania. | TAK |  |
| 7. | Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, oraz 1 gniazdo zasilania 12V fabryczne tzw. zapalniczki. | TAK |  |
| 8. | Oświetlenie przedziału medycznego: - światło rozproszone typu LED lub jarzeniowego w kolorze naturalnym, umieszczone w części sufitowej przedziału medycznego, składające się z min. 6 lamp sufitowych lub 2 lamp ledowych, zapewniające prawidłowe oświetlenie przedziału medycznego, z funkcją przygaszania na czas transportu (tzw. oświetlenie nocne, które może być realizowane przez dodatkowe lampy LED). | TAK |  |
| 9. | Oświetlenie punktowe LED blatu roboczego. | TAK |  |
| 10. | Atestowana przetwornica (tj. przetwornica ma spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń) prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1500W (czysta sinusoida). W przedziale medycznym 2 oddzielne gniazda 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230Vw czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia (wyłączenie przetwornicy napięcia). | TAK |  |
| 11. | Światła boczne pozycyjne pojazdu. | TAK |  |
| 12. | Urządzenia zamontowane w procesie adaptacji pojazdu bazowego na ambulans sanitarny nie będą powodowały zakłóceń elektromagnetycznych które mogą mieć wpływ na pracę urządzeń systemu łączności i SWD oraz urządzeń medycznych przeznaczonych do pracy w ambulansie. | TAK |  |
| 13. | Zamawiający wymaga aby urządzenia elektryczne lub elektroniczne zabudowy specjalnej były zasilane i zabezpieczone całkowicie niezależnie od oryginalnej instalacji elektrycznej pojazdu bazowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ambulansem specyfikacji technicznej wykonanej instalacji elektrycznej i elektronicznej zamontowanych urządzeń w ambulansie wraz ze schematami poglądowymi i docelowymi tej instalacji. | TAK |  |
| 14 | Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V | TAK |  |
| IX | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO–DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |
| 1. | Przednia sygnalizacja oparta na belce lub zintegrowana z dachem. | TAK |  |
| 2. | W tylnej części dachu pojazdu sygnalizacja oparta na belce, lub koguty. Dodatkowe światła LED do oświetlenia przestrzeni za ambulansem. | TAK |  |
| 3. | Dwie niebieskie lampy LED, zamontowane w atrapie chłodnicy | TAK |  |
| 4. | Dwie niebieskie lampy LED, zamontowane na przednich błotnikach o świetle rozproszonym | TAK |  |
| 5. | Dwie niebieskie lampy LED, zamontowane na tylnych słupkach lub nadkolach o świetle rozproszonym. | TAK |  |
| 6. | Sygnalizacja dźwiękowa modulowana o mocy min. 180 W z możliwością podawania komunikatów głosem, zgodna z obowiązującymi przepisami . Min. dwa głośniki. | TAK |  |
| 7. | Głośniki zamontowane w pasie przednim ( odporny na warunki atmosferyczne i zachlapanie). Podać markę i model wzmacniacza i głośnika. Nie dopuszcza się głośnika zamontowanego w komorze silnika. | TAK |  |
| 8. | Dodatkowa sygnalizacja niskotonowa z 2 głośnikami o mocy min. 100W każdy, posiadająca certyfikat zgodności/ homologację z REG 10 EKG ONZ, załączona na czas pracy od 10 do 30 sekund ( podać markę i model oraz numer certyfikatu/ homologacji. | TAK |  |
| 9. | Reflektory LED po obu stronach i z tyłu pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji- po dwa z lewej i prawej strony z możliwością włączenia i wyłączenia z kabiny kierowcy i przedziału medycznego, dwa z reflektorów montowanych w tylnej części ścian bocznych i reflektory tylne włączające się automatycznie po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 30 km/h. | TAK |  |
| 10. | Możliwość włączenia/ wyłączenia naprzemiennego migania świateł drogowych przez kierowcę gdy włączona jest sygnalizacja uprzywilejowana. | TAK |  |
| 11. | Oznakowanie zewnętrzne pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (dla ambulansu typu „S” i „P”), dodatkowo wymienne emblematy „S” i „ P”. Dodatkowo - nazwa i adres Zamawiającego umieszczona po obu bokach pojazdu. Oznakowanie zewnętrzne pojazdu będzie uzgodnione po podpisaniu umowy. | TAK |  |
| 12. | Nadruk lustrzany „AMBULANS”, z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „ AMBULANS”, o wysokości znaków co najmniej 10 cm, także z tyłu pojazdu. | TAK |  |
| 13. | Wzór graficzny systemu PRM z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu o średnicy 50 cm. | TAK |  |
| 14. | - pas odblaskowy z foli typu 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm. umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli, - pas odblaskowy z foli typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm umieszczony wokół dachu. - pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym. | TAK |  |
| X | WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |  |  |
| 1. | Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego, wyprowadzenia instalacji do podłączenia radiotelefonu. Radiotelefon przewoźny - 1 sztuka Radiotelefon przenośny – 2 sztuki Zaoferowane urządzenia muszą być w pełni kompatybilne z obecnie używanymi przez SRM radiotelefonami firmy MOTOROLA (modele DM4601 i DP4601). | TAK |  |
| 2. | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz, - polaryzacja pionowa, - charakterystyka promieniowania –dookólna. | TAK |  |
| 3. | Konieczność zamontowania i skonfigurowania przez firmę ELTE Systemu GPS współpracującego z serwerem SMOK, podpięcie pod szynę CAN, skonfigurowanie serwera z możliwością wykonywania raportowania). Montaż nawigacji MAPA POLSKI. | TAK |  |
| 4. | Pojazd wyposażony w uchwyty do bezpiecznego przewożenia urządzeń systemu SWD PRM tj. w ofercie należy uwzględnić stację dokującą (ładującą do tabletu) i uchwyt do drukarki, oraz drukarkę o parametrach: - atramentowa monochromatyczna (czarny), - system stałego zasilania w atrament (bez kartridży), - szybkość wydruku minimum 30 stron/1 min. - format druku A4 - podajnik papieru minimum 30 arkuszy - drukowanie przez Wi-Fi - złącze USB - zasilanie 230V - wymiary: wys. max. 165mm; gł. max. 270mm; szer. max. 375mm - waga max. 3,6kg Zamawiający wymaga by stacja dokująca ( ładująca do tabletu) oraz uchwyt do drukarki były zamontowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo załogi oraz transportowanego pacjenta. Pojazd wyposażony w instalację elektryczną przygotowaną do zamontowania urządzeń systemu SWDPRM, wraz z MODUŁEM GPS TELTONIKA FMC640 umożliwiający bezpieczny dostęp do urządzenia Wszystkie w/w działania nie będą miały wpływu na zakres i czas udzielonej gwarancji | TAK |  |
| XI | INNE |  |  |
| 1. | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo-sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie , wyposażony w światło typu LED , czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min 2 godziny, wyposażony w uchwyt do zamocowania w pojeździe oraz ładowarkę samochodową i sieciową 230 V. | TAK |  |
| 2. | Na wezwanie Zamawiającego należy dołączyć certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 w zakresie oferowanego ambulansu typu C wystawiony przez jednostkę notyfikującą dla oferowanej marki i modelu ambulansu. | TAK |  |
| 3. | Wykonawca dostarcza wraz z pojazdem niezbędne dokumenty do jego rejestracji na ternie RP. | TAK |  |
| 4. | Załączyć świadectwo homologacji na pojazd skompletowany. | TAK |  |
| 5. | Pojazd przygotowany do rejestracji z kompletem dokumentów dopuszczających go do ruchu drogowego, zgodnie z art. 70 zn 4 ustawy „prawo o ruchu drogowym” | TAK |  |
| 6. | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 na oferowany system transportowy ( Laweta ) wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną . Nie jest wymagane składanie wraz z ofertą załączników do homologacji, lecz w przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do ich przedłożenia celem weryfikacji zgodności oferty z wymogami SWZ | TAK |  |
| 7. | Dodatkowo 4 opony zimowe z felgami. | TAK |  |
| 8. | Wideo rejestrator umieszczony w lusterku wstecznym. Zamawiający dopuszcza miejsce mocowania wideo rejestratora obok lusterka wstecznego. | TAK |  |
| 9. | Lodówka sprężarkowa | TAK |  |

* wypełnia Wykonawca

UWAGA!!!
Brak wpisu w polach parametr oferowany lub nie spełnienie zapisów poszczególnych warunków parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

Parametry techniczne dla sprzętu medycznego do ambulansu sanitarnego 
typu „C”

| Lp. | SPRZĘT I APARATURA MEDYCZNA | #### ILOŚĆ | #### TAK/NIE (określić) | ## Oferowane parametry ## (opisać, podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | NOSZE GŁÓWNE |  |  |  |
|  | Nosze fabrycznie nowe. Rok produkcji 2022 |  |  |  |
|  | Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. |  |  |  |
|  | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. |  |  |  |
|  | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. |  |  |  |
|  | Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni. |  |  |  |
|  | Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście. |  |  |  |
|  | Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak do pozycji węszącej |  |  |  |
|  | Z zestawem 3 pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. |  |  |  |
|  | Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące, o zgrzewanych krawędziach, mocowany na rzepy. |  |  |  |
|  | Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi obsługiwanymi jedną ręką. |  |  |  |
|  | Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy. |  |  |  |
|  | Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy. |  |  |  |
|  | Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze. |  |  |  |
|  | Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia) |  |  |  |
|  | Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne. |  |  |  |
|  | Waga noszy max. 23 kg (podać) |  |  |  |
|  | Trwałe, oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy. Odblaskowe oznaczenia. |  |  |  |
|  | Możliwość mycia ciśnieniowego. |  |  |  |
|  | Dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci. |  |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie dopuszczalne min. 227 kg (podać) |  |  |  |
| II. | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH |  |  |  |
|  | Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę. |  |  |  |
|  | Szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami. |  |  |  |
|  | Regulacja wysokości w minimum 7 poziomach. |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia |  |  |  |
|  | Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy. |  |  |  |
|  | Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce. |  |  |  |
|  | Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera |  |  |  |
|  | Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost. |  |  |  |
|  | 4 główne uchwyty transportera |  |  |  |
|  | Dodatkowe uchylne uchwyty transportera ułatwiające manewrowanie z możliwością odblokowania goleni |  |  |  |
|  | Rama transportera wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia) |  |  |  |
|  | Przyciski blokady goleni kodowane kolorami |  |  |  |
|  | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera. Odblaskowe oznaczenia. |  |  |  |
|  | Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. |  |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie dopuszczalne transportera min. 227 kg. |  |  |  |
|  | Możliwość mycia ciśnieniowego. |  |  |  |
|  | Waga transportera max 28 kg. Dopuszcza się wyższą wagę transportera do max.36 kg przy ładowności przekraczającej 220 kg, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865, poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC-dostarczyć przy dostawie |  |  |  |
|  | Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789. Poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC- dostarczyć przy dostawie |  |  |  |
|  | Na oferowany system transportowy (nosze i transporter), deklaracja zgodności, folder – załączyć do oferty. |  |  |  |
| III. | CIŚNIENIOMIERZ ŚCIENNY |  |  |  |
|  | ciśnieniomierz stacjonarny zegarowy, przystosowany do pracy w ambulansie |  |  |  |
|  | kosz na mankiety |  |  |  |
|  | uchwyt do montażu, |  |  |  |
|  | duży czytelny zegar o średnicy min.17 cm |  |  |  |
|  | podziałka pomiaru skalowana co 2 mmHg, |  |  |  |
|  | zakres pomiaru od 0 do 300 mmHg, |  |  |  |
|  | mankiet dla dorosłych i dzieci w komplecie |  |  |  |
| IV. | SSAK KARETKOWY |  |  |  |
|  | podać markę i model/typ rok produkcji |  |  |  |
|  | ssak akumulatorowo – sieciowy, z wbudowanym akumulatorem z możliwością pracy w ambulansie i poza nim; |  |  |  |
|  | z możliwością ładowania akumulatora i pracy ssaka z zasilania 12 V w ambulansie i z sieci 230 V; |  |  |  |
|  | pojemność zbiornika (słoja) min. 1 l |  |  |  |
|  | wartość ssania przy 12Vz wolnym przepływem 20 l/min; |  |  |  |
|  | max. próżnia przy 12 V 0,8 bar; |  |  |  |
|  | przewód ssący; |  |  |  |
|  | skuteczność filtra zaworu nadmiarowego min.99%; |  |  |  |
|  | Filtr hydrofobowy antybakteryjny; |  |  |  |
|  | zakres temperatur użytkowanie – 180C do +400C ładowanie - + 5 0C do + 400C przechowywanie - 400C do + 700C |  |  |  |
|  | akumulator - wskaźnik naładowania akumulatora; |  |  |  |
|  | czas pracy ciągłej akumulatora przy max obciążeniu min. 30 min |  |  |  |
|  | żywotność baterii min. 3 lata; |  |  |  |
|  | zasilacz pierwotny 230V/50Hz, wtórny 13,8 V/0,3 A; |  |  |  |
|  | pojemnik z PC, złączka z otworem regulacyjnym z PE, przewody z PCV; |  |  |  |
|  | waga poniżej 6 kg; |  |  |  |
|  | torba na akcesoria, |  |  |  |
|  | uchwyt zgodny z wymogami normy PN EN 1789 lub równoważnej, posiadający funkcje zasilania ssaka i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia do uchwytu (podać markę i model, załączyć folder); |  |  |  |
| V | KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE SKŁADANE |  |  |  |
|  | Podać markę, model i rok produkcji, fabrycznie nowe, min 2022 |  |  |  |
|  | Załączyć folder i deklarację zgodności CE |  |  |  |
|  | Wykonane z wytrzymałego materiału odpornego na korozję i na działanie płynów dezynfekujących. |  |  |  |
|  | Wyposażone w rozkładany system płozowy ułatwiający transport pacjenta po schodach. |  |  |  |
|  | Wyposażone w górny uchwyt teleskopowo regulowany w min 3 pozycjach. |  |  |  |
|  | Wyposażone w demontowalne siedzisko. |  |  |  |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego winylu, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego i umożliwiającego dezynfekcję. |  |  |  |
|  | Składane, z blokadą przypadkowego złożenia w trakcie transportu. |  |  |  |
|  | Wyposażone w min 4 kółka transportowe z czego min 2 obrotowe wyposażone w hamulce |  |  |  |
|  | Średnica tylnych kółek min 175 mm, umożliwiająca wygodne przemieszczanie krzesełka z pacjentem po nierównym podłożu. |  |  |  |
|  | Wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie. |  |  |  |
|  | Wysokość górnej ramy oparcia w rozłożonym krzesełku mierzona od podłogi - min. 1130 mm, max. 1540 mm. - zapewniająca komfort dla pacjenta. |  |  |  |
|  | Waga max 12 kg |  |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie minimum 180 kg |  |  |  |
| VI. | DEZYNFEKATOR AMBULANSOWY |  |  |  |
| 1. | Podać markę i model/typ rok produkcji |  |  |  |
| 2. | Dwa tryby pracy. Dezynfekcja (w obecności ludzi), Ozonowanie (poza obecnością ludzi). |  |  |  |

Wszystkie w/w parametry i wymogi są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

..................................... dnia ......................                                                                           ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)