Załącznik nr 1 do SWZ

Wymagania i parametry techniczne na dostawę dylatometru poziomy do pomiarów parametrów termomechanicznych szkieł i szkło-ceramik

| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie | Kolumna do wypełnienia przez oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ |  | Podać |
| 2 | Producent |  | Podać |
| 3 | Kraj producenta |  | Podać |
| 4 | Rok produkcji | 2024/2025 | Potwierdzić |

| 1 | Podstawowe wymagania techniczne | Stanowisko pomiarowe służące do: Pomiaru współczynnika rozszerzalności cieplnej (CTE) dla szkieł i ceramik oraz temperatur przemian: zeszklenia (Tg) i mięknięcia (SP) szkieł i spiekania (ST) ceramik. składające się z: 1.1. Urządzenia pomiarowego – dylatometru poziomego z drążkiem popychającym i ciągłym pomiarem siły nacisku, 1.2. Pieca z oporowym elementem grzewczym z ochroną elementów w postaci rury z Al2O3, o możliwości ogrzewania próbki od temperatury otoczenia (RT) do 1600°C (mierzone jako temperatura próbki) 1.3. Systemu chłodzenia urządzenia czynnikiem chłodniczym np. wodą w obiegu zamkniętym, LUB wydajnego układu chłodzenia powietrzem, 1.4. Układu podłączenia gazów dodatkowych (patrz punkt 3 i 4), 1.5. Stanowiska komputerowego, 1.6. Oprogramowania. | Potwierdzić |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Dokładność, rozdzielczość, wymiary próbek | 2.1. Dokładność automatycznego pomiaru współczynnika rozszerzalności: min. 0,03∙10-6 1/K lub lepsza, 2.2. Rozdzielczość pomiaru zmiany długości: 2 nm lub lepsza, 2.3. Zakres pomiarowy ± 4000 µm lub szerszy, 2.4. Możliwość pomiaru próbek o wymiarach w zakresie, w którym znajdą się belki prostopadłościenne o przekroju kwadratowym o wymiarach 4/4/30mm, 2.6. Dokładność pomiaru temperatury: 1 K, 2.7. Precyzja pomiaru temperatury: 0.1 K, 2.8. Rozdzielczość pomiaru temperatury: 0.001 K. 2.9. Próbka referencyjna z ceramiki Al2O3 certyfikowana na wartość współczynnika rozszerzalności cieplnej wraz ze świadectwem wzorcowania. | Potwierdzić |
| 3 | Badanie w atmosferze innej niż powietrze | 3.1. Układ pomiarowy gazoszczelny, 3.2. Sterowanie przepływem gazu z poziomu oprogramowania. | Potwierdzić |
| 4 | Badanie w atmosferze innej niż powietrze cd. Kryterium oceny ofert „jakość techniczna urządzenia” | 4.1. Min. 1 linia podłączenia gazów (z grupy gazów obojętnych np. N2, Ar, oraz utleniających np. O2), składająca się z: przyłączy i przewodów do podłączenia gazu, przepływomierza masowego, zaworu zamykającego. 4.2. Kryterium oceny ofert. Liczba linii: 1 linia = 0 pkt 2 linie = 10 pkt, 3 i więcej = 20 pkt | Podać liczbę linii |
| 5 | Oprogramowanie, sprzęt komputerowy | 5.1. Oprogramowanie opracowane przez producenta urządzenia, do zbierania, przechowywania i analizy zebranych danych, umożliwiające automatyczne wyznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej (CTE) dla szkieł i ceramik oraz temperatur przemian: zeszklenia (Tg) i mięknięcia (SP) szkieł, spiekania (ST) ceramik. 5.2. Bezterminowa licencja oprogramowania dedykowanego do urządzenia zapewniająca funkcjonalności jak w punkcie 5.1. 5.3. Stanowisko komputerowe z systemem operacyjnym minimalnie o parametrach wymaganych przez dostarczane do urządzenia oprogramowanie. 5.4. Możliwość zainstalowania wersji oprogramowania dającej możliwość przeglądania i obróbki wyników na komputerach niepodłączonych do urządzenia, w ramach licencji z punktu 5.2. | Potwierdzić |
| 6 | Pozostałe | 6.1. Całodniowe szkolenie z obsługi urządzenia i oprogramowania dla min. 6 osób, 6.2. Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim w wersji elektronicznej na nośniku USB, 6.3. Serwis pogwarancyjny przez 10 lat od dostawy, 6.4. Wsparcie techniczne i dostarczenie części zamiennych przez 10 lat od dostawy | Potwierdzić |
| 7 | Testy akceptacyjne | Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testu akceptacyjnego celem weryfikacji spełnienia podanych i potwierdzonych w trakcie postępowania wymagań. Test zostanie przeprowadzony przy wstępnym odbiorze urządzenia na certyfikowanej próbce odniesienia dostarczonej w ramach dostawy, a wyniki porównane z zapisami w świadectwie wzorcowania, dostarczonym wraz z próbką referencyjną. Brak spełnienia wymagań skutkować będzie niepodpisaniem protokołu odbioru przez użytkownika. | Potwierdzić |

Załącznik nr 2 do SWZ

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11  września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY

O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU 
AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ……………………………………………… (nazwa postępowania),prowadzonego przez Sieć Badawcza  Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i  Fotoniki (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust.1  i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust 1 pkt 1-3 ustawy z 13 kwietnia 2022r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

lub

- zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

- Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

- Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e Podwykonawcą/mi: ……………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie tych faktów, o których mowa w Rozdziale VII SWZ znajdują się 
w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (należy zaznaczyć):

- https://prod.ceidg.gov.pl

- https://ems.ms.gov.pl

- inny rejestr:  ………………………………..

Załącznik nr 3 do SWZ

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11  września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. …………………………………………………… (nazwa postępowania),prowadzonego przez Sieć Badawcza  Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i  Fotoniki (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

□	Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  w  rozdziale VI specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

□	Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:………………………………………………….………………………., w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………..…………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

□	Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Załącznik nr 4 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O ZAKRESIE WYKONANIA ZAMÓWIENIA PRZEZ WYKONAWCÓW

WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

………………………………………………………………………………………..

oświadczamy, że:

- Wykonawca …………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane*:…………………………………………………………………………

- Wykonawca …………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy)zrealizuje następujące dostawy, usługi lub

roboty budowlane*:…………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam/my*, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 5 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

dla  Sieć Badawcza  Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki

| Przedmiot zamówienia |  | Dostawa dylatometru poziomy do pomiarów parametrów termomechanicznych szkieł i szkło-ceramik |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa i adres Wykonawcy | ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. |
| 2. | NIP REGON lub odpowiednie numery z państw | ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. |
| 3. | Telefon: e-mail: | ............................................................................... .............................................................................. |
| 4. | Całkowita cena oferty netto Stawka podatku VAT Wartość VAT Całkowita cena oferty brutto | podać: ............................ PLN słownie:........................................................ podać: .....................% podać: .......................................... PLN podać: ............................ PLN słownie: ...................................................... |
| 5. | Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. | podać: ........................................ (w miesiącach) |
| 6. | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | podać:…………………….. (w miesiącach) |
| 7. | Oświadczenie | Oświadczam, iż wybór mojej oferty będzie/ nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Wskazuje następujące nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku:........................................ nazwa towaru …..………………………………........................ |
| 8. | Rodzaj Wykonawcy | Oświadczam, iż jestem: - Mikro przedsiębiorcą - Małe przedsiębiorstwo - Średnie przedsiębiorstwo - Jednoosobowa działalność gospodarcza - Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - Inny rodzaj: podać ………………………. w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. (Uwaga! Zaznaczyć „X” odpowiednią kratkę) |
| 9. | Oświadczenie | Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią SWZ (wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część) i akceptuję jej brzmienie bez zastrzeżeń. |
| 10. | Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. | potwierdzić:…………………………………………….. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |
| 11. | Osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy | podać: ........................................... |
| 12. | Części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom | podać części zamówienia : ....................... podać nazwy firm: ………………………….. |
| 13. | Dokumenty załączone do oferty | 1. 2. |

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7  do SWZ

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, 
O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 PZP, 
W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….……

(pełna nazwa/firma, adres, NIP)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., oświadczamy, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia z postępowania,  o których mowa w:

- art. 108 ust. 1  ustawy Pzp

- art. 7 ust 1 pkt 1-3 ustawy z 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

są aktualne / są nieaktualne*

UWAGA!: W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji należy złożyć dodatkową informację 
w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

Załącznik nr 8 do SWZ

WYKAZ   WYKONANYCH   DOSTAW

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dylatometru poziomego do pomiarów parametrów termomechanicznych szkieł i szkło-ceramik oświadczamy, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy dostawy:

| Lp. | Przedmiot dostawy | Wartość dostawy | Data wykonania dostawy | Podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana (nazwa i adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |

Uwaga! Do przedstawionej w tabeli wykonanej dostawy należy dołączyć stosowne dowody potwierdzające, że dostawa została wykonana należycie.