Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

| LAMPA OPERACYJNA OKULISTYCZNA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | CECHY APARATU |  |  | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego |
| 1. | Urządzenie typ, model | Podać |  |  |
| 2. | Producent/Firma | Podać |  |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji-fabrycznie nowe | TAK |  |  |
| 5. | Oznakowanie CE | TAK |  |  |
| I | Kopuła główna |  | xxxxxx |  |
| 6 | Lekka konstrukcja ułatwiająca manewrowanie i pozycjonowanie lampy. | TAK |  |  |
| 7 | Lampa o budowie modułowej – kopuła składająca się z 3 modułów świetlnych, przeznaczona do współpracy z nawiewem laminarnym. Moduły fizycznie od siebie odseparowane | TAK |  |  |
| 8 | Lampa wyposażona tylko w białe diody LED min. 54 szt. | TAK |  |  |
| 9 | Pobór mocy przez kopułę max. 55 W. | TAK |  |  |
| 10 | Powierzchnia lampy łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub i nitów, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących. | TAK |  |  |
| 11 | Średnica zewnętrzna kopuły max. 85 cm. | TAK |  |  |
| 12 | Pozycjonowanie lampy za pomocą wymiennego, sterylizowanego uchwytu centralnego (min. 2 uchwyty w komplecie) Ponadto każdy z modułów wyposażony w uchwyt brudny pozwalający pozycjonować lampę). | TAK |  |  |
| 13 | Płynna regulacja średnicy pola operacyjnego realizowana mechanicznie za pomocą sterylizowanego, wymiennego uchwytu umieszczonego w centralnej części czaszy lampy | TAK |  |  |
| 14 | Średnica pola roboczego przy natężeniu d10% - d 50%: 21 cm – 11cm | TAK |  |  |
| 15 | Natężenie oświetlenia w odległości 1m – min. 160 000 luksów | TAK |  |  |
| 16 | Natężenie światła regulowane w zakresie min. 25÷100% za pomocą panelu umieszczonego przy kopule. Sterowanie elektroniczne realizowane w 10 stopniach | TAK |  |  |
| 17 | Stała temperatura barwowa na poziomie 4400 K | TAK |  |  |
| 18 | Współczynnik odwzorowania barw (Ra) nie mniejszy niż 96 | TAK |  |  |
| 19 | Kopuła zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu min. 165 cm | TAK |  |  |
| 20 | Możliwość obrotu ramienia stałego o min. 360° wokół mocowania głównego. | TAK |  |  |
| 21 | Wyłącznik lampy umieszczony na panelu przy ramieniu lampy. | TAK |  |  |
| 22 | Żywotność układu świetlnego – min 40 000 godzin | TAK |  |  |
| 23 | Stopień ochrony obudowy IP 43 | TAK |  |  |
| II | Kopuła pomocnicza | TAK |  |  |
| 24 | Regulacja położenia lampy możliwa dzięki uchwytowi przy kopule zapewniającemu dokładne pozycjonowanie lampy | TAK |  |  |
| 25 | Okrągły kształt lampy zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość | TAK |  |  |
| 26 | Średnica kopuły max 30 cm. | TAK |  |  |
| 27 | Kopuła wyposażona w uchwyt brudny | TAK |  |  |
| 28 | Kopuła wyposażona w wymienny sterylizowany uchwyt (min. 2 uchwyty w komplecie) | TAK |  |  |
| 29 | Ramię poruszające się w pionie dzięki sprężynowemu systemowi równoważącemu | TAK |  |  |
| 30 | Możliwość obrotu kopuły względem osi pionowej i poziomej | TAK |  |  |
| 31 | Ilość źródeł światła – min. 18 (tylko białe diody LED) | TAK |  |  |
| 32 | Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy | TAK |  |  |
| 33 | Natężenie oświetlenia w odległości 1 m: min. 60.000 lux | TAK |  |  |
| 34 | Wgłębność oświetlenie L1+L2: 130 cm | TAK |  |  |
| 35 | Współczynnik odwzorowania barw Ra 96 | TAK |  |  |
| 36 | Temperatura barwowa: 4.400 K | TAK |  |  |
| 37 | Regulacja natężenia oświetlenia realizowana bezdotykowo w min. w trzech krokach lub poprzez uchwyt sterylny (wybór przy zamówieniu) | TAK |  |  |
| 38 | Pobór mocy – max 20 W | TAK |  |  |
| 39 | Żywotność źródła światła min 40 000 godz. | TAK |  |  |
| 40 | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I | TAK |  |  |
| LAMPA ZABIEGOWA NA STATYWIE JEZDNYM |  |  |  |  |
| 41 | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym – statyw z 4 kołami (2 koła z hamulcem) | TAK |  |  |
| 42 | Regulacja położenia lampy możliwa dzięki uchwytowi przy kopule zapewniającemu dokładne pozycjonowanie lampy | TAK |  |  |
| 43 | Okrągły kształt lampy zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość | TAK |  |  |
| 44 | Średnica kopuły do 30 cm. | TAK |  |  |
| 45 | Kopuła wyposażona w uchwyt brudny | TAK |  |  |
| 46 | Kopuła wyposażona w wymienny sterylizowany uchwyt (min. 2 uchwyty w komplecie) | TAK |  |  |
| 47 | Ramię poruszające się w pionie dzięki sprężynowemu systemowi równoważącemu | TAK |  |  |
| 48 | Możliwość obrotu kopuły względem osi pionowej i poziomej | TAK |  |  |
| 49 | Ilość źródeł światła – min. 18 (tylko białe diody LED) | TAK |  |  |
| 50 | Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy | TAK |  |  |
| 51 | Natężenie oświetlenia w odległości 1 m: min. 60 000 lux | TAK |  |  |
| 52 | Wgłębność oświetlenie L1+L2: 130 cm | TAK |  |  |
| 53 | Współczynnik odwzorowania barw Ra 96 | TAK |  |  |
| 54 | Temperatura barwowa: 4.400 K | TAK |  |  |
| 55 | Regulacja natężenia oświetlenia realizowana bezdotykowo w min. w trzech krokach lub poprzez uchwyt sterylny | TAK |  |  |
| 56 | Pobór mocy – max 20 W | TAK |  |  |
| 57 | Waga do 35 kg | TAK |  |  |
| 58 | Żywotność źródła światła min 40.000 godz. | TAK |  |  |
| 59 | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I | TAK |  |  |
| II | WYMAGANIA OGÓLNE | xxxxxxx |  |  |
| 61 | Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE, deklaracja zgodności. Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych. Podać numer, załączyć kopię | TAK |  |  |
| 62 | Instrukcja obsługi, użytkowania oraz konserwacji i dezynfekcji w języku polskim przy dostawie (w formie wydrukowanej i elektronicznej). Skrócona instrukcja przy aparacie, po 1 egz. | TAK |  |  |
| 63 | Dokumentacja/specyfikacja techniczna sprzętu w wersji elektronicznej i wydrukowanej w języku polskim | TAK |  |  |
| 64 | Instruktaż, szkolenie z zakresu obsługi personelu medycznego w ramach zakupu sprzętu w siedzibie zamawiającego, po bezwzględnym uzgodnieniu terminu szkolenia z kupującym wraz z wydaniem zaświadczenia, certyfikatu o przebytym szkoleniu | TAK |  |  |
| 65 | Instruktaż personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia, certyfikatu o przebytym szkoleniu dla dwóch osób | TAK |  |  |
| 66 | Okres pełnej gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia min. 24 miesiące | TAK punktacja |  | 24 m-ce - 0 pkt 36 m-cy - 10 pkt 48 m-cy – 20 pkt |
| 67 | Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, wymagana przy dostarczeniu urządzeń | TAK |  |  |
| 68 | W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd w roku, zgodnie z zaleceniami producenta | TAK |  |  |
| 69 | Czas naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym max 7 dni | TAK |  |  |
| 70 | Paszport techniczny dla poszczególnych urządzeń przy dostawie | TAK |  |  |
| 71 | Termin dostawy wraz z montażem i protokolarnym przekazaniem max 50 dni | TAK |  | do 50 dni – 0 pkt do 40 dni – 10 pkt do 30 dni – 20 pkt |
| 72 | Zabezpieczenie autoryzowanego serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres minimum 10 lat | TAK |  |  |

UWAGA

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Pytania dotyczące powyższych parametrów i wymagań muszą odnosić się precyzyjnie do poszczególnych punktów.

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych dotyczących aparatu stawianych przez zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.