OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PO ZMIANACH – 12.05.2022 R.

Załącznik Nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Dostawa, montaż i uruchomienie myjek-dezynfekatorów na potrzeby Bloku Operacyjnego

Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny   Jeleniogórskiej

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

TABELA NR 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, model/typ, rok produkcji nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H= (F+G) | I |
| 1. | MYJNIA-DEZYNFEKATOR | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | akcesoria nie stanowiące integralnej części urządzeń* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | KOSZT DOSTAWY, DEMONTAŻU OBECNIE UŻYTKOWANYCH URZĄDZEŃ, MONTAŻU NOWYCH URZĄDZEŃ, SERWISOWANIA URZĄDZEŃ I SZKOLENIA DLA PERSONELU MEDYCZNEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | KOSZT PRAC BUDOWLANYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | KOSZT FINANSOWANIA PŁATNOŚCI RATALNEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto ; brutto w PLN (w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |

* - opcjonalnie do uzupełnienia wg uznania Wykonawcy

TABELA NR 2: WARUNKI  TECHNICZNE

Wymagania techniczne bezwzględne i podlegające ocenie jakościowej (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny, niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty)

| Lp. | Zakres przedmiotu zamówienia | Wartość wymagana/graniczna określona przez Zamawiającego | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Wartość oferowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |
| 1.1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji: nie starszy niż 2022. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.2 | Przestrzeń serwisowa dostępna od frontu i tyłu urządzenia. | TAK |  |  |
| 1.3 | Obudowa myjni wykonana ze stali kwasoodpornej min. AISI 304, komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej min. AISI 316 L. | TAK |  |  |
| 1.4 | Podgrzewanie elektryczne, grzałki poza komorą mycia i komorą spustową w celu higienicznego oczyszczania komory lub rozwiązanie równoważne | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.5 | Oświetlenie wnętrza komory poprzez min. jeden punkt świetlny LED umieszczony w górnej części komory. | TAK |  |  |
| 1.6 | Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej, całkowicie przeszklone – automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania cyklu. | TAK |  |  |
| 1.7 | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i wyładowczej. | TAK |  |  |
| 1.8 | Pojemność na jeden wsad nie mniej niż 15 tac sterylizacyjnych o wymiarach zgodnych z DIN 1/1 | TAK |  |  |
| 1.9 | Dowolnie programowalny mikroprocesorowy układ sterowania. | TAK |  |  |
| 1.10 | Kontrola pracy wszystkich ramion natryskowych w myjni i wózkach wsadowych poprzez pomiar ich częstotliwości obrotów. | TAK |  |  |
| 1.11 | Sterownik urządzenia po stronie załadowczej wyposażony w kolorowy dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu minimum 5 cali, umieszczony z boku komory mycia na ergonomicznej wysokości 145 cm (+/- 5cm). | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.12 | Ekran dotykowy z wyświetlaczem min. 4 – wierszowym po stronie wyładowczej. Po stronie wyładowczej prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.13 | Po stronie załadowczej analogowa (alfanumeryczna) i graficzna (wykres temperatury) prezentacja przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji w czasie rzeczywistym z wyświetlaniem informacji o błędach, etapie cyklu, wartości A0 i czasu pozostałego do zakończenia cyklu, wszystkie komunikaty w języku polskim lub rozwiązanie równoważne (np. kolorowy ekran o przekątnej ekranu min. 4,3 cala) | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.14 | Rejestracja parametrów cyklu w języku polskim, wydruk parametrów cyklu na wbudowanej drukarce panelowej, wydruk wartości temperatury w komorze, wydruk wykresu temperatury w funkcji czasu. | TAK |  |  |
| 1.15 | Min. 10 stałych programów fabrycznych. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.16 | W tym program dezynfekcji termicznej BGA 93°C, 10 min. | TAK |  |  |
| 1.17 | W tym programy dezynfekcji termicznej 90°C, 5 min. | TAK |  |  |
| 1.18 | W tym programy z dezynfekcją chemiczno-termiczną. | TAK |  |  |
| 1.19 | Możliwość zapisania w pamięci dodatkowo min. 20 programów. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.20 | Możliwość modyfikacji programów w zależności od potrzeb użytkownika | TAK |  |  |
| 1.21 | Ciągłe monitorowanie parametrów procesu mycia i dezynfekcji | TAK |  |  |
| 1.22 | Myjnia wyposażona w system automatycznej identyfikacji wózków wsadowych w celu ograniczenia błędów przy doborze programów i obsłudze | TAK |  |  |
| 1.23 | Pomiar przewodności wody w trakcie fazy płukania końcowego w celu oceny pozostałości środków chemicznych. | TAK |  |  |
| 1.24 | Sygnał optyczny i akustyczny po zakończeniu cyklu, optyczna i akustyczna informacja o błędach i awariach | TAK |  |  |
| 1.25 | Możliwość podłączenia sterownika myjni-dezynfektora do komputera zewnętrznego klasy PC ze specjalistycznym oprogramowaniem do archiwizacji cyklów mycia i dezynfekcji oraz jednolitego informatycznego systemu do zarządzania obiegiem wyrobów sterylnych wraz z rejestracją pracy innych urządzeń centralnej sterylizatorni, za pomocą wbudowanych portów/interfejsów (opisać, podać ilości i rodzaje portów) | TAK/OPISAĆ, PODAĆ ILOŚCI I RODZAJE PORTÓW |  |  |
| 1.26 | Program serwisowy w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego oraz interaktywny graficzny schemat instalacji wewnętrznej myjni-dezynfektora z podglądem pracy podzespołów na tym schemacie, stan pracy poszczególnych podzespołów na schemacie sygnalizowany zmianą koloru ikony podzespołu, możliwość w trybie serwisowym aktywowania lub dezaktywowania podzespołów poprzez dotyk ikony podzespołu. | TAK |  |  |
| 1.27 | Monitorowanie temperatury w komorze przy pomocy dwóch niezależnych czujników. | TAK |  |  |
| 1.28 | Zabezpieczenie przed nieuprawnioną obsługą poprzez wprowadzenie kodu, min. 3 poziomy dostępu. | TAK |  |  |
| 1.29 | Pompa o wydajności min. 900 l/min, do natrysku wody oddzielnie w ramiona natryskowe w myjni i dysze lub ramiona natryskowe w wózkach wsadowych. | TAK |  |  |
| 1.30 | Zintegrowana suszarka wyposażona w jeden agregat suszący z możliwością nastawy temperatury. Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, wstępny i filtr HEPA min. H14. | TAK |  |  |
| 1.31 | Agregat z napędem silnikiem elektrycznym bez szczotek węglowych. | TAK |  |  |
| 1.32 | Informacja o zużyciu filtra powietrza poprzez pomiar różnicy ciśnień. | TAK |  |  |
| 1.33 | Kondensator oparów (ograniczenie zawilgocenia instalacji wentylacyjnej). | TAK |  |  |
| 1.34 | Min. 3 pompy dozujące środki chemiczne, minimum od trzech różnych producentów, każda pompa z możliwością nastawy procentowej/promilowej lub w mililitrach/gramach na litr stężenia środka chemicznego bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu oddzielnie. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.35 | Kontrola ilości dozowanych środków chemicznych przy pomocy przepływomierzy. | TAK |  |  |
| 1.36 | Miejsce wewnątrz myjni-dezynfektora, pod komorą mycia, na min. 3 pojemniki o pojemności min. 5 l każdy. | TAK |  |  |
| 1.37 | Zawór spustowy wody z komory mycia o dużej średnicy w celu szybkiego i higienicznego całkowitego usuwania wody z myjni, szczelne połączenie z odpływem do ścieku w celu uniknięcia parowania wody pod myjnią lub rozwiązanie równoważne | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.38 | Zużycie wody na jedno napełnienie komory mycia nie większe niż 40 litrów. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.39 | Przyłącza wodne: woda zimna, ciepła, demineralizowana (podać DN, wymagane ciśnienie). | TAK |  |  |
| 1.40 | Zasilanie elektryczne - 400V; 50Hz; moc urządzenia nie przekraczająca 26 kW. | TAK |  |  |
| 1.41 | Maksymalne wymiary zewnętrzne myjni: 1100 x 960 x 2500 mm (sxgxw). Graniczna wysokość: 2500 mm. Montaż i instalacja myjni we wnęce po wycofanych myjniach | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.42 | Urządzenie oznakowane znakiem CE z czterocyfrowa notyfikacją (jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). Załączyć certyfikat UE jednostki notyfikowanej na zgodność myjni z dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych – 93/42/EEC. | TAK |  |  |
| 1.43 | Budowa, konstrukcja i wykonanie myjni zgodna z normami PN-EN ISO 15883-1 i 2/EN ISO 15883-1 i 2, CEN ISO/TS 15883-5. | TAK |  |  |
| 1.44 | Urządzenie posiadające deklarację zgodności z dyrektywami UE (w tym zgodność z dyrektywą dot. wyrobów medycznych – 93/42/EEC i normami PN-EN ISO 15883-1 i 2/EN ISO 15883-1 i 2, CEN ISO/TS 15883-5). Załączyć deklarację zgodności producenta myjni. | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | Wózek transportowy/załadowczy do wózków wsadowych – 4 szt. |  |  |  |
| 1.45 | Wyposażony w system sprzęgania z myjnią i wózkiem wsadowym. | TAK |  |  |
| 1.46 | 4 kółka jezdne z obrotnicami, w tym min. dwa z hamulcem. | TAK |  |  |
| 1.47 | Wyjmowany pojemnik ociekowy. | TAK |  |  |
| 1.48 | Wykonanie: stal kwasoodporna min. 304 AISI. | TAK |  |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgicznych – 3 szt. |  |  |  |
| 1.49 | Pojemność 15 tac sterylizacyjnych o wymiarach 480÷485x240÷254x50-70 mm wg normy DIN 58952-3. | TAK |  |  |
| 1.50 | 5 poziomów mycia w tym co najmniej cztery demontowalne. | TAK |  |  |
| 1.51 | Wyposażony w system automatycznej identyfikacji. | TAK |  |  |
| 1.52 | Wykonanie stal kwasoodporna min. 304 AISI. | TAK |  |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia wyposażenia aparatów anestezjologicznych – 1 szt. |  |  |  |
| 1.53 | Pojemność min. 8 zestawy wyposażenia aparatów anestezjologicznych, , w tym: min. 24 przyłącza do mycia rur o długości max. 150 cm, min. 12 dysz do mycia worków oddechowych, min. 24 dysze do mycia rur tracheotomijnych, min. 10 dysz do mycia masek anestezjologicznych lub rozwiązanie równoważne | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.54 | Stelaż wózka umożliwiający spiralne ułożenie węży oddechowych. | TAK |  |  |
| 1.55 | Przyłącze do suszenia gorącym powietrzem . | TAK |  |  |
| 1.56 | Wyposażony w system automatycznej identyfikacji. | TAK |  |  |
| 1.57 | Wykonanie stal kwasoodporna min. 304 AISI i tworzywo sztuczne. | TAK |  |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii) – 1 szt. |  |  |  |
| 1.58 | Pojemność min. 9 tac sterylizacyjnych o wymiarach 480÷485x240÷254x50-70 mm wg normy DIN 58952-3. | TAK |  |  |
| 1.59 | Min. 3 poziomy mycia na tace sterylizacyjne. | TAK |  |  |
| 1.60 | Górny poziom wózka z min. 90 przyłączami do narzędzi rurowych. | TAK |  |  |
| 1.61 | Pojemność min. 2 zestawy do chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii). | TAK |  |  |
| 1.62 | Przyłącze do suszenia gorącym powietrzem. | TAK |  |  |
| 1.63 | Wyposażony w system automatycznej identyfikacji. | TAK |  |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia butelek – 1 szt. |  |  |  |
| 1.64 | Pojemność min. 12 butelek lub kolb o objętości od 100 ml. do 10 l. | TAK |  |  |
| 1.65 | Wyposażony w system automatycznej identyfikacji. | TAK |  |  |
| 1.66 | Wykonanie stal kwasoodporna min. 304 AISI i tworzywo sztuczne. | TAK |  |  |
|  | Bęben z grubego drutu i uchwytami do mycia światłowodów i drenów, ze stali kwasoodpornej – 3 szt. |  |  |  |
| 1.67 | Taca z uchwytami na 2 optyki sztywne, z zamykaną pokrywą, wykonana z perforowanej blachy kwasoodopornej, taca o wymiarach – min. 80 x 150 x 480 (WxSxD) – 2 szt. | TAK |  |  |
| 1.68 | Wykonanie stal kwasoodporna min. 304 AISI. | TAK |  |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia pojemników sterylizacyjnych lub transportowych – 1 szt. |  |  |  |
| 1.69 | O pojemności 6 pojemników sterylizacyjnych lub transportowych 600 x 300 x 150 wraz z pokrywkami | TAK |  |  |
| 1.70 | Wyposażony w system automatycznej identyfikacji. | TAK |  |  |
| 1.71 | Wykonanie stal kwasoodporna min. 304 AISI. | TAK |  |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia pojemników sterylizacyjnych lub transportowych – 1 szt. |  |  |  |
| 1.71 | O pojemności 4 pojemników sterylizacyjnych lub transportowych 600 x 300 x 300 wraz z pokrywkami | TAK |  |  |
| 1.72 | Wyposażony w system automatycznej identyfikacji. | TAK |  |  |
| 1.73 | Wykonanie stal kwasoodporna min. 304 AISI. | TAK |  |  |
| 1.74 | Wymiana na nowe 3 bojlerów doprowadzających do myjni-dezynfektorów wodę ciepłą zmiękczoną | TAK |  |  |
| 1.75 | Demontaż i utylizacja wycofanych myjni | TAK |  |  |
| 1.76 | Koszt niezbędnych przyłączy zgodnie z DTR po stronie oferenta (po uzgodnieniu z Działem Techniczno - Eksploatacyjnym) | TAK |  |  |
| 1.77 | Wymiana myjni powinna zostać przeprowadzona bez przerw w pracy Centralnej Sterylizatorni (uzgodnić z Kierownikiem działu) | TAK |  |  |
| 2 | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| 2.1 | Gwarancja dostępności części zamiennych jak i możliwość rozbudowy urządzeń na minimum 10 lat od dnia dostawy. | TAK |  |  |
| 2.2 | Oryginalne materiały techniczne producenta, potwierdzające parametry wpisane w tabeli, dołączone do oferty | TAK |  |  |
| 2.3 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. Wydruk w kolorze potwierdzający oferowany produkt | TAK |  |  |
| 2.4 | Karta gwarancyjna oraz paszport techniczny dostarczone wraz z urządzeniem | TAK |  |  |
| 2.5 | Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | TAK |  |  |
| 2.6 | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją zgodności i Certyfikatem CE | TAK |  |  |
| 2.7 | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta | TAK |  |  |
| 2.8 | Pełna autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanych urządzeń | TAK |  |  |
| 2.9 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (serwis oraz naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne będą świadczone przez autoryzowany serwis producenta), przeglądy i konserwacje zgodnie z wymaganiami producenta, nie rzadziej niż raz w roku, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |  |
| 2.10 | Serwis naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne tylko w autoryzowanym serwisie producenta | TAK |  |  |
| 2.11 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji maksymalnie 3 dni robocze | TAK |  |  |
| 2.12 | Czas naprawy urządzenia bez konieczności wymiany części lub podzespołów – w terminie maksymalnie do 5 dni roboczych, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy maksymalnie do 10 dni roboczych | TAK |  |  |
| 2.14 | Gwarancja (minimum 36 miesięcy) | TAK/PODAĆ |  |  |

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.  Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie   „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „≥ ≤ „ Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być niesprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego stosowania, zgodnie z przeznaczeniem, nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

*uzupełnia Wykonawca

Data, miejscowość oraz podpis(-y): ………………………………………………………………………………………..

(Dokument składany, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.)