- AE/ZP-27-80/23	                                                                                                                 ZAŁĄCZNIK NR 3

##### Wymagane i oferowane parametry robota rehabilitacyjnego kończyn górnych i dolnych 1 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn górnych i dolnych | TAK podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz, | TAK |  |
| M | Robot rehabilitacyjny, gotowy do pracy, fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 | TAK |  |
|  | Robot rehabilitacyjny dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zm.). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn górnych i dolnych do oceny i treningu dynamicznego mięśni w warunkach pracy: izokinetycznej (ekscentrycznej i koncentrycznej), ruchu biernego, pracy izometrycznej, izotonicznej (koncentrycznej i ekscentrycznej), reaktywnej ekscentrycznej z możliwością pełnej archiwizacji i eksportu danych do analizy statystycznej. | TAK |  |
|  | Stacja robocza z panelem kontrolnym z urządzeniami peryferyjnymi (komputer, monitor dotykowy, drukarka, głośniki, klawiatura, mysz) | TAK |  |
|  | Regulowany elektrycznie (wysokość), obrotowy, przesuwany na podstawie fotel zapewniający pełną stabilizację w trakcie oceny/ćwiczenia | TAK |  |
|  | Dynamometr elektryczny regulowany w 3 płaszczyznach na podstawie oraz podstawa regulowana w jednej płaszczyźnie umożliwiające dostosowywanie do wykonywanych ćwiczeń/testów poprzez ruchy: - rotacja - zmiana wysokości - przesuw po podstawie - pochylenie samej głowicy | TAK |  |
|  | Komplet akcesoriów do oceny i treningu stawów: barkowego, łokciowego, nadgarstkowego, biodrowego, kolanowego, skokowego | TAK |  |
|  | Plakat z ustawieniami i pozycjonowaniem urządzenia względem danego stawu pacjenta w języku polskim | TAK |  |
|  | Dynamometr: Konstrukcja dynamometru musi zapewniać łatwe i precyzyjne dopasowanie osi ruchu dynamometru z osią ruchu w badanym/ćwiczonym stawie Konstrukcja i podstawa na której porusza się dynamometr za pomocą szyny dwukierunkowej musi posiadać skalę celem uzyskania powtarzalności dokonywanego ustawienia dynamometru Zakres pomiaru momentu siły –praca koncentryczna: od 0 do 680Nm, Zakres pomiaru momentu siły –praca ekscentryczna: od 0 do 542Nm, Zakres pomiaru prędkości ruchu –praca koncentryczna: do 500(/s Zakres pomiaru prędkości ruchu –praca ekscentryczna: do 300(/s Minimalna prędkość ruchu (dla ruchu biernego): od 0,25(/s Minimalna wartość momentu siły (dla ruchu biernego): od 0,68Nm Minimalna wartość momentu siły (dla pracy izotonicznej): od 0,68Nm | TAK |  |
|  | Statyw dynamometru musi zapewniać pełną regulację (nachylenie, orientacja, wysokość, ruch całego statywu wraz z dynamometrem po szynie) celem dopasowania do oceny i treningu różnych stawów/grup mięśniowych | TAK |  |
|  | Dynamometr musi zapewniać pomiar momentu siły w trakcie fazy przyspieszania i hamowania ruchu | TAK |  |
|  | Fotel pacjenta: podstawa na której porusza się fotel musi posiadać skalę celem uzyskania powtarzalności dokonywanego ustawienia fotel musi posiadać elektryczną regulację wysokości ustawienia fotel musi zapewniać odpowiednią regulacje ustawienia wokół własnej osi celem dopasowania specyficznych ustawień dla testu/ćwiczenia stawów/grup mięśniowych fotel musi posiadać zestaw pasów i punktów do stabilizacji badanego w trakcie oceny/ćwiczenia fotel musi zapewniać odpowiednią regulacje ustawienia wszystkich jego elementów do indywidualnych wymiarów pacjenta (wzrost, długość kończyn itp.) | TAK |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta: min. 190 kg | TAK |  |
|  | Stacja robocza: Urządzenie musi mieć możliwość obsługi poprzez panel kontrolny oraz zintegrowany komputer z dedykowanym oprogramowaniem do obsługi dynamometru Panel kontrolny musi zapewniać obsługę podstawowych parametrów określających dla ruchu biernego, pracy izometrycznej, izotonicznej (koncentrycznej i ekscentrycznej), izokinetycznej (ekscentrycznej i koncentrycznej), reaktywnej ekscentrycznej stacja robocza musi współpracować z urządzeniami peryferyjnymi sterującymi dynamometrem (komputer, monitor dotykowy, drukarka, głośniki, klawiatura, mysz), Stacja robocza powinna być zabudowana na szafie z kółkami aby umożliwić ustawienie ekranu stacji roboczej w optymalnej pozycji i z odpowiedniej strony względem terapeuty i pacjenta stacja robocza powinna posiadać dodatkowe diody sygnalizujące stan pracy dynamometru i stacji roboczej oraz umożliwić sygnalizację najczęściej występujących błędów system musi posiadać możliwość podłączenia do innych urządzeń peryferyjnymi (systemy do analizy ruchu, EMG inne źródła sygnału analogowo-cyfrowego) poprzez analogowe wyprowadzenie sygnałów: momentu siły, pozycji dynamometru oraz prędkości kątowej wymagania minimalne dla urządzeń peryferyjnych: Komputer PC z systemem Windows 10 Enterprise LTSC Dotykowy panel płaski o przekątnej min. 22" z wbudowanymi głośnikami | TAK |  |
|  | Oprogramowanie: Oprogramowanie musi być dostępne w języku polskim Oprogramowanie musi zapewniać pełną archiwizację danych badanego i wyników z przeprowadzonych testów/sesji ćwiczeniowych Oprogramowanie musi zapewniać swobodne przenoszenie danych pomiędzy bazami danych określonych pacjentów Oprogramowanie musi posiadać bazę gotowych protokołów klinicznych dla wszystkich grup mięśniowych, stawów z możliwością edycji i tworzenia własnych protokołów i sekwencji treningowych Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie przeprowadzenie ponownego testu pacjenta, bez konieczności wprowadzania danych Oprogramowanie musi zapewniać przygotowywanie raportu oceniającego postęp pacjenta na podstawie przeprowadzonych badań Oprogramowanie musi zapewniać możliwość precyzyjnego ustawienia parametrów związanych z testowanym/ćwiczonym ruchem, w tym pomiaru ciężaru segmentu ciała dla kalkulacji dynamicznych parametrów ruchu Oprogramowanie musi zapewniać możliwość generowania raportów na podstawie dokonanego pomiaru, jak również parametrów porównawczych różnych badań (ocena postępu, ocena kończyny prawej i lewej) z danymi normatywnymi dla poszczególnych grup wiekowych i płci Oprogramowanie musi zapewniać możliwość generowania raportów w formie graficznego znaku zaliczenia/niezaliczenia testu na podstawie zakładanych norm przewidzianych dla indeksu symetrii kończyn dolnych w badaniu stawu kolanowego Oprogramowanie musi zapewniać możliwość indywidualizacji prezentowanych danych w postaci wykresów z obróbką uzyskanych danych, filtrowaniem danych poza wyznaczonymi parametrami, oznaczaniem poszczególnych faz badanego ruchu, prezentacją różnorodnych danych (moment siły, ustawienie kąta w stawie, czas testu, kolejne powtórzenie testu/ćwiczenia itd.) Oprogramowanie musi zawierać przewodnik służący do wskazywania stosowanych procedur „krok po kroku” celem wykonania testu/ćwiczenia z ustawieniem pacjenta i dynamometru dla różnych stawów/grup mięśniowych | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa | TAK |  |
|  | Bezprzewodowy czujnik do szybkiej nieinwazyjnej terapii i analizy ruchu | TAK |  |
|  | System musi być wyposażony w dwa niezależne wyłączniki bezpieczeństwa. Jeden dla pacjenta; drugi dla terapeuty. | TAK |  |
|  | Zestaw do kalibracji w komplecie | TAK |  |
|  | Komplet akcesoriów na stojaku z kółkami do oceny i treningu stawów: barkowego, łokciowego, nadgarstkowego, biodrowego, kolanowego, skokowego | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia o zestaw przystawek do oceny stawu kolanowego w warunkach wydłużenia mięśni z grupy kulszowo-goleniowej | TAK |  |
|  | Możliwość rozszerzenia oprogramowania o moduł tworzący wykresy deficytów siły lub prędkości w zależności od kąta w danym stawie | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przystawki pediatryczne do ćwiczeń stawu kolanowego, biodrowego i ramiennego. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przystawki do stawu kolanowego redukujące powstawanie sił ścinających (o wydłużonych elementach mocujących do piszczeli). | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przystawkę do ćwiczeń/testów zgięcia/wyprostu tułowia | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zestaw przystawek do oceny kończyny górnej dedykowanych dla pacjentów z porażeniem połowiczym, zbudowanych z włókna węglowego co zapewnia ich niską masę, składających się z przystawki dla oceny i treningu stawu ramiennego, stawu łokciowego oraz nadgarstka. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przystawki do ćwiczeń/testów symulujących czynności zawodowe. | TAK |  |
|  | Możliwość poszerzenia siedziska fotela w celu lepszej stabilizacji pacjentów o większej masie ciała. | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia o klin fotela, pozwalający na bardziej komfortową ocenę i trening w leżeniu na wznak, na brzuchu lub bokiem. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przystawkę do oceny i treningu kończyn górnych i dolnych w warunkach zamkniętego łańcucha kinematycznego. | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Dostarczony robot rehabilitacyjny ma być kompletny i pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej dostarczone wraz przedmiotm zamówienia | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty