## zał.1
dodatek nr 3 do SWZ Załącznik nr 2 do oferty na modernizację systemu monitorowania pacjentów Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, nr sprawy PCZSzp/TP-MN/18/2022 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zestawienie minimalnych wymaganych i oferowanych parametrów techniczno-użytkowych
Lp. | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻTYKOWE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny*) | Oferowane parametry -odpowiedź Wykonawcy**)
I | Monitory przyłóżkowe z komletnymi akcesoriami niezbędnymi do realizacji wymaganych funkcjonalności m.in..: kable przyłączeniowe, kable pacjenta, o parametrach nie gorszych niż:
Wymagania ogólne
| Monitor oraz moduły fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, niepowystawowe, rok produkcji 2022 lub 2023 | tak
I | Monitor modułowy
1 | Monitor modułowy. Poszczególne moduły pomiarowe i programowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu. Moduły w pełni sterowane z monitora. Monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. | tak
2 | Monitory pozwalające na wykorzystanie wieloparametrowych modułów pomiarowych z posiadanego przez Zamawiającego systemu monitorowania Bene View T8 | tak
3 | Kolorowy pojedynczy, pojemnościowy ekran dotykowy w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 18`` | tak, podać
4 | Rozdzielczośc monitora mininym 1800x1000 pikseli | tak, podać
5 | Kąt widzenia powyżej 160° | tak, podać
6 | Miejsca na moduły pomiarowe w jednej obudowie z ekranem | tak
7 | Minimum 10 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie | tak, podać
8 | Zasilanie sieciowe 230V, 50 Hz | tak
9 | Wewnętrzny akumulator wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 100 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2 | tak
10 | Złącza wyjścia sygnału wideo do podłączenia ekranu kopiującego | tak, podać rodzje
11 | Co najmniej 3 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych | tak, podać
12 | Gniazdo RJ-45 do podłączenia monitora z dedykowaną siecią monitorowania | tak
13 | Możliwość rozbudowy monitora o nasępujące moduły pomiarowe: 1. stopnia uśpienia BIS 2. saturacji ośrodkowej kriw żylnej (ScvO2) 3. nieinwazyjnego rzutu minutowego metodą impedancji kardiograficznej 4. przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT 5. oksymetrii tkankowej | tak, podać
14 | Monitory wyposażone w funkcje analizującą jednocześnie sygnał ekg oraz sygnał krzywej pletzymograficznje w celu uzyskania dokładniejszych wyników analizy arytmii i pomiarów częstości tętna | tak
15 | Wbudowane alarmy krytyczne | tak
16 | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika | tak
17 | Funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów | tak
18 | Ustawianie głośności alarmowania -co najmniej 5 poziomów do wyboru | tak
19 | Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej co najmniej 3 wzorce do wyboru | tak
20 | Minimum 120 godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty | tak
21 | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full disclosure)- pamięc co najmniej 12 godzin | tak
22 | Zapamiętywanie co najmniej 500 zdarzeń aparmowych - krzywe i odpowiadające im wartosci parametów | tak
23 | Monitor wyposazony w funkcję obliczania punktacji do oceny poziomu świadomości wg skali Glasgow (GCS) | tak
24 | Monitor przystosowany do pracy w sieci: a) współpraca z posiadaną przez Zamawiajacego centralą pielęgniarską BeneVision CMS b) podłączenie do monitora (bez pośrednictwa centrali) sieciowej drukarki laserowej w celu wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4 w szczególności wydruk: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych | tak
25 | Funkcja "standbay" pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta i jego szybkie ponowne uruchomienie np.: w przypadku czasowego odłączenia pacjetna od monitora, bez konieczności wyłączania monitora | tak
26 | Funkcja "tryb prywatny" pozwalająca na ukrycie danych przed pacjentem i wyswietlanie ich tylko na stanowisku centralnym (w przypadku podłączenia monitora do centrali) | tak
27 | Każdy monitor wyposażony w uchwyt służący do jego montażu na ścianie oraz koszyk na akcesoria | tak
28 | W każdym oferowanym monitorze zainstalowany protokół wspomagania decyzji klinicznej dotyczący układu oddechowego i sercowo-naczyniowego w formie graficznej i cyfrowej | tak
29 | Akcesoria oferowanych monitorów w zakresie ekg, NIBP, SpO2, temeratury oraz CO2 kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego kardiomonitorami BeneView T8 | tak
30 | Monitor kompatybilny z posiadanymi modułami PCCO, ICG oraz centralą monitorującą Bene Vision CMS firmy Mindray (oprogramowanie z 2019 r.). | tak
31 | Aktualizacja oprogramowania centrali monitorujące, jeżeli będzie to konieczne dla właściwego funkcjonowania zainstalowanego systemu oraz dostarczanego przedmiotu zamówienia | tak
II | Moduł podstawowy dla 5 stanowisk
Mierzone parametry- EKG
1 | Zakres minimum 15-300/ min | tak
2 | Ustawieanie prędkości przesuwu krzywej ekg do wyboru co najmniej: 6.25, 12.5, 25, 50mm/s | tak
3 | Ustawianie wzmocnienia krzywej ekg do wyboru co najmniej: x0.125, x0.25, x0.5, x1, x2, x4, auto | tak
4 | Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie | tak
5 | Każdy monitor wyposażony w przewód ekg z kompletem 5 końcówek | tak
6 | Analiza arytmii - wykrywanie co najmniej 24 kategorii zaburzeń rytmu, w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF | tak, podać wykrywane katergorie zaburzeń rytmu
7 | Analiza odcinka ST - jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odporwadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0mV | tak
8 | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | tak, podać oferowany sposób prezentacji
9 | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc | tak
Mierzone parametry - pomiar respiracji metodą impedancyjną
10 | Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/minutę | tak
11 | Wybór odprowadzeń do monitorowania respiracji | tak
12 | Wybór co najmniej 3 prędkości przesuwu krzywych: 6.25, 12.5, 25mm/s | tak
Mierzone parametry - pomiar saturacji tlenowej krwi tętniczej (SpO2)
13 | Zakres pomiarowy %SpO2: 0-100% | tak
14 | Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 20-300 P/ minutę | tak
15 | Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletzymograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji | tak
16 | Alarm desaturacji | tak
17 | W zestawie z każdym monitorem przewód interfejsowy i standardowy czujnik wielorazowy typu klips na palec, długość kabla minimum 1,5m | tak
18 | Akcesoria SpO2 kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami BeneView T8 | tak
Mierzone parametry - pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IPC)
19 | Przynajmniej 2 tory pomiarowe | tak
20 | Wyświetlanie wartości: skurczowych, rozkurczowych oraz średniech | tak
21 | Zakres pomiarowy co najmniej od -50 do +350 mmHg | tak
22 | Obliczanie wartości PPV | tak
23 | Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min | tak
24 | W przypadku pomiaru wewnątrzczaszkowego monitor oblicza i wyświetla wartość CPP | tak
25 | W zestawie do każdego monitora przewód połączeniowy do jednorazowych przetworników ciśnienia | tak
Mierzone parametry - pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIPC) metoda oscylometryczną
26 | Zakres pomiarowy co najmniej 10-290 mmHg | tak
27 | Pomiar ręczny ciągły (powtarzajace się pomiary w czasie co najmniej 4 minut) | tak
28 | Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1-480 minut | tak
29 | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej | tak
30 | Funkcja stazy | tak
31 | Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu | tak
32 | Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300P/min | tak
33 | W komplecie co najmniej dwa mankiety dla dorosłych w różnych rozmiarach dla każdego stanowiska | tak
34 | W komplecie co najmniej jeden mankiet dla dzieci dla każdego stanowiska | tak
35 | Mankiety i przewody do pomiaru ciśnienia wykonane z hipoalergicznych, bezlateksowych materiałów | tak
36 | Przewody łączące mankiet z modułem na każde stanowisko | tak
Mierzone parametry - pomiar temperatury
37 | Dwa tory pomiarowe | tak
38 | Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi | tak
39 | W komplecie wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych dla każdego monitora | tak
III | Moduł mechaniki oddechowej- pomiar mechaniki oddechowej (RM) dla 5 stanowisk
1 | Pomiar ciśnień i przepływów wraz z wyświetlaniem krzywych | tak
2 | W zestawie 5szt. jednorazowych czujników przepływu dla każdego monitora | tak
3 | Wyświetlanie na ekranie monitora krzywych i pętli oddechowych oraz parametrów spirometrycznych minimum podatności oporu dróg oddechowych i wskaźnika RSB | tak
4 | Obliczanie przy wykorzystaniu modułu RM oraz posiadanych przez Zamawiającego modulów pomiarowych CO2+O2 (system monitorowania BeneView T8) co najmniej następujących parametrów objętościowych i metabolicznych: VCO2, MVCO2, VO2, MVO2, EE, RQ. Wyświetlanie obliczonych parametrów na ekranie kardiomonitora oraz przesyłanie danych do centrali i wydruk. Funkcja dostępna na wszystkich stanowiskach. | tak
IV | Moduł pomiaru parametrów hemodynamicznych CCO dla 2 stanowisk
1 | Moduły pomiarowe sterowane z kardiomonitora z możliwością podłączenia do każdego z oferowanych monitorów | tak
2 | Pomiar wg technologii PICCO2 | tak
2 | Pomiary minimum następujących parametrów: -pojemność minutowa serca (CO) - wskaźnik serca (CI) - objętość wyrzutowa (SV) -obwodowy opór naczyniowy (SVR) - indeks obwodowego oporu naczyniowego (SVRI) - indeks pozanaczyniowej wody płucnej (ELWI) -indeks naczyniowego oporu płucnego (PVRI) - indeks globalnej objętości końcowo rozkurczowej (GEDI) i pochodnych | tak
3 | W komplecie z modułem zestaw akcesoriów niezbędnych do wykonania pomiarów co najmniej: wielorazowy przewodów połączeniowy do przetworników ciśnienia, wielorazowy przewód połączeniowy do cewnika i czujnika temperatury injektatu | tak
V | Wymagania dotyczące terminu dostawy, warunków gwarancji, serwisu i szkolenia
1 | Termin realizacji cąłego zakresu zamówienia do 8 tygodni od daty zawarcia umowy. | tak
2 | Okres gwarancji 24 miesiące, obejmujący cały przedmiot zamówienia wraz z serwisem gwarancyjnym liczony od dnia podpisania protokołu z zainstalowania i uruchomienia przedmiotu zamówienia | tak
3 | Dwa przeglądy serwisowe w okresie obowiązywania gwarancji (termin ostatniego przeglądu: 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji). | tak
4 | Co najmniej jedno szkolenie dla osób bezpośrednio obsługujących przedmiot zamówienia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym | tak
5 | Podłącznie do szpitalnej sieci inforamtycznej | tak
6 | Podłączenie i konfiguracja z posiadanym systemem monitorowania, gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie zmodernizowanego systemu | tak
Wskazówki: 1. *) Parametry opisane w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi/wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty; 2. **) W kolumnie "Oferowane parametry-odpowiedź Wykonawcy" Wykonawca zobowiązany jest wpisać dla potwierdzenia spełnienia oferowanego parametru co najmniej wymagane wyrażenie wg poniższego: • „TAK” - należy spełnić wymóg, wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK • „TAK, podać”- należy spełnić wymóg, wystarczy potwierdzić spełnienie wymogu wpisując TAK oraz podać wartość wymaganego parametru oferowanego ambulansu w jednostkach miary wskazanych przez Zamawiającego; 3. Niewpisanie w kolumnie nr 4 potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru, będzie traktowane jako brak wymaganego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu oferty. 4. Jeżeli wykonawca w kolumnie nr 4 potwierdzi spełnienia wymaganego parametru wpisując „TAK”, ale nie poda wymaganej wartości oferowanego parametru, będzie traktowane jako oferowanie ambulansu z wymaganą minimalną wartością parametru.