Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.9.2023

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY  -  zadanie nr 1

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=5+7 | Wartość brutto 9=6+7 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Monitor funkcji życiowych | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| II | System identyfikacji pacjenta | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |  |

B.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| I. Monitor funkcji życiowych – 40 szt. | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2023 lub 2022 |
|  | Certyfikat CE |
|  | System umożliwiający wczesne wykrycie symptomów pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. |
|  | System umożliwiający ocenę stanu pacjenta na oddziale szpitalnym poprzez import danych z HIS oraz wyliczenie pochodnych np. EWS, NEWS2, z-score. |
|  | System umożliwiający precyzyjne ustalanie częstości wykonywania pomiarów i określania parametrów stanu pacjentów. |
|  | System umożliwiający wprowadzanie szerokiego spektrum danych dotyczących stanu pacjenta, wprost przy pacjencie, bez konieczności wykorzystania komputera i bez konieczności przepisywania danych. |
|  | Dopasowanie zakresu zbieranych przez system danych do rodzaju oddziału i rodzaju pacjentów poprzez wykorzystanie różnych skal pomiarowych, dopasowanych do charakteru oddziałów np. internistyczny, kardiologiczny, chirurgiczny, położniczy, noworodkowy. |
|  | System umożliwiający prezentację zmienności stanu zdrowia pacjenta w formie czytelnych grafów i paneli prezentacji trendów. |
|  | System umożliwiający prezentację danych obchodowych o stanie zdrowia pacjenta w formie mobilnych dashbordów - ekranów umożliwiających czytelną prezentację danych niezbędnych na obchodzie lekarskim. |
|  | Możliwość pracy aplikacji w trybie offline (dostęp do sieci wymagany tylko podczas pierwszego pobrania danych o pacjentach). |
|  | Automatyczna aktualizacja danych po uzyskaniu dostępu do sieci Szpitala. |
|  | Pobieranie danych z systemu HIS Szpitala w zakresie: dane opisowe, formularze wynikowe, badania laboratoryjne, zlecone i podane leki, parametry życiowe pacjenta, konsultacje, zlecone usługi wraz z wynikami. |
|  | Prezentacja danych w osi czasu, trendy dla parametrów życiowych, prezentacja wartości normy dla wyników laboratoryjnych. |
|  | Możliwość samodzielnego definiowana alertów na wybrane dane pobrane z HIS. |
|  | Możliwość dodawania notatek tekstowych oraz głosowych. |
|  | Zamiana głosu na tekst |
|  | Dostosowanie ekranu prezentacji danych zależnie od jednostki Szpitala. |
|  | Integracja z urządzeniami do pomiarów parametrów życiowych |
|  | Integracja z systemami autoryzacji centralnej np. LDAP. |
|  | Wyliczanie wartości pochodnych z przesyłanych danych. |
|  | Możliwość samodzielnego definiowania ścieżek powiadamiania (mail, SMS, alert systemowy). |
|  | Tablet do obsługi aplikacji - 40 sztuk System operacyjny dedykowany dla urządzeń mobilnych typu tablet Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min.: 5540 punktów, Pojemność: min. 64 GB Wyświetlacz 10-14 cali Rozdzielczość min.: 2160 x 1600 pikseli Dopuszcza się matryce: TFT, Retina, SuperAMOLED, IPS Obsługa MultiTouch Obsługa Bluetooth min. 5.2 Moduł WiFi 802.11 a/b/g/n/ax Głośnik i mikrofon Aparat tył min. 8Mpix Aparat przód min. 4 Mpix Pojemność akumulatora min.: 28,6 Wh lub 10 000 mAh Waga max: 650 g Ładowarka sieciowa Kabel USB (Lightning na USB-C, lub USB-C) Złącze komunikacyjne: Lightning lub USB-C Osłona ekranu Etui |
|  | Monitor funkcji życiowych umieszczony na stabilnym statywie jezdnym opisanym w pkt 24 – 40 sztuk |
|  | Statyw jezdny z możliwością zablokowania co najmniej dwóch kół, z demontowanymi przegrodami na akcesoria (np. mankiety, sensory, jednorazowe sterylne osłony termometru), z oświetleniem LED (do pracy nocnej) oraz ze zintegrowanym uchwytem na pojemnik na odpady lub chusteczki dezynfekujące |
|  | Obudowa monitora i statywu z kolorystycznym wyróżnieniem stref podlegających szczególnej dezynfekcji (miejsc narażonych na bezpośredni kontakt z użytkownikiem, np. uchwyty, przyciski). |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7 cala i rozdzielczości min. 800 x 480 pikseli |
|  | Urządzenie przeznaczone dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. |
|  | Monitorowanie NIBP, pulsu, SpO2 w technologii odpornej na artefakty ruchowe, respiracji, temperatury na błonie bębenkowej |
|  | Możliwość identyfikacji pacjentów za pomocą skanera kodu kreskowego. Skaner kodów kreskowych na wyposażeniu urządzenia - 40 sztuk |
|  | Praca w trybach: - pomiar punktowy, - monitorowanie interwałowe, - szybki pomiar bez identyfikacji pacjenta |
|  | Urządzenie wyposażone w aktywną Funkcja EWS (algorytm Early Warning Score oparty o skale NEWS2). |
|  | Możliwość zaimplementowania do 6 różnych protokołów: MEWS, NEWS, PEWS oraz stworzonych przez Użytkownika |
|  | Obsługa co najmniej 12 parametrów w ramach jednego protokołu EWS. |
|  | Możliwość zaprogramowania spersonalizowanych komunikatów dla personelu wyświetlanych na ekranie w ramach funkcji EWS– dopuszczalna długość komunikatu min. 1000 znaków |
|  | Regulowane progi alarmowe NIBP, saturacji i temperatury, regulowana głośność sygnału alarmowego. |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe o różnych priorytetach z możliwością czasowego zawieszenia i wyciszenia |
|  | Domyślna metoda pomiaru ciśnienia: w trakcie inflacji mankietu | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Czas pomiaru NIBP | ≤ 15s – 10 pkt > 15s – 0 pkt |
|  | Przewód NIBP dwukanałowy dla mankietów w rozmiarach. |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia tętniczego nie większa niż ± 5 mmHg |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego co najmniej 30÷260mmHg |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego co najmniej 20 ÷ 220 mmHg |
|  | Zakres pomiaru tętna co najmniej 30÷200 uderzeń/min |
|  | Na wyposażeniu każdego monitora minimum 3 rozmiary mankietów dla dorosłych oraz 2 mankietów pediatrycznych: - mankiet z dołączanym przewodem, - wpinanie przewodu NIBP złączką bezpośrednio do gniazda w mankiecie. - możliwość szczelnego zamknięciagniazdaw mankiecie w celu zanurzenia w płynach dezynfekcyjnych - Mankiet dla dorosłych mały w rozmiarze 20 -26 cm - Mankiet dla dorosłych średni w rozmiarze 25-34 cm - Mankiet dla dorosłych duży w rozmiarze 32-43 cm |
|  | W trybie monitorowania interwałowego granice alarmowe oraz wyniki ostatniego pomiaru ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego stale widoczne na ekranie głównym |
|  | W trybie monitorowania możliwość pomiarów w odstępach automatycznych lub zaprogramowania min. 2 algorytmów interwałowych przez użytkownika |
|  | Możliwość wprowadzania modyfikatorów dla pomiaru ciśnienia NIBP, takich jak: pozycja ciała pacjenta, rozmiar mankietu, miejsce dokonania pomiaru |
|  | Elektroniczny, douszny termometr z podgrzewaną końcówką eliminującą wychłodzenie kanału słuchowego. Wynik pomiaru wyświetlany na ekranie monitora i wyświetlaczu bezpośrednio na termometrze |
|  | Pomiar temperatury tympatycznej za pomocą termometru bezprzewodowego | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Zakres pomiaru temperatury co najmniej 20°C ÷ 42°C |
|  | Dokładność kalibracji ±0,25°C w całym zakresie pomiarowym |
|  | Jednorazowe osłonki sondy pomiarowej zakładane i usuwane bezdotykowo - min. 800 szt. do każdego monitora |
|  | Pomiar SpO2 wyświetlany w zakresie min. 1 – 100%, dokładność oznaczona w zakresie. 70-100% maks. ± 3%. |
|  | Wielorazowy czujnik palcowy typu klips dla pacjentów dorosłych na wyposażeniu każdego monitora |
|  | Czujnik dla dorosłych do pomiaru respiracji przy wykorzystaniu czujnika saturacji |
|  | Pomiar częstości oddechów metodą pletyzmograficzną. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Zakres pomiaru min. 4-70 oddechów/min. |
|  | Pomiar respiracji w trybie Spot Check wykorzystywany do oceny EWS oraz w trybie interwałowym. |
|  | Wyświetlanie wartości liczbowej SpO2, pletyzmogramu, częstości tętna, indeksu perfuzji oraz wykresu słupkowego amplitudy tętna. |
|  | W trybie monitorowania interwałowego progi alarmowe stale widoczne na ekranie. |
|  | Pomiar częstości tętna z czujnika SpO2 w zakresie co najmniej 25 ÷240 uderzeń na minutę (BPM). |
|  | Pamięć pomiarów min. z ostatnich 24 godzin; automatyczne kasowanie zapisów po 24 godzinach. |
|  | Możliwość wprowadzania danych pacjenta przez klawiaturę alfanumeryczną na ekranie lub skaner kodów kreskowych. |
|  | Możliwość ręcznego wpisywania dodatkowych danych pacjenta: wzrost, waga, częstość oddechu, poziom bólu |
|  | Zasilanie sieciowe (100–240 V AC, 50–60 Hz) i akumulatorowe. |
|  | Akumulator litowo-jonowy pozwalający na wykonanie min. 45 pełnych cykli pomiarowych. |
|  | Akumulator wbudowany w monitorze pozwalający na pracę przez minimum 8 godz. |
|  | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie. |
|  | Komunikacja: WI-FI, USB min. 1, Ethernet RJ-45 umożliwiające połączenie, przewodowe z siecią komputerową, gniazdo systemu przywołania pielęgniarki. |
|  | Możliwość zabezpieczenia ekranu hasłem oraz wprowadzenia klasyfikacji uprawnień użytkownika poprzez zabezpieczenie typu Single Sign On- technologia pojedynczego logowania umożliwiająca bezpieczne uwierzytelnianie na potrzeby dostępu do danych pacjenta |
|  | Bezpłatny dostęp do platformy internetowej umożliwiającej tworzenie własnych konfiguracji interfejsu oraz definiowania własnych protokołów szybkiej oceny pacjenta |
|  | Monitory funkcji życiowych kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem Connex NCE firmy Welch Allyn zintegrowanym z systemem AMMS |
| II. System identyfikacji pacjenta | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |
|  | Drukarka opasek – 20 szt. | Rok produkcji 2023 |
|  | Rodzaj druku: Termiczny druk kodów kreskowych, tekstu i grafiki |
|  | Łączność: USB hosta, USB, Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi |
|  | Kody liniowe: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14, UPC-A, UPC-E, UPC-A |
|  | Parametry druku: Maks. długość druku: 22 in / 558 mm Min. długość druku: 3 in / 76 mm Szerokości druku: 0,75 in / 19,05 mm, 1 in / 25,4 mm, 1,1875 in / 30,16 mm Rozdzielczość: 300 dpi / 12 pkt na mm |
|  | Inne funkcje/opcje: |
|  | Czujnik uniesienia głowicy |
|  | Automatyczne ustawianie szybkości druku – do 102 mm/s |
|  | Licznik opasek na rękę – śledzenie długości druku |
|  | Druk z obsługą formatu XML – obsługa komunikatów XML z systemów informatycznych |
|  | Zestawy czcionek – czcionki azjatyckie i inne międzynarodowe |
|  | Zasilanie:Uniwersalny zasilacz (zgodny z PFC) 100–240 V AC, 50–60 Hz |
|  | Drukarka z certyfikatem ENERGY STAR |
|  | Opaski: - Zapięcie samoprzylepne lub na zatrzask - Rozmiary dla dorosłych, dzieci i niemowląt |
|  | Opaski dla niemowlęta – 5 opakowań: szerokość 25 mm, długość 279 mm, materiał polypropylen, zamknięcie trwałe, ilość opasek w kasecie: 350 szt. |
|  | Opaski dla dzieci- 50 opakowań:: szerokość 25 mm, długość 178 mm, nateriał polipropylen, zamknięcie trwałe, ilość opasek w kasecie 350 szt. |
|  | Opaski dla dorosłych – 125 opakowań:: szerokość 25 mm, długość 279 mm, nateriał polipropylen, zamknięcie trwałe, ilość opasek w kasecie 200 szt. |
|  | Informacje dodatkowe |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |
|  | Okres gwarancji | Oferowany okres gwarancji : - 24 miesiące od podpisania protokołu instalacji – 0 pkt - 36 miesięcy od podpisania protokołu instalacji – 5 pkt - 48 miesięcy od podpisania protokołu instalacji – 10 pkt - 60 miesięcy i dłużej od podpisania protokołu instalacji – 15 pkt |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |
|  | Wdrożenie systemu prezentacji danych medycznych pacjenta wraz ze szkoleniem personelu (minimum 10 godzin szkoleniowych). |
|  | Bezpłatna aktualizacja systemu w okresie gwarancji w zakresie konfiguracji, modyfikacji i raportów. |
|  | Licencje na używanie systemu. |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów: ....................... |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

| …….............…………….., dnia ...............r | ……………………………………………… Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy uwierzytelniającego oświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym |
| --- | --- |