MODYFIKACJA zał nr 1A

III PKT. 3 i pkt. 5

V pkt. 3 i pkt. 8

VI pkt. 7

VII pkt. pkt. 6, pkt. 7 i pkt.  10

XI. pkt. 1

XIII pkt. 2

XIV – dodatkowy pkt. 6

### Załącznik nr  1A – APARAT CYFROWY RTG -  szt/kpl. 1.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH i OCENIANYCH

Producent / Firma: ……………………………………………………………………….

Nazwa / Typ aparatu: …………………………………………………………………….

Rok produkcji:………………………………………..(wymagany rok produkcji 2022)

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………

| LP | NAZWA/OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY (GRANICZNY) I/LUB OCENIANY | PARAMETR OFEROWANY – WPISUJE WYKOANWCA. W MIEJSCACH OZNACZONYCH (*) PODAĆ NUMER STRONY OFERTY Z POTWIERDZENIEM PARAMETRU ZAOFEROWANEGO | ZASADY OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Typ/model, producent | podać |  |  |
| 2 | Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj. generator, lampa rentgenowska, stół kostny, statyw do zdjęć odległościowych, zawieszenie sufitowe wyprodukowane przez tego samego wytwórcę | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | Dokumenty, potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu lub używania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz aktów wykonawczych do ustawy tj. : deklaracja zgodności z dyrektywą 93/42/EEC, certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną (jeśli zgodnie z przepisami prawa certyfikacja dotyczy wyrobu), Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa: Deklaracja zgodności z dyrektywą 2011/65/EU, 2014/53/EU (jeśli dotyczy) | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2022 r Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  | Bez punktacji |
| II | Sufitowy statyw lampy RTG | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
| 1 | Statyw z lampą mocowany na suficie | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Zakres ruchu wózka kolumną lampy – wzdłuż | >= 420 [cm] | (*) | = 420 [cm] wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 3 | Zakres ruchu wózka z kolumną lampy – poprzecznie | >= 250 [cm] | (*) | = 250 [cm] wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 4 | Centralny aretaż 3 ruchów liniowych kolumny i wysięgnika kołpaka zwalniany za pomocą jednej ręki przyciskiem na uchwycie przy lampie RTG | Tak |  | Bez punktacji |
| 5 | Zakres pionowego ruchu lampy | >= 160 [cm] |  | Bez punktacji |
| 6 | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej | +/-180 [(] |  | Bez punktacji |
| 7 | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej | >= -120 [(] do + 160 [(] |  | Bez punktacji |
| 8 | Wielofunkcyjny, dotykowy panel LCD zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt i ustawianie parametrów ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
| 9 | Wielkość dotykowego panela na kołpaku lampy | >= 5 [ˮ] |  | Bez punktacji |
| 10 | Modyfikacja parametrów ekspozycji: kV, mAs lub mA i ms bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg | TAK |  | Bez punktacji |
| 11 | Wyświetlanie odległości SID | TAK |  | Bez punktacji |
| 12 | Czytelny wyświetlacz kąta lampy zlokalizowany na kołpaku lampy. | TAK |  | Bez punktacji |
| 13 | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z detektorem na statywie do zdjęć odległościowych oraz ruchem pionowym blatu stołu | TAK |  | Bez punktacji |
| 14 | Zmotoryzowany ruch lampy w pionie | TAK |  | Bez punktacji |
| 15 | Panel zdalnego autopozycjonowania lampy rtg | TAK |  | Bez punktacji |
| 16 | Ilość możliwych do zaprogramowania pozycji | >= 50 |  | Bez punktacji |
| 17 | System serwo-mechaniczny wspomagający ręczne pozycjonowanie lampy rentgenowskiej we wszystkich kierunkach, zmniejszający wysiłek pracy techników i zwiększający wydajność pracy | TAK, podać nazwę i parametry |  | Bez punktacji |
| III | Lampa RTG | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
| 1 | Wielkość ogniska małego (Zgodnie z IEC 60336) | =< 0,6 [mm] |  | Bez punktacji |
| 2 | Wielkość ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60336) | =< 1,2 [mm] |  | Bez punktacji |
| 3 | Nominalna moc małego ogniska | >= 32 [kW] | (*) | = 32 kW wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 4 | Nominalna moc dużego ogniska | >= 80 [kW] | (*) | = 80 Kw wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 5 | Pojemność cieplna anody | >= 350 [kHU] | (*) | = 300 kHU wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 6 | Szybkość chłodzenia anody | >= 130 [kHU/min] | (*) | = 130 kHU/min wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 7 | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg | >= 1,6 [MHU] |  | Bez punktacji |
| 8 | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody | >= 9000 [obr./min] |  | Bez punktacji |
| 9 | Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG lub kalkulator dawki | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 10 | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji i celownikiem laserowym | TAK |  | Bez punktacji |
| 11 | Automatycznie zmieniane filtry w kolimatorze w zależności od programów anatomicznych min. 3 filtry | TAK, podać parametry filtrów |  | Bez punktacji |
| 12 | Zakres obrotu kolimatora | >= +/- 45 [°] |  | Bez punktacji |
| IV | Generator RTG | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
| 1 | Generator wysokiej częstotliwości | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601) | >= 70 [kW] | (*) | = 70 kW wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 3 | Max prąd w radiografii | >= 900 [mA] | (*) | = 900 mA wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 4 | Max wartość mAs | >= 800 [mAs] |  | Bez punktacji |
| 5 | Zakres napięć w radiografii | >= (40–150)[kV] |  | Bez punktacji |
| 6 | Najkrótszy czas ekspozycji | =< 1 [ms] |  | Bez punktacji |
| V | Statyw do zdjęć odległościowych | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
| 1 | Statyw mocowany do podłogi | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi | =< 40 [cm] |  | Bez punktacji |
| 3 | Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi | >= 178,5 [cm] |  | Bez punktacji |
| 4 | Układ AEC w statywie, min. 3 komory | TAK, podać ilość | (*) | = 3 komory wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 5 | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęcia płuc min. z 180 [cm] | TAK, podać parametry |  | Bez punktacji |
| 6 | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi | TAK |  | Bez punktacji |
| 7 | Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al | ≤ 0,7 mm Al |  | Bez punktacji |
| 8 | Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora | =< 4,2 [cm] |  | Bez punktacji |
| 9 | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych | TAK |  | Bez punktacji |
| 10 | Statyw uchylny min od -20º do +90º | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 11 | Dodatkowy statyw do obrazowania kości długich w pozycji pionowej z uchwytami pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
| VI | Detektor W STATYWIE |  |  |  |
| 1 | Detektor mocowany na stałe w statywie | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Wymiary pola aktywnego detektora | >=(42x41) [cm] |  | Bez punktacji |
| 3 | Ilość pikseli | >= 9 mln | (*) | = 9 mln wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 4 | Rozmiary piksela | =< 140 [µm] | (*) | = 140 [µm] Wartość graniczna – 0 pkt. najmniejsza wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 1 SWZ |
| 5 | Głębokość akwizycji | >= 14 [bit] |  | Bez punktacji |
| 6 | DQE dla 0,0 pl/mm | ≥ 70 % | (*) | = 74 % wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 7 | Rozdzielczość detektora [pl/mm] | >= 3,57 [pl/mm] | (*) | = 3,57 pl/mm wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 8 | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | TAK |  | Bez punktacji |
| VII | STÓŁ RTG | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
| 1 | Stół z pływającym płaskim blatem | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Długość blatu stołu | >= 220 [cm] | (*) | = 220 [cm] wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 3 | Szerokość blatu stołu | >= 75 [cm] | (*) | = 75 [cm] wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 4 | Zakres ruchu wzdłużnego blatu | >= 110 [cm] | (*) | = 110 cm wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 5 | Zakres ruchu poprzecznego blatu | >= 20 [cm] | (*) | = 20 [cm] wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 6 | Max. obciążenie stołu -dynamiczne z zachowaniem wszystkich ruchów stołu i blatu | ≥ 270 [kg] | (*) | = 270 [kg] wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 7 | Odległość płyta stołu – detektor | =< 8 [cm] |  | Bez punktacji |
| 8 | Minimalna wysokość blatu od podłogi | =< 55 [cm] |  | Bez punktacji |
| 9 | Maksymalna wysokość blatu od podłogi | >= 85 [cm] |  | Bez punktacji |
| 10 | Pochłanialność blatu – ekwiwalent Al. dla 100 kV | =< 1,2 [mm Al.] | (*) | = 1,2 [mmAl] Wartość graniczna – 0 pkt. najmniejsza wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 1 SWZ |
| 11 | Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania i wymiany bez pomocy narzędzi. Ogniskowa kratki 100 cm | TAK, podać parametry |  | Bez punktacji |
| 12 | Układ AEC w stole, min. 3 komory | TAK, podać | (*) | = 3 komory wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 13 | Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu zintegrowane ze stołem | TAK |  | Bez punktacji |
| 14 | Automatyczny ruch nadążny detektora w stole za ruchem lampy wzdłuż stołu z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora | TAK |  | Bez punktacji |
| VIII | DETEKTOR W STOLE RTG |  |  |  |
| 1 | Detektor mocowany na stałe w statywie | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Wymiary pola aktywnego detektora | >=(42x41) [cm] |  | Bez punktacji |
| 3 | Ilość pikseli | >= 9,5 mln | (*) | = 9,5 mln wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 4 | Rozmiary piksela | =< 140 [µm] | (*) | = 140 [µm Wartość graniczna – 0 pkt. najmniejsza wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 1 SWZ |
| 5 | Głębokość akwizycji | >= 14 [bit] |  | Bez punktacji |
| 6 | DQE dla 0,0 pl/mm | ≥ 70 % | (*) | = 70 % wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 7 | Rozdzielczość detektora [pl/mm] | >= 3,6 [pl/mm] | (*) | = 3,6 pl/mm wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 8 | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | TAK |  | Bez punktacji |
| IX | DETEKTOR DO ZDJĘĆ BOCZNYCH I POZA STOŁEM I STATYWEM |  |  |  |
| 1 | Detektor bezprzewodowy z możliwością pracy poza stołem | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Wymiary pola aktywnego detektora | >= (34 x 42)[cm] |  | Bez punktacji |
| 3 | Ilość pixeli | >= 8 mln | (*) | = 8 mln wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 4 | Rozmiar pojedynczego pixela | =< 140 [µm] | (*) | = 140 [µm] Wartość graniczna – 0 pkt. najmniejsza wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 1 SWZ |
| 5 | Głębokość akwizycji | >= 14 [bit] | (*) | = 14 bit wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 6 | DQE dla 0,0 pl/mm | ≥ 70 % | (*) | = 70 % wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 7 | Rozdzielczość detektora [pl/mm] | >= 3,6 [pl/mm] | (*) | = 3,6 pl/mm wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 8 | Pamięć wewnętrzna detektora | >= 70 obr. | (*) | = 70 obr. wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 9 | Maksymalna waga detektora | =< 3,0 [kg] | (*) | = 3,0 [kg] Wartość graniczna – 0 pkt. najmniejsza wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 1 SWZ |
| 10 | Maksymalne obciążenie detektora dla zdjęć poza stołem (przy wolnej ekspozycji) | >= 250 [kg] | (*) | = 250 kg wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 11 | Materiał warstwy scyntylacyjnej wykonany w technologii CsI (jodek cezu) | TAK |  | Bez punktacji |
| 12 | Klasa wodoodporności detektora | min. IPX6 lub IP56 |  | = IPX6 lub IP56 wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| X | DODATKOWE FUNKCJE |  |  |  |
| 1 | Obrazowanie kości długich na statywie z automatycznym łączeniem zdjęć na długości ≥ 160 cm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Obrazowanie kości długich na stole z automatycznym łączeniem zdjęć na długości ≥ 80 cm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| XI | STACJA AKWIZYCYZYJNA TECHNIKA |  |  |  |
| 1 | Monitor LCD dotykowy o przekątnej | >= 21,3”, podać | (*) | = 21,3” wartość graniczna – 0 pkt. największa wartość – 10 pkt. pozostałe proporcjonalnie wg wzoru nr 2 SWZ |
| 2 | Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) | ≥ 3000 |  | Bez punktacji |
| 3 | Czas akwizycji pojedynczego obrazu z detektorów cyfrowych i wyświetlenia na monitorze w pełnej rozdzielczości | =< 5 [s] |  | Bez punktacji |
| 4 | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych w jezyku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Ilość programów anatomicznych | >= 800 |  | Bez punktacji |
| 6 | Nagrywarka CD / DVD | TAK |  | Bez punktacji |
| 7 | Możliwość rejestracji pacjentów poprzez pobrae danych z systemu HIS / RIS oraz manualna | TAK |  | Bez punktacji |
| 8 | Obsługa protokołów DICOM min: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist | TAK |  | Bez punktacji |
| 9 | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów - opisać • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników • dodawanie komentarzy | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| 10 | Oprogramowanie do automatycznego łączenia obrazów uzyskanych na statywie i stole przy obrazowaniu kości długich | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 11 | Oprogramowanie do eliminacji promieniowania rozproszonego (wirtualna kratka przeciwrozproszeniowa) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 12 | Oprogramowanie do podwyższania konturów i wizualizacji rur intubacyjnych | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 13 | Interfejs użytkownika w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
| XII | STACJA DIAGNOSTYCZNA LEKARSKA – 1 SZT. |  |  |  |
| 1 | Komputer PC, wyposażony w min. 8 GB RAM, dysk HDD min. 1 TB, napęd CD/DVD-R nagrywarka, procesor wielordzeniowy, karta graficzna do monitorów medycznych zgodna z monitorami diagnostycznymi | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Dwa diagnostyczne monitory medyczne parowane min. 21”, - Rozdzielczość min. 2 MP, - Kąty widzenia (pionowo / poziomo) min. 176°, 176° - Rodzaj podświetlenia LED - Jasność min. 800 cd/m² - Rekomendowana jasność do kalibracji DICOM min. 400 cd/m² - Kontrast Min. 1400:1 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 3 | Monitor do opisywania badań min. 21” - Jasność min. 250 cd/m2 - Technologia LED | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 4 | Oprogramowanie do postprocessingu spełniające wymagania: import obrazów DICOM, możliwość dokonywania diagnozy i opisów badań radiologicznych, podstawowe narzędzie do przeglądania i obróbki obrazów diagnostycznych RTG, w tym: zmiana kontrastu i jasności, pomiary odległości, powierzchni i kątów, powiększanie obrazu, oznaczanie obszaru zainteresowania ROI z wyświetleniem min. powierzchni zaznaczonego obszaru, przeszukiwanie listy pacjentów według różnych kryteriów. System iMac 2 szt. Współpraca z systemem RIS oraz archiwum obrazowym (PACS) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 5 | UPS do podtrzymania zasilania stacji diagnostycznej lekarskiej | TAK |  | Bez punktacji |
| XIII | GWARANCJA |  |  |  |
| 1 | Długość gwarancji na wszystkie oferowane systemy (nie dopuszcza się gwarancji w formie ubezpieczenia) min. 24 miesięcy | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Czas przystąpienia do naprawy, licząc od zgłoszenia awarii do 48 godzin w dni robocze | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 3 | W okresie gwarancyjnym wykonywanie w cenie oferty przeglądów zgodnie z wymaganiami/ zaleceniami producenta | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| XIV | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z aparatem w postaci wydrukowanej i elektronicznej | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych zgodnie z polskim ustawodawstwem oraz projektu osłon radiologicznych | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | Pełna integracja aparatu z systemem RIS oraz PACS | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Szkolenie personelu obsługującego aparaturę RTG w siedzibie Zamawiającego | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – pokój badań | TAK |  | Bez punktacji |
| 6 | Dostarczenie aktywnych elementów sieci komputerowej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania aparatu. | TAK |  | Bez punktacji |

UWAGA:

1. Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

2. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.

3. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.

4. Przedmiotowe środki dowodowe oznaczonych w tabeli (*) złożone wraz z ofertą na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu, Wykonawca do oferty załącza materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert)

5. W tabelce należy podać numer strony  katalogu, na której znajduje się opis parametru, a w katalogu należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data ......................................................