## Zał. 1a
Załącznik nr 1a do SWZ
L.p. | Asortyment | Ilość | Cena jednostkowa |  | Wartość
|  |  | netto | brutto | netto | brutto
1 | Trzpień bezcementowy ze stopu tytanu, prosty, prostokątny przekrój poprzeczny, zwężający się dystalnie, w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej oraz w opcji CCD 125° i 135°. Uniwersalny dla biodra prawego i lewego, na całej długości pokryty hydroksyapatytem. Rozmiary 8 - 20 o długości trzpienia 115 - 190mm w zależności od opcji. Dostępny trzpień dysplastyczny w opcji standardowej i z nadbudową krętarzową. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. | 40
2 | Trzpień krótki: Trzpień bezcementowy, fiksowany w przynasadzie, nieanatomiczny, wykonany ze stopu tytanu, pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi doskonałą pierwotną stabilizacje oraz osteointegracje. Dostepny w 13 rozmiarach, w wesji standard offset oraz high offset umożliwiając bezpośrednia lateralizację bez wpływu na długość kończyny, długość trzpienia od 95 do 119 mm. Równomierny wzrost trzpienia w wymiarze M-L o 1,25 mm oraz długości o 2 mm miedzy rozmiarami. Lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3 oraz o 8 mm w rozmiarze 4-12. Kąt szyjkowy 130 stopni oraz stożek 12/14, o zwężonej geometrii A/P i polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z elementami panewki. Trzpień posiada zaokrąglony koniec oraz uniwersalne instrumentarium pozwalając na implantację z każdego dojścia w tym z dostępów mini inwazyjnych. | 20
3 | Trzpień rewizyjny bezcementowy, ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie, kołnierzowy. Na całej długości pokryty hydroxyapatytem. Dodatkowo posiadający nacięcia w płaszczyźnie AP i ML zwężającej się części dystalnej. Uniwersalny dla biodra prawego i lewego. Dostępny w 9 rozmiarach o długościach 180 - 230mm. Stożek 12/14. | 2
4 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcje bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących dostępne w średnicach 48 - 66mm co 2mm. | 40
5 | Panewka o zwiększonym współczynniku tarcia: bezcementowa, tytanowa, z porowatą okładziną, pokryta nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiąjacymi pierwotną stabilizację oraz osteointergację, sferyczna typu Press-fit; średnica zewnętrzna co najmniej od 44 mm do 66 mm, ze skokiem co 2 mm. | 10
6 | Panewka o zwiększonym współczynniku tarcia: bezcementowa, tytanowa, z porowatą okładziną, pokryta nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiąjacymi pierwotną stabilizację oraz osteointergację, sferyczna typu Press-fit; średnica zewnętrzna od 38 mm do 72 mm, ze skokiem co 2 mm. | 2
7 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu typu moderate-crosslink w opcjach: z reorientacją środka obrotu głowy o 10 stopni oraz lateralizacją środka obrotu głowy o 4 mm, dostępne wkładki neutralne z okapem oraz lateralizacją 4 mm; w zależności od wielkości panewki dostępne różne rodzaje wkładek | 50
8 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 22,225mm w dwóch długościach oraz 28mm i 32mm w minimum czterech długościach szyjki. Stożek 12/14. | 30
9 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 36mm w minimum pięciu długościach szyjki. Stożek 12/14 | 20
10 | Głowa ceramiczna (Biolox Delta) o średnicy: 28mm, 32mm i 36mm w minimum 3 długościach szyjki. Stożek 12/14. | 10
11 | Zaślepka do panewki bezcementowej. | 40
12 | Śruba do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm, w długościach 15 - 70mm, co 5mm. | 20
13 | Trzpień cementowany, gładki, stalowy, polerowany, bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie o długościach 115 - 190 mm w 11 rozmiarach. W opcji CCD 135°, Offset: Standard 135°; High +7mm 135°. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. | 20
14 | Panewka cementowana, wykonana z polietylenu crosslink o średnicy wew. 28mm w rozmiarach 40 - 53 mm, o średnicy wew. 32mm w rozmiarach 45 - 53mm, o średnicy wew. 36mm w rozmiarach 50 - 53 mm. Panewka posiada znacznik radiologiczny i kołnierz dookólny z możliwością docinania. | 10
15 | Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal - polietylen - metal), posiadająca eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodzie, zapewniająca prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił. Dostępna w 23 rozmiarach (39 - 65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm. | 15
16 | Polietylenowa blokada cementu w 7 rozmiarach | 15
17 | Element dystalny trzpienia rewizyjnego, bezcementowy, typu Wagner, o oktagonalnym przekroju poprzecznym, zwężający się dystalnie (2,5° stożek), umożliwiający stabilizację osiową i antyrotacyjną, dostępny w 16 średnicach 14 - 31mm i 4 długościach 140, 190, 240 i 290mm, w opcji prostej lub 3° odchylenia (w zależności od rozmiaru). | 1
18 | Element proksymalny trzpienia rewizyjnego, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu o porowatej powierzchni, CCD 135°. Dostępny w 3 średniceach 20, 24 i 28mm oraz 4 długościach 75, 85, 95 i 105mm, w dwóch opcjach offsetu 40 i 45mm. Umożliwiający ustawienie kąta antewersji w zakresie 360°. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. W zestawie śruba łącząca element proksymalny z elementem dystalnym w odpowiedniej długości 75, 85, 95 lub 105mm. | 1
19 | Śruba zamienna do połączenia elementu proksymalnego i dystalnego trzpienia rewizyjnego | 1
20 | Panewka rewizyjna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem. Opcja wielootworowa z dodatkowymi otworami na obwodzie panewki w rozmiarach minimum 54 - 80 mm oraz opcja o pogłębionym dnie w rozmiarach minimum 54 - 72mm, offset 4-6mm w zalezności od rozmiaru. | 4
21 | Wkładka polietylenowa związana crosslink o średnicy wewnętrznej: 28mm w roz. 48 - 50; 32mm w roz. 52 - 76mm; 36mm w roz. 56 - 60mm; 40mm w roz. 62 - 68mm; opcje neutralna oraz lateralizowana z 10-stopniową reorientacją. | 2
22 | Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Opcja półkolista posiadająca otwory kierunkowe. Augmenty w grubościach 10, 15, 20 i 30mm dla panewek w rozmiarach 50 - 72mm. | 2
23 | Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Augment podpierający (neutralny, lewy i prawy) występujący w rozmiarze 56, 62, 68mm. | 2
24 | Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Opcja skośnych podkładek (5°, 10°, 15°) pod augment podpierający | 2
25 | Głowa ceramiczna rewizyjna z tytanowym adapterem (Biolox Delta) 28, 32, 36, 40 mm w 3 długościach szyjki. | 1
26 | Śruba peryferyjna do kości gąbczastej o średnicy 5mm, w długościach 20 - 80mm co 5mm. | 5
27 | Śruby blokowane 5,5mm do augmentów półkolistych w długościach 25 - 70mm oraz do augmentów podpierających 14 - 30mm. | 5
28 | Element udowy cementowany CR/CS i PS, anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu CoCr. Kompatybilny z wkładkami zatrzaskowymi. Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 4N; 5; 6 dla każdej ze stron. | 50
29 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany ze stopu tytanu, kompatybilny z wkładką zatrzaskową CR, PS. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających bezcementowych lub cementowanych. Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5. | 50
30 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, w opcji CR lub PS, mocowana zatrzaskowo na obwodzie elementu piszczelowego, Rozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 w wysokościach 8; 10; 12.5; 15; 17,5. | 50
31 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, dodatkowo wzmocniona prętem, w opcji PS o zwiększonej stabilności, mocowana zatrzaskowo na obwodzie elementu piszczelowego, Rozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5. W wysokościach 10, 12.5, 15, 17,5, 20mm. | 2
32 | Implant rzepki cementowany, owalny. Rozmiary 32, 35, 38, 41mm. | 10
33 | Element udowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu. W opcji CR i PS. Grubość w części tylnej dla opcji PS 9mm, a dla opcji CR 8mm. W opcji PS, klatka międzykłykciowa o nachyleniu 18°. Wykonany ze stopu CoCr, w 14 rozmiarach dla każdej ze stron w tym 10 standard oraz 4 wąskie. | 10
34 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną posiadający 4 loże na cement z podcięciami 45° na obrzeżach. Kompatybilny z wkładką zatrzaskową CR i PS. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. Dostępny w 10 rozmiarach. | 5
35 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią artykulacyjną oraz chropowatą powierzchnią dolną posiadający 4 loże na cement z podcięciami 45° na obrzeżach. Kompatybilny z wkładką rotacyjną CR i PS. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. Dostępny w 10 rozmiarach. | 5
36 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki do oraz pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Opcje CR i PS w 10 rozmiarach o wysokościach 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16mm oraz w opcji PS dodatkowo 18 i 20mm. | 5
37 | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki. System pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Opcje CR i PS w 10 rozmiarach o wysokościach 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16mm oraz w opcji PS dodatkowo 18 i 20mm. | 5
38 | Element rzepkowy wykonany z polietylenu z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki. W opcji owalny i anatomiczny w rozmiarach 29, 32, 35, 38 i 41mm. | 5
39 | Element udowy cementowany, półzwiązany, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu CoCr. Kompatybilny z wkładkami zatrzaskowymi i rotacyjnymi. Rozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5; dla każdej ze stron. | 4
40 | Rewizyjny element piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią. Z możliwością zamontowania kołnierzy przynasadowych, augmentów i trzpieni przedłużających. Kompatybilny z wkładkami rotacyjnymi oraz elementem udowym, półzwiązanym, zawiasowym, poresekcyjnym. W minimum pięciu rozmiarach. | 4
41 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany ze stopu tytanu, kompatybilny z wkładką zatrzaskową CR, PS, PS o zwiększonej stabilności, półzwiązaną. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających bezcementowych lub cementowanych oraz augmentów. Rozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5. | 1
42 | Wkładka rotacyjna, półzwiązana, wykonana z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, dodatkowo wzmocniona prętem, Rozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5; w wysokościach 10, 12.5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 30mm. | 2
43 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, dodatkowo wzmocniona prętem, w opcji PS o zwiększonej stabilności, mocowana zatrzaskowo na obwodzie elementu piszczelowego, Rozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5; w wysokościach 10, 12.5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25, 30mm. | 1
44 | Element udowy zawiasowy anatomiczny (prawy i lewy), wykonany ze stopu CoCr, z możliwością zamocowania bezcementowych kołnierzy udowych, z możliwością mocowania trzpieni przedłużających. Dostępny w 3 rozmiarach dla każdej ze stron. | 1
45 | Element piszczelowy rewizyjny grubościenny stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr. Z możliwością zamontowania kołnierzy przynasadowych, augmentów i trzpieni przedłużających. Kompatybilny z wkładkami rotacyjnymi oraz elementem udowym CR, PS, półzwiązanym, zawiasowym, poresekcyjnym. Rozmiary (góra/dół): 2/0; 3/1; 4/2; o grubościach 15 i 25mm. | 1
46 | Kołnierz piszczelowy bezcementowy z napyleniem porowatym tytanem w części proksymalnej, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 29,37, 45, 53, 61mm. | 2
47 | Kołnierz udowy bezcementowy uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 20, 31, 34, 40, 46mm. W opcji z napyleniem porowatym tytanem w części dystalnej lub w całości. | 2
48 | Adapter 5˚ i 7˚ koślawości umożliwiający zastosowanie kołnierzy przynasadowych i trzpieni jednocześnie. | 3
49 | Śruba mocująca adapter udowy neutralna lub offset +/- 2mm. | 3
50 | Augmenty udowe dystalne w grubościach 4, 8, 12 i 16mm oraz tylne w grubościach 4 i 8mm. | 4
51 | Augment udowy o grubości 5 i 10 mm do zawiasowego elementu udowego. Mocowany cementem kostnym. | 2
52 | Augment piszczelowy w grubościach 5, 10 i 15mm. | 2
53 | Trzpień bezcementowy, antyrotacyjny, uniwersalny dla elementu udowego i piszczelowego o długości 75, 115 i 150mm, w średnicach 10 - 24mm co 2 mm. | 6
54 | Trzpień cementowany, uniwersalny dla elementu udowego i piszczelowego. Rozmiary 30 i 60mm. | 2
[5 empty] | 0 | 0
Wartość netto:
Wartość brutto:
Wszystkie implanty w formie komisu
Dostarczenia nieodpłatnego instrumentarium na czas trwania umowy
Dostarczenia nieodpłatnego oprogramowania do planowania przedoperacyjnego co najmniej na 2 stanowiska komputerowe na czas trwania umowy
Dostarczenia nieodpłatnego 2 napędów elektrycznego na czas trwania umowy
Szkolenie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie technik objętych zamówieniem
Uzupełnienie magazynu implantów w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zużycia
W przypadku gdy instrumentarium będzie dostarczane na konkretny zabieg przez Przyjmującego zamówienie – czas dostarczenia w/w – 24 godziny od chwili zgłoszenia
Dostarczenia nieodpłatnego instrumentarium przystosowane do mini-inwazyjnej techniki operacyjnej z dostępu przedniego, międzymięśniowego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych kupowanego asortymentu. Umowa w tym zakresie będzie realizowana wartościowo, a nie ilościowo.