Znak: ZOZ.V.010/DZP/69/23 Sucha Beskidzka dnia 19.09.2023r.

Dotyczy: Przetargu na dostawę rękawic –(ZOZ.V.010/DZP/69/23).

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

1. **Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic posiadających lepszy poziom AQL wynoszący 1.0. Grubość pojedynczej ścianki palca 0,12mm, zawartośc protein poniżej 100µg/g. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz Środek Ochrony Indywidualnej kat. III typ C?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Grubość palca podlega ocenie jakości. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

1. **Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic teksturowanych na końcach palców, grubość pojedynczej ścianki palca 0,12mm. Pozostałe parametry zgodne?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Grubość palca podlega ocenie jakości. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

1. **Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic sekcyjnych lateksowych z domieszką neoprenu, pozostałe parametry zgodne?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

1. **Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 2 poz.1 i 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, że Zamawiający uzna spełnienie wymogu odnośnie sprawozdania z badań wg ASTMF 1671, dokumentu Wytwórcy z wynikami badania, przeprowadzonego przez niezależną jednostkę z podaniem metody badawczej, jednostki badającej (niezależnej), daty raportu, oraz badanego produktu na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. **Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 2 poz.1 i 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu rękawic przebadanych na przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z ASTM F1670. W przypadku wymagań zgodności z normą ASTM F1670- czyli badań na przenikanie syntetycznej krwi można pisać, że norma ta posiada niedociągnięcia i kieruje do badań wg ASTM F1671. Metoda ASTM F1670 bazuje na obserwacji wizualnej, a nie na pomiarach analitycznych przenikania patogenów krwiopochodnych. Może być więc metodą wstępną, orientacyjną dla przenikania krwi i innych płynów ustrojowych, ale wiarygodne testy uzyskuje się w wyniku badań analitycznych wg metody badawczej opisanej w ASTM F1671?

**Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu badań na przenikanie krwi syntetycznej. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

1. **Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych, posiadające teksturowane palce i wnętrze dłoni. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**