## Cyfrowy aparat RTG typu DR
I | CYFROWY APARAT RTG TYPU DR
Lp. | Opis parametrów technicznych | Wartość parametru granicznego | Parametr graniczny TAK / NIE | Parametr oceniany - punktacja | Parametry oferowane - wypełnia wykonawca wpisując TAK lub NIE i opis (jeśli wymagany) | Strona w ofercie potwierdzająca oferowany parametr
A | B | C | D | E | F | G
A. | WARUNKI PODSTAWOWE
1 | Aparat RTG w pełni cyfrowy wyprodukowany w roku dostawy, fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy. |  | Tak | Bez oceny
2 | Producent, nazwa i typ aparatu, kraj produkcji, rok produkcji. |  | Podać | Bez oceny
3 | Wszystkie podstawowe elementy aparatu takie jak stół, statyw do zdjęć płucnych, zawieszenie sufitowe lampy RTG, generator wyprodukowane przez jednego producenta. |  | Tak / Nie | Tak - 10pkt., Nie - 0pkt. |  |  | 20
4 | Jeden producent aparatu RTG i detektorów |  | Tak / Nie | Tak - 10pkt., Nie - 0pkt. |  |  | 20
5 | Producent, nazwa/typ podzespołów: lampa rtg, generator, stół kostny, stojak do zdjęć płucnych, detektory cyfrowe. |  | Podać | Bez oceny
6 | Wyrób wprowadzony do obrotu i/lub używania zgodnie z postanowieniami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku. Jeden certyfikat CE dla kompletnego zestawu (aparat RTG, detektory, oprogramowanie) |  | Tak, załączyć do oferty | Bez oceny
7 | Aparat ze zmotoryzowanym zawieszeniem sufitowym, stołem i statywem do zdjęć płucnych z możliwością autotrackingu i autopozycjonowania dobranego do wykonywanego badania. |  | Tak | Bez oceny
B. | GENERATOR
1 | Generator typu HF |  | Tak | Bez oceny
2 | Moc generatora | ≥60kW | Tak, podać | Bez oceny
3 | Zakres napięć generatora | ≥40-150kV | Tak, podać | Bez oceny
4 | Zakres mAs | min. mAs ≤0,5 mAs | Tak, podać | Bez oceny
|  | max. mAs ≥600 mAs | Tak, podać | ≥850mAs - 5pkt. ≥600mAs - <850mAs 0 pkt.
5 | Zakres prądów minimalny | ≤20mA | Tak, podać | Bez oceny
6 | Zakres prądów maksymalny | ≥600mA | Tak, podać | Bez oceny
7 | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤2ms | Tak, podać | Bez oceny
8 | Automatyczna kontrola ekspozycji (AEC) z możliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym doborem parametrów ekspozycji |  | Tak | Bez oceny
9 | Programy anatomiczne z synchronizacją nastaw anatomicznych z systemem AEC | ≥500 programów | Tak, podać ilość | Bez oceny
10 | Zasilanie aparatu | 3x400V / 50Hz | Tak | Bez oceny
C. | ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG
1 | W pełni zmotoryzowane zawieszenie sufitowe lampy RTG z funkcją nadążności, autocentrowania i autopozycjonowania |  | Tak | Bez oceny
2 | Funkcja autocentrowania promienia centralnego lampy RTG względem środka Bucky w stole i w statywie do zdjęć płucnych |  | Tak | Bez oceny
3 | Funkcja autopozycjonowania lampy RTG zgodnie z wybraną procedurą |  | Tak | Bez oceny
4 | Zakres zmotoryzowanego ruchu wzdłużnego lampy RTG liczony w punkcie promienia centralnego lampy RTG | ≥350cm | Tak, podać | Bez oceny
5 | Zakres zmotoryzowanego ruchu poprzecznego lampy RTG liczony w punkcie promienia centralnego lampy RTG | ≥200cm | Tak,podać | Bez oceny
6 | Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego kolumny | ≥160cm | Tak, podać | Bez oceny
7 | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej | ≥+/-115° | Tak, podać | Bez oceny
8 | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej | ≥+/-180° | Tak, podać | Bez oceny
9 | Dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 6" na lampie/kołpaku z informacją o parametrach wykonywanego badania: warunki ekspozycji, kąt lampy, SID, wybór miejsca ekspozycji, oraz pozwalającego na zmianę parametrów ekspozycji. |  | Tak | Bez oceny
10 | Dotykowy wyświetlacz LCD na lampie/kołpaku pozwalający na wyświetlanie danych pacjenta |  | Tak | Bez oceny
11 | Dotykowy wyświetlacz LCD na lampie/kołpaku pozwalający na wyświetlanie obrazu badania po wykonanej ekspozycji |  | Tak / Nie | Tak - 5pkt. Nie - 0pkt.
12 | Pilot zdalnego sterowania |  | Tak | Bez oceny
D. | LAMPA RTG, KOLIMATOR
1 | Małe ognisko lampy | ≤0,6mm | Tak, podać | Bez oceny
2 | Duże ognisko lampy | ≤1,3mm | Tak, podać | Bez oceny
3 | Pojemność cieplna anody | ≥300 kHU | Tak, podać | ≥ 400kHU - 15pkt. ≥300kHU - <400kHU 0 pkt. |  |  | 15
4 | Pojemność cieplna lampy | ≥1,5MHU | Tak, podać | ≥ 1,7MHU - 15pkt. ≥1,5MHU - <1,7MHU 0pkt. |  |  | 15
5 | Prędkość wirowania anody | ≥8000 obr/min | Tak, podać | Bez oceny
6 | Szybkość chłodzenia anody | ≥75kHU/min | Tak, podać | Bez oceny
7 | Moc małego ogniska | ≥32kW | Tak, podać | Bez oceny
8 | Moc dużego ogniska | ≥90kW | Tak, podać | Bez oceny
9 | Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem |  | Tak | Bez oceny
10 | Filtracja własna lampy i kolimatora | ≥2,5 mmAl | Tak, podać | Bez oceny
11 | Dodatkowe wbudowane w kolimator zmotoryzowane filtry, które mogą być zmieniane automatycznie razem z projekcją. | ≥3 szt. | Tak, podać | Bez oceny
12 | Kolimator automatyczny z możliwością pracy ręcznej |  | Tak | Bez oceny
13 | Zintegrowany (wbudowany) z kolimatorem miernik wartości DAP (Dose Area Product) z eksportem danych o dawce do pliku DICOM lub kalkulacja dawki wartości DAP (Dose Area Product) z eksportem danych o dawce do pliku DICOM |  | Tak | Bez oceny
14 | Oświetlenie pola zdjęciowego w technice LED | >100 lux | Tak, podać | Bez oceny
15 | Centrator laserowy |  | Tak | Bez oceny
16 | Szyny pod kolimatorem do mocowania dodatkowego wyposażenia |  | Tak | Bez oceny
E. | STÓŁ PACJENTA
1 | Nadążanie lampy RTG za zmianą wysokości detektora w stole |  | Tak | Bez oceny
2 | Automatyczne podążanie detektora w Bucky za lampą RTG przy jej przesuwie w osi długiej stołu. | ≥45cm | Tak, podać | Bez oceny
3 | Maksymalne obciążenie stołu (ciężar pacjenta) możliwe do wykonania ekspozycji z zachowaniem wszystkich funkcji stołu (ruch góra – dół, pływający blat) | ≥240kg | Tak, podać | ≥270kg - 10pkt. ≥240kg - <270kg 0 pkt. |  |  | 10
4 | Zmotoryzowany zakres pionowego ruchu stołu | ≥30cm | Tak, podać | Bez oceny
5 | Minimalna odległość blatu stołu od podłogi | ≤55cm | Tak, podać | Bez oceny
6 | Maksymalna odległość blatu stołu od podłogi | ≥85cm | Tak, podać | Bez oceny
7 | Pływający blat stołu |  | Tak | Bez oceny
8 | Długość blatu stołu | ≥220cm | Tak, podać | Bez oceny
9 | Szerokość blatu stołu | ≥75cm | Tak, podać | Bez oceny
10 | Ekwiwalent aluminium blatu stołu przy 100kV | ≤0,8mm Al. | Tak, podać | Bez oceny
11 | Przesuw wzdłużny blatu stołu | ≥65cm | Tak, podać | ≥110cm - 10pkt. ≥65cm - <110cm 0 pkt. |  |  | 10
12 | Przesuw poprzeczny blatu stołu | ≥24cm | Tak, podać | Bez oceny
13 | Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa o ogniskowej 100cm +/-15% |  | Tak | Bez oceny
14 | Minimum 3-punktowy system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) |  | Tak | Bez oceny
15 | Obrazowanie kości długich na leżąco |  | Tak / Nie | Tak - 10pkt. Nie - 0pkt. |  |  | 10
16 | Mocowany do stołu lub stawiany na stół uchwyt na detektor do wykonywania badań poziomą wiązką promieniowania | 1 szt. | Tak | Bez oceny
F. | RUCHOMY ZMOTORYZOWANY STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH
1 | Zakres zmotoryzowanego ruchu statywu do zdjęć płucnych z detektorem umieszczonym w Bucky w pionie | ≥150cm | Tak | Bez oceny
2 | Zmotoryzowany ruch statywu do zdjęć płucnych z detektorem umieszczonym w Bucky w poziomie z możliwością pozycjonowania statywu do zdjęć płucnych równolegle oraz skośnie do długiej krawędzi bocznej stołu, w całym zakresie jego długości. |  | Tak/Nie | Tak - 10pkt., Nie - 0pkt. |  |  | 5
3 | Możliwość zmotoryzowanego pochylenia detektora do pozycji poziomej umożliwiającej wykonywanie zdjęć wiązką pionową lub skośną w zakresie minimum -15°/ +90°. |  | Tak | Bez oceny
4 | Nadążanie lampy RTG za zmianą wysokości detektora umieszczonego w statywie do zdjęć płucnych |  | Tak | Bez oceny
5 | Nadążanie detektora umieszczonego w statywie do zdjęć płucnych za zmianą wysokości lampy RTG |  | Tak | Bez oceny
6 | Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa |  | Tak | Szeroko-ogniskowa o zakresie 110-180cm - 5pkt.; Dwie kratki przeciwrozproszeniowe o ogniskowej 110 lub 115cm i 180cm - 0pkt.
7 | Dedykowana kieszeń do przechowywania kratki przeciwrozproszeniowej w momencie gdy nie jest używana do ekspozycji. |  | Tak | Bez oceny
8 | Minimalna wysokość blatu statywu do zdjęć płucnych liczona od podłogi do jego środka | ≤35cm | Tak, podać | ≤30cm - 10pkt. ≤35cm - >30 - 0pkt. |  |  | 10
9 | Maksymalna wysokość blatu statywu do zdjęć płucnych liczona od podłogi do jego środka | ≥170cm | Tak, podać | Bez oceny
10 | Minimum 3-punktowy system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) | ≥3 (komory) | Tak, podać | ≥5 (komór) - 5pkt. <5 (komór) - 0pkt.
11 | Uchwyt boczny do rąk ułatwiający badania w projekcji P-A |  | Tak | Bez oceny
12 | Uchwyt górny do rąk ułatwiający badania w projekcji bocznej |  | Tak | Bez oceny
13 | Ekwiwalent aluminium blatu statywu do zdjęć płucnych przy 100kV | ≤0,72mm Al. | Tak, podać | Bez oceny
14 | Automatyczne obrazowanie kości długich na stojąco |  | Tak | Bez oceny
15 | Możliwość zaznaczenia punktu początkowego i końcowego w obrazowaniu kości długich i możliwość wykonania zdjęcia o zadanej w ten sposób długości. |  | Tak/Nie | Tak - 5pkt., Nie - 0pkt. |  |  | 5
16 | Stojak do obrazowania kości długich z nieprzezierną linijką dedykowaną do aparatu |  | Tak | Bez oceny
G. | BEZPRZEWODOWY, PRZENOŚNY DETEKTOR CYFROWY W STOLE - 1 szt.
1 | Płaski cyfrowy detektor bezprzewodowy CsI umożliwiający wykonanie badań w stole, statywie do zdjęć płucnych i poza nimi. |  | Tak | Bez oceny
2 | Kominikacja detektora w technologii WiFi oraz za pomocą kabla |  | Tak | Bez oceny
3 | Maksymalne obciążenie (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykonywanych poza Bucky - tzw. ekspozycjie z wolnej ręki. | ≥ 150kg | Tak, podać | ≥300kg - 10pkt. ≥150 - <300 - 0 pkt.
4 | Rozmiar aktywny detektora | ≥ 34x42cm | Tak, podać | Bez oceny
5 | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln) | ≥ 6,50MP | Tak, podać | Bez oceny
6 | Rozmiar piksela | ≤150µm | Tak, podać | ≤100µm - 10pkt. ≤150µm >100µm - 0pkt.
7 | Skala szarości | ≥16 bit | Tak, podać | Bez oceny
8 | DQE (dla 1,0Lp/mm) | ≥50% | Tak, podać | ≥60% - 10pkt. ≥50% - <60% - 0 pkt.
9 | Rozdzielczość obrazowa detektora | ≥3,3lp/mm | Tak, podać | Bez oceny
10 | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli technika | ≤4sek. | Tak, podać | Bez oceny
11 | Automatyczna kalibracja detektora wykonywana bez konieczności wzywania serwisu |  | Tak / Nie | Tak - 10pkt. Nie - 0pkt. |  |  | 10
12 | Detektor ładowany w stole bez konieczności podłączenia kabla zasilającego oraz wymiany baterii |  | Tak / Nie | Tak - 10pkt. Nie - 0pkt. |  |  | 20
13 | Waga detektora gotowego do pracy (wraz z baterią) | ≤3,2kg | Tak, podać | Bez oceny |  |  | 10
14 | Ilość ekspozycji na naładowanym akumulatorze | ≥100 | Tak, podać | ≥400 - 10pkt. ≥100 - <400 - 0 pkt. |  |  | 10
15 | Konstrukcja obudowy detektora zapewnia ochronę przed wnikaniem wody. | ≥IPX3 | Tak, podać | IPX3 - 0pkt; IPX4 - 3pkt; IPX5 - 6pkt; IPX6 - 9pkt; ≥IPX7 - 10pkt.
16 | Zestaw wymiennych akumulatorów | 2 szt. | Tak | Bez oceny
17 | Dedykowana ładowarka zewnętrzna do akumulatorów | 1 szt. | Tak | Bez oceny
18 | Przyłączalna kratka przeciwrozproszeniowa z uchwytem dla detektora do badań poza stołem. | 1 szt. | Tak | Bez oceny
19 | Przezierna dla promieniowania RTG podstawka dla pacjenta do badań w obciążeniu, dla ochrony detektora | 1 szt. | Tak | Bez oceny
H. | BEZPRZEWODOWY, PRZENOŚNY DETEKTOR CYFROWY W STATYWIE PŁUCNYM - 1 szt.
1 | Płaski cyfrowy detektor bezprzewodowy CsI umożliwiający wykonanie badań w stole, statywie do zdjęć płucnych i poza nimi. |  | Tak | Bez oceny
2 | Kominikacja detektora w technologii WiFi oraz za pomocą kabla |  | Tak | Bez oceny
3 | Maksymalne obciążenie (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykonywanych poza Bucky - tzw. ekspozycjie z wolnej ręki. | ≥ 150kg | Tak, podać | ≥300kg - 10pkt. ≥150 - <300 - 0 pkt.
4 | Rozmiar aktywny detektora | ≥ 42x42cm | Tak, podać | Bez oceny
5 | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln) | ≥ 8,00MP | Tak, podać | Bez oceny
6 | Rozmiar piksela | ≤150µm | Tak, podać | ≤100µm - 10pkt. ≤150µm >100µm - 0pkt.
7 | Skala szarości | ≥16 bit | Tak, podać | Bez oceny
8 | DQE (dla 1,0Lp/mm) | ≥50% | Tak, podać | ≥60% - 10pkt. ≥50% - <60% - 0 pkt.
9 | Rozdzielczość obrazowa detektora | ≥3,3lp/mm | Tak, podać | Bez oceny
10 | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli technika | ≤4sek. | Tak, podać | Bez oceny
11 | Automatyczna kalibracja detektora wykonywana bez konieczności wzywania serwisu |  | Tak / Nie | Tak - 10pkt. Nie - 0pkt. |  |  | 10
12 | Detektor ładowany w statywie płucnym bez konieczności podłączenia kabla zasilającego oraz wymiany baterii |  | Tak / Nie | Tak - 10pkt. Nie - 0pkt. |  |  | 20
13 | Waga detektora | ≤4,5kg | Tak, podać | ≤3,8kg - 10pkt. ≤4,5kg >3,8kg - 0pkt. |  |  | 10
14 | Ilość ekspozycji na naładowanym akumulatorze | ≥100 | Tak, podać | ≥400 - 10pkt. ≥100 - <400 - 0 pkt. |  |  | 10
15 | Konstrukcja obudowy detektora zapewnia ochronę przed wnikaniem wody. | ≥IPX3 | Tak, podać | IPX3 - 0pkt; IPX4 - 3pkt; IPX5 - 6pkt; IPX6 - 9pkt; ≥IPX7 - 10pkt.
16 | Zestaw wymiennych akumulatorów | 2 szt. | Tak | Bez oceny
I. | KONSOLA STEROWANIA APARATEM RTG Z OPROGRAMOWANIEM DO OBRÓBKI ZDJĘĆ - 1szt.
1 | Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorem. Nie dopuszcza się rozwiązań np. retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji. Aparat ma posiadać oryginalną dedykowaną stację technika i konsolę generatora. |  | Tak | Bez oceny
2 | Producent |  | Podać | Bez oceny
3 | Nazwa i typ urządzenia/oprogramowania |  | Podać | Bez oceny
4 | Komputer konsoli sterowania aparatem RTG o parametrach i podzespołach dedykowanych przez producenta aparatu rtg. |  | Tak, podać nazwę i parametry | Bez oceny
5 | Konsola sterowania aparatem RTG wyposażona w monitor dotykowy LCD skalibrowany do wyświetlania obrazów zgodnie z krzywą DICOM do ustalania warunków ekspozycji | przekątna ekranu ≥21" | Tak, podać | Bez oceny
|  | luminancja ≥200cd/m2 | Tak, podać | Bez oceny
|  | kontrast ≥800/1 | Tak, podać | Bez oceny
|  | rozdzielczość ≥1280x1024pikseli | Tak, podać | Bez oceny
6 | Konsola sterowania aparatem RTG umożliwia podgląd obrazu po wykonaniu ekspozycji |  | Tak | Bez oceny
7 | Czas do pojawienia się obrazu na monitorze konsoli sterowania aparatem RTG od zakończenia akwizycji | ≤4sek. | Tak, podać | Bez oceny
8 | Pojemność dysku obrazowego konsoli sterowania aparatem RTG | ≥4000 obrazów | Tak, podać | ≥15000 - 10pkt. <15000 - ≥4000 - 0pkt.
9 | Konsola sterowania aparatem RTG obsługująca detektowy w ilości minimum 3 sztuki z możliwością późniejszczej rozbudowy o kolejne detektory |  | Tak | Bez oceny
10 | Obsługa konsoli sterowania aparatem RTG poprzez klawiaturę i mysz i/lub monitor dotykowy, |  | Tak | Bez oceny
11 | Oprogramowanie konsoli sterowania aparatem RTG w całości w języku polskim. |  | Tak / Nie | Tak - 10pkt. Nie - 0pkt.
12 | System pomocy kontekstowej w języku polskim |  | Tak / Nie | Tak - 5pkt. Nie - 0pkt.
13 | Oprogramowanie konsoli sterowania zestawem ucyfrowienia bezpośredniego umożliwia wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych (Obsługa standardu kodowania minimum Latin 2 lub UFT-8) |  | Tak / Nie | Tak - 5pkt. Nie - 0pkt.
14 | Wielopoziomowy system logowania do systemu z podziałem na role minimum: administrator i technik |  | Tak | Bez oceny
15 | Oprogramowanie konsoli sterowania aparatem RTG ze wskaźnikiem siły połączenia detektora bezprzewodowego |  | Tak | Bez oceny
16 | Oprogramowanie konsoli sterowania aparatem RTG ze wskaźnikiem naładowania baterii detektora |  | Tak | Bez oceny
17 | Oprogramowanie konsoli sterowania aparatem RTG umożliwia wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury i/lub monitora dotykowego bezpośrednio na stanowisku oraz z systemu HIS, RIS z pomocą systemu DICOM Worklist |  | Tak | Bez oceny
18 | Oprogramowanie konsoli sterowania zestawem ucyfrowienia bezpośredniego umożliwia otwarcie co najmniej 15 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie tzw. multisesyjność. |  | Tak / Nie | Tak - 5pkt. Nie - 0pkt.
19 | Oprogramowanie konsoli sterowania aparatem RTG posiada zdefiniowane programy anatomiczne | ≥500 | Tak, podać | Bez oceny
20 | Oprogramowanie konsoli sterowania aparatem RTG umożliwia edycję i zapis nazw programów anatomicznych oraz edycję i zapis parametrów ekspozycji, w szczególności kV, mAs, zaczernienie, dynamika obrazu przez technika, bez konieczności wzywania serwisu |  | Tak / Nie | Tak - 20pkt. Nie - 0pkt. |  |  | 20
21 | Oprogramowanie konsoli sterowania aparatem RTG wymaga przy odrzuceniu ekspozycji podanie powodu odrzucenia |  | Tak | Bez oceny
22 | Oprogramowanie konsoli sterowania aparatem RTG umożliwia prowadzenie statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych z możliwością tworzenia raportów w plikach obsługiwanych w programie Excel |  | Tak | Bez oceny
23 | Oprogramowanie konsoli sterowania aparatem RTG umożliwia definiowanie dat wygenerowania raportu badań odrzuconych |  | Tak | Bez oceny
24 | Oprogramowanie konsoli sterowania aparatem RTG umożliwia przechowywanie co najmniej 50 ostatnich zdjęć odrzuconych |  | Tak | Bez oceny
25 | Oprogramowanie konsoli sterującej aparatem RTG posiada dedykowane programy pediatryczne z podziałem na wiek i/lub wagę dziecka | ≥4 programy | Tak | Bez oceny
26 | Oprogramowanie konsoli sterowania aparatem RTG do obróbki obrazowej posiada/umożliwia co najmniej:
a | umożliwia regulację jasności i kontrastu obrazów |  | Tak | Bez oceny
b | umożliwia umieszczenie oznaczenia projekcji L/R |  | Tak | Bez oceny
c | posiada funkcję wprowadzania pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie oraz elektronicznych markerów z możliwością definiowania własnych |  | Tak | Bez oceny
d | umożliwia powiększenie obrazu i obrót obrazu o dowolny kąt |  | Tak | Bez oceny
e | umożliwia wykonanie pomiarów odległości, kątów |  | Tak | Bez oceny
f | umożliwia wykonanie odbicia lustrzanego |  | Tak | Bez oceny
g | posiada funkcję pozytyw-negatyw |  | Tak | Bez oceny
h | umożliwia przywrócenie obrazu do pierwotnej postaci tj. cofnięcie wprowadzonych zmian wyglądu obrazu |  | Tak | Bez oceny
i | umożliwia automatyczne sklejanie zdjęć kości długich z możliwością ręcznej korekty obrazu |  | Tak | Bez oceny
j | posiada możliwość przesyłania zdjęć cząstkowych oraz finalnego zdjęcia złożonego |  | Tak | Bez oceny
k | posiada dedykowaną funkcję do wizualizacji rur intubacyjnych |  | Tak / Nie | Tak - 5pkt. Nie - 0pkt. |  |  | 5
l | posiada dedykowaną funkcję do kompresji kości żeber |  | Tak / Nie | Tak - 5pkt. Nie - 0pkt. |  |  | 5
ł | posiada dedykowaną funkcję kratki wirtualnej dla wszystkich obszarów anatomicznych, w których mamy do czynienia z dużą ilością promieniowania rozproszonego |  | Tak | Bez oceny
m | posiada dedykowane oprogramowanie optymalizujące obrazowanie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego u otyłych pacjentów |  | Tak / Nie | Tak - 5pkt. Nie - 0pkt.
n | umożliwia różnego domyślnego ustawienia zestawu parametrów janości, kontrastu, ostrości dla badań pediatrycznych i dla badań dorosych |  | Tak / Nie | Tak - 5pkt. Nie - 0pkt.
o | umożliwia wyświetlenie wskaźnika poziomu dawki promieniowania wskazującego minimum: poziomy dawki: zbyt niska, prawidłowa, zbyt wysoka |  | Tak / Nie | Tak - 5pkt. Nie - 0pkt.
25 | Oprogramowanie konsoli sterowania aparatem RTG umożliwia przyszłą rozbudowę o aplikację wspomagająca detekcję zmian w płucach wywołanych COVID-19. Oprogramowanie oparte na algorytmie sztucznej inteligencji, automatycznie analizujące obrazy pod kątem obecności ośmiu nieprawidłowych zmian radiologicznych dostępne na dzień składania oferty. Min. niedodmę, zwapnienie, kardiomegalię, zagęszczenie tkanki płucnej, zwłóknienie, poszerzenie śródpiersia, guzki i płyn w jamie opłucnej. Aplikacja umożliwiająca wykrywanie gruźlicy i pomaga w wykrywaniu zapalenia płuc oraz obszarów matowej szyby, które wskazują na COVID-19 |  | Tak / Nie | Tak - 15pkt. Nie - 0pkt.
26 | Oprogramowanie konsoli sterowania aparatem RTG obsługujące finkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step) |  | Tak | Bez oceny
27 | Oprogramowanie konsoli sterowania aparatem RTG umożliwia przesyłanie skumulowanej dawki z wykonanych projekcji w badaniu zgodnie z IHE Dicom Structure Report |  | Tak | Bez oceny
28 | Oprogramowanie konsoli do sterowania aparatem RTG umożliwia ręczne wprowadzanie SID (odległości ogniska lampy od detektora) oraz OID (odległości detektora od pacjenta) dla skalkulowania współczynnika powiększenia ERMF (Estimated Radiographic Magnification Factor) i w efekcie możliwości pomiarów na obrazie w jednostkach rzeczywistych bez dodatkowych kalibracji |  | Tak / Nie | Tak - 5pkt. Nie - 0pkt. |  |  | 5
29 | Oprogramowanie konsoli do sterowania aparatem RTG umożliwia wyszukiwanie obrazu/badania na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, pesel pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania |  | Tak | Bez oceny
30 | Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów: •Worklist Manager (WLM), Storage, MPPS, •DICOM Storage Commitment, •automatyczne i manualne wysyłanie badań na zdefiniowane serwery PACS, •możliwość samodzielnej zmiany przez zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwrów PACS |  | Tak | Bez oceny
31 | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera w konsoli sterowania aparatem RTG zapewniający bezpieczne zamykanie oprogramowania |  | Tak | Bez oceny
32 | Pilot zdalnego sterowania do aparatu RTG |  | Tak | Bez oceny
33 | Dedykowany stół do konsoli operatora |  | Tak | Bez oceny
34 | Wykonawca wykona podłączenie aparatu do systemu HIS, RIS, PACS funkcjonującego u zamawiającego. Ewentualny zakup niezbędnych licencji i usług leży po stronie Wykonawcy |  | Tak | Bez oceny
35 | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG |  | Tak | Bez oceny
36 | Konsola sterująca aparatem RTG z zainstalowanymi obrazami medycznymi do testowania monitorów z serii TG |  | Tak | Bez oceny
II | ZESTAW UCYFROWIENIA BEZPOŚREDNIEGO DO ANALOGOWEGO, MOBILNEGO APARATU RTG
Lp. | Opis parametrów technicznych | Wartość parametru granicznego | Parametr graniczny TAK / NIE | Parametr oceniany - punktacja | Parametry oferowane - wypełnia wykonawca wpisując TAK lub NIE i opis (jeśli wymagany) | Strona w ofercie potwierdzająca oferowany parametr
A | B | C | D | E | F | G
A. | WARUNKI PODSTAWOWE
1 | Oferowany zestaw ucyfrowienia bezpośredniego jest fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy. |  | Tak | Bez oceny
2 | Producent, nazwa i typ zestawu, kraj produkcji, rok produkcji. |  | Podać | Bez oceny
3 | Zestaw ucyfrowienia bezpośredniego umożliwia uzyskanie obrazu radiologicznego w standardzie DICOM |  | Tak | Bez oceny
4 | Jedna deklaracja zgodności/ certyfikat CE na system tj. co najmniej na detektor i oprogramowanie oraz dokument producenta potwierdzający elementy składowe oferowanej konfiguracji. |  | Tak, załączyć do oferty | Bez oceny
5 | Zestaw ucyfrowienia bezpośredniego współpracujący z analogowymi aparatami rtg zamawiającego bez konieczności adaptacji/przeróbek posiadanych aparatów. |  | Tak | Bez oceny
B. | BEZPRZEWODOWY, PRZENOŚNY DETEKTOR CYFROWY (DR) 35x43cm - 1szt.
1 | Płaski cyfrowy detektor bezprzewodowy CsI umożliwiający wykonanie badań w pracownii rtg i poza pracownią rtg na oddziałach szpitalnych |  | Tak | Bez oceny
2 | Nazwa, typ, producent detektora |  | Tak, podać | Bez oceny
3 | Kominikacja detektora ze stacją technika w technologii WiFi oraz za pomocą kabla |  | Tak | Bez oceny
4 | Sygnalizacja stanu detektora za pomocą diod (co najmniej stan połączenia bezprzewodowego, stan naładowania bateri detektora) |  | Tak, podać | Bez oceny
5 | Automatyczna detekcja ekspozycji |  | Tak | Bez oceny
6 | Wymiary fizyczne detektora zgodne z normą ISO4090 dla standardowych wymiarów kaset RTG |  | Tak, podać | Bez oceny
7 | Rozmiar aktywny detektora | ≥ 34,5x42,5cm | Tak, podać | Bez oceny
8 | Maksymalne obciążenie (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy | ≥ 200kg | Tak, podać | ≥300kg - 10pkt. ≥200kg - <300kg - 0 pkt. |  |  | 5
9 | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln) | ≥ 6,5MP | Tak, podać | Bez oceny
10 | Rozmiar piksela | ≤150µm | Tak, podać | ≤140µm - 5pkt. ≤150µm >140µm - 0pkt. |  |  | 5
11 | Skala szarości | ≥16 bit | Tak, podać | Bez oceny
12 | DQE (dla 1,0Lp/mm) | >50% | Tak, podać | Bez oceny
13 | Rozdzielczość obrazowa detektora | ≥3,3lp/mm | Tak, podać | Bez oceny
14 | Czas do pojawienia się pełnego obrazu na konsoli technika | ≤4sek. | Tak, podać | Bez oceny
15 | Automatyczna kalibracja detektora wykonywana bez konieczności wzywania serwisu |  | Tak / Nie | Tak - 5pkt. Nie - 0pkt. |  |  | 5
16 | Waga detektora gotowego do pracy (wraz z baterią) | ≤3,2kg | Tak, podać | Bez oceny
17 | Ilość ekspozycji na naładowanym akumulatorze | ≥100 | Tak, podać | Bez oceny
18 | Konstrukcja obudowy detektora zapewnia ochronę przed wnikaniem wody. | ≥IPX3 | Tak, podać | IPX3 - 0pkt; IPX4 - 3pkt; IPX5 - 6pkt; IPX6 - 9pkt; ≥IPX7 - 10pkt.
19 | Zestaw wymiennych akumulatorów | ≥ 2szt. | Tak | Bez oceny
20 | Dedykowana ładowarka do akumulatorów/detektora | 1 szt. | Tak | Bez oceny
21 | Czas ładowania baterii (od pustej do pełnej pojemności) | ≤ 5h | Tak, podać | Bez oceny
22 | Przyłączalna kratka przeciwrozproszeniowa z uchwytem dla detektora | 1 szt. | Tak | Bez oceny
23 | Obsługa oferowanego detektora przez aparat rtg oferowany w punkcie I niniejszego formularza. |  | Tak / Nie | Tak - 3pkt. Nie - 0pkt. |  |  | 3
C. | KONSOLA STEROWANIA ZESTAWEM UCYFROWIENIA BEZPOŚREDNIEGO Z OPROGRAMOWANIEM DO OBRÓBKI ZDJĘĆ - 1szt.
1 | Producent |  | Podać | Bez oceny
2 | Nazwa i typ urządzenia/oprogramowania |  | Podać | Bez oceny
3 | Konsola typu laptop o parametrach i podzespołach dedykowanych przez producenta detektorów, umożliwiająca prawidłowe działanie całego zestawu. |  | Tak, podać nazwę i parametry | Bez oceny
4 | Konsola sterowania zestawem ucyfrowienia bezpośredniego obsługująca detektowy w ilości minimum 2 sztuki. |  | Tak | Bez oceny
5 | Konsola sterowania zestawem ucyfrowienia bezpośredniego przystosowana do obsługi detektorów bezprzewodowych i przewodowych |  | Tak | Bez oceny
6 | Oprogramowanie konsoli sterowania zestawem ucyfrowienia bezpośredniego w całości w języku polskim, z systemem pomocy kontekstowej |  | Tak | Bez oceny
7 | System pomocy kontekstowej w języku polskim |  | Tak / Nie | Tak - 5pkt. Nie - 0pkt.
8 | Oprogramowanie konsoli sterowania zestawem ucyfrowienia bezpośredniego umożliwia wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych (Obsługa standardu kodowania minimum Latin 2 lub UFT-8) |  | Tak / Nie | Tak - 5pkt. Nie - 0pkt.
9 | Wielopoziomowy system logowania do systemu z podziałem na role minimum: administrator i technik |  | Tak | Bez oceny
10 | Konsola sterowania zestawem ucyfrowienia bezpośredniego umożliwia podgląd obrazu po wykonaniu ekspozycji |  | Tak | Bez oceny
11 | Czas do pojawienia się obrazu na monitorze konsoli sterowania zestawem ucyfrowienia bezpośredniego od zakończenia akwizycji | ≤4sek. | Tak, podać | Bez oceny
12 | Pojemność dysku obrazowego konsoli sterowania zestawem ucyfrowienia bezpośredniego | ≥1000 obrazów | Tak, podać | Bez oceny
13 | Oprogramowanie konsoli sterowania zestawem ucyfrowienia bezpośredniego ze wskaźnikiem informującym o aktualnie wybranym detektorze |  | Tak | Bez oceny
14 | Oprogramowanie konsoli sterowania zestawem ucyfrowienia bezpośredniego ze wskaźnikiem siły połączenia detektora bezprzewodowego |  | Tak | Bez oceny
15 | Oprogramowanie konsoli sterowania zestawem ucyfrowienia bezpośredniego ze wskaźnikiem naładowania baterii detektora |  | Tak | Bez oceny
16 | Oprogramowanie konsoli sterowania zestawem ucyfrowienia bezpośredniego umożliwia wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury, bezpośrednio na stanowisku oraz z systemu HIS, RIS z pomocą systemu DICOM Worklist |  | Tak | Bez oceny
17 | Oprogramowanie konsoli sterowania zestawem ucyfrowienia bezpośredniego umożliwia otwarcie co najmniej 15 sesji z różnymi badaniami w tym samym czasie tzw. multisesyjność. |  | Tak / Nie | Tak - 5pkt. Nie - 0pkt.
18 | Oprogramowanie konsoli sterowania zestawem ucyfrowienia bezpośredniego posiada zdefiniowane programy anatomiczne |  | Tak, podać | Bez oceny
19 | Oprogramowanie konsoli sterowania zestawem ucyfrowienia bezpośredniego umożliwia odrzucenie obrazu. Przy odrzuceniu obrazu wymaga podanie powodu odrzucenia |  | Tak | Bez oceny
20 | Oprogramowanie konsoli sterowania zestawem ucyfrowienia bezpośredniego umożliwia prowadzenie statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych z możliwością tworzenia raportów w plikach excel |  | Tak | Bez oceny
21 | Oprogramowanie konsoli sterowania zestawem ucyfrowienia bezpośredniego umożliwia definiowanie dat wygenerowania raportu badań odrzuconych |  | Tak | Bez oceny
22 | Oprogramowanie konsoli sterowania zestawem ucyfrowienia bezpośredniego umożliwia przechowywanie co najmniej 50 ostatnich zdjęć odrzuconych |  | Tak | Bez oceny
23 | Oprogramowanie konsoli sterowania zestawem ucyfrowienia bezpośredniego posiada dedykowane programy pediatryczne z podziałem na wiek i/lub wagę dziecka | ≥4 programy | Tak | Bez oceny
24 | Oprogramowanie konsoli sterowania zestawem ucyfrowienia bezpośredniego, do obróbki obrazowej posiada/umożliwia co najmniej:
a | umożliwia regulację jasności i kontrastu obrazów |  | Tak | Bez oceny
b | umożliwia umieszczenie oznaczenia projekcji L/R |  | Tak | Bez oceny
c | posiada funkcję wprowadzania pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie oraz elektronicznych markerów z możliwością definiowania własnych |  | Tak | Bez oceny
d | umożliwia powiększenie obrazu i obrót obrazu o dowolny kąt |  | Tak | Bez oceny
e | umożliwia wykonanie pomiarów odległości, kątów |  | Tak | Bez oceny
f | umożliwia wykonanie odbicia lustrzanego |  | Tak | Bez oceny
g | posiada funkcję pozytyw-negatyw |  | Tak | Bez oceny
h | umożliwia przywrócenie obrazu do pierwotnej postaci tj. cofnięcie wprowadzonych zmian wyglądu obrazu |  | Tak | Bez oceny
i | posiada dedykowaną funkcję kratki wirtualnej |  | Tak | Bez oceny
j | umożliwia przenoszenie obrazu do innego badania |  | Tak | Bez oceny
k | umożliwia zmianę części ciała (ekspozycji) po wykonaniu zdjęcia |  | Tak | Bez oceny
l | posiada dedykowane oprogramowanie optymalizujące obrazowanie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego u otyłych pacjentów |  | Tak / Nie | Tak - 5pkt. Nie - 0pkt.
ł | umożliwia różnego domyślnego ustawienia zestawu parametrów janości, kontrastu, ostrości dla badań pediatrycznych i dla badań dorosych |  | Tak / Nie | Tak - 5pkt. Nie - 0pkt.
m | umożliwia wyświetlenie wskaźnika poziomu dawki promieniowania wskazującego minimum: poziomy dawki: zbyt niska, prawidłowa, zbyt wysoka |  | Tak / Nie | Tak - 5pkt. Nie - 0pkt.
25 | Oprogramowanie konsoli sterowania zestawem ucyfrowienia bezpośredniego obsługujące finkcję MPPS (Modality Performed Procedure Step) |  | Tak | Bez oceny
26 | Oprogramowanie konsoli do sterowania zestawem ucyfrowienia bezpośredniego umożliwia wyszukiwanie obrazu/badania na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, pesel pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania |  | Tak | Bez oceny
27 | Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów: •Worklist Manager (WLM), Storage, MPPS, •DICOM Storage Commitment, •automatyczne i manualne wysyłanie badań na zdefiniowane serwery PACS, •możliwość samodzielnej zmiany przez zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwrów PACS |  | Tak | Bez oceny
28 | Wykonawca wykona podłączenie zestawu ucyfrowienia bezpośredniego do systemu HIS, RIS, PACS funkcjonującego u zamawiającego. Ewentualny zakup niezbędnych licencji i usług leży po stronie Wykonawcy |  | Tak | Bez oceny
29 | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji zestawu ucyfrowienia bezpośredniego |  | Tak | Bez oceny
III | OPROGRAMOWANIE DO MONITOROWANIA DAWKI
1 | Oprogramowanie, z bezterminową licencją do archiwizacji, monitorowania i raportowania poziomu dawek z urządzeń radiologicznych Zamawiającego zgodnie z dyrektywą EUROATOM 2013/59 z 5 grudnia 2013r, Prawem Atomowym z 2019r. oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. |  | TAK, Podać producenta i nazwę oprogramowania | Bez oceny
2 | Fabrycznie nowy komputer typu laptop do obsługi oprogramowania - minimalne wymagania: Procesor Intel Core i5 szybkość min. 3,0Ghz Cache min, 6MB Pamięć RAM min. 8GB Dysk twardy SSD min. 500GB Karta graficzna System operacyjny Windows 10 Ekran o przekątnej min. 15" Rozdzielczość min. 1920x1080 pikseli Złącza: 1 x USB 3.1 typ C; 2 x USB 3.1 Komunikacja: Bluetooth 5.0; LAN 1 Gbps; Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) |  | TAK, Podać producenta i nazwę urządzenia | Bez oceny
3 | Oprogramowanie w całości w języku polskim |  | Tak | Bez oceny
4 | Oprogramowanie podłączone bezpośrednio z aparatami Zamawiającego (aparat RTG stacjonarny, tomograf komputerowy, mammograf, stacja CR aparatu przyłóżkowego, zestaw ucyfrowienia bezpośredniego aparatu przyłóżkowego), lub systemem PACS Zamawiającego - koszty integracji po stronie Wykonawcy |  | Tak | Bez oceny
5 | Oprogramowanie musi umożliwiać co najmniej:
a | współpracę z urządzeniami diagnostycznymi, generującymi promieniowanie rentgenowskie niezależnie od producenta aparatu |  | Tak | Bez oceny
b | automatyczną archiwizację informacji o dawce promieniowania |  | Tak | Bez oceny
c | utworzenie kartoteki pacjenta, w której gromadzone są wszystkie dane dotyczące dawki promieniowania na jakie narażony był pacjent w czasie pobytu w placówce, z możliwością wygenerowania raportu dawki pacjenta w postaci pliku .pdf |  | Tak | Bez oceny
d | odczyt wieku, płci pacjenta |  | Tak | Bez oceny
e | segregacje danych zależnie od płci, wieku, technika wykonującego badanie, okolicy anatomicznej |  | Tak | Bez oceny
f | wpisanie poziomów referencyjnych dla danej procedury medycznej zgodnie z obowiązującym prawem |  | Tak | Bez oceny
g | wpisanie własnych poziomów referencyjnych dla danej procedury medycznej |  | Tak | Bez oceny
h | ręczne wpisywanie wartości DAP do oprogramowania w celu porównania dawki pacjenta z poziomami referencyjnymi |  | Tak | Bez oceny
i | wyjaśnienie przekroczenia dawki w formie komentarza również zapisanego w archiwum |  | Tak | Bez oceny
j | przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: procedury, regiony anatomiczne, aparaty, osobę przeprowadzającą badanie, wiek pacjenta, płeć pacjenta |  | Tak | Bez oceny
k | wygenerowanie i eksport raportu z pomiarem dawki, w plikach obsługiwanych w programie Excel w rozbiciu na procedury, regiony anatomiczne, aparaty, osobę przeprowadzającą badanie, wiek pacjenta, płeć pacjenta |  | Tak | Bez oceny
l | Standaryzacja nazw procedur na podstawie dodanego do systemu słownika procedur szpitalnych |  | Tak | Bez oceny
m | zapamiętywanie zmian wprowadzonych do systemu w pamięci z możliwością weryfikacji, kto i kiedy wprowadził daną zmianę |  | Tak | Bez oceny
n | zdalną diagnostykę |  | Tak | Bez oceny
o | zdalną aktualizację oprogramowania |  | Tak | Bez oceny
IV | LEKARSKA STACJA DIAGNOSTYCZNA - 1szt.
A. | KOMPUTER LEKARSKIEJ STACJI DIAGNOSTYCZNEJ
1 | Producent: |  | Podać | Bez oceny
2 | Typ, model: |  | Podać | Bez oceny
3 | Obudowa typu Tower |  | Tak | Bez oceny
4 | Procesor min. 4-rdzeniowy 8-wątkowy, min 3.60GHz, z wbudowanym kontrolerem pamięci DDR4 z kontrolą parzystości ECC. |  | Tak, podać | Bez oceny
5 | Pamięć RAM DDR4 8 GB 2666 MHz ECC,możliwość rozbudowy do min 64GB, minimum trzy sloty wolne na dalszą rozbudowę |  | Tak, podać | Bez oceny
6 | Karta graficzna zintegrowana z procesorem |  | Tak, podać | Bez oceny
7 | Porty: |  | Tak, podać | Bez oceny
Z przodu obudowy:
2x USB 3.0 w tym jeden z funkcją ładowania,
1x USB 3.1 Gen 2 Type-C (jako opcja)
1x Czytnik kart pamici (jako opcja)
1x Combo (Słuchawki/mikrofon),
Z tyłu obudowy:
4x USB 3.0,
2x USB 2.0,
2x DisplayPort 1.2 (do użytku przez zintegrowany z procesorem układ graficzny),
1x Wejście audio,
1x Wyjście audio,
1x Port szeregowy RS232 (jako opcja)
1x RJ45 1Gb Ethernet
1x Antena WiFi/Bluetooth (jako opcja)
1x Port konfigurowalny (DisplayPort/HDMI/VGAUSB 3.1 Gen 2 Type-C/Thunderbold 3.0)
8 | Wewnętrzne na płycie głównej: |  | Tak, podać | Bez oceny
1xUSB 3.0,
3xUSB 2.0
9 | Dysk twardy: |  | Tak, podać | Bez oceny
Min. 2 x 256GB SSD
Konfiguracja dysków - RAID 1
Maxymalnie 4x port SATA 6Gb/s
10 | Porty rozszerzeń: |  | Tak, podać | Bez oceny
1x PCI Express Generacja 3 x16
1x PCI Express Generacja 3 x4 elektryczne/x16 złącze mechaniczne
2x PCI Express Generacja 3 x1/x4 złącze mechaniczne
2x M.2 dla dysków mSata do dł. minimum 110mm (PCI Express Generacja 3 x4)
1x M.2 WLAN
Zatoki zewnętrzne:
2x 5,25”
Zatoki wewnętrzne:
2x 3,5”
11 | Zintegrowana z płytą główną karta sieciowa 1Gb Ethernet |  | Tak, podać | Bez oceny
12 | System operacyjny min. Windows 10 Professional 64bit PL lub równoważny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu |  | Tak, podać | Bez oceny
13 | Zasilacz 500W o sprawności minimum 90% |  | Tak, podać | Bez oceny
14 | Wymagania dodatkowe |  | Tak, podać | Bez oceny
Klawiatura USB w układzie polski programisty – produkcji producenta komputera
Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) – produkcji producenta komputera
B. | MONITORY DIAGNOSTYCZNE STACJI LEKARSKIEJ
1 | Producent: |  | Podać | Bez oceny
2 | Typ, model: |  | Podać | Bez oceny
3 | 2 x diagnostyczny monitor , fabrycznie parowany, min. 21” o rozdzielczości 1600 x 1200, wielkość plamki 0,270 mm, jasność maksymalna min. 800 cd/m2, jasność skalibrowana min. 400cd/m2, kontrast 1400:1, kalibracja sprzętowa DICOM, Matryca 10-bitowa, certyfikat Medical Device Class min. I. |  | Tak | Bez oceny
4 | Minimum 4 tryby pracy: standard DICOM, 2 tryby kalibracji oraz tryb hybrydowy dla obrazów Dicom i innych wyświetlanych jednocześnie |  | Tak | Bez oceny
5 | Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla co najmniej 3 trybów pracy. |  | Tak | Bez oceny
6 | Wbudowany kalibrator nie ograniczający pola widzenia na monitorze. |  | Tak | Bez oceny
7 | Funkcjonalność pozwalająca na samodzielne kalibrowanie monitora oraz sprawdzenie odcieni szarości bez systemu operacyjnego, uruchamiana z menu monitora . |  | Tak | Bez oceny
8 | Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia. |  | Tak | Bez oceny
9 | 1x DVI-D, 1x DisplayPort upstream, 1x DisplayPort downstream, 1x USB upstream, 2 x USB downstream |  | Tak | Bez oceny
10 | Obsługa połączenia szeregowego monitorów (DaisyChain) na złączu DisplayPort |  | Tak | Bez oceny
11 | Przycisk w prosty sposób zmieniający tryby pracy monitora dla różnego rodzaju badań np. CT, CR |  | Tak | Bez oceny
12 | Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem i pozwalający na jego automatyczne wyłączenie po odejściu użytkownika |  | Tak | Bez oceny
13 | Czujnik mierzący jasność otoczenia |  | Tak | Bez oceny
14 | Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD z podświetleniem LED |  | Tak | Bez oceny
15 | Komplet kabli zasilających i połączeniowych |  | Tak | Bez oceny
16 | Automatyczne wyłączanie/włączanie monitora zsynchronizowane z wygaszaczem ekranu – po zainstalowaniu dołączonej do monitora aplikacji |  | Tak | Bez oceny
17 | Dedykowana przez producenta monitorów diagnostycznych karta graficzna o następujących wymaganiach: |  | Tak | Bez oceny
- PCI Express x 16 Gen 3.0,
- Pamięć DDR5 2GB,
- 3 wyjścia cyfrowe mini DisplayPort,
- Sterowniki do systemów operacyjnych Windows 7/10
- Pobór mocy do 30 W
C. | OPROGRAMOWANIE LEKARSKIEJ STACJI DIAGNOSTYCZNEJ
1 | Producent |  | Podać | Bez oceny
2 | Nazwa i typ |  | Podać | Bez oceny
3 | Oprogramowanie stanowiące wolnostojącą stację diagnostyczną |  | Tak | Bez oceny
4 | Możliwość integracji z dowolnym urządzeniem w standardzie DICOM |  | Tak | Bez oceny
5 | Możliwość nagrania badania na płycie CD/DVD lub nośniku USB w formacie DICOM na stacji roboczej z systemem operacyjnym Windows, wraz z radiologiczną w pełni funkcjonalną przeglądarką zdjęć |  | Tak | Bez oceny
6 | Oprogramowanie przechowujące lokalnie dane obrazowe i bazę danych wykonanych badań/pacjentów |  | Tak | Bez oceny
7 | Możliwość uzyskania dostępu do danych zapisanych w formacie DICOM na dysku lokalnym lub nośnikach CD/DVD |  | Tak | Bez oceny
8 | Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min: |  | Tak | Bez oceny
- obsługa oraz wsparcie 1, 2, 3, 4 oraz multi-monitorowych stacji,
- możliwość skalowania interfejsu dla monitorów o wysokiej rozdzielczości z poziomu interfejsu użytkownika
- dostosowanie wyglądu aplikacji, zarządzanie układami
- opcjonalne i konfigurowalne: ikonki, paski narzędzi, miniatury
- predefiniowane wyświetlanego układu oraz synchronizacja serii obrazów
- zarządzanie ‘hanging protocols’
9 | Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji. |  | Tak | Bez oceny
10 | Obsługa oraz wsparcie dla trybu pełnoekranowego |  | Tak | Bez oceny
11 | System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta |  | Tak | Bez oceny
12 | Równoczesne wyświetlanie kilku pacjentów lub kilku badań, proste przełączanie pomiędzy nimi. Automatyczna lub manualna synchronizacja. |  | Tak | Bez oceny
13 | W pełni konfigurowalny zintegrowany pasek narzędzi szybkiego dostępu |  | Tak | Bez oceny
14 | Skróty klawiszowe (predefiniowane) |  | Tak | Bez oceny
15 | Możliwość definiowania, zarządzania oraz edytowania ROI (obszary zainteresowania) |  | Tak | Bez oceny
16 | Narzędzia pomiarowe (między innymi: pomiar kątów, kąty Cobba, linie, narzędzia, histogramy) z pełnym wsparciem DICOM predefined units (DICOM proprietary class) |  | Tak | Bez oceny
17 | Narzędzie adnotacji – opis oraz wyświetlanie (DICOM proprietary class) |  | Tak | Bez oceny
18 | Możliwość konfiguracji sposobu wyświetlania informacji zawartych w tagach DICOM na obrazach |  | Tak | Bez oceny
19 | DICOM overlay – prezentacja |  | Tak | Bez oceny
20 | Obrazy wyświetlane w oryginalnej jakości bez względu na modalność, funkcjonalności: |  | Tak | Bez oceny
- standardowe radiologiczne takie jak: powiększenie (1:1, lupa), z interpolacją dwuliniowa/dwusześcienna, zmiana poziomu okna, przesuwanie, wyrównanie, filtry, przełączanie między oknami,
- presety DICOM oraz zdefiniowane przez użytkownika: ustawienia okien
(obsługa presetów: linear, sigmoid, exponential I VOI LUT)
- opcja automatycznego tłumienia w tle,
- MPR (Multi Planar Reconstruction),
- CPR (Curved Planar Reformatting),
- wyświetlanie w trybie 3D, rekonstrukcja 3D, bez ograniczeń w obrocie obiektu, w czasie rzeczywistym, z możliwością powiększenia, z przejrzystością i triangulacją obrazu, wyświetlanie VOI osiowe oraz strzałkowe,
- możliwość wyświetlania obrazów na standardowych monitorach lub na monitorach medycznych,
- możliwość odtwarzania obrazów wieloklatkowych (do 50 klatek na sekundę) klatka po klatce. (modalność ES –endoskopia-starsze),
- filtrowanie wielopoziomowe,
- Wyświetlanie ECG, DICOM ECG/HD ,
- MIP (Maximum Intensity Projection),
- DSA (Digital Subtraction Angiography),
- DRR (Digitally Reconstructed Radiograph),
- Możliwość tworzenia linii cięcia pomiędzy seriami,
- Projekcja slab na MPR’ach oraz warstwach obrazu,
21 | Obsługa DICOM Storage SCU i SCP, Query/Retrieve SCU. |  | Tak | Bez oceny
22 | Możliwość pobrania danych pacjenta z serwera PACS w tle i ponownego ładowania wyświetlanych obrazów. |  | Tak | Bez oceny
23 | Możliwość wyszukiwania i pobrania określonych danych obrazu pacjenta na podstawie różnych atrybutów, min: nazwisko, numer badania, identyfikator pacjenta, modalność, |  | Tak | Bez oceny
24 | Możliwość wyszukiwania i pobrania wcześniejszych badań pacjenta z serwera PACS zgodnie z wcześniej zdefiniowanym filtrem czasowym. |  | Tak | Bez oceny
25 | Zarządzanie listą roboczą do automatycznego przeglądania przygotowanych badań (dodawanie, przeglądanie listy roboczej, aktualny status). |  | Tak | Bez oceny
26 | Obsługa drukarek DICOM wraz z narzędziami do konfiguracji obrazu |  | Tak | Bez oceny
27 | Możliwość anonimizacji danych pacjenta, min: |  | Tak | Bez oceny
28 | Identyfikator pacjenta, nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, komentarze, adres pacjenta, data i czas badania, identyfikator badania, nazwa badania, numer badania, osoba wykonująca, instytucja wykonująca, adres instytucji, wykonujący, zlecający, diagnoza. |  | Tak | Bez oceny
29 | Eksport obrazów do standardowych formatów MS Windows, min: jpg, bmp, tif, dcm |  | Tak | Bez oceny
30 | Obsługa profili użytkowników |  | Tak | Bez oceny
31 | Intuicyjny interfejs |  | Tak | Bez oceny
32 | Możliwość wyboru wielkości czcionek w interfejsie użytkownika |  | Tak | Bez oceny
33 | Możliwość przypisania akcji do klawiszy myszy |  | Tak | Bez oceny
34 | Oprogramowanie zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. |  | Tak | Bez oceny
D. | DODATKOWE WYMAGANIA DO STACJI LEKARSKIEJ
1 | Monitor LCD min.22” tego samego producenta co monitor diagnostyczny, licznik rzeczywistego czasu pracy, rozdzielczość 1680x1050, wielkość piksela 0,248 mm, jasność 250cd/m2, kontrast 1000:1, |  | Tak, podać | Bez oceny
2 | Urządzenie ochrony zasilania z wbudowaną ochroną przeciwprzepięciową zgodną z normą IEC 61643-1 oraz spełniający normy IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, Raport CB, znak CE1 w płaskiej obudowie z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym automatyczne wyłączenie systemu (uwzględniające zamknięcie badania) w przypadku braku zasilania |  | Tak | Bez oceny
3 | Urządzenie musi posiadać minimum 4gniazda FR z podtrzymaniem bateryjnym (odpowiednio 6 i 11 minut dla obciążenia 70% i 50%) i 4 gniazda FR z zabezpieczeniem przeciwudarowym (spełniający normę IEC 61643-1) |  | Tak | Bez oceny
4 | Funkcja odłączania urządzeń peryferyjnych w czasie czuwania. Możliwość montażu naściennego lub w szafie montażowej przy zastosowaniu dodatkowego zestawu montażowego. |  | Tak | Bez oceny
5 | Gwarancja:
| komputer i UPS – 60 miesiący | ≥60 miesięcy | Tak, podać | Bez oceny
| monitory diagnostyczne i dodatkowy – 60 miesięcy | ≥60 miesięcy | Tak, podać | Bez oceny
V | WYMAGANIA DODATKOWE
1 | Wykonanie na koszt Wykonawcy projektu posadowienia aparatu i projektu osłon stałych pomieszczenia, w którym będzie zainstalowany aparat RTG. |  | Tak | Bez oceny
2 | Demontaż aparatu RTG zainstalowanego w pomieszczeniu przeznaczonym do instalacji nowego aparatu RTG i transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy |  | Tak | Bez oceny
3 | Adaptacja pomieszczeń Pracowni RTG określona w Programie Funkcjonalno-Użytkowy obejmująca między innymi prace niezbędne do instalacji nowgo aparatu i odebrania pracowni przez Sanepid |  | Tak | Bez oceny
4 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (podać adres) |  | Tak | Bez oceny
5 | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na cały zestaw zgodnie z ofertą wykonawcy licząc od daty dostarczenia i uruchomienia przedmiotu zamówienia potwierdzonej stosownym Protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony umowy. Gwarancja pełna, bez żadnych wykluczeń i ograniczeń oraz bez limitu wykonanych ekspozycji. | ≥60 miesięcy | Tak | Bez oceny
6 | Po okresie gwarancji Wykonawca udostępni Zamawiającemu wszelkie instrukcje serwisowe, kody serwisowe umożliwiające wykonanie prac serwisowych przez niezależny serwis. |  | Tak | Bez oceny
7 | Minimum 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji. |  | Tak | Bez oceny
8 | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  | Tak | Bez oceny
9 | Po instalacji aparatu Wykonawca na swój koszt wykona testy odbiorcze i akceptacyjne. |  | Tak | Bez oceny
10 | W okresie gwarancji testy specjalistyczne [coroczne oraz po istotnych naprawach serwisowych] (zgodnie z obowiązującymi na dzień wykonania testów przepisami prawa) wykonywane będą na koszt Wykonawcy. |  | Tak | Bez oceny
11 | Czas reakcji serwisu (rozumiany jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalne) od przyjęcia zgłoszenia awarii mailem na adres podany w umowie (podać w godzinach) | ≤24 godz., podać | Tak, podać | Bez oceny
12 | Czas reakcji serwisu (rozumiany jako przyjazd serwisu) od przyjęcia zgłoszenia awarii mailem na adres podany w umowie (podać w godzinach). | ≤ 2 dni robocze., podać | Tak, podać | Bez oceny
13 | Czas usunięcie awarii, usterki lub wady (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach - bez konieczności sprowadzania części zamiennych | ≤ 3 dni roboczych., podać | Tak, podać | Bez oceny
14 | Czas usunięcie awarii, usterki lub wady (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach - w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych | ≤ 7 dni roboczych., podać | Tak, podać | Bez oceny
15 | Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynoszącą więcej niż 3 dni przedłuża okres gwarancji o tę przerwę. |  | Tak | Bez oceny
16 | Trzy naprawy gwarancyjne tego samego modułu/podzespołu uprawniają do wymiany modułu/podzespołu na nowy. Zamawiający jako moduł/podzespół traktuje wszystkie wymienione w specyfikacji punkty w szczególności: statyw do zdjęć płucnych, stół pacjenta, generator, lampa RTG z zwieszeniem sufitowym, detektory cyfrowe, konsola technika z oprogramowaniem, lekarska stacja diagnostyczna. |  | Tak | Bez oceny
17 | W przypadku nie usunięcia awarii, usterki lub wady w terminie 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach (bez konieczności sprowadzenia części zamiennych); a w przypadku sprowadzenia części zamiennych maksymalnie termin 7 dni kalendarzowych - Wykonawca zobowiązany jest w ramach serwisu gwarancyjnego do tymczasowego zamontowania sprzętu zastępczego spełniającego wymogi określone dla zamawianego sprzętu (wymóg zamontowania sprzętu zamiennego dotyczy sprzętu który nie podlega odbiorom na miejscu przez państwowe służby sanitarne). |  | Tak | Bez oceny
18 | Szkolenia personelu medycznego (lekarze, technicy) z zasad eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu potwierdzone protokołem szkolenia - terminy szkoleń ustalone bezpośrednio z zamawiającym |  | Tak | Bez oceny
19 | Szkolenia z zasad eksploatacji i obsługi urządzeń w niezbędnym zakresie dla pracowników działu IT Zamawiającego potwierdzone protokołem szkolenia - terminy szkoleń ustalone bezpośrednio z zamawiającym. |  | Tak | Bez oceny
20 | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowu:
a | karty gwarancyjen w języku polskim |  | Tak | Bez oceny
b | instrukcje obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1 szt. papierowa dostarczona z aparatem i 2 szt. w wersji elektronicznej na płycie CD dostarczone z aparatem) |  | Tak | Bez oceny
c | wykaz autoryzowanych serwisów na terenie Polski (adres, adres e-mail, numer telefonu, numer fax) |  | Tak | Bez oceny
d | paszporty techniczne dostarczonych urządzeń |  | Tak | Bez oceny
e | Jednostronny fartuch ochronny dla dzieci o równoważniku osłabienia promieniowania 0,25mmPb o wielkości uniwersalnej dla dziecka w wieku około 9 lat + wieszak ścienny |  | Tak | Bez oceny
f | Jednostronny fartuch ochronny o równoważniku osłabienia promieniowania 0,35mmPb dla dorosłych + wieszak ścienny |  | Tak | Bez oceny
g | Jednostronny fartuch ochronny miednicowy zapinany na biodrach o równoważniku osłabienia promieniowania 0,35mmPb + wieszak ścienny |  | Tak | Bez oceny
h | Zestaw pozycjonerów złożony z min. 10 różnokształtnych pozycjonerów RTG wykonanych z tworzywa polietylenowego. |  | Tak | Bez oceny
i | Taboret medyczny na nóżkach o regulowanej wyskości. |  | Tak | Bez oceny
j | Fotel biurowy do sterowni RTG - szt. 2 |  | Tak | Bez oceny
273
Wszystkie parametry niepunktowane sa wymagalne, brak ich spełnienia spowoduje odrzucenie oferty.