**Załącznik nr 2.1 do SWZ**

**FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa obiektywu mikroskopowego, filtra dichroicznego, kamer USB 3.0 oraz obiektywów do kamery dla Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki PW, w podziale na pakiety”

**Pakiet nr 1 – Dostawa obiektywu mikroskopowego 40x – 1 sztuka**, oferujemy dostawę obiektywu spełniającego poniższe wymagania:

|  |
| --- |
| **Obiektyw mikroskopowy 40x – 1 sztuka** |
| **Producent ……………………………………………..………………………………….… *(Należy podać)*****Typ / Model .………………………………………………………………………………… *(Należy podać)*****Rok produkcji (nie wcześniej niż 2022 r.) ………………….…………………...…….. *(Należy podać)*** |
| **Parametr**  | **Minimalne wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane**  |
| Powiększenie | 40x | ……………………Tak/Nie |
| Typ korekcji | na nieskończoność  | ……………………Tak/Nie |
| współpraca z soczewką tubusową o ogniskowej f’=165mm | ……………………Tak/Nie |
| Korekcja aberracji | plan-apochromat | ……………………Tak/Nie |
| Apertura numeryczna | 1,3 | ……………………Tak/Nie |
| Grubość szkiełka nakrywkowego | 0,17 mm | ……………………Tak/Nie |
| Rodzaj immersji | olejowa (zgodna z olejem Immersol 518F) | ……………………Tak/Nie |
| Odległość robocza | 0,21 mm | ……………………Tak/Nie |
| Pole widzenia | 25 mm | ……………………Tak/Nie |
| Odległość parafokalna | poniżej 50mm | ……………………Należy podać |
| Gwint mocujący | M27x0,75 | ……………………Tak/Nie |
| Średnica | max. 34 mm | ……………………Należy podać |
| Zastosowania | kontrast Nomarskiego (DIC) | ……………………Tak/Nie |
| Gwarancja | 24 miesiące | ……………………Tak/Nie |

………………………………………

*elektroniczny podpis osoby/ osób*

*uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy*