Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 21/2019/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Dostawa aparatury do  Katedry Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJE | PARAMETRY OFEROWANE* |
| --- | --- |
| Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Pełna nazwa urządzenia, typ, model*: ……………………………………………………..…………………………………………………..……………… Producent*:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… Kraj pochodzenia*: ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. Rok produkcji*: …………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| UHPLC z DAD i MS typu potrójny kwadrupol: Chromatograf cieczowy kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy, składający się z modułów, kontrolowany przez komputer i dedykowane oprogramowanie: Pompa dwutłokowa (2 sztuki): ilość rozpuszczalników (eluentów) co najmniej 4, zintegrowany wymiarami degazer próżniowy co najmniej 3 kanałowy, taca na rozpuszczalniki zintegrowana rozmiarami z innymi modułami systemu (4 butle do faz 1L), wbudowany automatyczny system do przemywania tłoków, precyzja przepływu maksymalnie 0,07 % RSD, zakres przepływu nie węższy niż: 0,001 – 5,000 ml/min, dokładność przepływu nie gorsza niż 1 %, maksymalne ciśnienie pracy do co najmniej 600 bar, mieszalniki do gradientu: semi-mikro pojemność mieszania 0,1 ml. Możliwość pracy zarówno w trybie szybkiej chromatografii (tzw. UHPLC), jak również w trybie klasycznej chromatografii HPLC. Autosampler na co najmniej 100 próbek (1,5 ml) o zakresie nastrzyku nie węższym niż 0,1 – 100 µl, o precyzji nastrzyku co najwyżej 0,25% RSD, błąd przenoszenia (carry over) nie większy niż 0,004 %. Termostatowanie próbek w zakresie nie węższym niż 4-40 °C. Termostat kolumn o zakresie temperatur: od 10 °C poniżej temp. otoczenia do + 85 °C, dokładność temperatury nie gorsza niż: ± 0,5 °C, możliwość zainstalowania co najmniej 6 kolumn jednocześnie. Analizator mas typu potrójny kwadrupol (QQQ), z pojedynczą pompą turbomolekularną i pompą próżni wstępnej oraz w pełni dostosowanym do szybkiej chromatografii UHPLC, o czułości : czułość S/N co najmniej 70 000:1 (RMS) dla nastrzyku 1 pg rezerpiny [ESI, jonizacja dodatnia]; - parametr oceniany w kryterium oceny technicznej czułość S/N co najmniej 30 000:1 (RMS) dla nastrzyku 1 pg chloramfenikolu [ESI, jonizacja ujemna]; - parametr oceniany w kryterium oceny technicznej Limit detekcji instrumentu (IDL) w trybie MRM: co najwyżej 4 fg rezerpiny dla nastrzyku mieszaniny wzorcowej 10 fg rezerpiny. Rozdzielczość masowa nie gorsza niż: 0,7 amu/FWHM, stabilność mas nie gorsza niż 0,1 amu w ciągu 24 godz., zakres mas nie węższy niż: 10 –2000 m/z, szybkość skanowania nie gorsza niż: 17 000 amu/sek. bez zmniejszenia rozdzielczości przyrządu (co najmniej co 0,1 amu), - parametr oceniany w kryterium oceny technicznej , przejścia MRM co najmniej: 450 MRM-ów w segmencie czasu, czas przełączania polarności nie gorszy niż: positive/negative ion mode co najwyżej 25 ms, dokładność masowa: co najmniej 0,1 amu, czas pomiaru tzw. „dwell time” nie więcej niż 1 ms - parametr oceniany w kryterium oceny technicznej, ultraszybka komora kolizyjna, ogrzewane źródło jonizacji ESI, źródło jonów APCI, generator azotu z wbudowaną sprężarką powietrza; przyrząd wyposażony w linię desolwatacyjną kwarcową lub stalową, tryby pomiarowe: Q1 skan/SIM, Q2 skan/SIM, MRM, neutral ion scan, prekursor ion scan, product ion scan, zestaw wzorców do kalibracji i sprawdzenia spektrometru mas, butla na gaz kolizyjny (argon lub azot) z wynajmem na 1 rok, reduktor dwustopniowy do butli, aktualne oprogramowanie sterujące detektorem mas oraz zestawem UHPLC (firmware), umożliwiające automatyczne wyszukiwanie optymalnych warunków pomiaru dla detektora mas podczas nastrzyku wzorca z autosamplera, dedykowane oprogramowanie do optymalizacji przepływów gazów oraz temperatur dla źródła jonów, możliwość pracy zestawu LC/MS w zakresie temperatur panujących w laboratorium, polska i angielska instrukcja obsługi, pełna dokumentacja techniczna. 5. Detektor diodowy (DAD): źródło światła - lampa deuterowa i wolframowa, zakres spektralny co najmniej 190-800 nm, szerokość szczeliny programowalna co najmniej w dwóch krokach 1,2 i 8 nm, dokładność długości fali co najmniej ±1 nm, szum co najwyżej 7 x 10-6 AU, dryft nie wyżej niż 9 x 10-4 AU/h. 6. Wstępny analizator chromatograficzny z detekcją UV-Vis i FLD, pracujący co najmniej do 600 bar, posiadający: pompę z formowaniem 4-składnikowego gradientu po stronie niskiego ciśnienia, wbudowany co najmniej 4-kanałowy degazer, autosampler na nie mniej niż 100 próbek z termostatowaną komorą próbek w zakresie nie więcej niż od 4 do 40 ºC, termostat na co najmniej 3 kolumny pracujący w zakresie co najmniej od 12 °C poniżej temperatury otoczenia do 90 °C, detektor UV-Vis i detektor fluorescencyjny o czułości co najmniej S/N 3000:1 dla piku Ramanowskiego wody, wyposażony we własne oprogramowanie. 7. System kontroli zestawu LC-MS oraz LC i zbierania danych (2 zestawy komputerowe) spełniający wymagania co najmniej: stacja robocza typu PC z procesorem pentium i5, min. 8 GB RAM, HDD 500 GB, nagrywarka DVD, monitor LCD 24”, klawiatura, mysz optyczna, drukarka laserowa kolorowa A4, dupleks, złącza zewnętrzne, Ethernet, możliwość komunikacji chromatograf - komputer w celu uzyskania zdalnego dostępu do aparatu, najnowszy system komputerowy, dający możliwość podłączania się do domeny opartej na Windows Serwer 2016, kompatybilny z MsOffice 2019, sterujący całym zestawem, zbierający dane i umożliwiający ich opracowanie. 8. Szkolenia dotyczące obsługi urządzenia 2-etapowe w odstępach czasu, w terminach uzgodnionych z użytkownikiem sprzętu do 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego: szkolenie instalacyjne i z oprogramowania dla użytkowników nie mniej niż 2 x 2 -dni (min. 8 h dziennie), szkolenie aplikacyjne co najmniej 2 x 2-dni w laboratorium użytkownika (min. 8 h dziennie). 9. Dodatkowe wymagania: główne moduły zestawu LC-MS pochodzą od jednego producenta w celu zapewnienia niezawodnego działania oraz spójnej obsługi serwisowej, pełnej kompatybilności wszystkich modułów aparatu z posiadanym systemem (zapewnienie aktualnego firmware’u), bezpośredni dostęp do wykwalifikowanego serwisu, tj. inżynierów serwisowych w Polsce, posiadających uprawnienia do serwisu aparatów LC-MS typu potrójny kwadrupol, zasilacz ups umożliwiający podtrzymanie systemu przez min. 15 min przy zaniku dostaw energii elektrycznej, pełna dokumentacja techniczna (w języku polskim i angielskim). 10. Parametry oceny technicznej LC-MS/MS: 10.1. Czułość LC-MS/MS wyrażona parametrem S/N (RMS): w zakresie do 70 000:1 dla nastrzyku 1 pg rezerpiny (ESI, dodatnia polaryzacja) i 30 000:1 dla nastrzyku 1 pg chloramfenikolu (ESI, ujemna polaryzacja) – 0 punktów w zakresie powyżej 70 000:1 do 99 000:1 dla nastrzyku 1 pg rezerpiny (ESI, dodatnia polaryzacja) i w zakresie powyżej 30 000 do 99 000:1 (RMS) dla nastrzyku 1 pg chloramfenikolu (ESI, ujemna polaryzacja) – 5 punktów w zakresie od 100 000:1 lub lepiej dla nastrzyku 1 pg rezerpiny (ESI, dodatnia polaryzacja) i od 100 000:1 i lepiej dla nastrzyku 1 pg chloramfenikolu (ESI, ujemna polaryzacja) – 10 punktów 10.2. Szybkość skanowania LC-MS/MS z rozdzielczością co 0,1 amu: 17 000 amu/sekundę – 0 punktów powyżej 17 000 do 24 000 amu/sekundę – 5 punktów powyżej 24 000 amu/sekundę – 10 punktów 10.3. Szybkość zmiany polaryzacji LC-MS/MS: 25 ms – 0 punktów od 6-25 ms – 5 punktów poniżej 6 ms – 10 punktów |  |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………….

Kwalifikowany podpis elektroniczny osób upoważnionych do reprezentacji

W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT w Polsce należy wpisać cenę netto. Przy ocenie takiej oferty zastosowanie będzie miał zapis wskazany w rozdziale XII pkt. 7 SIWZ wynikający z art. 91 ust. 3a Ustawy. Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami o podatku od towarów i usług.