## Opis techniczny do zad. 1
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ
OPIS TECHNICZNY
ZADANIE 1
Znak sprawy: Z/6/PN/24
Dostawy kardiowerterów-defibrylatorów serca z funkcją resynchronizacjiCRT – D wraz z wyposażeniem przystosowanych do wykonania badań rezonansu magnetycznego (proMRI)
I. Skład zestawu: 1 kardiowerter-defibrylator serca z funkcją resychronizacji (proMRI), 1 elektroda defibrylująca,
1 elektroda przedsionkowa, 1 elektroda lewokomorowa, 1 prowadnik do elektrody lewokomorowej, 1 zestaw do
wprowadzania elektrody o zatoki wieńcowej (komplet), 1 cewnik diagnostyczny do zatoki wieńcowej (4-polowy).
II. kardiowerter-defibrylator serca z funkcją resychronizacji (proMRI) bez elektrod
III. Sprzęt dodatkowy: introducery, śrubokręty, prowadniki, kapturki, zaślepki, programatory
L.p. | Standardy jakościowe
I | Właściwości kardiowertera-defibrylatora serca z funkcją resychronizacji CRT-D
1 | Waga < lub = 85gramów
2 | Dostarczona energia defibrylacji ≥ 35J
3 | Impuls dwufazowy
4 | Minimum 2 konfiguracje wektora szoku
5 | Terapia ATP w strefie VF
6 | Ilość wyładowań wysokoenergetycznych w jednej sekwencji dla każdej strefy (min 5)
7 | Możliwość programowania czułości w celu unikania wyczuwania zał. T
8 | VV delay (0-80 ms)
9 | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem
10 | Możliwość zamiennie dostarczenia urządzenia z gniazdem DF-1/DF-4; IS-1/IS-4
11 | Bezprzewodowe EKG
12 | Automatyczny follow up w tym automatyczny pomiar progu stymulacji, pomiar potencjałów własnych oraz
pomiar impedancji stanu baterii
13 | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem
14 | Możliwość połączenia ze stacją do telemonitoringu .Przedmiotem zamówienia nie są stacje do telemonitoringu.
15 | Minimum 3 konfiguracje stymulacji lewej komory
16 | Możliwość stymulacji rate response podczas działania algorytmu Mode Switching
17 | Możliwość konfiguracji zapisu kanałów IEGM
II | Właściwości elektrod defibrylujących
1 | Elektrody do defibrylacji aktywne, jednokoilowe/dwukoilowe - do wyboru, wszystkie elektrody sterydowe
2 | Elektrody z łącznikiem DF-1/DF-4 (do wyboru dla Zamawiającego)
3 | Średnica elektrody <9F
III | Właściwości elektrody przedsionkowej
1 | Elektrody sterydowe z łącznikiem IS-1
2 | Kształt: prosta
3 | Elektrody pasywne/aktywne, długość 50cm-60cm (do wyboru dla Zamawiającego)
IV | Elektroda stymulująca komorowa LV (do zatoki wieńcowej)
1 | Elektroda z osłonką silikonową albo poliuretanową bądź silikonowo-poliuretanową, uwalniająca steryd
2 | Elektroda bipolarna "over the wire" z łącznikiem IS-1
3 | Elektroda czteropolowa "over the wire" z łącznikiem IS-4
V | Prowadnik do elektrody lewokomorowej
1 | Prowadnik typu angioplastycznego
2 | Przynajmniej 2 rodzaje twardości prowadnika - do wyboru dla Zamawiającego
3 | Końcówka prowadnika prosta i zakrzywiona (J) - do wyboru dla Zamawiającego
VI | Zestaw do kaniulacji i kontrastowania zatoki wieńcowej
1 | Różne krzywizny "koszulek" do zatoki wieńcowej
2 | Zintegrowana zastawka do w/w koszulek
3 | Cewnik balonowy do wenografii zatoki wieńcowej
4 | Zestaw akcesoriów w tym: prowadnik, nożyk do rozcinania koszulki
VII | Właściwości cewnika diagnostycznego 4-biegunowego
1 | Średnica cewnika max. 6F
2 | Długość użytkowa min. 110 cm
3 | Dostępne krzywizny (minimum): Josephson, Cournand
4 | Pierścienie elektrod o szerokości 1-2 mm
5 | Odstępy między pierścieniami 2-5-2 mm
6 | Pierścienie elektrod wykonane z platyny
VIII | Sprzęt dodatkowy
1 | Introducer 8F/9F do wyboru złożony z: koszulki (sheath), rozszerzacza (dilator) i prowadnika (guidewire)
2 | Producent zapewnia 10 kompletów kabli do analizatora
3 | Śrubokręty, prowadniki, kapturki, zaślepki
4 | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczania programatorów (min. sztuk 3) oraz papieru do drukarki
programatora w ilości odpowiedniej do ilości zamówionych urządzeń

## Opis techniczny do zad.2
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ
OPIS TECHNICZNY
ZADANIE 2
Znak sprawy: Z/6/PN/24
Dostawy kardiowerterów-defibrylatorów serca z funkcją resynchronizacji CRT-D wraz z wyposażeniem przystosowane do wykonywania badań rezonansu magnetycznego (proMRI 3 T)
I. Skład zestawu: 1 kardiowerter-defibrylator serca z funkcją resychronizacji (proMRI 3T), 1 elektroda
Defibrylująca, 1 elektroda przedsionkowa, 1 elektroda lewokomorowa, 1 prowadnik do elektrody
lewokomorowej, 1 zestaw do wprowadzania elektrody o zatoki wieńcowej (komplet), 1 cewnik diagnostyczny
do zatoki wieńcowej (4-polowy).
II. kardiowerter-defibrylator serca z funkcją resychronizacji (proMRI 3T) bez elektrod
III. Sprzęt dodatkowy: introducery, śrubokręty, prowadniki, kapturki, zaślepki, programatory
L.p. | Standardy jakościowe
I | Właściwości kardiowertera-defibrylatora serca z funkcją resychronizacji CRT-D przystosowanego do wykonywania badań
rezonansu magnetycznego (proMRI 3T)
1 | Waga < lub = 85 gramów
2 | Dostarczona energia defibrylacji > 35J
3 | Impuls dwufazowy
4 | Minimum 2 konfiguracje wektora szoku
5 | Terapia ATP w strefie VF
6 | Ilość wyładowań wysokoenergetycznych w jednej sekwencji dla każdej strefy (min 5)
7 | Możliwość programowania czułości w celu unikania wyczuwania zał. T
8 | VV delay (0-80 ms)
9 | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem
10 | Możliwość zamiennie dostarczenia urządzenia z gniazdem DF-1/DF-4; IS-1/IS-4
11 | Bezprzewodowe EKG
12 | Automatyczny follow up
13 | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem
14 | Możliwość połączenia ze stacją do telemonitoringu .Przedmiotem zamówienia nie są stacje do telemonitoringu.
15 | Minimum 4 konfiguracje stymulacji lewej komory
16 | Możliwość stymulacji rate response podczas działania algorytmu Mode Switching
17 | Możliwość konfiguracji zapisu kanałów IEGM
II | Właściwości elektrod defibrylujących przystosowanych do wykonywania badań rezonansu
magnetycznego (proMRI)
1 | Elektrody do defibrylacji aktywne, jednokoilowe/dwukoilowe - do wyboru, wszystkie elektrody sterydowe
2 | Elektrody z łącznikiem DF-1/DF-4 do wyboru dla Zamawiającego
3 | Średnica elektrody <9F
III | Właściwości elektrod przedsionkowych przystosowanych do wykonywania badań rezonansu magnetycznego (proMRI)
1 | Elektrody sterydowe z łącznikiem IS-1
2 | Kształt: prosta
3 | Elektrody pasywne/aktywne do wyboru, długość 50cm-60cm (do wyboru dla Zamawiającego)
IV | Właściwości elektrod stymulujących lewokomorowych (do zatoki wieńcowej) przystosowanych do wykonywania
badań rezonansu magnetycznego (proMRI)
1 | Elektroda z osłonką silikonową albo poliuretanową bądź silikonowo-poliuretanową, uwalniająca steryd
2 | Elektroda bipolarna "over the wire" z łącznikiem IS-1
3 | Elektroda czteropolowa "over the wire" z łącznikiem IS-4
V | Prowadnik do elektrody lewokomorowej
1 | Prowadnik typu angioplastycznego
2 | Przynajmniej 2 rodzaje twardości prowadnika
3 | Końcówka prowadnika prosta i zakrzywiona (J) - do wyboru dla Zamawiającego
VI | Zestaw do kaniulacji i kontrastowania zatoki wieńcowej
1 | Różne krzywizny "koszulek" do zatoki wieńcowej
2 | Zintegrowana zastawka do w/w koszulek
3 | Cewnik balonowy do wenografii zatoki wieńcowej
4 | Zestaw akcesoriów w tym: prowadnik, nożyk do rozcinania koszulki
VII | Właściwości cewnika diagnostycznego 4-biegunowego
1 | Średnica cewnika max. 6F
2 | Długość użytkowa min. 110 cm
3 | Dostępne krzywizny (minimum): Josephson, Cournand
4 | Pierścienie elektrod o szerokości 1-2 mm
5 | Odstępy między pierścieniami 2-5-2 mm
6 | Pierścienie elektrod wykonane z platyny
VIII | Sprzęt dodatkowy
1 | Introducer 8F/9F do wyboru złożony z: koszulki (sheath), rozszerzacza (dilator) i prowadnika (guidewire)
2 | Producent zapewnia 5 kompletów kabli do analizatora
3 | Śrubokręty, prowadniki, kapturki, zaślepki (2 szt.)
4 | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczania programatorów (min. sztuk 3) oraz
papieru do drukarki programatora w ilości odpowiedniej do ilości zamówionych urządzeń
IX | Zestawy układów CRT-D przystosowane do wykonywania badań rezonansu magnetycznego
(proMRI 3T)
1 | Możliwość wykonania badania w polu o indukcyjności 3 Tesli

## Opis techniczny do zad.3
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ
OPIS TECHNICZNY
ZADANIE 3
Znak sprawy: Z/6/PN/24
Dostawy elektrod diagnostycznych,sterowalnych 10-polowych do zatoki wieńcowej.
Standardy jakościowe
I
Elektroda diagnostyczna 10-polowa, sterowana
1
Średnica elektrody 4-7 F
2
Bieguny płaskie bądź wypukłe, min. 10 biegunów (różne rozstawy elektrod np. 2-2-2, 2-5-2, 5-5-5)
3
Elektroda zgina się w dwie strony, asymetrycznie
4
Bieguny dobrze widoczne w skopii RTG
5
Bezpośrednie zakończenie cewnika stanowi dystalny biegun
6
Dostępność dwóch mechanizmów sterowania
7
Dostępność elektrod z portem umożliwiającym podanie kontrastu