Załącznik nr 8 SWZ

Uszczegółowienie wyposażenia montowanego (opis parametrów technicznych wyposażenia wskazanego w programie funkcjonalno-użytkowym)

- Panel nadłóżkowy 1- stanowiskowy, Ilość sztuk: 33  (poz. 2 i poz. 41 wyposażenia z zał. PFU)

Typ/model: …………………………………………………………….

Producent/Firma: …………………………………………………..

| L.p. | Panel nadłóżkowy 1- stanowiskowy | Parametr wymagany | Parametry oferowane (potwierdzić /opisać/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Kaseton elektryczno-gazowy ścienny poziomy 1-stanowiskowy, wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanałami dla instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL przez Zamawiającego. Możliwość zmiany kolorystyki przedniej części panela po montażu. | TAK |  |
|  | Mocowany do ściany poziomy panel zasilania medycznego z zintegrowanymi w swej obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi oraz oświetleniem nocnym i miejscowym pacjenta. | TAK |  |
|  | Wymiary: - wysokość: 260 mm (+/- 10 mm) - głębokość: 70 mm (+/- 10 mm) - długość: 1600 mm (+/- 30 mm) | TAK |  |
|  | Urządzenie powinno mieć gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów | TAK |  |
|  | Od frontu dostępne gniazda gazowe kompatybilne z systemem DIN/stanowisko: - gniazdo 1 x tlen, 1 x próżnia, 1 x sprężone powietrze Od frontu dostępne gniazda elektryczne/stanowisko: - gniazdo elektryczne nadbudowane z ramką 230V/16A - 2 szt. - gniazdo elektryczne nadbudowane z ramką 230V/16A DATA - 2 szt. - gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 - 1 szt. - włącznik oświetlenia miejscowego i nocnego - 1 szt. Kaseton wyposażony w bolce ekwipotencjalne - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kaseton posiada na wyposażeniu następujące oświetlenie: - oświetlenie nocne: 1 sztuki LED, okno otworu min.75x24mm, moc 0,6W LED odpowiednik tradycyjnej żarówki 5W, temperatura 4000K, 10 lumenów, trwałość min. 20.000h (przygotowane do załączania włącznikiem na panelu) - oświetlenie miejscowe: 2 żarówki LED średnica fi min. 50mm, mocowanie GU10, moc każdej żarówki 5W LED odpowiednik tradycyjnej żarówki 50W, 36 stopni kąt światła, temperatura 4000K, 355 lumenów, trwałość min. 15.000h (przygotowane do załączania włącznikiem na panelu) | TAK |  |
|  | Kaseton wyposażony w otwór technologiczny umożliwiający podłączenie do systemu przyzywowego, zaślepiony maskownicą w kolorze frontu pokrywy kasetonu - 1 szt. | TAK |  |
|  | Kaseton wyposażony - 1 x zintegrowana szyna EUROSTANDARD o długości min. 1550 mm - 1 x uchwyt szynowy z anodowanego aluminium przystosowany do szyn typu MODUR o przekroju 10x30 mm oraz EUROSTANDARD 10x25 umożliwiających przesuwanie dodatkowego wyposażenia w poziomie | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o: - pojemnik na rękawiczki podwójny mocowany do uchwytu szynowego uniwersalnego - kosz na cewniki mocowany do uchwytu szynowego uniwersalnego - uchwyt z pojemnikiem na narzędzia mocowany do uchwytu szynowego uniwersalnego - koszyk na akcesoria mocowany do uchwytu szynowego uniwersalnego - półka lekka mocowana do uchwytu szynowego uniwersalnego - półka pod kardiomonitor mocowana do uchwytu szynowego uniwersalnego x2 - pojemnik na dokumentację mocowany do uchwytu szynowego uniwersalnego - wieszak do kroplówki z możliwością montażu pomp infuzyjnych | TAK |  |
|  | Montaż i instalacja certyfikowane, po montażu wykonane próby szczelności oraz pomiary elektryczne (zakończone certyfikowaną dokumentacją), ewentualna modernizacja instalacji gazów medycznych po stronie Wykonawcy. | TAK |  |
|  | Gwarancja 60 miesięcy obejmująca coroczne przeglądy techniczne | TAK |  |
|  | Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIa | TAK |  |
|  | Wymagane dokumenty przy dostawie: Deklaracja zgodności CE; Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB; Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485; Instrukcja obsługi w języku polskim; Instruktaż dla pracowników w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu. | TAK |  |

- Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów, Ilość sztuk: 1  (poz. 12 wyposażenia z zał. PFU)

Typ/model: …………………………………………………………….

Producent/Firma: …………………………………………………..

Rok produkcji: (min. 2024r) ……………………………………….

| L.p. | Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów | Parametr wymagany | Parametry oferowane (potwierdzić /opisać/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia, dezynfekcji i suszenia: basenów, kaczek, pojemników na mocz, misek do mycia chorych i innych szpitalnych naczyń sanitarnych | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Urządzenie montowane na posadzce | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia: Wysokość: 1750 mm Szerokość: 500 mm Głębokość: 500 mm | TAK | podać |
|  | Objętość komory 65 litry (+/- 5 litry) | TAK | podać |
|  | Komora o pojemności umożliwiającej jednoczasowe mycie i dezynfekcję 3 kaczek, lub/i 1basenu z pokrywką oraz 1 kaczki; wiadra o pojemności 20 l. | TAK | opisać |
|  | Załadunek naczyń sanitarnych od frontu | TAK |  |
|  | Drzwi uchylne otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu lub automatycznie otwierane i zamykanie drzwi lub automatycznie otwierane i ręcznie zamykane drzwi | TAK | opisać |
|  | Blokada drzwi podczas trwania procesu - zabezpieczenie przed otwarciem drzwi podczas całego przebiegu procesu mycia i dezynfekcji a także podczas przerw w zasilaniu | TAK |  |
|  | Komora głęboko tłoczona bez spoin, z zaokrąglonymi narożnikami, sufit komory z nachyleniem ułatwiający samooczyszczenie i samodezynfekcję – różnica wysokości między przodem a tyłem komory nie mniejsza niż 10 cm | TAK |  |
|  | Komora i lej odpływowy o średnicy min. 100 mm tworzą jeden głęboko tłoczony zbiornik z odpływem lejkowym | TAK |  |
|  | Komora myjąca i inne zbiorniki wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Odseparowany zbiornik na wodę o poj. min.10l, zintegrowany z wytwornicą pary, wyposażony w regulację poziomu wody, opróżniany automatycznie po zakończeniu programu. Izolacja od sieci wodociągowej zgodnie z DIN 1988/DIN-EN 1717 | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w czujnik drożności odpływu | TAK |  |
|  | Zatrzymanie cyklu w razie stwierdzenia przez system zablokowania odpływu | TAK |  |
|  | Opróżnianie naczyń przy zamykaniu drzwi | TAK |  |
|  | Drzwi komory wyposażone w uszczelkę z trwałego tworzywa sztucznego stanowiącą jeden element, bez nacięć, gwarantującą paroszczelność. Brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia. | TAK |  |
|  | System min.12 dysz myjących o różnej intensywności zapewniających skuteczność mycia niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej: 1 dysza główna, wysuwana, teleskopowa, rotacyjna zapewniająca skuteczność czyszczenia wewnątrz naczynia; min.7 dysz obrotowych; min.4 dysze natryskowe. Nie dopuszcza się mycia za pomocą ramion obrotowych. | TAK | podać |
|  | Dysze natryskowe wykonane ze stali nierdzewnej, dysze rotacyjne wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie kwaśnych środków chemicznych i wysokiej temperatury. | TAK |  |
|  | Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą EN ISO 15883-3 (z możliwością podwyższenia temperatury do 95oC, wydłużeniem czasu trwania dezynfekcji, oraz regulacji wartości A0 w zakresie 60-3000) | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza, tzn. po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi mają być schłodzone, suche, bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń tj. suszenie ma być zgodne z definicją suszenia określoną normą PN EN ISO 15883-1 | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w filtr typu HEPA o klasie H12 lub H13, zgodnie z normą PN-EN ISO 15883-1, zapewniający usuwanie zanieczyszczenia bakteryjnego z dostarczanego powietrza, nie ograniczając przy tym jego przepływu | TAK | podać |
|  | Urządzenie szczelne, uniemożliwiające wydobywanie się pary w czasie trwania procesu, wyposażone w system odprowadzający parę do kanalizacji, wspomagany nadmuchem powietrza. Nie dopuszcza się, aby para uwalniana była do otoczenia lub przestrzeni roboczej urządzenia | TAK |  |
|  | Maksymalny poziom emitowanego hałasu do 50 dB | TAK | podać |
|  | Podłączenie wody zimnej i ciepłej – ¾ lub ½ cala | TAK | podać |
|  | Odpływ Ø 110 lub Ø 100 mm | TAK | podać |
|  | Podłączenie elektryczne 400V 50 Hz | TAK |  |
|  | Wewnętrzna automatyczna dezynfekcja termiczna zbiornika na wodę i wszystkich rur doprowadzających wodę oraz dysz | TAK |  |
|  | Orurowanie wykonane z elementów gumowych i z tworzywa sztucznego odpornego na działanie kwaśnych środków chemicznych. Nie dopuszcza się orurowania wykonanego z miedzi. | TAK |  |
|  | Mikrokomputerowe sterowanie pracą urządzenia | TAK |  |
|  | Minimum 7 programów do wyboru: w tym co najmniej 3 programy standardowe dla mycia naczyń w zależności od stopnia zabrudzenia oraz co najmniej 4 programy do zaprogramowania według indywidualnych potrzeb | TAK | podać |
|  | Ekran wyświetlający informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim oraz wartość A0 podczas procesu dezynfekcji | TAK |  |
|  | Co najmniej dwa niezależne od siebie czujniki temperatury znajdujące się na spodzie komory myjni | TAK |  |
|  | Optyczna i akustyczna informacja o usterkach | TAK |  |
|  | Membranowy panel na frontowej ścianie urządzenia | TAK |  |
|  | Automatyczne dozowanie środka chemicznego oraz lanca ssąca do pojemnika ze środkiem chemicznym i sonda kontrolująca obecność środka | TAK |  |
|  | Kontrola prawidłowego dozowania środków chemicznych w każdym procesie, zgodnie z normą PN-EN ISO 15883-1 | TAK |  |
|  | Miejsce przeznaczone na pojemnik ze środkiem chemicznym wewnątrz urządzenia | TAK |  |
|  | Kontrola poziomu wody w zbiorniku | TAK |  |
|  | System informujący o ewentualnych przeciekach na pompie | TAK |  |
|  | Program mycia i dezynfekcji z potwierdzoną skutecznością eliminacji Clostridium difficile. Wymagane dokumentu przy dostawie: - dokument niezależnej instytucji potwierdzający skuteczność procesu myjni wobec sporów Clostridium difficile - kopia deklaracji zgodności CE, potwierdzające, że oferowany wyrób oznakowany jest znakiem CE | TAK |  |
|  | Gwarancja 60 miesięcy obejmująca coroczne przeglądy techniczne | TAK |  |

- Lada punktu pielęgniarskiego, Ilość sztuk: 1      (poz. 14 wyposażenia z zał. PFU)

Producent/Firma: …………………………………………………..

| L.p. | Lada punktu pielęgniarskiego | Parametr wymagany | Parametry oferowane (potwierdzić /opisać/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Wymiary: ok. 2700 mm dł. 600mm szer. | TAK |  |
|  | Wysokości blatów: min. 740 mm, nadstawka: ok. 1200 mm. | TAK |  |
|  | Lada modułowa składająca się z lady głównej, części do obsługi osób niepełnosprawnych umożliwiającej swobodne wsunięcie nóg od frontu oraz nadstawki. | TAK |  |
|  | Lada w zestawie z kontenerami podpierającymi blat – ilość dostosowana do ilości stanowisk pracy. Każdy kontener wyposażony na całej wysokości w trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym. | TAK |  |
|  | Front lady wykonany z dwóch płyt, (w kontrastujących dekorach, do wyboru co najmniej 5 kolorów w strukturze jednobarwnej i pięć kolorów w strukturze drewnopodobnej) | TAK |  |
|  | Oświetlenie ledowe z niewidocznymi punktami świetlnymi, umożliwiające podświetlenie dolnej części od góry. Włącznik oświetlenia bezdotykowy lub centralny, temperatura barwowa do wyboru przez użytkownika (2700; 3000; 4000; 5000; 7000 K lub zmienna płynna). | TAK |  |
|  | Blat lady wykonany z płyty laminowanej. | TAK |  |
|  | W blacie Wykonawca uwzględni przelotki plastikowe na okablowanie, w kolorze blatu. Wymagana możliwość wyboru koloru przelotek przez Użytkownika. Montaż przelotek wykonać bezwzględnie po ustawieniu mebli w danym pomieszczeniu i po wcześniejszym ustaleniu z Użytkownikiem. Nie dopuszcza się wcześniejszego wykonania otworów na przelotki w blatach. | TAK |  |
|  | Uchwyt meblowy (do wyboru co najmniej: uchwyt krawędziowy lub dwupunktowy, min. 3 kolory do wyboru oraz min. 3 długości), do ustalenia na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszystkie wąskie krawędzie, krawędzie frontów szufladowych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
|  | Do połączeń korpusów mebli zastosować złącza mimośrodowe. Otwory widoczne po montażu mebli, łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej (nie dopuszcza się użycie zaślepek samoprzylepnych). | TAK |  |
|  | Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika | TAK |  |
|  | Zawiasy do drzwi wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach wyposażone w mechanizm samodomykania z cichym domykiem. | TAK |  |
|  | Wykonana w całości z płyty wiórowej trzywarstwowej min. 18 mm dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650-690 kg/m3,w klasie higieniczności E1, w jednobarwnym dekorze (minimum pięć kolorów do wyboru na etapie realizacji). | TAK |  |
|  | Dokument (np. certyfikat, atest) potwierdzający higieniczność płyty użytej do wyprodukowania mebla na poziomie E1, wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju dokumentów – należy złożyć wraz z ofertą jako przedmiotowy środek dowodowy | TAK |  |
|  | Oświadczenie producenta mebli potwierdzające, że płyta meblowa, która będzie użyta do wyprodukowania mebli do tego zamówienia spełnia wymóg podwyższonej ścieralności o klasie odporności na ścieranie minimum 3A zgodnie z normą PN EN 14322 lub równoważną. Do oświadczenia dołączyć informację producent płyty o wyrobie – należy złożyć wraz z ofertą jako przedmiotowy środek dowodowy | TAK |  |
|  | Całość do zaakceptowania przez Zamawiającego na etapie realizacji. | TAK |  |
|  | Przed wykonaniem, konieczny pomiar z natury. | TAK |  |

- Zabudowa socjalna górna i dolna, Ilość sztuk: 4 kpl       (poz. 20, 74, 81, 88 wyposażenia z zał. PFU)

Producent/Firma: …………………………………………………..

| L.p. | Zabudowa socjalna górna i dolna | Parametr wymagany | Parametry oferowane (potwierdzić /opisać/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Wymiary zabudowy dolnej: 2400 mm szer. x 600 mm gł. x 860 mm wys. | TAK |  |
|  | Wymiary zabudowy górnej: 2400 mm dł. x 350 mm gł. x 720 mm wys. | TAK |  |
|  | Zabudowa szafkowa składająca się z szafek stojących i wiszących. | TAK |  |
|  | Zabudowa w całości wykończona listwami maskującymi, uwzględniająca zabezpieczenie ścian przed uderzeniem | TAK |  |
|  | Szafki dolne pod jednym blatem jednokomorowe z frontami uchylnymi, szafką zlewozmywakową wyposażoną w zlewozmywak oraz baterię, szafkę pod umywalkę, szafkę z szufladami. | TAK |  |
|  | Zabudowa dolna osadzona na nóżkach z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości, o wys. 100 mm., cokół dolny w dekorze szafek, łatwy do samodzielnego zdjęcia i ponownego montażu. | TAK |  |
|  | Szafki wiszące jednokomorowe zamykane frontami uchylnymi wyposażone w min. 1 półkę z płyty meblowej o grubości min. 18 mm ilość komór dostosowana do ilości szafek dolnych | TAK |  |
|  | Uchwyt meblowy (do wyboru co najmniej : uchwyt krawędziowy lub dwupunktowy, min. 3 kolory do wyboru oraz min. 3 długości), do ustalenia na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Pod szafkami oświetlenie stanowiące oświetlenie blatu roboczego wykonane w technologii LED z zastosowaniem pasków ledowych z niewidocznymi punktami świetlnymi. Włącznik oświetlenia bezdotykowy lub centralny, temperatura barwowa do wyboru przez użytkownika (2700;3000;4000;5000;7000 K lub zmienna płynna). | TAK |  |
|  | Podział szafek do akceptacji przez Zamawiającego na etapie realizacji | TAK |  |
|  | Korpus, półki, oraz fronty szafek wykonane z płyt o grubości 18 mm, wąskie krawędzie oklejone obrzeżem ABS w kolorze płyty. | TAK |  |
|  | Wszystkie wąskie krawędzie, krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
|  | Do połączeń korpusów mebli zastosować złącza mimośrodowe. Otwory widoczne po montażu mebli, łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej (Nie dopuszcza się użycie zaślepek samoprzylepnych). | TAK |  |
|  | Blat postformingowy o gr. min 38 mm, płyta wiórowa laminowana laminatem wysokociśnieniowym HPL – powinien odznaczać się dużą odpornością na ścieranie, uderzenia, zarysowania, działanie detergentów, podwyższoną temperaturę i wilgoć. Uchwyt meblowy do ustalenia na etapie realizacji (minimum 3 kolory do wyboru). Pomiędzy blatem a szafkami dolnymi okleina typu PVC z możliwością wyboru dekoru z co najmniej 12 wzorów na etapie realizacji zamówienia przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Zawiasy do drzwi wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach wyposażone w mechanizm samodomykania z cichym domykiem. | TAK |  |
|  | Półki w szafkach z regulacją skokową max. co 40 mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. | TAK |  |
|  | Dokument (np. certyfikat, atest) potwierdzający higieniczność płyty użytej do wyprodukowania mebla na poziomie E1, wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju dokumentów – należy złożyć wraz z ofertą jako przedmiotowy środek dowodowy | TAK |  |
|  | Oświadczenie producenta mebli potwierdzające, że płyta meblowa, która będzie użyta do wyprodukowania mebli do tego zamówienia spełnia wymóg podwyższonej ścieralności o klasie odporności na ścieranie minimum 3A zgodnie z normą PN EN 14322 lub równoważną. Do oświadczenia dołączyć informację producenta płyty o wyrobie – należy złożyć wraz z ofertą jako przedmiotowy środek dowodowy | TAK |  |
|  | Przed wykonaniem, konieczny pomiar z natury. |  |  |

- Lodówka podblatowa do zabudów socjalnych, Ilość sztuk: 3    (poz. 75, 82, 89 wyposażenia z zał. PFU)

Typ/model: …………………………………………………………….

Producent/Firma: …………………………………………………..

| L.p. | Lodówka podblatowa | Parametr wymagany | Parametry oferowane (potwierdzić /opisać/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Lodówka do zabudowy podblatowa, fabrycznie nowa | TAK |  |
|  | Wymiary (wys. x szer. x gł.): 81,8 x 59,6 x 55 cm +/- 3 cm | TAK | podać |
|  | Pojemność użytkowa chłodziarki: 135l +/- 3 L | TAK | podać |
|  | Maksymalny poziom emitowanego hałasu do 42 dB | TAK | podać |
|  | Oświetlenie ledowe | TAK |  |
|  | 3 półki szklane, 2 półki w drzwiach | TAK |  |
|  | Automatyczne rozmrażanie | TAK |  |

- Zabudowa medyczna górna i dolna, Ilość sztuk: 2 kpl     (poz. 28, 65 wyposażenia z zał. PFU)

Producent/Firma: …………………………………………………..

| L.p. | Zabudowa medyczna górna i dolna | Parametr wymagany | Parametry oferowane (potwierdzić /opisać/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Wymiary zabudowy dolnej: 2400 mm szer. x 600 mm gł. x 860 mm wys. | TAK |  |
|  | Wymiary zabudowy górnej 2400 mm dł. x 350 mm gł. x 720 mm wys. | TAK |  |
|  | Wymiary zgodnie z ostatecznym projektem wnętrz o co najmniej poniższych parametrach: | TAK |  |
|  | Zabudowa medyczna składający się z szafek stojących i wiszących. | TAK |  |
|  | Konstrukcja szafek skrzynkowa. Korpusy z płyty wiórowej melaminowej min. gr 18 mm, oklejone tworzywem ABS oklejone obrzeżem – brak elementów z odkrytym paździerzem, wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, w klasie higieniczności E1. | TAK |  |
|  | Fronty o gr. min 12 mm, łatwe do dezynfekcji, wykonany z płyty kompaktowej typu HPL | TAK |  |
|  | Zabudowa w całości wykończona listwami maskującymi, uwzględniająca zabezpieczenie ścian przed uderzeniem | TAK |  |
|  | Szafki wiszące jednokomorowe zamykane frontami uchylnymi wyposażone w min. 1 półkę z płyty meblowej o grubości min. 18 mm ilość komór dostosowana do ilości szafek dolnych | TAK |  |
|  | Szafki dolne pod jednym blatem jednokomorowe z frontami uchylnymi wyposażone w min. 1 półkę z płyty meblowej o grubości min. 18, szafkę pod umywalkę, szafki z szufladami, szafkę wyposażoną w zlewozmywak i baterię łokciową oraz szafkę do zabudowę lodówki. | TAK |  |
|  | Pod szafkami oświetlenie stanowiące oświetlenie blatu roboczego wykonane w technologii LED z zastosowaniem pasków ledowych z niewidocznymi punktami świetlnymi. Włącznik oświetlenia bezdotykowy lub centralny, temperatura barwowa do wyboru przez użytkownika (2700;3000;4000;5000;7000 K lub zmienna płynna). | TAK |  |
|  | Blat roboczy o gr. min 12 mm, łatwy do dezynfekcji, wykonany z płyty kompaktowej typu HPL. | TAK |  |
|  | Korpusy szafek wyposażone w nóżki metalowe wysokości min. 100 mm z możliwością poziomowania; | TAK |  |
|  | Uchwyt meblowy (do wyboru co najmniej: uchwyt krawędziowy lub dwupunktowy, min. 3 kolory do wyboru oraz min. 3 długości) ,do ustalenia na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Szuflady na wysokiej jakości prowadnicach Metabox lub równoważnych, o udźwigu odpowiednim do typowego rozmiaru | TAK |  |
|  | Drzwi wyposażone w samodomykające zawiasy puszkowe. | TAK |  |
|  | Zamki do drzwi patentowe, do szuflad centralne. | TAK |  |
|  | Zawiasy typu Clip TOP lub równoważne z regulacją w trzech płaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie. | TAK |  |
|  | Gwarantowana wytrzymałość zawiasów – minimum 40 tys. cykli oraz kąt rozwarcia zawiasów minimum 100°. | TAK |  |
|  | Podział szafek do akceptacji przez Zamawiającego na etapie realizacji | TAK |  |
|  | Dokument (np. certyfikat, atest) potwierdzający higieniczność płyty użytej do wyprodukowania mebla na poziomie E1, wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju dokumentów - należy złożyć wraz z ofertą jako przedmiotowy środek dowodowy | TAK |  |
|  | Oświadczenie producenta mebli potwierdzające, że płyta meblowa, która będzie użyta do wyprodukowania mebli do tego zamówienia spełnia wymóg podwyższonej ścieralności o klasie odporności na ścieranie minimum 3A zgodnie z normą PN EN 14322 lub równoważną. Do oświadczenia dołączyć informację producent płyty o wyrobie - należy złożyć wraz z ofertą jako przedmiotowy środek dowodowy | TAK |  |
|  | Przed wykonaniem, konieczny pomiar z natury. | TAK |  |

- Lodówka na leki podblatowa do zabudów medycznych, Ilość sztuk: 2 (poz. 29, 66 wyposażenia z zał. PFU)

Typ/model: …………………………………………………………….

Producent/Firma: …………………………………………………..

| L.p. | Lodówka na leki podblatowa | Parametr wymagany | Parametry oferowane (potwierdzić /opisać/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | lodówka na leki podblatowa, fabrycznie nowa | TAK |  |
|  | drzwi pełne | TAK |  |
|  | zakres temperatury od 0°C do +10°C | TAK | podać |
|  | pojemność komory 150 litrów +/- 5 L | TAK | podać |
|  | pojemność użytkowa komory 122 litrów +/- 2 L | TAK | podać |
|  | komora zamykana na klucz | TAK |  |
|  | prosty w obsłudze mikroprocesorowy sterownik temperatury | TAK |  |
|  | zewnętrzny wyświetlacz (LED) temperatury panującej w komorze | TAK |  |
|  | otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika | TAK |  |
|  | alarm przekroczenia zadanej temperatury | TAK |  |
|  | wymuszony obieg powietrza zapewniający równomierny rozkład temperatury w komorze | TAK |  |
|  | półki druciane zapewniające swobodny przepływ powietrza | TAK |  |
|  | regulacja temperatury co 0,1 [°C] | TAK | podać |
|  | stabilność temperatury w 4°C [+/- 1°C] | TAK |  |
|  | jednorodność temperatury w 4°C [+/- 2°C] | TAK |  |
|  | zabezpieczenie temperaturowe klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880 | TAK |  |
|  | materiał komory stal nierdzewna zg. Z DIN 1.4016 | TAK |  |
|  | materiał obudowy blacha malowana proszkowo | TAK |  |
|  | wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] 610x840x650 (+/- 20mm) | TAK | podać |

- Macerator do pieluch jednorazowych, Ilość sztuk: 1   (poz. 39 wyposażenia z zał. PFU)

Typ/model: …………………………………………………………….

Producent/Firma: …………………………………………………..

Rok produkcji: (min. 2024r)……………………………………….

| L.p. | Macerator do pieluch jednorazowych | Parametr wymagany | Parametry oferowane (potwierdzić /opisać/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do utylizacji pieluch biodegradowalnych oraz innych produktów takich jak: wkłady higieniczne, pieluchomajtki, podpaski - bez elementów i/lub powłoki plastikowej. | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia przy zamkniętej pokrywie: Wysokość: 1200 mm Szerokość: 550 mm Głębokość: 600 mm | TAK | podać |
|  | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Ładowność min.: 2 pieluchy średnie lub 1 pielucha duża - na jeden cykl | TAK | podać |
|  | Czas trwania cyklu maks. 120 sek | TAK | podać |
|  | Silnik o mocy minimum 2,2 kW pozwalający na szybkie i bezproblemową macerację wkładu na bardzo drobną miazgę pozwalające na dokładne odprowadzenie nieczystości. | TAK | podać |
|  | Bęben wraz z blokami tnącymi w całości wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Bezdotykowe otwieranie pokrywy za pomocą nożnego czujnika (np. fotokomórki), poprzez np. wsunięcie stopy | TAK |  |
|  | Bezdotykowe zamykanie pokrywy poprzez czujnik zbliżeniowy umieszczony w górnej części urządzenia. | TAK |  |
|  | Uruchamianie bezdotykowe za pomocą czujnika podczerwieni- zapewniając wygodę i bezpieczeństwo użytkowania w tym eliminację ryzyka zakażeń krzyżowych. | TAK |  |
|  | Automatyczny, antybakteryjny proces czyszczenia i deodoryzacji. | TAK |  |
|  | Wbudowana pompa perystaltyczna. | TAK |  |
|  | System automatycznej dezynfekcji po każdym cyklu. | TAK |  |
|  | Automatyczne aplikowanie detergentu. | TAK |  |
|  | Maksymalny poziom emitowanego hałasu do 60 dB. | TAK | podać |
|  | Pokrywa zapewniająca antybakteryjną ochronę i zapobieganie osadzaniu się bakterii. | TAK |  |
|  | Funkcja „auto-start” - automatyczne uruchamianie urządzenia po zamknięciu komory. | TAK |  |
|  | Blokada bezpieczeństwa - pokrywa jest blokowana automatycznie podczas cyklu ciecia i nie zostanie zwolniona dopóki nie zakończy się cykl. | TAK |  |
|  | Czujniki informujące o błędach min.: Czujnik zamykania/otwierania pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu, czujnik zatrzymania silnika. | TAK | podać |
|  | Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku polskim przy dostawie urządzenia | TAK |  |
|  | Gwarancja 60 miesięcy obejmująca coroczne przeglądy techniczne - jeżeli są wymagane przez producenta | TAK |  |

- Lada rejestracyjna, dwustanowiskowa, Ilość sztuk: 1  (poz. 92 wyposażenia z zał. PFU)

Producent/Firma: …………………………………………………..

| L.p. | Lada rejestracyjna, dwustanowiskowa | Parametr wymagany | Parametry oferowane (potwierdzić /opisać/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Wymiary: ok. 2000 mm dł. x 600 mm szer. | TAK |  |
|  | Wysokości blatów: min. 740 mm, nadstawka: ok. 1200 mm. | TAK |  |
|  | Lada modułowa składająca się z lady głównej, części do obsługi osób niepełnosprawnych umożliwiającej swobodne wsunięcie nóg od frontu oraz nadstawki. | TAK |  |
|  | Lada w zestawie z kontenerami podpierającymi blat – ilość dostosowana do ilości stanowisk pracy. Każdy kontener wyposażony na całej wysokości w trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym. | TAK |  |
|  | Front lady wykonany z dwóch płyt, (w kontrastujących dekorach, do wyboru co najmniej 5 kolorów w strukturze jednobarwnej i pięć kolorów w strukturze drewnopodobnej) | TAK |  |
|  | Oświetlenie ledowe z niewidocznymi punktami świetlnymi, umożliwiające podświetlenie dolnej części od góry. Włącznik oświetlenia bezdotykowy lub centralny, temperatura barwowa do wyboru przez użytkownika (2700; 3000; 4000; 5000; 7000 K lub zmienna płynna). | TAK |  |
|  | Blat lady wykonany z płyty laminowanej o gr. min. 25mm | TAK |  |
|  | W blacie Wykonawca uwzględni przelotki plastikowe na okablowanie, w kolorze blatu. Wymagana możliwość wyboru koloru przelotek przez Użytkownika. Montaż przelotek wykonać bezwzględnie po ustawieniu mebli w danym pomieszczeniu i po wcześniejszym ustaleniu z Użytkownikiem. Nie dopuszcza się wcześniejszego wykonania otworów na przelotki w blatach. | TAK |  |
|  | Uchwyt meblowy (do wyboru co najmniej: uchwyt krawędziowy lub dwupunktowy, min. 3 kolory do wyboru oraz min. 3 długości), do ustalenia na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszystkie wąskie krawędzie, krawędzie frontów szufladowych, półek oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte, zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o min gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. | TAK |  |
|  | Do połączeń korpusów mebli zastosować złącza mimośrodowe. Otwory widoczne po montażu mebli, łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami PCV w kolorze płyty meblowej (nie dopuszcza się użycie zaślepek samoprzylepnych). | TAK |  |
|  | Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika | TAK |  |
|  | Zawiasy do drzwi wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach wyposażone w mechanizm samodomykania z cichym domykiem. | TAK |  |
|  | Wykonana w całości z płyty wiórowej trzywarstwowej min. 18 mm dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, o gęstości 650-690 kg/m3, w klasie higieniczności E1, w jednobarwnym dekorze (minimum pięć kolorów do wyboru na etapie realizacji). | TAK |  |
|  | Dokument (np. certyfikat, atest) potwierdzający higieniczność płyty użytej do wyprodukowania mebla na poziomie E1, wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju dokumentów – należy złożyć wraz z ofertą jako przedmiotowy środek dowodowy | TAK |  |
|  | Oświadczenie producenta mebli potwierdzające, że płyta meblowa, która będzie użyta do wyprodukowania mebli do tego zamówienia spełnia wymóg podwyższonej ścieralności o klasie odporności na ścieranie minimum 3A zgodnie z normą PN EN 14322 lub równoważną. Do oświadczenia dołączyć informację producent płyty o wyrobie – należy złożyć wraz z ofertą jako przedmiotowy środek dowodowy | TAK |  |
|  | Całość do zaakceptowania przez Zamawiającego na etapie realizacji. | TAK |  |
|  | Przed wykonaniem, konieczny pomiar z natury. | TAK |  |

- Umywalka porządkowa ze stali nierdzewnej, Ilość sztuk: 1  (poz. 138 wyposażenia z zał. PFU)

Typ/model: …………………………………………………………….

Producent/Firma: …………………………………………………..

| L.p. | Umywalka porządkowa ze stali nierdzewnej | Parametr wymagany | Parametry oferowane (potwierdzić /opisać/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Umywalka ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Wymiary: 510 (s) x 700 (g) x 850 (w) mm | TAK |  |
|  | Wymiary komory: 370 (s) x 280 (g) x 120 (w) mm | TAK |  |
|  | Wymiary wylewki: 405 (s) x 340 (g) x 170 (w) mm | TAK |  |
|  | Pojemność: 23,4 L (+/- 0,5l) | TAK |  |
|  | Pojemność komory: 12,4 L (+/- 0,5l) | TAK |  |

- Szafa przelotowa, Ilość sztuk: 2  (poz. 140, 147 wyposażenia z zał. PFU)

Typ/model: …………………………………………………………….

Producent/Firma: …………………………………………………..

| L.p. | Szafa przelotowa | Parametr wymagany | Parametry oferowane (potwierdzić /opisać/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Szafa przelotowa, rozm. 900x600x2000 mm | TAK |  |
|  | Konstrukcja spawana, drzwi skrzydłowe pełne | TAK |  |
|  | Środkowa półka stała – grubość 60 mm | TAK |  |
|  | 2 przestawne półki – grubość 40 mm | TAK |  |
|  | Materiał wykonania stal nierdzewna | TAK |  |

- Szafka zlewozmywakowa ze stali nierdzewnej, Ilość sztuk: 1 (poz. 141 wyposażenia z zał. PFU)

Typ/model: …………………………………………………………….

Producent/Firma: …………………………………………………..

| L.p. | Szafka zlewozmywakowa ze stali nierdzewnej | Parametr wymagany | Parametry oferowane (potwierdzić /opisać/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Stół przyścienny ze zlewem jednokomorowym i szafką dwudrzwiową, ze stali nierdzewnej, rozm. 1000x600x850 mm | TAK |  |
|  | Zlew wspawany do blatu z progiem wodnym. | TAK |  |
|  | Rant tylny o wysokości min. 40 mm. | TAK |  |
|  | Nogi o regulowanej wysokości, w profilach ze stali nierdzewnej min. 40x40x1mm. Nogi można regulować od -5 do +25 mm. | TAK |  |
|  | Każda komora jest wyposażona w rurę przelewową. | TAK |  |
|  | Drzwi w całości wykonane ze stali nierdzewnej, integralnie zespolone z konstrukcją. | TAK |  |
|  | Otwór pod baterię. | TAK |  |
|  | Blat o grubości min. 40 mm. | TAK |  |

- Szafka robocza ze stali nierdzewnej, Ilość sztuk: 3     (poz. 142 wyposażenia z zał. PFU)

Typ/model: …………………………………………………………….

Producent/Firma: …………………………………………………..

| L.p. | Szafka robocza ze stali nierdzewnej | Parametr wymagany | Parametry oferowane (potwierdzić /opisać/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Stół przyścienny z szafką z drzwiami uchylnymi ze stali nierdzewnej, rozm. 1200x600x850 mm | TAK |  |
|  | Stół roboczy ze wspawanym blatem o grubości min. 40 mm. | TAK |  |
|  | Rant tylny o wysokości min. 40 mm. | TAK |  |
|  | Nogi o regulowanej wysokości, w profilach ze stali nierdzewnej min. 40x40x1 mm. Nogi można regulować -5 do +25 mm. | TAK |  |
|  | Drzwi skrzydłowe zintegrowane z uchwytem. | TAK |  |
|  | Regulowana półka w środku. | TAK |  |

- Szafka robocza ze stali nierdzewnej, Ilość sztuk: 1      (poz. 143 wyposażenia z zał. PFU)

Typ/model: …………………………………………………………….

Producent/Firma: …………………………………………………..

| L.p. | Szafka robocza ze stali nierdzewnej | Parametr wymagany | Parametry oferowane (potwierdzić /opisać/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Stół roboczy z drzwiami uchylnymi i dwiema szafkami ze stali nierdzewnej, rozm. 1800x600x850 mm | TAK |  |
|  | Stół roboczy ze spawanym blatem o grubości min. 40 mm. | TAK |  |
|  | Rant tylny o wysokości min. 40 mm | TAK |  |
|  | Nogi o regulowanej wysokości, w profilach ze stali nierdzewnej min.40x40x1 mm. | TAK |  |
|  | Nogi można regulować od -5 do +25 mm. | TAK |  |
|  | Drzwi skrzydłowe zintegrowane z uchwytem. Regulowana półka w środku. | TAK |  |

- Stół zlewozmywakowy dwukomorowy ze stali nierdzewnej, Ilość sztuk: 1  (poz. 148 wyposażenia z zał. PFU)

Typ/model: …………………………………………………………….

Producent/Firma: …………………………………………………..

| L.p. | Stół zlewozmywakowy dwukomorowy ze stali nierdzewnej | Parametr wymagany | Parametry oferowane (potwierdzić /opisać/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Stół z dwoma zlewami i półką, rozm. 1200x600x850 mm | TAK |  |
|  | Wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304 o wysokiej odporności na kwasy i środki chemiczne (Standard AISI 304). Pozostałe elementy wykonane ze stali nierdzewnej gwarantują odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz łatwość w zachowaniu czystości. | TAK |  |
|  | Spawana konstrukcja, regulowane stopki (+25 mm/-5 mm) oraz nogi wykonane z profilu min. 40x40x1 mm | TAK |  |
|  | Wyposażony w maskownice czołową oraz tylny rant o wysokości min. 40 mm | TAK |  |

- Zmywarko- wyparzarka, Ilość sztuk: 1 (poz. 150 wyposażenia z zał. PFU)

Typ/model: …………………………………………………………….

Producent/Firma: …………………………………………………..

Rok produkcji: (min.2024r)……………………………………….

| L.p. | Zmywarko- wyparzarka | Parametr wymagany | Parametry oferowane (potwierdzić /opisać/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Zmywarko-wyparzarka z pompą zrzutową | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | sterownie elektromechaniczne | TAK |  |
|  | czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / pochylony panel zapewniający komfort pracy | TAK |  |
|  | przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1 | TAK |  |
|  | Wysokość mytego naczynia max. 320 mm | TAK | podać |
|  | precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego | TAK |  |
|  | Długość cyklu mycia 120 s lub 180 s | TAK |  |
|  | wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h | TAK |  |
|  | kontrolki temperatury pracy bojlera i komory | TAK |  |
|  | 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół) | TAK |  |
|  | zużycie wody max. 2,5 l/cykl | TAK | podać |
|  | moc grzałki komory – min. 2 kW | TAK |  |
|  | moc grzałki bojlera – w zakresie 3 kW - 4,5 kW | TAK |  |
|  | kosz o wymiarach min. 500x500 mm | TAK |  |
|  | w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce | TAK |  |
|  | uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V | TAK |  |
|  | Szerokość urządzenia: 565 mm (+/- 10mm) | TAK | podać |
|  | Głębokość urządzenia: 685mm (+/- 10mm) | TAK | podać |
|  | Wysokość urządzenia: 835mm (+/- 20mm) | TAK | podać |
|  | Materiał wykonania - stal nierdzewna | TAK |  |
|  | Dozownik płynu myjącego, | TAK |  |
|  | Dozownik płynu nabłyszczającego | TAK |  |
|  | urządzenie z zamontowanym uzdatniaczem wody | TAK |  |
|  | Zmiękczacz do wody półautomatyczny o parametrach jak poniżej: | TAK |  |
|  | Ilość uzdatnionej wody przy twardości 10°dh: dostosowana do zapotrzebowania zmywarki | TAK |  |
|  | Natężenie przepływu: 0,2 -0,25 m3/h, | TAK |  |
|  | Ciśnienie robocze: 2 - 6,0 bar, | TAK |  |
|  | Szerokość 180mm( +/- 20mm) | TAK | podać |
|  | Głębokość 420mm ( +/- 30mm) | TAK | podać |
|  | Wysokość 500mm ( +/- 30mm) | TAK | podać |

- Wieszak ścienny, 4 haczyki, Ilość sztuk: 12  (poz. 9, 48 wyposażenia z zał. PFU)

Producent/Firma: …………………………………………………..

| L.p. | Wieszak ścienny stały | Parametr wymagany | Parametry oferowane (potwierdzić /opisać/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Wieszak ścienny Wymiary: ok. 27 x 4 x 2,5 cm | TAK |  |
|  | 4 haczyki na listwie wykonanej z płyty wiórowej melaminowej min. gr 18 mm oklejone tworzywem ABS oklejone obrzeżem – brak elementów z odkrytym paździerzem, wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej, w klasie higieniczności E1 / lub wykonany w całości z metalu, powierzchnia chrom | TAK |  |
|  | Haczyki wykonane z metalu, powierzchnia chrom | TAK |  |

- Wieszak ścienny stały, Ilość sztuk: 4  (poz. 38 wyposażenia z zał. PFU)

Producent/Firma: …………………………………………………..

| L.p. | Wieszak ścienny stały | Parametr wymagany | Parametry oferowane (potwierdzić /opisać/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Wieszak ścienny stały Wymiary: Długość min. 100 cm | TAK |  |
|  | wykonany z kształtownika stalowego ok. 30 x 30mm | TAK |  |
|  | Min. 10 haków wykonanych z pręta min. 6 mm zabezpieczonych gumową nasadką. | TAK |  |
|  | Wieszak mocowany na kołkach do ściany | TAK |  |

- Lampa sufitowa, Ilość sztuk: 1   (Gabinet bad. i zab. zgodniez PFU)

Typ/model: …………………………………………………………….

Producent/Firma: …………………………………………………..

Rok produkcji: (min. 2024) ……………………………………….

| L.p. | Lampa | Parametr wymagany | Parametry oferowane (potwierdzić /opisać/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Jednoczaszowa, bezcieniowa lampa mocowana do sufitu | TAK |  |
|  | Lampa wyposażona w ramie sprężyste, regulowane, dwuprzegubowe – mocowane do sufitu. | TAK |  |
|  | Wersja do niskich sufitów z pojedynczym łukiem. | TAK |  |
|  | Lampa dedykowana do sali zabiegowej i przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego płytkiego, głębokiego oraz rozległego. | TAK |  |
|  | Czasza zawiera 36 ( +/- 2 diody) diod umieszczonych w modułach. | TAK | podać |
|  | Lampa wyposażona w min. 3 moduły świetlne. | TAK | podać |
|  | Źródłem światła czaszy są ciepłe i zimne białe diody LED wykonane w technologii soczewek fasetowych dobranych komputerowo. | TAK |  |
|  | Zespoły diod LED/moduły z możliwością wymiany przez wykwalifikowany serwis bez konieczności wymiany całej czaszy. | TAK |  |
|  | Zespoły diod LED przesłonięte łatwą do czyszczenia jednorodną osłoną wykonaną z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego zapobiegającego fragmentacji tworzywa w przypadku uszkodzenia (nie dopuszcza się osłon wykonanych ze szkła hartowanego). | TAK |  |
|  | Regulacja średnicy pola operacyjnego możliwa za pomocą sterylizowalnego uchwytu lub z poziomu panelu membranowego umieszczonego na przegubie ramienia | TAK |  |
|  | Czasza wyposażona w sterylizowalny uchwyt, wielokrotnego użytku umieszczony asymetrycznie na czaszy służący do pozycjonowania lampą - trwałość min. 200 cykli sterylizacji (nie dopuszcza się uchwytów umieszczonych centralnie na środku czaszy – pogarszanie parametrów świetlnych lampy). | TAK | podać |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie 28-100%, realizowana w sposób skokowy za pomocą 5 (+/- 1) trybów za pomocą membranowego panelu umieszczonego na przegubie ramienia lampy lub opcjonalnego panelu ściennego. | TAK | podać |
|  | Odległość robocza 70 – 150 cm (+/- 10 cm) | TAK | podać |
|  | Dodatkowe światło endoskopowe w kolorze białym o wartości natężenia min. 5% (8000 luksów) | TAK | podać |
|  | Czasza o średnicy 55cm ± 3 cm | TAK | podać |
|  | Stopień ochrony kopuły lampy: min. IP42 | TAK | podać |
|  | Skuteczność świetlna (wydajność) min. 275 Im/W ( +/- 5 Im/W) | TAK | podać |
|  | Siła promieniowania świetlnego w odległości 1 m – 575 W / m2 ( +/- 10 W/m2) | TAK | podać |
|  | System z pamięcią ustawień świetlnych | TAK |  |
|  | Czasze lampy w kształcie owalnym, czasze bez podziału po środku z widniejącymi po bokach dwoma uchwytami umożliwiającymi manewrowanie czaszą. | TAK |  |
|  | Czasze, łatwo odprowadzające ciepło. | TAK |  |
|  | Obecność dwóch uchwytów tzw. „brudnych” na czaszy umożliwiających łatwy chwyt i manewrowanie lampą. | TAK |  |
|  | Obudowa czaszy wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na powszechnie stosowane środki do dezynfekcji, łatwa do czyszczenia bez szczelin segmentacyjnych dzielących czaszę oraz wgłębień. | TAK |  |
|  | Natężenie światła czaszy w centralnym punkcie w odległości 1 metr min. 160 000 luksów. | TAK | podać |
|  | Dla prawidłowego odwzorowania pola zabiegowego/ rozpoznania zmian nowotworowych i stanów zapalnych temperatura barwowa każdej czaszy lampy regulowana co najmniej w pięciu krokach w zakresie min. 3750-4000-4250K-4500K-4750K [+/-100K] | TAK | podać |
|  | Wskaźnik odwzorowania barw Ra każdej czaszy min. 97 | TAK | podać |
|  | Wskaźnik odwzorowania barw R9 każdej czaszy min. 97 | TAK | podać |
|  | Wskaźnik odwzorowania barw R13 każdej czaszy min. 99 | TAK | podać |
|  | Zakres regulacji, wielkości minimalnej i maksymalnej średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym dla czaszy głównej i satelitarnej lampy co najmniej 18 – 30 cm | TAK | podać |
|  | Głębokość wstępnie zogniskowanego oświetlenia dla czaszy głównej i satelitarnej lampy (L1+L2) przy 20% maksymalnego oświetlenia natężenia min. 915 mm | TAK | podać |
|  | Wzrost temperatury wokół głowy operatora spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 0,5˚C | TAK | podać |
|  | Włącznik i wyłącznik lampy umieszczony na panelu z przyciskami membranowymi na przegubie ramienia lampy. | TAK |  |
|  | Napięcie zasilające 100-240 V AC, 50/60 Hz | TAK | podać |
|  | Maksymalna moc pobierana przez zestaw 120W | TAK | podać |
|  | Żywotność matryc LED min. 60 000 h | TAK | podać |
|  | Gwarancja 60 miesięcy obejmująca coroczne przeglądy techniczne | TAK |  |
|  | Czasze spełniające normy bezpieczeństwa fotobiologicznego DIN EN 62471 | TAK |  |

- Parawan sufitowy, Ilość sztuk: 10 (poz. 160 wyposażenia z zał. PFU -sale chorych)

Typ/model: …………………………………………………………….

Producent/Firma: …………………………………………………..

| L.p. | Parawan sufitowy | Parametr wymagany | Parametry oferowane (potwierdzić /opisać/podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Długość min. 2,5 m na stanowisko | TAK |  |
|  | Parawan podwieszany przeznaczony do oddziałów szpitalnych | TAK |  |
|  | Parawan wykonany z trwałego tworzywa winylowego | TAK |  |
|  | Montowany bezinwazyjnie | TAK |  |
|  | Prowadnice mocowane do profili sufitowych | TAK |  |
|  | Zasłony pełne z metalowymi oczkami | TAK |  |
|  | Tkanina, z której wykonane są zasłony składająca się z poliestru i min. 33% z bawełny – przeznaczone do prania | TAK |  |
|  | Tkanina posiadająca wysoką odporność na odbarwianie i rozciąganie. | TAK |  |
|  | Produkt zgodny z normami: PN-P-84525:1998, PN-EN 340:2006, ENV 14237:2002, PN-P-82011:1996, BS EN 471:2003+A1:2007 | TAK |  |
|  | Przed realizacją, konieczny pomiar z natury. | TAK |  |

Wykonawca jest zobligowany wypełnić wszystkie pozycje zamieszczone w powyższej tabeli wpisując w kolumnie „parametr oferowany” słowo „Tak” w przypadku spełnienia określonych w wierszu wymagań funkcjonalnych lub słowo „Nie” w przypadku niespełnienia wymagań lub podając/opisując/określając oferowane  parametry tam gdzie jest to wskazane.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej  i wyspecyfikowane urządzenia/materiały  są kompletne, fabrycznie nowe i będą po zainstalowaniu gotowe do podjęcia pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  poza materiałami eksploatacyjnymi - jeżeli dotyczy.

Nie spełnienie powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.