Załącznik nr 2 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Pakiet 2 - Zestaw do pomiarów promieniowania gamma i skażeń powierzchniowych izotopami alfa, beta - 1 sztuka
Nazwa / model oferowanego sprzętu: ………………………………………………………………………………..
1. Wymagania ogólne:
	Opis
	Wymagania minimalne Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	Dokumentacja
	· dokumenty producenta, potwierdzające oferowane parametry w zakresie wymagań minimalnych w tym: rodzaj i energię promieniowania, wielkości pomiarowe, efektywne zakresy pomiarów, błąd pomiaru dla energii odniesienia, punkt odniesienia dla celów wzorcowania, zakresy warunków środowiskowych pracy przyrządu – Przedmiotowy środek dowodowy.

· dokumentacja techniczna powinna zawierać m.in.: instrukcję działania, obsługi, konserwacji, diagnostyki, informacje o wartości błędów pomiarowych,
· dokumentację techniczną urządzenia w języku w którym została opracowana przez producenta (preferowany j. angielski jeśli udostępniony przez producenta) wraz z jej polskim tłumaczeniem w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym,

· kartę gwarancyjną (od daty podpisania protokołu odbioru) wystawioną przez Wykonawcę w formie papierowej.
	· 

	Gwarancja
	· gwarancja min. 18 miesięcy liczona od daty podpisania protokołu odbioru
	· 

	Dostawa i

uruchomienie 
	· wykonawca musi dostarczyć urządzenie na własny koszt do siedziby Zamawiającego.
	· 

	Wymagania serwisowe
	· w okresie gwarancji Zamawiający wymaga pełnej nieodpłatnej obsługi serwisowej, zgodnie z zaleceniami producenta.
	· 

	Szkolenie pracowników zamawiającego
	· Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenie pracowników zamawiającego w siedzibie Zamawiającego. Dopuszcza się szkolenie on-line prowadzone przez Wykonawcę w języku polskim z możliwością zadawania pytań oraz obowiązkiem udzielania odpowiedzi 

· Szkolenie musi być potwierdzone certyfikatem lub zaświadczeniem, wskazującym osobę przeszkoloną, datę szkolenia.
· przeszkolenie min. 3 osób wskazanych przez Zamawiającego
	· 


2. Wymagania szczegółowe:
	Opis
	Wymagania minimalne Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	Ogólne
	Wymagania w zakresie pomiarów promieniowania gamma oraz pomiarów promieniowania alfa i beta mogą być zrealizowane przez jeden element zestawu lub przez dwa osobne elementy zestawu: jeden spełniający łącznie wymagania dla pomiarów promieniowania gamma, drugi spełniający łącznie wymagania dla pomiarów promieniowania alfa i beta.

Wymagania w zakresie pomiarów promieniowania gamma:

Przenośny dozymetr (radiometr) do pomiaru promieniowania gamma w szerokim zakresie mocy przestrzennego równoważnika dawki i szerokim zakresie energetycznym. Budowa i wyposażenie  umożliwiają stosowanie miernika w terenie przez jedną osobę.

1. minimalny zakres energetyczny: 20 keV – 5 MeV,

2. zakres mocy przestrzennego równoważnika dawki co najmniej: 0,1 µSv/h – 5 Sv/h,
3. czułość dla promieniowania gamma Cs137 co najmniej 50 cps/µSv·h-1
4. wbudowany wyświetlacz dający możliwość odczytania wyniku pomiaru bezpośrednio z miernika,

5. wyświetlanie wyniku na wyświetlaczu w jednostce siwert [Sv/h] lub jej podwielokrotności,
6. automatyczny wybór zakresu pomiarowego,
7. sygnalizacja optyczno–akustyczna lub wibracyjna uruchamiana automatycznie w przypadku przekroczenia ustawionych progów alarmowych i/lub przekroczenia zakresu pomiarowego,
8. możliwość pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków, w temperaturze co najmniej od -20°C do +30°C,

9. możliwość pracy bez zewnętrznego źródła zasilania przez czas co najmniej 8h nieprzerwanej pracy,

10. opakowania do transportowania zestawu zabezpieczające go przed uszkodzeniami, mieszczące całe wyposażenie niezbędne podczas pomiarów.

Wymagania w zakresie pomiarów promieniowania alfa i beta:

11. budowa i wyposażenie  umożliwiają stosowanie miernika w terenie przez jedną osobę,

12. wyświetlanie wyniku na wyświetlaczu w jednostce zliczeń na sekundę [cps] lub Bq/cm2,
13. wbudowany wyświetlacz dający możliwość odczytania wyniku pomiaru bezpośrednio z miernika,

14. sygnalizacja świetlna lub akustyczna przekroczenia wartości progowych mierzonych wielkości,
15. możliwość pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków, w temperaturze co najmniej od -20°C do +30°C,

16. możliwość pracy bez zewnętrznego źródła zasilania przez czas co najmniej 8h nieprzerwanej pracy,
17. opakowanie do transportowania radiometru zabezpieczające go przed uszkodzeniami, mieszczące miernik oraz całe wyposażenie niezbędne podczas pomiarów,

18. możliwość zamocowania miernika/sondy na wysięgniku,

19. dołączony wysięgnik umożliwiający wykonywania przez operatora w pozycji wyprostowanej pomiarów na poziomie gruntu


	


Tabela 3. Kryteria jakościowe.
	Lp.
	Parametr
	Ilość przyznawanych punktów

	1. 
	Gwarancja jakości na wszystkie elementy zestawu

	Minimum 18 miesięcy – 0 pkt.

Minimum 24 miesiące - 4 pkt.
Minimum 30 miesięcy– 7 pkt.

	2. 
	Szkolenie stacjonarne pracowników zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, 
	Oświadczenie Wykonawcy  w formularzu oferta

Tak: 3 pkt

Nie: 0 pkt

	3. 
	Możliwość pomiarów krótkotrwałego promieniowania gamma (w zakresie energetycznym co najmniej 20 keV – 80 keV):  czas niezbędny dla uzyskania stabilnego wskazania miernika wraz z możliwą do oszacowania dla tego wskazania niepewnością: 0,1 s lub krótszy.
	Oświadczenie Wykonawcy  w formularzu oferta, potwierdzona wskazaniem parametru w przedmiotowym środku dowodowym – 
Tak: 30 pkt
Nie: 0 pkt

	4. 
	W zakresie pomiarów promieniowania gamma:

Wysoka czułość na promieniowanie gamma. Wymaganie może być zrealizowane przez osobny, dodatkowy element zestawu, spełniający wymagania 3 - 10 zawarte w punkcie „2. Wymagania szczegółowe”
	Oświadczenie Wykonawcy  w formularzu oferta, potwierdzona wskazaniem parametru w przedmiotowym środku dowodowym – jak będzie weryfikowana dokładność pomiaru, wskazanie nr. strony w specyfikacji technicznej producenta urządzenia

Czułość w odniesieniu do Cs137:

w przedziale od 100 do 200 cps/µSv·h-1 – 5 pkt

w przedziale od 201 do 400 cps/µSv·h-1 – 10 pkt

w przedziale od 401 do 600 cps/µSv·h-1 – 15 pkt

Powyżej 600 cps/µSv·h-1 - 20 pkt

	
	
	Max. 60 pkt


Cena brutto - 40%
Kryteria jakościowe - 60%

W przypadku Pakietów, gdzie określone zostały kryteria poza cenowe (jakościowe), Zamawiający żąda dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających oferowany parametr, oceniany w kryterium innym niż cena. Zamawiający wnosi o zaznaczenie w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych tych fragmentów, które odnoszą się do poświadczenia poza cenowych kryteriów oceny ofert. 
W przypadku braku tych dokumentów złożonych wraz z ofertą lub braku zamieszczenia opisu 
w załączniku nr 2, Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do ich uzupełnienia.

Strona 1 z 6

