Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:      TP 13/2023

Załącznik A  do Formularza oferty

Wymagane i oferowane parametry techniczne i funkcjonalne aparatu do ciągłych terapii nerkozastępczych

| Lp. | Parametr techniczny i funkcjonalny | Potwierdzenie lub opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |
| 1. | # Możliwość wykonywania heparynowych zabiegów CVVHD, CVVH, CVVHDF zpre- lub postdylucją |  |
| 2. | Możliwość wykonywania cytrynianowych zabiegów CVVHD, CVVHDF z postdylucją |  |
| 3. | Możliwość wykonania zabiegu plazmaferezy |  |
| 4. | Możliwość wielokrotnej zamiany antykoagulacji cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu |  |
| 5. | Nieprzerwana podaż cytrynianu podczas zmiany worków dializatu,substytutu,filtratu |  |
| 6. | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całego zestawu zabiegowego |  |
| 7. | Zintegrowane dreny cytrynianu i wapnia z układem krążenia pozaustrojowego |  |
| 8. | Możliwość przejścia w czasie zabiegu w „tryb pielęgnacji” z wyłączonym bilansowaniem i zmniejszonym przepływem krwi |  |
| 9. | Możliwość poboru roztworu dializatu z 4 worków bez dodatkowego łącznika |  |
| 10. | Możliwość podłączenia worka/worków na filtrat do 20 L |  |
| 11 | Możliwość zmiany i zapamiętania domyślnych parametrów dla każdego rodzaju zabiegu |  |
| 12 | Dwa indywidualne systemy do podgrzewania roztworów (dializatu i substytutu) |  |
| 13. | Zakres regulacji temperatury dializatu/substytutu min. 35 – 39 ºC |  |
| 14. | Możliwość wyłączenia ogrzewania roztworów |  |
| 15. | Wydajność pompy krwi min. 10 – 500 ml/min |  |
| 16 | Ultrafiltracja netto 0 - 990 ml/godz |  |
| 17 | Zintegrowany, obrotowy uchwyt hemofiltra |  |
| 18. | Możliwość regulacji poziomu krwi w jeziorku żylnym z poziomu ekranu |  |
| 19. | 6 pomp perystaltycznych zintegrowanych na płycie czołowej |  |
| 20. | Możliwość uzyskania wstecznego przepływu krwi w celu udrożnienia dostępu naczyniowego bez konieczności rozłączania układu krążenia pozaustrojowego i płukania cewnika |  |
| 21. | Dodatkowa pompa strzykawkowa z automatyczną detekcją podłączenia strzykawki 30/50 ml |  |
| 22. | Komunikacja poprzez obrotowy ekran dotykowy 15” |  |
| 23. | System pomocy kontekstowej |  |
| 24. | Detektor powietrza |  |
| 25. | Detektor przecieku krwi |  |
| 26. | Pomiar ciśnienia dostępu, filtratu oraz przed filtrem bez kontaktu z powietrzem |  |
| 27. | Zasilanie awaryjne zapewniające podtrzymanie krążenia pozaustrojowego przez co najmniej 15 min. |  |
| 28. | System bilansujący grawimetryczny z czterema niezależnymi wagami |  |
| 29 | Dokładność ważenia na każdej wadze : 1g |  |
| 30 | Wózek jezdny aparatu na 4 niezależnych skrętnych kołach |  |
| 31 | Dwa uchwyty z przodu i z tyłu aparatu ułatwiające przesuwanie/obracanie urządzenia |  |
| 32. | Pozostałe |  |
| 33. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji aparatu |  |
| 34. | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia) |  |
| 35. | Bezpłatne przeglądy w okresie dzierżawy -wg zaleceń producenta |  |
| 36. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu eksploatacji |  |
| 37. | Aparat fabrycznie nowy |  |
| 38. | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące |  |
| 39. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, czas reakcji serwisu – do 24 godzin ( nie licząc sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) |  |

Producent aparatu:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa, typ: MULTIFILTRATE PRO

Serwis urządzenia w okresie obowiązywania umowy wykonywany będzie przez:

…………………………...............................................................................................  (wpisać)

| Dzierżawa aparatu do ciągłych terapii nerkozastępczych | Ilość m-cy | Miesięczny czynsz netto | VAT …% | Miesięczny czynsz brutto [kol. 2 + kol. 3] | Wartość netto czynszu w okresie 12 m-cy [kol. 1 x kol. 2] | Wartość brutto czynszu w okresie 12 m-cy [kol. 1 x kol. 4] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 12 |  |  |  |  |  |

Specyfikacja wyrobów medycznych (osprzętu jednorazowego)

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa [zł] | Wartość netto [zł] | VAT [%] | Wartość VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do ciągłej hemodializy cytrynianowej z hemofiltrem o powierzchni 1,8m2 – MultiFiltratePRO SecuKit CiCa HD 1000 | 60 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do ciągłej hemodiafiltracji cytrynianowej z hemofiltrem o powierzchni 1,8m2 - MultiFiltratePRO SecuKit CiCa HDF 1000 | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do ciągłej hemodializy cytrynianowej dla pacjentów septycznych z hemofiltrem o podwyższonym punkcie odcięcia do 40-45 kD i pow.1,8m2-MultiFiltratePRO CiCa HD EMiC2 | 24 |  |  |  |  |  |
| 4. | fgh Zestaw do ciągłej hemodiafiltracji heparynowej z hemofiltrem o powierzchni 1,8m2 | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Worek na filtrat 10 l. z zaworem spustowym. | 120 |  |  |  |  |  |
| 6. | Dwukanałowy silikonowy cewnik dializacyjny o średnicy 13,5 Fr z zabezpieczeniem przed infuzją powietrza w kanale żylnym o dł.15,20,24 cm ( w zależności od potrzeb) - Hemocath | 35 |  |  |  |  |  |
| 7. | Kolec-igła plastikowa typu Spike dł. 72 mm(opak.a”100 szt). | 1 op |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  | x |  | x |  |  |

Ogółem wartość zamówienia w okresie 12 m-cy

| Poz. | Nazwa | Ilość m-cy | Wartość netto w okresie 12 m-cy | VAT | Wartość brutto w okresie 12 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Wartość dzierżawy sprzętu | 12 |  |  |  |
| II. | Wartość wyrobów medycznych | 12 |  |  |  |
| OGÓŁEM: (Kwoty ogółem wpisać do Formularza oferty) |  |  |  |  |  |

Miejscowość, data ………………………………………