## Arkusz1
Załącznik Nr 1B cz I do SWZ
Wykaz wymaganych parametrów / cech techniczno – użytkowych dla angiografu
Lp. | Opis wymaganych parametrów funkcjonalno - technicznych | Wymagane minimalne wartości parametrów funkcjonalno - technicznych | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) | Zasady punktacji parametru
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
Informacje ogólne
1 | Producent | Podać |  | Bez punktacji
2 | Nazwa i typ aparatu | Podać |  | Bez punktacji
3 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2022r., sprzęt fabrycznie nowy) nie rekondycjonowany, nie powystawowy | Podać |  | Bez punktacji
4 | System umożliwiający wykonywania szerokiego zakresu badań naczyniowych: | Tak |  | Bez punktacji
- kardiologicznych
- obwodowych
- brzusznych
- mózgowych
Statyw
5 | Mocowanie statywu na suficie na szynach jezdnych umożliwiających odjazd pozycjonera od stołu pacjenta do ściany za głową i zwiększenie dostępu do pacjenta dla personelu | Tak |  | Bez punktacji
6 | Położenie statywu umożliwiające wykonywanie zabiegów wewnątrznaczyniowych (statyw za głową pacjenta lub z boku stołu pacjenta) w obrębie głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha i kończyn dolnych (statyw z boku stołu pacjenta) – bez konieczności przekładania pacjenta i obrotu stołu | Tak, opisać |  | Bez punktacji
7 | Zakres projekcji LAO/RAO [°] w pozycji statywu za głową pacjenta ≥ 210° | Podać zakres w obu kierunkach |  | Bez punktacji
8 | Zakres projekcji CRAN/CAUD [°] w pozycji statywu za głową pacjenta ≥ 90° | Podać zakres w obu kierunkach |  | Bez punktacji
9 | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta ≥ 15°/s | Tak, podać |  | Bez punktacji
10 | Szybkość ruchów statywu [°/s] przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej ≥ 40°/s | Tak, podać |  | Bez punktacji
11 | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji do badań w obszarze jamy brzusznej i kończyn dolnych | Tak |  | Bez punktacji
12 | Pozycja parkingowa statywu (odjazd statywu do pozycji umożliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron) | Tak |  | Bez punktacji
13 | Sterowanie silnikiem ustawienie statywu w pozycji parkingowej | Tak |  | Bez punktacji
14 | Ręczne (manualne) ustawianie statywu w pozycji parkingowej za pomocą uchwytów zamocowanych z obu stron statywu z możliwością zwalniania blokady ruchu statywu przy uchwytach. | Tak/Nie, opisać |  | Tak – 5 pkt. Nie - 0 pkt
15 | Automatyczne ustawianie statywu (angulacje statywu, pozycje przysłon i odległość cyfrowego detektora od lampy rtg) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu 2D | Tak |  | Bez punktacji
16 | Pamięć pozycji statywu | Tak, min. 50 pozycji |  | Bez punktacji
17 | System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją | Tak, opisać |  | Bez punktacji
18 | System antykolizyjny z zaoferowanej konfiguracji oporny na zakłócenia spowodowane obecnością cieczy/kontrastu na obudowie (osłonie obudowy) detektora i lampy | Tak/Nie, podać |  | Bez punktacji
19 | Wyświetlacz danych systemowych w sali badań | Tak |  | Bez punktacji
Stół pacjenta
20 | Przesuw wzdłużny płyty pacjenta min. 100 [cm] | Tak |  | Bez punktacji
21 | Przesuw poprzeczny płyty pacjenta min. +/- 14 [cm] | Tak |  | Bez punktacji
22 | Zakres obrotu wokół osi pionowej min. 180° | Tak |  | Bez punktacji
23 | Długość płyty pacjenta ≥ 270 cm | Tak, podać |  | Wartość graniczna – 0 pkt.
Wartość największa spośród złożonych ofert – 5 pkt.
Pozostałe proporcjonalnie
24 | Regulacja wysokości stołu min. 20 [cm] | Tak |  | Bez punktacji
25 | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu min. 300 [kg] | Tak, podać |  | Bez punktacji
26 | Dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu przy założeniu, że łączne obciążenie stołu (ciężar pacjenta, ciężar osoby prowadzącej reanimację itd.) nie przekracza podanego powyżej dopuszczalnego obciążenia stołu (brak zakazu w instrukcji obsługi oraz brak piktogramu określającego konieczność wykonywania resuscytacji nad stopą stołu) | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
27 | Pochłanialność blatu pacjenta w dowolnym miejscu w obszarze jego przezierności ≤ ekwiwalent 1,6 mmAl | Tak, podać |  | Wartość graniczna – 0 pkt.
Wartość najmniejsza spośród złożonych ofert – 10 pkt.
Pozostałe proporcjonalnie
28 | Akcesoria min.: | Tak, wymienić |  | Bez punktacji
- materac na długość blatu ,
- podkładka (przepuszczalna dla promieniowania rtg) pod ramię przy iniekcji,
- statyw na płyny infuzyjne,
- Dedykowany do badań neurologicznych nie elastyczny stabilizator służący do pozycjonowania głowy w izocentrum pola obrazowania.
Generator w.cz.
29 | Maksymalna moc wyjściowa [kW] | Min. 100 kW |  | Możliwa do wykorzystania podczas rzeczywistej ekspoloatacji - 10 pkt, Inne - 0 pkt
30 | Minimalny czas ekspozycji < 1 [ms] | Tak, podać |  | Wartość graniczna – 0 pkt.
Wartość najmniejsza spośród złożonych ofert – 10 pkt.
Pozostałe proporcjonalnie
31 | Przejście z prześwietlenia do rejestracji sceny bez wykonywania ekspozycji/serii kontrolnych | Tak |  | Bez punktacji
32 | Włączniki ekspozycji (nożny) w sali badań (do prześwietleń i zdjęć) w technologii bezprzewodowej i włącznik ekspozycji w sterowni | Tak |  | Bez punktacji
33 | Konfigurowalny przycisk nożnego włącznika ekspozycji | Tak |  | Bez punktacji
| Lampa RTG / przysłony |  |  | Podać typ lampy
34 | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak |  | Bez punktacji
35 | Wymiar największego ogniska < 1 [mm] | Tak, podać |  | Bez punktacji
36 | Wymiar najmniejszego ogniska < 0,6 [mm] | Tak, podać |  | Bez punktacji
37 | Moc największeo ogniska ≥ 90% zadeklarowanej mocy generatora | Tak/Nie |  | Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt
38 | Sterowanie fluoroskopii siatką – mechanizm redukcji promieniowania resztkowego przy przełączaniu impulsów | Tak |  | Bez punktacji
39 | Pojemność cieplna i szybkość cłodzenia układu anoda-kołpak gwarantująca nieprzerwane działania lampy w zaoferowanym systemie i nie mniejsza niź 2800 [kHU] | Tak |  | Wartość graniczna – 0 pkt.
Wartość największa spośród złożonych ofert –10 pkt.
Pozostałe proporcjonalnie
40 | Pojemność cieplna kołpaka i szybkość cłodzenia układu kołpak-chłodziwo gwarantująca nieprzerwane działania zaoferowanego system i nie mniejsza niź 2800 [kHU] | Tak, podać |  | Wartość graniczna – 0 pkt.
Wartość największa spośród złożonych ofert -10 pkt.
Pozostałe proporcjonalnie
41 | Maks. prąd anody przy prześwietleniu pulsacyjnym z wykorzystaniem małego ogniska ≥ 140 [mA] | Tak, podać |  | Bez punktacji
42 | Maksymalne obciążenie lampy mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla min. 15 min.) | Min. 2000 W, podać (w przypadku, gdy maks. obciążenie generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia jest mniejsze niż maks. obciążenie lampy - należy podać wartość dla generatora) |  | Bez punktacji
43 | Przysłona prostokątna | Tak |  | Bez punktacji
44 | Min. 1 filtr półprzepuszczalny (klinowy) z możliwością obrotu, dla aplikacji kardiologicznych | Tak |  | Bez punktacji
45 | Dodatkowa filtracja promieniowania (np. filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach min. odpowiednik 0,5 mm Cu | Tak, podać |  | Bez punktacji
46 | Automatyczny dobór (z uwzględnieniem zmiennej grubości pacjenta przy różnych angulacjach) oraz samoczynne wsuwanie (silnikowe, bez ingerencji obsługi) dodatkowej (poza inherentną lampy) filtracji miedziowej w celu redukcji dawki i poprawy jakości obrazu – przy fluoroskopii i przy akwizycji zdjęciowej | Tak/Nie, podać |  | Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
47 | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej | Tak, podać nazwę zaoferowanej opcji realizującej tę funkcję |  | Bez punktacji
Rentgenowski tor obrazowania z detektorem płaskim
48 | Płaski detektor cyfrowy o wymiarach min. 30 x 40 cm z polem obrazowania 30-38 cm zgodny z obowiązującymi regulacjami | Tak, podać wymiar obszary akwizycji dla każdego z boków [cmxcm] |  | Obszar akwizycji: ≥ 30 cm x 40 cm – 10 pkt < 30 cm x 40 cm – 0 pkt
49 | Wartość typowa DQE > 65 [%] | Tak, podać |  | Bez punktacji
50 | Wielkość pixela <200 [μm] | Tak, podać |  | Wartość graniczna – 0 pkt.
Wartość najmniejsza spośród złożonych ofert - 10 pkt.
Pozostałe proporcjonalnie
51 | Liczba pól obrazowych detektora > 3 | Tak, podać |  | Bez punktacji
52 | Plaski detektor cyfrowy, rodzaj materiału detektora: krystaliczny, ze wzmacniaczami bezpośrednio na pikselach dla redukcji poziomu szumu elektronicznego i obrazowania dawką poniżej 20 nGy/imuls | Tak, podać |  | Tak - 5 pkt, Nie - 0 pkt
53 | Monitor obrazowy w sali zabiegowej o przekątnej min. 55”, z zawieszeniem sufitowym z możliwością swobodnego pozycjonowania monitora z min 3 stron stołu. | Tak, |  | Bez punktacji
Możliwość jednoczesnej prezentacji:
- obrazu live
- obrazu referencyjnego
- parametrów systemu monitorowania czynności życiowych
- obrazów z urządzeń zewnętrznych generujących zarówno analogowy (min. VGA, S-Video i composite) - wraz z zapewnieniem odpowiedniej separacji galwanicznej - jak i cyfrowy (DVI-D) sygnał wizyjny wraz z dedykowanym panelem umożliwiającym podłączanie takich urządzeń (np. USG, IVUS)
54 | Ilość wejść sygnałowych umożliwiających jednoczasowe podłączenie sygnałów do prezentacji na monitorze multiformatowym z możliwością wyboru prezentowanych obrazów (min. w standardzie DVI oraz VGA, obraz live, obraz referencyjny, hemodynamika, rekonstrukcje 3D, możliwość podłączenia USG, toru wizyjnego, US wewnątrznaczyniowego, OCT, zewnętrznej stacji przeglądowej) Rozmieszczenie gniazd wejściowych na sali zabiegowej, w tym z tyłu monitora, jak i w sterowni po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. | Tak, > 8 |  | Bez punktacji
55 | Liczba pól roboczych dla jednoczasowej prezentacji obrazów na monitorze multiformatowym | Tak, > 8 |  | Bez punktacji
56 | Standard obrazów DICOM | Tak |  | Bez punktacji
57 | Maksymalna luminacja monitora ≥ 350 Cd/m2 | Tak |  | Bez punktacji
58 | Wybór zaprogramowanych układów obrazów na monitorze z pulpitu przy stole | Tak |  | Bez punktacji
59 | Minimum 2 monitory obrazowe typu ”flat” (TFT/LCD) w sterowni (z możliwością wyświetlania obrazów w czasie rzeczywistym i obrazów referencyjnych) o przekątnej minimum 19" | Tak, podać wielkość przekątnej monitorów |  | Bez punktacji
System cyfrowy, postprocessing, obrazowanie 3D, archiwizacja
60 | System wyposażony w pakiet aplikacji, rozwiązań technicznych i specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, redukujących dawkę promieniowania, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką promieniowania (np. typu DoseRite, Care+Clear, DoseWise - zależnie od nomenklatury producenta) | Tak, podać nazwę, opisać |  | Bez punktacji
61 | System redukcji dawki dodatkowy (opcjonalny) w stosunku do opisanego w punktach powyżej, działający niezależnie od zmian ustawień przesłon, klatkowania, aktywnego pola obrazowania detektora lub odległości SID, obniżający poziom kermy w powietrzu o co najmniej 50% w stosunku do systemu bez tej funkcjonalności przy zachowaniu wartości diagnostycznej otrzymywanego obrazu. Należy dołączyć na potwierdzenie wyniki minimum 3 niezależnych badań klinicznych opublikowanych nie wcześniej niż w 2015 roku (ClarityIQ lub równoważny – zależnie od nomenklatury producenta) | Tak/Nie, jeśli Tak podać nazwę, opisać |  | Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
62 | Płaski detektor cyfrowy, rodzaj materiału detektora: krystaliczny, ze wzmacniaczami bezpośrednio na pikselach dla redukcji poziomu szumu elektronicznego i obrazowania dawką poniżej 20 nGy/impuls | Tak/Nie, jeśli Tak podać nazwę, opisać |  | Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.
63 | Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym | Tak, opisać |  | Bez punktacji
64 | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna w zakresie od 4 pulsow/s do 30 pulsów/s | Tak, podać wartości |  | Bez punktacji
65 | Akwizycja i zapis na HDD (dysku twardym) obrazów w matrycy min. 1024 x 1024 pikseli w zakresie od 1 do 30 obrazów/s | Tak, podać wartości |  | Bez punktacji
66 | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie od 0,5 pulsów/s do 3 pulsów/s | Tak |  | Bez punktacji
67 | Zapis ostatnich obrazów fluoroskopii (ostatnia pętla) na HD min. 450 obrazów | Tak, podać |  | Bez punktacji
68 | Akwizycja i zapis na HDD (dysku twardym) obrazów w matrycy min. 960 x 960 pikseli w zakresie od 0,5 do 30 obrazów/s | Tak, podać wartości |  | Bez punktacji
69 | Matryca prezentacyjna1024 x 1024 pikseli z tolerancją +/- 10% w obu rozmiarach | Tak |  | Bez punktacji
70 | Rzeczywista głębokość przetwarzania systemu cyfrowego > 12 bit dla scen kardiologicznych w matrycy 1024x1024 | Tak, podać |  | Bez punktacji
71 | Pamięć obrazów na HD min. 25 000 obrazów w matrycy 1024 x 1024 x min. 10 bit bez kompresji stratnej | Tak |  | Bez punktacji
72 | Pamięć ostatniego obrazu (LIH) | Tak |  | Bez punktacji
73 | DSA on-line i off-line | Tak |  | Bez punktacji
74 | Szybkość akwizycji obrazów w trybach DR - radiografii cyfrowej i DSA na dysk twardy aparatu w matrycy 1024 x 1024 w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 6 obrazów/s | Tak |  | Bez punktacji
75 | Ustawianie położenia przysłon znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym, bez promieniowania | Tak |  | Bez punktacji
76 | Ustawianie położenia płyty pacjenta znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym, bez promieniowania | Tak |  | Bez punktacji
77 | Wizualizacja aktualnie wybranego pola obrazowania znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie, bez promieniowania | Tak |  | Bez punktacji
78 | Zoom w postprocessingu | Tak |  | Bez punktacji
79 | Zoom na obrazie life podczas akwizycji | Tak |  | Bez punktacji
80 | Roadmapping 2D lub funkcjonalność ekwiwalentna umożliwiająca prowadzenie cewnika na masce | Tak |  | Bez punktacji
81 | Sterowanie parametrami ekspozycji z poziomu ekranu dotykowego przy stole pacjenta | Tak |  | Bez punktacji
82 | Sterowanie funkcjami systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego przy stole pacjenta | Tak |  | Bez punktacji
83 | Pakiet oprogramowania do akwizycji z zastosowaniem CO2 | Tak |  | Bez punktacji
84 | Oprogramowanie do analizy klinicznej stenoz naczyń wieńcowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy; automatyczna i manualna kalibracja, pomiary odległości i kątów) QCA | Tak, podać nazwę oferowanej opcji |  | Bez punktacji
85 | Oprogramowanie do analizy klinicznej naczyń obwodowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy: automatyczna i manualna kalibracja, pomiary odległości i kątów) QVA | Tak, podać nazwę oferowanej opcji |  | Bez punktacji
86 | Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali badań i w sterowni (łącznie z analizą stenoz, QCA, QVA) | Tak, opisać zaoferowane rozwiązanie realizujące tę funkcjonalność |  | Bez punktacji
87 | Specjalistyczne oprogramowanie do poprawy w czasie rzeczywistym wizualizacji stentów w tętnicach wieńcowych podczas procedur inwazyjnych z możliwością obsługi oprogramowania z panelu sterowniczego w sali badań | Tak |  | Bez punktacji
88 | Funkcja roadmap dynamiczny dla procedur w obrębie naczyń wieńcowych tzn. nałożenie ruchomego obrazu (mapy w kolorze) tętnicy wieńcowej na ruchomy obraz fluroskopii w taki sposób, aby wyświetlany aktualnie obraz odpowiadał aktualnej pozycji tętnicy wieńcowej na obrazie fluoroskopowym. | Tak/ Nie |  | Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt
89 | Wielopłaszczyznowa angiografia rotacyjna – rozszerzenie skanu rotacyjnego zapewniającego wgląd w czasie rzeczywistym do drzewa tętnic wieńcowych tj. automatyczny (bez ręcznego sterowania przez operatora) ruch statywu po zaprojektowanej trajektorii uwzględniającej zmienne odchylenia LAO/RAO - GRAN/CAUD – RAO/LAO; z możliwością zaprogramowania co najmniej 5 trajektorii | Tak/ Nie |  | Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt
90 | Angiografia rotacyjna | Tak |  | Bez oceny
91 | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie DR i DSA | Tak |  | Bez oceny
Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej względem nałożonego obrazu dwuwymiarowego z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany ruchów statywu stołu, powiększenia i odległości SID)
Prezentacja konturów / obrysu obiektu 3D uzyskanego z rekonstrukcji danych z angiografii rotacyjnej wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia, uwzględniającą zmiany położenia statywu i stołu, powiększenia i odległości SID
Automatyczny obrót obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej do położenia odpowiadającego trójwymiarowemu widokowi obiektu po zmianie położenia statywu
Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi trójwymiarowemu
Sterowanie funkcjami systemu rekonstrukcji 3D z pulpitu przy stole angiograficznym
92 | Sterowanie procesem akwizycji i rekonstrukcji 3D z poziomu ekranu dotykowego pulpitu sterowniczego angiografu przy stole pacjenta w sali badań poprzez prowadzenie sposobem krok po kroku w zakresie wykonania akwizycji 3D uwzgledniające umieszczenie pacjenta w izocentrum oraz sugerowane protokoły kontrastowe. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt
Nie– 0 pkt
93 | Sterowanie aplikacjami stacji rekonstrukcji 3D z poziomu ekranu dotykowego pulpitu sterowniczego angiografu przy stole pacjenta realizowane poprzez przesuw palca na obrazie 3D wyświetlanym na ekranie dotykowym w zakresie co najmniej: obrót obrazu 3D, zoom, zmiana trybu rekonstrukcji, jasność oraz kontrast. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt
94 | Wykonywanie analizy naczyń na podstawie rekonstrukcji 3D z rozwinięciem naczynia w postaci rekonstrukcji krzywoliniowej w osi tętnicy z poziomu ekranu dotykowego pulpitu sterowniczego angiografu przy stole pacjenta | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt
95 | Sterowanie przeglądem obrazów, blendowaniem, powiększenia zapamiętanych obrazów bezpośrednio na ekranie dotykowego pulpitu sterowniczego angiografu przy stole pacjenta | Tak/Nie |  | Tak –5 pkt.
Nie – 0 pkt
96 | Wykonanie pomiarów bezpośrednio na obrazie klinicznym wyświetlanym na ekranie dotykowego pulpitu sterowniczego angiografu przy stole pacjenta | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt
97 | Rysowanie konturów naczyń na panelu dotykowym przy stole pacjenta wraz z nałożeniem narysowanych konturów na fluoroskopię w czasie rzeczywistym | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt
98 | Specjalistyczne oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D tj. śródoperacyjnej tomografii stożkowej z danych uzyskanych z akwizycji w szybkim skanie rotacyjnym. | Tak |  | Bez punktacji
99 | Dwufazowy skan rotacyjny umożliwiający akwizycję fazy tętniczej oraz fazy opóźnionej z możliwością ustawienia opóźnienia pomiędzy fazami. | Tak, |  | Bez punktacji
100 | Dwufazowy skan rotacyjny umożliwiający skanowanie przy ruchu statywu w jedną stronę oraz przy powrocie z ustawianą z poziomu panelu dotykowego przy stole pacjenta pauzą pomiędzy fazami. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt
Nie - 0 pkt
101 | Możliwość jednoczesnego wyświetlenia obrazów z obu faz dwufazowego skanu rotacyjnego jako obrazy aksjalne, sagitalne i coronalne w tej samej warstwie oraz nałożenia ich na siebie na w.w. widokach oraz zróżnicowania poszczególnych faz poprzez ich wyświetlenie w różnych kolorach. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt
Nie - 0 pkt
102 | Obsługa oprogramowania do importu obrazów TK i MR przy roadmapingu 3D i ich wspólnej rejestracji z ekranu dotykowego przy stole zabiegowym | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt
103 | Oprogramowanie do wspomagania interwencji onkologicznych umożliwiające segmentację wielu zmian przy wykorzystaniu fazy opóźnionej dwufazowego skanu rotacyjnego oraz automatyczną detekcję naczyń je zasilających przy zastosowaniu fazy tętniczej. Wraz z wykorzystaniem wyniku segmentowanych struktur jako roadmapingu 3D (uwzględniając zmianę kątów ramienia C, położenia stołu, odległości SID oraz powiększeń). | Tak |  | Przy wykorzystania fazy opóźnionej dwufazowego skanu rotacyjnego - 5 pkt, Inne - 0 pkt
104 | Archiwizacja scen kardioangiograficznych na CD-R w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem programu przeglądarki DICOM umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R na komputerach osobistych | Tak |  | Bez punktacji
105 | Akwizycja przebiegu EKG, prezentacja na monitorach obrazowych w sali zabiegowej i w sterowni oraz zapis na HD | Tak |  | Bez punktacji
106 | Archiwizacja przebiegu EKG razem ze sceną kardioangiograficzną | Tak |  | Bez punktacji
107 | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM (wcześniej lub na innych aparatach) płyt CD-R wraz z prezentacją odtworzonych obrazów i scen na monitorach obrazowych w sali badań oraz w sterowni | Tak |  | Bez punktacji
108 | Interfejs sieciowy DICOM 3.0 z funkcjami: | Tak |  | Bez punktacji
DICOM Worklist (lub w stacji badań hemodynamicznych)
DICOM Send
DICOM Storage Commitment
DICOM Query/Retrieve
| Stacja badań hemodynamicznych |  |  | Podać typ
109 | Transfer danych demograficznych pacjentów rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego kardioangiografu lub z systemu cyfrowego do stacji badań | Tak |  | Bez punktacji
110 | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami | Tak, dla min. 100 pacjentów z rejestracją krzywych i protokołów |  | Bez punktacji
111 | Prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników na monitorach w sali badań i w sterowni | Tak |  | Bez punktacji
112 | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 12 kanałów EKG | Tak, łącznie z kablami EKG |  | Bez punktacji
113 | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | Tak |  | Bez punktacji
114 | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) | Tak |  | Bez punktacji
115 | Pomiar i prezentacja Sp02 | Tak, łącznie z czujnikiem wielokrotnego użytku typu klips |  | Bez punktacji
116 | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego | Tak, łącznie z mankietem pomiarowym |  | Bez punktacji
117 | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 2 różnych ciśnień inwazyjnych | Tak, |  | Bez punktacji
118 | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych i dzieci) m. in. gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki międzyjamowe, Qp/Qs, opory naczyniowe. | Tak, opisać |  | Bez punktacji
119 | Drukarka laserowa, kolorowa umożliwiająca drukowanie dokumentacji medycznej | Tak |  | Bez punktacji
120 | Archiwizacja mierzonych przebiegów na CD lub DVD lub USB lub SD | Tak |  | Bez punktacji
121 | Wyjście cyfrowe (HDMI lub DVI) umożliwiające podłączenie do systemu audiowizualnego (zapewnienie separacji galwanicznej po stronie Wykonawcy) | Tak |  | Bez punktacji
122 | UPS dla stacji badań hemodynamicznych umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/wyliczonych parametrów hemodynamicznych lub zasilanie z głównego UPS systemu | Tak |  | Bez punktacji
| Wstrzykiwacz automatyczny |  |  | Podać dane oferowanego urządzenia (producent i model)
123 | Głowica strzykawki na wózku jezdnym lub mocowana do stołu | Tak |  | Bez punktacji
124 | Głowica strzykawki dostosowana do stosowania wkładów wypełnionych kontrastem lub zbiornik na środek kontrastowy z funkcją automatycznego napełniania | Tak |  | Bez punktacji
125 | Ręczne i automatyczne napełnianie zbiornika kontrastu | Tak |  | Bez punktacji
126 | Możliwość przechowywania protokołów iniekcji w pamięci urządzenia | Tak |  | Bez punktacji
127 | Maksymalny przepływ kontrastu w zakresie min. 0,2 – 30 ml/s | Tak |  | Bez punktacji
128 | Ciśnienie maksymalne min. 1200 PSI | Tak |  | Bez punktacji
129 | Napełnianie wkładów ręczne lub automatyczne | Tak |  | Bez punktacji
130 | Monitor ciekłokrystaliczny z panelem dotykowym (touch screen), menu w języku polskim lub obsługa za pomocą czytelnych ikon (piktogramów) | Tak |  | Bez punktacji
131 | Zabezpieczenie uniemożliwiające podanie większej ilości kontrastu niż wartość zaprogramowana (lub rozwiązanie równoważne) | Tak |  | Bez punktacji
132 | Sprzężenie i integracja działania wstrzykiwacza z oferowanym angiografem | Tak |  | Bez punktacji
133 | Zestaw startowy obejmujący min. 5 kompletów jednorazowego sprzętu medycznego niezbędnego do użycia wstrzykiwacza podczas zabiegu | Tak |  | Bez punktacji
Wyposażenie dodatkowe
134 | Integracja z systemem RIS/PACS szpitala | Tak |  | Bez punktacji
135 | Osłony przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta i przed stopą stołu pacjenta po obu stronach stołu | Tak |  | Bez punktacji
136 | Osłona sufitowa przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej | Tak |  | Bez punktacji
137 | Lampa w technologii LED do oświetlania pola cewnikowania, min. 50 000 lux | Tak |  | Bez punktacji
138 | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – sala zabiegowa | Tak |  | Bez punktacji
139 | UPS podtrzymujący pracę angiografu przez min. 15 min (prześwietlenie, radiografia, wykonanie angiografii rotacyjnej, pomiary hemodynamiki, wyświetlanie wszystkich parametrów na monitorach, ruchy statywu i stołu pacjenta) w przypadku awarii zasilania | Tak |  | Bez punktacji
140 | Wyłącznik bezpieczeństwa w sterowni oraz sali badań | Tak |  | Bez punktacji
141 | Fartuch ochronny, dwuczęściowy z pasem odciążającym (kamizelka + spódnica) wykonany z ultralekkiego tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5mm Pb w całości fartucha. Wybór rozmiarów i koloru po uzgodnieniu z Zamawiającym | Tak, 4 szt. |  | Bez punktacji
142 | Osłona na tarczycę wykonana z ultralekkiego tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5mm Pb w całości osłony. Wybór rozmiarów i koloru po uzgodnieniu z Zamawiającym | Tak, 4 szt. |  | Bez punktacji
143 | Okulary ochronne wykonane z lekkiego tworzywa z ochroną czołowa o równoważniku minimum 0,75mm Pb | Tak, 4 szt. |  | Bez punktacji
Inne wymagania
144 | Szkolenie podstawowe lekarzy i techników w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu oferty przez okres 4 dni roboczych | Tak |  | Bez punktacji
145 | Szkolenie zaawansowane w siedzibie Zamawiającego personelu lekarskiego przez okres min. 4 dni roboczych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym | Tak |  | Bez punktacji
146 | Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych szkoleń bezpośrednio po ich przeprowadzeniu. | Tak |  | Bez punktacji
147 | Wykonanie testów akceptacyjnych, specjalistycznych zgodnie z polskim ustawodawstwem | Tak |  | Bez punktacji
148 | Wykonanie projektu ochrony radiologicznej (obliczeń osłon stałych dla pracowni RTG przeznaczonej do instalacji aparatu) | Tak |  | Bez punktacji
149 | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 24 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia, obejmującą części zamienne, w tym lampę rtg i detektor cyfrowy oraz wszystkie elementy peryferyjne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) oraz przeglądy okresowe | Tak |  | Bez punktacji
150 | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu przez zamawiającego w serwisie oferenta części zamiennych, peryferyjnych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty przekazania urządzenia do eksploatacji, z wyjątkiem sprzętu komputerowego, dla którego ten okres powinien wynosić minimum 5 lat. | Tak |  | Bez punktacji
151 | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji od chwili zgłoszenia awarii czyli pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii lub diagnostyka zdalna w dni robocze max 24 godziny | Tak |  | Bez punktacji
152 | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym niewymagającej importu części – maksimum 3 dni robocze | Tak |  | Bez punktacji
153 | Czas skutecznej naprawy w okresie gwarancyjnym wymagającej importu części spoza Polski – maksimum 5 dni roboczych. | Tak |  | Bez punktacji
154 | W okresie gwarancji Oferent zobowiązany jest do wykonywania przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta, oraz wykonywania obowiązkowych testów specjalistycznych. Koszty przeglądów wliczone w cenę oferty. | Tak |  | Bez punktacji
155 | Oferowane urządzenia powinny posiadać certyfikat CE lub aktualny wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych (o ile dotyczy) | Tak |  | Bez punktacji
156 | Integracja angiografu z posiadanymi systemami po stronie Wykonawcy | Tak |  | Bez punktacji
Uwagi i objaśnienia:
1. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego
potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
2. Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>” lub „<” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wartość podana przy znaku „=” oznacza wartość wymaganą.
3. Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.
4. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
5. Celem weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu wartości
(nie tylko liczbowych) parametrów w relacji do parametrów
wymaganych i / lub spełnienia warunków granicznych, dostarczone materiały opisowe pochodzące od producenta
takie jak: ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/
przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp.
Materiały te dostarczymy w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.