PARAMETRY WYMAGANE Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego i zamkniętego analizatora typu PCR w czasie rzeczywistym

PAKIET NR 8

| Wykonawca: | Wypełnić |
| --- | --- |
| Aparat Producent/Kraj: Nazwa, model/typ/rok produkcji: | Wypełnić (uzupełnić: fabrycznie nowy/używany) |
| Aparat CE (podać numer Certyfikatu): | Wypełnić |

Uwaga:

- Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi należy załączyć katalogi, foldery lub materiały źródłowe oferowanego sprzętu (w języku polskim lub angielskim (wraz z tłumaczeniem na język polski), w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

- Wykonawca obowiązany jest wypełnić pola w kolumnie 4 „Odpowiedzi – TAK/NIE/Wartości oferowane”. Niewypełnione pole w tej kolumnie spowoduje odrzucenie oferty.

- Cechy i parametry podane w poniższej tabeli w kolumnie „Opis Parametru/Cechy” z wymaganą odpowiedzią „TAK” w kolumnie „Wartości wymagane” stanowią warunek, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach CO NAJMNIEJ 
takich, jakie są przedstawione w kolumnie „Wartości wymagane”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

- Wykonawca oświadcza, że w/w urządzenie po zainstalowaniu gotowe będzie do eksploatacji 
zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

| Lp. | Opis parametru / cechy | Wartości wymagane | Odpowiedzi Tak/Nie/Wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Minimalne wymagania wspólne dla analizatora |
| 1 | - proces całkowicie automatyczny i zamknięty: od przygotowania skrawka parafinowego, przez lizę komórki, izolację kwasów nukleinowych aż do analizy opartej na real time PCR, | TAK |  |
| 2 | - sprzęt w pełni zautomatyzowany z możliwością wykonania pojedynczej próbki | TAK |  |
| 3 | - sprzęt spełniający wymagania dyrektywy 98/79/EC, przeznaczony do diagnostyki in vitro (IVD) | TAK |  |
| 4 | - czas całej procedury : max do 150 min, | TAK |  |
| 5 | - czas przygotowania próbki przez operatora: do 5 minut, | TAK |  |
| 6 | - możliwość analizy RNA i DNA, | TAK |  |
| 7 | - możliwość zastosowania różnych próbek: skrawki parafinowe (FFPE), krew, mocz, kał, plwocina, tkanki, osocze | TAK |  |
| 8 | - skrawki parafinowe nie wymagają deparafinizacji, lizy, izolacji DNA- cały proces odbywa się automatycznie w zamkniętej kasecie, | TAK |  |
| 9 | - wszystkie odczynniki do przeprowadzenia pojedynczego badania muszą być umieszczone w jednej zamkniętej kasecie bez możliwości ingerencji z zewnątrz (zarówno w czasie przygotowania próbki, jak przeprowadzania testu). Kaseta z testem musi zawierać komory umożliwiające przeprowadzenie reakcji w termocyklerze i analizę fluorescencji, | TAK |  |
| 10 | - testy zachowują wszystkie walory użytkowe w czasie przechowywania w temperaturze pokojowej przez co najmniej 6 miesięcy od daty produkcji, | TAK |  |
| 11 | - testy pakowane po jednym (nie ma konieczności zbierania próbek, żeby wykonać na raz więcej oznaczeń), zakres przechowywania w temperaturze 2-28 st. C | TAK |  |
| 12 | Każdy kartridż zawiera kontrolę wewnętrzną | TAK |  |
| 13 | - możliwość oznaczenia jednocześnie do 30 obiektów (biomarkerów) w jednym teście, | TAK |  |
| 14 | - w jednym teście możliwość oznaczenia: - w teście BRAF- mutacji V600E/E2/D i V600K/R/M w kodonie 600 genu BRAF w czasie nie dłuższym niż 100 min od aplikacji skrawka parafinowego (próbka) do uzyskania wyniku, - w teście KRAS- mutacji w kodonach 12, 13, 59, 61, 117 i 146 onkogenu KRAS w czasie nie dłuższym niż 140 min od aplikacji skrawka parafinowego (próbka) do uzyskania wyniku, - w teście NRAS/BRAF - mutacji w kodonach 12, 13, 59, 61, 117, 146 NRAS, w kodonie V600E/E2/D/K/R BRAF w czasie nie dłuższym niż 150 min od aplikacji skrawka parafinowego (próbka) do uzyskania wyniku. - w teście EGFR – mutacji w eksonie 18 (G719A/S/C), eksonie 21 (L858R, L861Q), eksonie 20 (T790M, S768I), delecji w eksonie 19 oraz insercji w eksonie 20 genu EGFR w czasie nie dłuższym niż 150 min od aplikacji skrawka parafinowego do uzyskania wyniku - w teście oznaczania niestabilności mikrosatelitarnej (MSI) – wykrywanie metodą jakościową panelu siedmiu monomorficznych biomarkerów do identyfikacji niestabilności mikrosatelitarnej -w teście EGFR w osoczu (RUO) oznaczenia 49 mutacji w genie EGFR w exonach 18, 19, 20 i 21 | TAK |  |
| 15 | - polski interfejs programu sterującego, | TAK |  |
| 16 | - brak kontaminacji krzyżowej między próbkami (próbka jest w zamkniętym pojemniku przez cały czas testu), | TAK |  |
| 17 | Zintegrowany system gwarantujący minimalizację ryzyka zakażenia personelu pracowni | TAK |  |
| 18 | - pełna automatyzacja całego testu (działanie operatora ograniczone do umieszczenia próbki w kasecie), | TAK |  |
| 19 | - - Multiplexing- kaseta posiadająca 5 komór PCR, w każdej komorze możliwość oznaczenia 5 markerów (mutacji). W jednym teście możliwość oznaczenia do 30 markerów, | TAK |  |
| 20 | - możliwość analizy do 6 fluorescencji w 5 komorach PCR, | TAK |  |
| 21 | - urządzenie wykorzystuje odczynniki tego samego producenta, fabrycznie rozporcjowane i zafoliowane (kartridże). | TAK |  |
| 22 | - system wyposażony w czytnik kodów kreskowych (testy oznaczone kodem kreskowym) | Tak |  |
| 23 | Numery lot odczynników oraz daty przydatności są automatycznie odczytywane z kodów 2D na opakowaniach oraz zapisywane w tworzonym przez urządzenie raporcie pracy. | Tak |  |
| 24 | - możliwość podłączenia systemu przez sieć do serwisu umożliwiającego monitorowanie pracę systemu i uaktualnieniaoprogramowania na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
| 25 | Wynik gotowy do interpretacji | Tak |  |
| 26 | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 | TAK (podać rok prod.) |  |
| II. Warunki serwisu i napraw |
| 1 | Wykonawca zapewni przez cały okres umowy nadzór techniczny nad sprzętem i jego działaniem na własny koszt. | TAK |  |
| 2 | Przeglądy serwisowe zgodnie z dokumentacją producenta lub dystrybutora , nie rzadziej niż co 12 miesięcy w okresie trwania umowy, wykonywane na koszt Wykonawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym | TAK |  |
| 3 | O każdej awarii analizatora Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem maila lub inżyniera serwisowego telefonicznie | Tak- podać | Imię i nazwisko Tel e-mail |
| 4 | Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii, których przyczyną są wady dostarczonego sprzętu | Tak |  |
| 5 | Naprawy i wymiany części zamiennych analizatora zostaną przeprowadzone w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Zostaną potwierdzone wpisami w paszporcie technicznym oraz obustronnie podpisanym raporcie serwisowym | Tak |  |
| 6 | Wykonanie naprawy zostanie potwierdzone w protokole z naprawy oraz w Paszporcie Technicznym | Tak |  |

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)