## Arkusz1
Załacznik nr 1B Specyfikacja parametrów technicznych bezwzglednie wymaganych systemu analitycznego z modułem biochemicznym i immunochemicznym
Model/typ analizatora: ………………………………………………
Producent: …………………………………………………………..
Rok produkcji: ………………………………………….……………
L.p. | Opis wymaganego parametru | Parametry oferowane
|  | Tak | Nie
1. | Urządzenie fabrycznie nowe, w pełni automatyczne, z oprogramowaniem w języku polskim, posiadające wymagane prawem certyfikaty (np. CE) i dopuszczenie do stosowania na terenie RP
2. | System zintegrowany, wyposażony w jeden podajnik próbek umożliwiający pobranie materiału do badań biochemicznych i immunochemicznych z jednej próbki bez konieczności jej manualnego przenoszenia pomiędzy analizatorami.
3. | Oba moduły (biochemiczny i immunochemiczny) analizatora obsługiwane z jednego stanowiska operatora przy użyciu jednej stacji roboczej.
4. | Stała gotowość systemu do pracy
5. | Podajnik na minimum 50 próbek badanych z możliwością ciągłego ich dostawiania podczas pracy urządzenia
6. | Identyfikacja próbek przy pomocy kodów kreskowych przez czytniki wbudowane w aparacie
7. | System pracujący w trybie pacjent po pacjencie
8. | Możliwość priorytetowego podawania i oznaczania próbek pilnych (CITO)
9. | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce podczas pobierania materiału
10. | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek
11. | Automatyczna identyfikacja odczynników/kalibratorów/kontroli przy użyciu kodów kreskowych lub technologii RFID
12. | System chłodzenia odczynników na pokładzie urządzenia zapewniający ich przechowywanie w temperaturze zgodnej z rekomendacją producenta.
13. | System wykonujący badania z różnego typu próbek pierwotnych
14. | Możliwość zastosowania próbek wtórnych w tym naczynek na mikropróbki
15. | Stałe monitorowanie poziomu odczynników i materiałów zużywalnych
16. | Wbudowany moduł wewnętrznej kontroli jakości w oparciu o reguły Westgarda z możliwością graficznego przedstawiania wyników kontroli
17. | System z możliwością dwukierunkowej komunikacji z laboratoryjnym systemem informatycznym
18. | Podłączenie urządzenia do LIS "ESKULAP" na koszt wykonawcy
19. | Materiał do codziennej, wewnętrznej kontroli jakości oznaczeń co najmniej na dwóch poziomach
20. | Odczynniki i kontrole/kalibratory z minimum 6 miesięcznym okresem ważności od momentu dostawy
21. | Wykonawca złoży pisemne oświadczenie dotyczące postępowania z odpadami, powstającymi w procesie użytkowania analizatora
WYMAGANE PARAMETRY MODUŁU BIOCHEMICZNEGO
22. | Możliwość oznaczania: enzymów substratów metabolitów elektrolitów białek specyficznych środków uzależniających toksyn
23. | Możliwość wykonywania badań w: surowicy/osoczu krwi pełnej hemolizacie moczu PMR
24. | Zintegrowany moduł ISE oparty na niezależnych elektrodach jonoselektywnych
25. | Wydajność modułu biochemicznego (z oznaczeniem elektrolitów) nie mniejsza niż 700 oznaczeń na godzinę
26. | Analiza w fazie ciekłej
27. | Odczynniki gotowe do użycia, bez potrzeby dodatkowego manualnego przygotowania
28. | Jednoczesna dostępność co najmniej 40 różnych parametrów
29. | Czas do uzyskania wyniku nie dłuższy niż 15 minut
30. | Bezkontaktowe mieszanie odczynników i próbek w kuwecie pomiarowej zapobiegające kontaminacji
WYMAGANE PARAMETRY MODUŁU IMMUNOCHEMICZNEGO
31. | Możliwość oznaczania: hormonów markerów nowotworowych markerów kardiologicznych markerów sepsy markerów zakażeń
32. | Metoda pomiaru – chemiluminescencja
33. | Wydajność modułu immunochemicznego nie mniejsza niż 100 oznaczeń na godzinę
34. | Jednoczesna dostępność co najmniej 25 różnych parametrów
35. | Czas do uzyskania wyniku nie dłuższy niż 30 minut
36. | Zużycie wody nie większe niż 15 l/godzinę pracy
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SERWISU i POZOSTAŁE WYMAGANIA
37. | Wykonawca zapewni instalację analizatora i jego uruchomienie bez żadnych dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego
38. | Wykonawca zapewni dodatkowe wyposażenie zapewniające właściwą pracę systemu: - wirówkę do odwirowywania próbek (co najmniej 28 miejsc na próbówki, możliwość regulacji szybkości i czasu wirowania) - klimatyzator - witrynę chłodniczą do przechowywania odczynników - zasilacz awaryjny UPS o odpowiedniej mocy, zapewniający podtrzymanie pracy systemu w przypadku zaniku zasilania - stację uzdatniania wody serwisowanie i przeglądy w/w wyposażenia na koszt Wykonawcy
39. | Wykonawca zapewni stanowisko komputerowe do obsługi analizatora w LSI „ESKULAP” wymagane parametry stanowiska komputerowego: - min. 16 GB RAM - min. procesor i5 lub odpowiednik - dysk SSD min 240GB - 2 porty COM - system operacyjny Win 11 Pro - monitor 27 cali FHD
40. | Gwarancja przez cały okres trwania umowy, koszt (części zamienne, dojazd, praca serwisu) przeglądów okresowych, konserwacji i napraw pokrywa Wykonawca
41. | Autoryzowany serwis techniczny i aplikacyjny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne.
42. | Wykonawca zapewni nadzór serwisowy nad analizatorem za pomocą zdalnego dostępu do aparatu przy użyciu sieci internet. Opis proponowanego rozwiązania Wykonawca dołączy do składanej oferty. Udzielenie Wykonawcy dostępu do infrastruktury sieci Zamawiającego nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu z działem informatycznym Zamawiającego
43. | Możliwość zgłoszenia awarii 24h na dobę/365 dni w roku
44. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie nie dłuższy niż 2 godziny
45. | Czas oczekiwania na wizytę serwisanta nie dłuższy niż 24 godziny
46. | W przypadku niesprawności urządzenia powyżej 24 godzin Wykonawca pokryje koszty transportu i wykonania badań w innym Laboratorium położonym w pobliżu siedziby Zamawiającego
47. | W przypadku przedłużającej się awarii Wykonawca zapewni analizator zastępczy o takich samych parametrach technicznych i asortymentowych
48. | W przypadku trzykrotnej awarii urządzenia/modułu dotyczącej tego samego podzespołu wyłączającej urządzenie/moduł z eksploatacji na co najmniej 24 godziny Wykonawca dokona wymiany urządzenia/modułu na nowe tej samej klasy.
49. | Wprowadzenie wszystkich testów do aparatu na podstawie firmowych aplikacji przez przedstawiciela Wykonawcy
50. | Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego, potwierdzone certyfikatem, bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji analizatora, wykonywania badań i interpretacji ich wyników. Czas trwania szkolenia powinien uwzględnić przeszkolenie wszystkich użytkowników pracujących w trybie zmianowym i dyżurowym. W razie potrzeby szkolenie może zostać powtórzone jako szkolenie utrwalające w okresie 4 - 8 tygodni od rozpoczęcia użytkowania sprzętu.
51. | Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatny udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań potwierdzonej certyfikatem
52. | Przedłużenie dzierżawy, na warunkach z umowy, do 60 dni po wygaśnięciu umowy w celu wykorzystania pozostających w magazynie Zamawiającego odczynników
53. | Po wygaśnięciu umowy, przed demontażem i odbiorem dzierżawionych urządzeń z siedziby SPZOZ, Wykonawca zobowiązuje się do trwałego usunięcia z ich pamięci wszystkich wprowadzonych w trakcie użytkowania danych osobowych
54. | Dla TROPONINY - Wykonawca zapewnia analizator backup, posiadający certyfikaty wymagane prawem RP (dopuszczalny jest aparat POCT).
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków jest podstawą do odrzucenia oferty.
Wykonawca dołączy do oferty opis techniczny analizatora potwierdzający spełnienie warunków granicznych powyższej specyfikacji.
Miejscowość……………………, data ……………………………………… Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy…………………………………………………………………..