ZP/1/2022/UE  - ZAKUP I INSTALACJA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO, APARATU RTG. W RAMACH INWESTYCJI DOFINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH.

PYTANIA I ODPOWIEDZI –CZĘŚĆ TRZECIA

Pytanie 107

Czy Zamawiający zgodzi się na podzielenie zamówienie na dwa osobne zadania tj. Zadanie nr 1 – Zakup wraz z montażem nowego aparatu RTG oraz zadanie nr 2 - Zakup wraz z montażem i uruchomieniem tomografu komputerowego. Przedmiotem postępowania są 2 osobne zamówienia dotyczące wykonania pracowni RTG oraz pracowni tomografii komputerowej, które nie są ze sobą nierozerwalnie połączone i zintegrowane, więc mogą zostać oddzielone bez wpływu na jakość realizacji. Umożliwienie składania ofert na poszczególne części znacząco zwiększy konkurencyjność postępowania,  co pozwoli na uzyskanie lepszych ofert cenowych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 108:

Dotyczy: Załącznik nr 2.1, Zestawienie parametrów granicznych aparat RTG,  punkt 34

Czy zamawiający dopuści aparat RTG bez funkcji monitorowania pojemności cieplnej lampy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 109:

Dotyczy: Załącznik nr 2.1, Zestawienie parametrów granicznych aparat RTG,  punkt 45

Czy zamawiający dopuści aparat RTG o ruchu poprzecznym lampy w zakresie 20 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 110:

Dotyczy: Załącznik nr 2.1, Zestawienie parametrów granicznych aparat RTG,  punkt 54

Czy zamawiający dopuści aparat RTG o nośności stołu 250kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 111:

Dotyczy: Załącznik nr 2.1, Zestawienie parametrów granicznych aparat RTG,  punkt 59

Czy zamawiający dopuści aparat RTG bez wyłącznika zabezpieczającego przed przypadkowym zwolnieniem ruchu blatu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 112:

Dotyczy: Załącznik nr 2.1, Zestawienie parametrów granicznych aparat RTG,  punkt 68

Czy zamawiający dopuści aparat RTG gdzie odległość płyta statywu-detektor wynosi 70mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 113:

Dotyczy: Załącznik nr 2.1, Zestawienie parametrów granicznych aparat RTG,  punkt 109

Czy zamawiający dopuści detektor o rozmiarze 25x30cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści detektor 25x30 cm

Pytanie 114:

Dotyczy: Załącznik nr 2.1, Zestawienie parametrów granicznych aparat RTG,  punkt 135

Czy zamawiający dopuści aparat RTG bez funkcji zapisywania danych technika w plikach DICOM?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 115:

Dotyczy: Załącznik nr 2.1, Zestawienie parametrów granicznych aparat RTG,  punkt 156

Czy zamawiający dopuści aparat RTG bez funkcji automatycznego uzupełniania danych pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 116:

Dotyczy: Załącznik nr 2.1, Zestawienie parametrów granicznych aparat RTG,  punkt 161

Czy zamawiający dopuści aparat RTG bez funkcji multisesyjności?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 7 sesji.

Pytanie 117:

Dotyczy: Załącznik nr 2.1, Zestawienie parametrów granicznych aparat RTG,  punkt 174

Czy zamawiający dopuści aparat RTG bez funkcji przenoszenia obrazów między badaniami?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 118:

Dotyczy: Załącznik nr 2.1, Zestawienie parametrów granicznych aparat RTG,  punkt 176-180

Czy zamawiający dopuści aparat RTG bez funkcji wskazanych w punktach od 176 do 180?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 119:

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia tomografu wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełne i swobodne serwisowanie urządzeń po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego przez podmiot wybrany przez Zamawiającego w konkurencyjnej procedurze.

Wykonawca wskazuje, że tylko takie zapisy SWZ zagwarantują Zamawiającemu nabycie pełnoprawnego urządzenia, którym będzie mógł następnie swobodnie dysponować.

Powyższa okoliczność będzie miała szczególne znaczenie po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego. Wówczas, Zamawiający będzie zobowiązany wszcząć postępowanie na obsługę serwisową sprzętu w kolejnych latach. W celu należytego świadczenia tej usługi, wybrany wykonawca będzie musiał uzyskać pełny dostęp do urządzenia. W przypadku więc gdy Zamawiający nie będzie dysponentem niezbędnego oprogramowania oraz kodów serwisowych, na zdecydowanie uprzywilejowanej pozycji znajdzie się dostawca sprzętu wyłoniony w przedmiotowym Postępowaniu. Tylko on bowiem będzie posiadał wszelkie niezbędne oprogramowanie, kody i dostępy serwisowe. To zaś w istocie uniemożliwi przeprowadzenie konkurencyjnego postępowania na pogwarancyjną obsługę serwisową sprzętu – w szczególności, w sytuacji, w której od wykonawców będzie wymagane zawieranie dodatkowo odrębnych umów licencyjnych z producentem sprzętu.

W ocenie Wykonawcy, taką sytuację należałoby uznać za niedopuszczalne uzależnienie się Zamawiającego od podmiotu prywatnego, który dostarczy tomograf w przedmiotowym Postępowaniu. Należy przy tym wskazać, że problem ten, zwany vendor lock-in, nie jest obcy rynkowi zamówień publicznych w Polsce. Wręcz przeciwnie, jego powszechność na rynku usług informatycznych spowodowała wydanie przez Urząd Zamówień Publicznych Rekomendacji dla Zamawiających, w której czytamy, że „przyczyną opisanego tu zjawiska jest powstanie „uzależnienia” zamawiającego od pierwotnego wykonawcy systemu lub producenta sprzętu lub oprogramowania gotowego uniemożliwiające nabycie niezbędnych usług lub dostaw w trybach konkurencyjnych. Uzależnienie to jest w dużej mierze konsekwencją niewłaściwego przygotowania postępowania i udzielenia zamówienia publicznego”.

Jako receptę na rozwiązanie tego problemu, UZP rekomenduje m.in. zobowiązanie wykonawców w umowie do wydania kodów oraz pełnej dokumentacji technicznej systemu (urządzenia), jak również wyczerpujące uregulowanie kwestii ewentualnego przeniesienia na zamawiającego autorskich praw majątkowych do dostarczanego systemu lub praw do licencji (sublicencji) oprogramowania niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu (urządzenia). Warto przy tym zaznaczyć, że problematyka ta była już poruszana również w orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku z dnia 12 grudnia 2017 roku, sygn. akt KIO 2506/17, Izba stwierdziła, że „nabycie  praw  autorskich  majątkowych  do  specyfikacji  interfejsów  nie  prowadzi do  wyeliminowania  konkurencji na rynku właściwym, wręcz przeciwnie stanowi możliwość dla innych podmiotów zaistnienia na tym rynku. Izba podziela także pogląd Zamawiającego, że niezagwarantowanie sobie korzystania z utworów w określony sposób niewątpliwie może utrudnić  udzielenie  w  przyszłości  zamówień  innym  wykonawcom  niż  dotychczasowemu”.

Jednocześnie, Wykonawca zwraca uwagę, że choć na pierwszy rzut oka może wydawać się, że pozyskanie wraz z tomografem pełnego oprogramowania oraz wszelkich kodów i dostępów serwisowych może rodzić dodatkowe, znaczące koszty po stronie Zamawiającego, to byłoby to nieuprawnione uproszczenie tej kwestii.

Należy bowiem zwrócić uwagę, że w sytuacji, w której Zamawiający nie będzie dysponował niezbędnym oprogramowaniem w chwili wygaśnięcia gwarancji, to wszyscy wykonawcy zainteresowani świadczeniem usługi serwisowej tomografu, będą zmuszeni nabyć je od producenta we własnym zakresie. Wydatki te (w szczególności koszt zawarcia odrębnej umowy licencyjnej) znajdą oczywiście odbicie w cenach zaoferowanych przez wykonawców w postępowaniu na świadczenie usług serwisowych, których koszt znacząco wzrośnie.

Innymi słowy, wydatki Zamawiającego związane z utrzymaniem tomografu w całym cyklu życia urządzenia będą dużo wyższe.

W tym kontekście, należy zaś zwrócić uwagę, że Zamawiający, jako dysponent środków publicznych, podlega ustawie o finansach publicznych. Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, przy zachowaniu zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Zgodnie zaś z wyrokiem KIO z dnia 3 października 2018 r., sygn. akt KIO 1913/18 dotyczącym właśnie obsługi serwisowej aparatury medycznej, „możliwość zakupu serwisu pogwarancyjnego po jak najniższej cenie leży niewątpliwie w interesie zamawiającego (i finansów publicznych)”.

Podsumowując, w ocenie Wykonawcy, jedynie nabycie przez Zamawiającego urządzenia wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami i dostępami serwisowymi, a następnie dzięki temu przeprowadzenie konkurencyjnej procedury na pogwarancyjny jego serwis, można uznać za wyraz zastosowania wskazanej reguły w praktyce.

Na marginesie, Wykonawca wskazuje, że dalsze oszczędności dla Zamawiającego może przynieść również m.in. stosowanie części zamiennych innych niż te produkowane przez producenta. Jak bowiem wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 10 lutego 2011 roku, sygn. akt KIO 153/11, z przepisów ustawy o wyrobach medycznych nie wynika utrata certyfikatu zgodności CE dla całego produktu w wypadku użycia części zamiennej innej niż producenta, zwłaszcza jeśli niniejsza część ma także certyfikat zgodności CE, do tego jest dedykowana dla tomografu komputerowego danego producenta.

Uzyskanie informacji w powyższym zakresie ma dla Wykonawcy szczególnie istotne znaczenie – umożliwi mu bowiem złożenie oferty lepiej dostosowanej do potrzeb i wymagań Zamawiającego.

Podsumowując, Zamawiający może wymagać aby aparat oraz wszystkie oferowane urządzenia pozbawione były haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu i urządzeń przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy lub udostępnienie haseł, kodów serwisowych, itp., załączonych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji – dotyczy kompletnego przedmiotu zamówienia.

Poniżej przedstawiamy przykładowy zapis w SWZ, stosowany przez Zamawiających w projektach umowy:

Sprzedawca bezwzględnie gwarantuje (art. 473 § 1 kodeksu cywilnego) że Sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, po upływie okresu gwarancji, o którym mowa w § … ust. … jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad itp., w tym w szczególności kodów serwisowych które po upływie gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę Sprzętu przez inny niż Sprzedawca podmiot w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Sprzedawcy - na ryzyko Sprzedawcy. Sprzedawca najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji udostępni Zamawiającemu wszelkie kody serwisowe lub odblokuje urządzenie umożliwiając Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych i naprawę. Powyższe dotyczy również aktualizacji oprogramowania i zmiany kodów serwisowych.

Odpowiedź: Odpowiednie zapisy znajdują się z § 12 ust. 10 umowy.

Pytanie 120:

Dotyczy Zał. nr 2.2 do SWZ, Zestawienie parametrów granicznych Tomograf Komputerowy, pkt 36. :

W związku z wymogiem dostarczenia w zakresie oprogramowania algorytmu do oceny TK klatki piersiowej pod kątem zmian w przebiegu COVID-19, czy Zamawiający dopuści jako równoważną funkcjonalność automatycznej, zintegrowanej z systemem RIS/PACS oceny AI badań TK klatki piersiowej pod kątem oceny ilościowej zmian typu GGO („mlecznej szyby”) w obrębie płuc z wyszczególnieniem: procentowego zajęcia w każdym z płatów płuc, zgodności zmian z obrazem COVID, objętości zajętego miąższu płuc, sumarycznego procentowego zajęcia płuc wraz z segmentacją obszarów zajętego miąższu płuc na skanach TK w formie zaznaczonej kolorem warstwy prezentacji możliwej do nałożenia na oryginalne skany DICOM? Takie rozwiązanie pozwoli na umieszczenie wyników analizy wykonanej przez algorytm AI w treści opisu badania bezpośrednio w systemie RIS bez potrzeby kopiowania wyników analizy pomiędzy różnymi systemami i oprogramowaniem zewnętrznym co ułatwi wykorzystanie wyników analizy w praktyce, zmniejszy nakład pracy i przyśpieszy wykonanie opisu.

W przypadku zgody Zamawiającego na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca potwierdzając zaoferowanie tak opisanej funkcjonalności również otrzyma dodatkowe 5 punktów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i potwierdza, że w przypadku dostarczenia tej funkcjonalności zgodnie z opisem zaproponowanym przez Wykonawcę, uzyska 5 punktów.

Pytanie 121:

dot. pkt. 19 SWZ Kryteria oceny ofert

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w numeracji załączników stanowiących podstawę oceny kryterium „Parametry techniczne " (PT)

z:

(PT) - punkty

(PT) - punkty uzyskane za kryterium parametry techniczne przez Wykonawcę „n”,

Tn - liczba punktów uzyskanych za parametry techniczne przez Wykonawcę „n” zgodnie z załącznikami do SWZ,

Tmax - maksymalna liczba punktów uzyskana za parametry techniczne zgodnie z załącznikiem Nr 2 Zestawienie

parametrów granicznych RTG, z Załącznikiem Nr 3 Zestawienie parametrów granicznych Tomograf wśród

złożonych ofert, przyznana ważnym i nie odrzuconym ofertom.

na:

gdzie:

(PT) - punkty uzyskane za kryterium parametry techniczne przez Wykonawcę „n”,

Tn - liczba punktów uzyskanych za parametry techniczne przez Wykonawcę „n” zgodnie z załącznikami do SWZ,

Tmax - maksymalna liczba punktów uzyskana za parametry techniczne zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 Zestawienie

parametrów granicznych RTG, z Załącznikiem Nr 2.2 Zestawienie parametrów granicznych Tomograf wśród

złożonych ofert, przyznana ważnym i nie odrzuconym ofertom.

Odpowiedź: Zamawiający koryguje oczywistą omyłkę pisarską zgodnie ze wskazaniem.

Pytanie 122:

Dotyczy Załącznika nr 2.3 – Zestawienie parametrów granicznych RIS PACS

II. Radiologiczny System Informacyjny (RIS) pkt. 314.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oprogramowania RIS zarejestrowanego w Polsce jako wyrób medyczny w klasie I i posiadający deklaracje zgodności CE. Na chwilę obecną ograniczenie klasy medycznej do IIa uniemożliwia nam złożenie oferty.

Uzasadnienie:

Zamawiający wymaga, aby system RIS był zarejestrowany jako wyrób medyczny w klasie minimum IIa co stoi w sprzeczności z:

- Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010,

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w Sprawie Klasyfikowania Wyrobów Medycznych z dnia 5 listopada 2010, Rozporządzenia Parlament Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., Wytycznymi w Sprawie Klasyfikacji Oprogramowania Stosowanego w Opiece Zdrowotnej w Ramach Regulacji Prawnych Dla Wyrobów Medycznych MEDDEV 2.1/6, Styczeń 2012

- MANUAL ON BORDERLINE AND CLASSIFICATION IN THE COMMUNITY REGULATORY FRAMEWORK FOR MEDICAL DEVICES, Version 1.22 (05-2019)

Zgodnie z powyższymi regulacjami, Systemy RIS nie są klasyfikowane nawet, jako wyroby medyczne, w związku z powyższym Zamawiający nie może wymagać w Specyfikacji Warunków Zamówienia dla systemu RIS klasyfikacji wyrobu medycznego w klasie IIa.

Zamawiający przychylając się do naszej prośby dopuści do postępowania większą liczbę Wykonawców, co przyczyni się do uzyskania korzystniejszych cenowo ofert i jest zgodne z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oprogramowanie RIS  zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny w klasie I i posiadające deklaracje zgodności CE.

Pytanie 123:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu uzyskania przez Wykonawcę zezwolenia na uruchomienie Aparatu oraz zezwolenia na uruchomienie pracowni TK i RTG ? Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na

wykonywanie działalności określonej w art. 4 ust. 1 tejże Ustawy albo zgłoszenia wykonywania tej działalności dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej. To jednostka organizacyjna będąca stroną postępowania o wydanie zezwolenia jest dysponentem większości dokumentów, których przedłożenie wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. W ramach wykonanego zadania, Wykonawca dostarcza Zamawiającemu następującą dokumentację wymaganą do uzyskania zezwolenia:

a) Projekt pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji (zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej)

b) Dokumentację techniczną aparatu

c) Instrukcję obsługi aparatu

d) Testy odbiorcze i specjalistyczne, pomiary dozymetryczne.

Pozostałe dokumenty wymagane wnioskiem o wydanie zezwolenia stanowią dokumentację wewnętrzną Pracowni, która jest przygotowywana przez IOR Szpitala.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytania do adaptacji pomieszczeń:

Pytanie 124:

W związku z ograniczoną wysokością pomieszczeń pracowni tomografii do 2,97 m, czy Zamawiający dopuszcza usytuowanie centrali nawiewno wywiewnej podwieszonej pod sufitem projektowanej pracowni? Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie przewodu wentylacyjnego usytuowanego na elewacji budynku dla nowej instalacji wentylacyjnej

Odpowiedź: Tak

Pytanie 125:

Prosimy o określenie ilości oraz lokalizacji punktów dostępowych sieci komputerowej oraz wymagań podłączenia projektowanej szafy rakowej z istniejącą na terenie szpitala sieci komputerowej.

Odpowiedź: Ilość i lokalizacja punktów PEL ( punkt elektryczno-logiczny) oraz lokalizacja szafy LPD  (lokalny punkt dystrybucyjny) zostanie określona na etapie wdrożenia. Wszystkie urządzenia będące przedmiotem zamówienia i które mają być połączone siecią LAN  wyznacza ilość punktów PEL, ich rozmieszczenie określi projekt. Urządzenia serwerowe zostaną umieszczone w serwerowni. Odległość serwerowni od pomieszczeń pracowni RTG/TK  to ok. 60 m.

Pytanie 126:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania istniejącej stolarki ochronnej spełniającej wymagania projektu osłon stałych czy też nakłada obowiązek zamontowania wszystkich nowych drzwi ochronnych i zwykłej stolarki?

Odpowiedź: Przewiduje pozostawienie spełniających obecne wymogi z przeprowadzeniem koniecznych remontów.

Pytania dotyczące wzoru umowy – załącznik nr 1:

Pytanie 127:

Pytanie do § 3 ust. 2 umowy. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie okresu co najmniej 3 dni przerwy w udzielaniu świadczeń z zakresu diagnostyki RTG, tj. o czas niezbędny na wykonanie prac adaptacyjnych, demontaż aparatu oraz wprowadzenie i uruchomienie nowego aparatu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie maksymalnie jednego 48 h okresu rezerwy w udzielaniu świadczeń z zakresu diagnostyki RTG.

Pytanie 128:

Pytanie do § 5 ust. 1 umowy. Czy Zamawiający dopuszcza, aby harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji umowy został przygotowany i przedstawiony do zaakceptowania w terminie do 7 dni od dnia obustronnego podpisania umowy?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 129:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zapewnienia urządzenia zastępczego w związku z naprawą gwarancyjną? Wykonawcy zwraca uwagę, że charakter urządzeń (RTG, TK) oraz szczegółowe warunki, jakie musi spełniać pomieszczenie dla danego urządzenia, wyłączają możliwość zapewnienia urządzenia zastępczego.

Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od wymogu zapewnienia całego urządzenia zastępczego w związku z naprawą gwarancyjną.

Pytanie 130:

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający odstąpi od karania Wykonawcy karami umownym z tytułu niedostarczenia urządzenia zastępczego w terminie przewidzianym w § 11 ust. 5 umowy i zmodyfikuje tym samym § 15 ust. 3 umowy poprzez wykreślenie zwrotu „lub ust. 5”? Wykonawca wskazuje, że z przyczyn obiektywnych nie jest możliwe dostarczenie urządzenia zastępczego, a karanie Wykonawcy w takiej sytuacji stanowiłoby przejaw nierównego traktowania stron. Dodatkowo Wykonawca wskazuje, że interes Zamawiającego jest zabezpieczony  karami umownymi za naruszenie czasu naprawy, a zgodnie z § 15 ust. 14 umowy, fakt dostarczenia urządzenia/sprzętu zastępczego ma ten skutek że wyłącza możliwość naliczania kar umownych z tytułu naruszenia czasu naprawy.

Odpowiedź: Nie dotyczy

Pytanie 131:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby w umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych była zawierana bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym i podmiotem świadczącym gwarancję aparatów RTG i TK? Wykonawca wyjaśnia, że zawieranie w tym zakresie umów bezpośrednio z Wykonawcą, który nie będzie podmiotem świadczącym gwarancję, a tym samy nie będzie miał dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez systemu RTG i TK, a także nie będzie w stanie sprawować kontroli nad procesem przetwarzania danych osobowych, byłoby niecelowe i fikcyjne. Zawarcie umowy z Wykonawcą byłoby celowe w przypadku, gdyby wykonywał on serwis gwarancyjny, a w określonej części zlecał ich wykonywanie podmiotowi trzeciemu, co nie zachodzi w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest podmiotem świadczącym autoryzowany serwis urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie 132:

Pytanie do § 15 ust. 5 umowy. Czy Zamawiający dopuści modyfikację § 15 ust. 5 umowy poprzez określenie kary umownej w wysokości 250 zł za każde naruszenie, a nie jak przewiduje Umowa za każdy dzień naruszenia?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 133:

Pytanie do § § 15 ust. 9 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie § 15 ust. 9 umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 134:

Pytanie do §15 ust. 10 -12 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych przewidzianych w ust. 10 – 12 z 1.000 zł do 500 zł za każde naruszenie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 135:

Pytanie do § 16 ust. 1 lit. d) umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie punktu d) z uwagi na fakt, że zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem judykatury, odstąpienie od umowy nie jest możliwe na etapie, w którym umowa została wykonana i biegnie okres gwarancji.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 136:

Pytanie do § 16 ust. 2 zdanie 2 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zdania drugiego? W ocenie Wykonawcy – na przedmiot umowy składają się niezależne etapy zatem odstąpienie od umowy może nastąpić częściowo w przypadku gdy przyczyna odstąpienia dotyczy wyłącznie jednego z dostarczanych urządzeń. Brak wypłaty wynagrodzenia za wykonaną część umowy stanowiłaby rażące pokrzywdzenie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis § 16 ust. 2 umowy „W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych powyżej Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu odpowiedniej części wynagrodzenia wpłaconego z tytułu niniejszej Umowy. Wykonawcy nie należy się żadne wynagrodzenie w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 lit a lub lit b) powyżej, przy czym Zamawiający może odstąpić od umowy jedynie w odpowiedniej części.”

Pytanie 137:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedkładania wykazu osób pracujących przy realizacji umowy przewidzianego w § 20 ust. 2 i 3 umowy? W ocenie Wykonawcy wymóg ten stanowi naruszenie zasady minimalizacji przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo, wskazać należy że termin 5 dni roboczych na przedstawienie wykazu jest rażąco krótki.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 138:

Czy Zamawiający potwierdza, że termin wykonania umowy ulega zawieszeniu o czas trwania postępowań administracyjnych przewidzianych umową? Wykonawca wyjaśnia, że okres trwania postępowania jest niezależny od Wykonawcy i karanie go za naruszenie terminu wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy stanowiłoby naruszenie zasady równowagi stron.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 139:

Dotyczy pkt. A.10, A.22. oraz A.23. Parametry Ogólne Załącznika nr 2.2 do SWZ Zestawienie parametrów granicznych Tomograf Komputerowy:

Zamawiający w punkcie tym wymaga:

|  | Maksymalny udźwig stołu (największa masa pacjenta) przy pełnym zakresie ruchu stołu i przy zachowaniu dokładności pozycjonowania ± 0,25 mm. [kg] | ≥ 220 kg |  | < 225 kg – 0 pkt > 225 kg – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pokrycie anatomiczne detektora w osi z | > 20 mm |  | Bez punktacji |
|  | Liczba aktywnych elementów detektora w jednym rzędzie detektorów | > 800 |  | < 860 – 0 pkt ≥ 860 – 5 pkt |

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do niniejszego postępowania aparatu tomograficznego o maksymalnym udźwigu stołu wynoszącym 205 kg (największa masa pacjenta) przy pełnym zakresie ruchu stołu i przy zachowaniu dokładności pozycjonowania ± 0,25 mm, pokryciu anatomicznym detektora w osi z równym 20 mm oraz posiadającym 800 aktywnych elementów detektora w jednym rzędzie detektorów.

Pragniemy zauważyć, że wnioskowana zmiana w bardzo mało znaczący sposób odbiega od wymogów postawionych obecnymi zapisami SWZ i nie wpłynie w sposób negatywny na funkcjonalność przedmiotu zamówienia, a naszej firmie pozwoli na złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu i konkurencyjnej oferty na system tomografii komputerowej jednego z czołowych Producentów.

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację wspomnianych parametrów w sposób następujący:

|  | Maksymalny udźwig stołu (największa masa pacjenta) przy pełnym zakresie ruchu stołu i przy zachowaniu dokładności pozycjonowania ± 0,25 mm. [kg] | ≥ 205 kg |  | < 225 kg – 0 pkt ≥ 225 kg – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pokrycie anatomiczne detektora w osi z | ≥ 20 mm |  | Bez punktacji |
|  | Liczba aktywnych elementów detektora w jednym rzędzie detektorów | ≥ 800 |  | < 860 – 0 pkt ≥ 860 – 5 pkt |

Dodatkowo zwracamy się z prośbą o stosowną modyfikację punktacji w pkt. A.10., tak, aby uwzględniała ona wszystkie dopuszczone zapisami SWZ wartości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza modyfikację.

Pytanie 140:

Dotyczy pkt. A.3. Parametry Ogólne Załącznika nr 2.2 do SWZ Zestawienie parametrów granicznych Tomograf Komputerowy:

Zamawiający w punkcie tym wymaga:

|  | Średnica otworu gantry [cm]. | ≥ 75 cm |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pragniemy zauważyć, że większa średnica otworu gantry wiąże się z większym komfortem pacjentów, dużo łatwiejszym dostępem do pacjentów, lepszymi możliwościami pozycjonowania pacjentów w gantry, wygodniejszym skanowaniem i pozycjonowaniem pacjentów podłączonych do aparatury medycznej bądź z urazami (trauma skany), jak również wygodniejszym skanowaniem pacjentów o większych gabarytach, w tym otyłych. Średnica otworu gantry ma zatem znaczenie kluczowe z punktu widzenia pacjenta, jak i użytkownika.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o premiowanie parametru średnicy otworu gantry i modyfikację treści punktu A.3. w sposób następujący:

|  | Średnica otworu gantry [cm]. | ≥ 75 cm |  | < 78 cm – 0 pkt ≥ 78 cm – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 141:

Dotyczy pkt. A.4. Parametry Ogólne Załącznika nr 2.2 do SWZ Zestawienie parametrów granicznych Tomograf Komputerowy:

Zamawiający w punkcie tym wymaga:

| 4. | Maksymalne diagnostyczne pole skanowania [cm]. | ≥ 50 cm |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pragniemy zauważyć, że Zamawiający pominął istotny parametr jakim jest ilość akwizycyjnych pól skanowania. Pole skanowania jest jednym z narzędzi wykorzystywanych do obniżenia poziomu dawki.

Im większa dostępna ilość rozmiarów pól skanowania, tym większe możliwości doboru jego rozmiaru do rozmiaru obszaru skanowanego, co wpływa na ograniczanie dawek, które otrzymuje pacjent w trakcie badania oraz poprawia jakość diagnostyczną obrazów. Obecnie tomografy oferujące 2 lub 3 pola skanowania, to standard. Możliwości doboru rozmiaru pola skanowania do rozmiaru obszaru skanowanego ma szczególne znaczenie w przypadku pacjentów pediatrycznych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o premiowanie liczby rozmiarów diagnostycznych pól skanowania SFOV[cm] wynikających i zgodnych z kolimacją kąta wiązki promieniowania lampy RTG w płaszczyźnie XY i modyfikację treści Załącznika nr 2.2. w sposób następujący, wprowadzając dodatkowy parametr o treści:

|  | Liczba rozmiarów diagnostycznych pól skanowania SFOV[cm] wynikających i zgodnych z kolimacją kąta wiązki promieniowania lampy RTG w płaszczyźnie XY > 1 | Tak / Nie Podać rozmiary, jeden rozmiar=jedno pole widzenia) |  | Nie / 1 pole – 0 pkt Tak / > 1 pole – 2 pkt Tak / > 3 pola – 5 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 142:

Dotyczy pkt. A.8. Parametry Ogólne Załącznika nr 2.2 do SWZ Zestawienie parametrów granicznych Tomograf Komputerowy:

Zamawiający w punkcie tym wymaga:

|  | Minimalne położenie stołu mierzone od podłoża [cm] | ≤ 50 cm |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dzięki funkcjonalności ustawienia stołu na możliwie niskiej pozycji Zamawiający zyskuje duży komfort pracy oraz wygodę wykonywania badań, zarówno dla techników, jak i pacjentów.

Wśród pacjentów takich jak dzieci czy osoby niepełnosprawne np. osoby na wózkach często pojawia się problem z wchodzeniem na stopnie czy wspinaniem się na wysoko umieszczony stół. Funkcjonalność obniżenia stołu do możliwie niskiej pozycji umożliwia tym osobom samodzielne usadowienie się na stole, co wpływa na poprawę przepływu pracy (nie jest potrzebna pomoc osób trzecich, np. techników), a pacjentom gwarantuje komfort, a przede wszystkim bezpieczeństwo podczas wykonywanego badania.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o premiowanie parametru minimalnego położenia stołu mierzonego od podłoża i modyfikację treści punktu A.8. w sposób następujący:

|  | Minimalne położenie stołu mierzone od podłoża [cm] | ≤ 50 cm |  | ≥ 35 cm – 0 pkt < 35 cm – 5 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.

Pytanie 143:

Dotyczy pkt. A.19. Parametry Ogólne Załącznika nr 2.2 do SWZ Zestawienie parametrów granicznych Tomograf Komputerowy:

Zamawiający w punkcie tym wymaga:

|  | Najkrótszy czas pełnego skanu (360°) | ≤ 0,80 s |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pragniemy zauważyć, że parametr ten ma duży wpływ na występowanie artefaktów ruchowych w czasie badań pacjenta, im czas skanowania jest krótszy, tym jest mniejsze ryzyko uzyskania obrazów z artefaktami ruchowymi. Przyczynia się również do skrócenia całkowitego czasu badania, przez co ma wpływ na codzienną pracę w funkcjonowaniu Pracowni Diagnostyki Obrazowej.

Zwracamy się z prośbą o premiowanie parametru najkrótszego czasu pełnego skanu i modyfikację treści punktu A.19. w sposób następujący:

|  | Najkrótszy czas pełnego skanu (360°) | ≤ 0,80 s |  | 0,80 s – 0 pkt < 0,80 s - 5 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.

Pytanie 144:

Dotyczy pkt. A.21. Parametry Ogólne Załącznika nr 2.2 do SWZ Zestawienie parametrów granicznych Tomograf Komputerowy:

Zamawiający w punkcie tym wymaga:

|  | Grubość najcieńszej warstwy (dla jednoczesnej akwizycji min. 16 jednakowych warstw) | ≤ 0,625 mm |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Grubość najcieńszej dostępnej warstwy akwizycyjnej jest parametrem kluczowym z punktu widzenia jakości obrazowania, a tym samym zastosowań klinicznych. Powszechnie wiadomym jest, że stosowanie jak najcieńszych warstw w akwizycji badań tomograficznych pozwala na osiągnięcie znakomitej jakości obrazu przy badaniu płuc, naczyń, serca, a także obwodowych części układu kostnego lub odcinka szyjnego kręgosłupa (jakość obrazowania jest tym lepsza im cieńsza jest warstwa akwizycyjna), powracanie do badań źródłowych i dokonywanie kolejnej (następnej) rekonstrukcji z użyciem cieńszych warstw, o ile dana rekonstrukcja była niewystarczająca (im cieńsze warstwy, tym lepsza i dokładniejsza jest oparta na nich rekonstrukcja), na wykonanie wysokiej jakości rekonstrukcji wielopłaszczyznowych, zwłaszcza, gdy obraz przekrojów osiowych budzi wątpliwości i wymaga dodatkowej oceny w innych płaszczyznach obrazowania. W tych przypadkach stosowanie jak najcieńszych warstw jest bardzo wskazane i bardziej (w relacji do warstw grubszych, np. 0,65 mm) użyteczne diagnostycznie.

Zwracamy się z prośbą o premiowanie parametru grubości najcieńszej warstwy i modyfikację treści punktu A.21. w sposób następujący:

|  | Grubość najcieńszej warstwy (dla jednoczesnej akwizycji min. 16 jednakowych warstw) | ≤ 0,625 mm |  | 0,625 – 0 pkt < 0,625 – 5 pkt ≤ 0,5 mm – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:  Zgodnie z SWZ.

Pytanie 145:

Dotyczy Załącznika nr 2.2 do SWZ Zestawienie parametrów granicznych Tomograf Komputerowy:

Zamawiający pominął istotny parametr jakościowy, jakim jest dawka związana z uzyskaniem określonej rozdzielczości niskookntrastowej. Rozdzielczość niskokontrastowa to zdolność do „odwzorowania” bardzo małych różnic gęstości kontrastu na obrazie tomograficznym. Z punktu widzenia diagnostyki tomografii komputerowej istotne jest odwzorowywanie zarówno obiektów dużych (5 mm), jak i średnich (3 mm) oraz małych (2 mm). Różne tomografy komputerowe oferowane przez różnych producentów potrafią odwzorować zarówno duże jak i małe obiekty. Z punktu oceny tego parametru najistotniejsza jest dawka generowana przez tomograf w związku z możliwością wizualizacji tych zmian, a nie sama rozdzielczość niskokontrastowa. Ważne jest oczywiście, aby zgodnie z zasadą ALARA, dawka ta była jak najniższa.

W treści Załącznika nr 2.2. brak jest wymogu podania wartości dawki związanej z uzyskaniem określonej rozdzielczości niskokontrastowej. Jest ona jednym z najistotniejszych parametrów świadczących o klasie i bezpieczeństwie systemu. Należy podkreślić, że pomimo stosowania przez różnych producentów tomografów rozmaitych sposobów redukcji dawek, ich wartości ostateczne są wysokie, co przekłada się na zdrowie pacjenta i koszty użytkowania tomografu (stopień zużycia lampy i konieczność jej wymiany).

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację treści Załącznika nr 2.2. w sposób następujący, wprowadzając dodatkowe parametry o treści:

|  | Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 5 mm, mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy. (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 11,0 mGy. | Tak /Nie |  | Nie lub brak możliwości podania – 0 pkt < 11 mGy – 0 pkt < 7,5 mGy – 10 pkt < 3,5 mGy – 20 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 2 mm, mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy. (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 22 mGy. | Tak / Nie |  | Nie lub brak możliwości podania – 0 pkt. ≥ 18 mGy – 5 pkt < 18 mGy – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 146:

Dotyczy Załącznika nr 2.2 do SWZ Zestawienie parametrów granicznych Tomograf Komputerowy:

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający pominął bardzo istotny parametr jakim jest hybrydowy algorytm rekonstrukcyjny dedykowany w obrazowaniu płuc.

Proponowane rozwiązanie nie tylko pozwala na uzyskanie doskonałej jakości np. w obrazowaniu i wykrywaniu nieprawidłowości i zmian patologicznych w obrazowaniu parenchymy płuc i tkanek miękkich, ale również dzięki temu, że przy jego stosowaniu nie jest tworzony dodatkowy obraz, pozwala na oszczędzenie przestrzeni dyskowej w związku z tworzeniem dodatkowej serii oraz pozwala na skrócenie czasu niezbędnego do postawienia właściwej diagnozy.

Czy w biorąc pod uwagę powyższe, a także znaczenie parametrów wpływających na jakość obrazowania i bezpieczeństwo w procedurze diagnostycznej z wykorzystaniem tomografu komputerowego Zamawiający uzupełni opis przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku nr 2.2 o poniższy parametr?:

|  | Możliwość wykonania badania z zastosowaniem filtrów hybrydowych, w którego rekonstrukcję zaangażowane są równocześnie w jednej serii obrazów, dwa filtry rekonstrukcyjne do: tkanki miękkiej i tkanki płucnej | Tak /Nie |  | Tak- 10 pkt Nie - 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 147:

Dotyczy Załącznika nr 2.2 do SWZ Zestawienie parametrów granicznych Tomograf Komputerowy:

Czy Zamawiający dokona modyfikacji SWZ poprzez dodanie parametru ocenianego o następującym brzmieniu:?

|  | Tomograf komputerowy umożliwiający wykonanie badania różnych obszarów anatomicznych (np. klatka piersiowa, jama brzuszna, kończyny dolne) ze zmiennymi wartościami parametrów skanowania spiralnego (pitch, bramkowanie, modulacja dawki) w jednym planie, z jednego podania kontrastu-dla min.3 obszarów, bez zatrzymania procesu skanowania (oraz bez zatrzymywania stołu) pomiędzy poszczególnymi obszarami anatomicznymi (potwierdzone w oficjalnych materiałach producenta) | Tak /Nie podać |  | Tak- 10 pkt Nie - 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ta cecha pozwala na wykonanie trzech różnych skanów przy jednym podaniu kontrastu, w trakcie jednego wstrzymania oddechu. Funkcjonalność ta pozwala:

- uzyskać oszczędność zużycia kontrastu do 50%,

- wpływa na bezpieczeństwo i zdrowie pacjenta poprzez redukcję dawki kontrastu (unika się trzech procedur skanowania, 3 podań kontrastu, 3 badań topograficznych)

- znacznie ułatwia pracę i poprawia jej przepływ w przypadku zaawansowanych procedur klinicznych,

- znakomicie sprawdza się podczas jednoczasowych trauma skanów, badań klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy małej

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 148:

Dotyczy Załączników nr 2.1-2.3. do SWZ

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający oczekuje wypełnienia wyżej wspomnianych dokumentów?

Czy Zamawiający oczekuje potwierdzenia zaoferowania danego parametru poprzez wpisanie słowa „Tak” w kolumnie „Parametry oferowane”, a jedynie w przypadku, gdy jest to bezwzględnie wymagane zapisami kolumny „WYMAGANE WARTOŚCI GRANICZNE” podania konkretnej wartości bądź opisania funkcjonalności?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że oczekuje potwierdzenia zaoferowania danego parametru poprzez wpisanie słowa „Tak” odpowiednio w kolumnie „Parametry oferowane” lub „WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE …” , a jedynie w przypadku, gdy jest to bezwzględnie wymagane zapisami kolumny :WYMAGANE WARTOŚCI GRANICZNE” podania dodatkowo konkretnej wartości bądź opisania funkcjonalności.

Pytanie 149:

Dotyczy pkt. 141,142 INNE WYMAGANIA Załącznika nr 2.1 oraz pkt. D.1. Załącznika nr 2.2. do SWZ:

Czy w związku z faktem, że opisane w powyższych punktach oprogramowanie do testów podstawowych aparatu jest identyczne dla aparatu RTG i TK, Zamawiający usunie zdublowany parametr?

Posiadanie jednego, opisanego zapisami niniejszej Specyfikacji oprogramowania jest w zupełności wystarczające, aby zapewnić przeprowadzanie testów podstawowych zarówno dla aparatu RTG, jak i TK.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 150:

Dotyczy pkt. 141,142 INNE WYMAGANIA Załącznika nr 2.1 oraz pkt. D.1. Załącznika nr 2.2. do SWZ:

Czy Zamawiający jest w posiadaniu wolnych zasobów hardwarowych o minimalnych parametrach jak poniżej:

Procesor Intel® Core i3 9gen 9100 3,6 - 4,2 GHz

Karta graficzna Intel® UHD Graphics 630

Pamięć RAM  4 GB

Pojemność dysku 1000 GB

System operacyjny Windows 10 Professional

Odpowiedź: Tak

Pytanie 151:

Dotyczy pkt. pkt. D.6. Załącznika nr 2.2. do SWZ:

Zwracamy się z prośbą o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w sposób następujący:

|  | Interface sprzężenia tomografu ze wstrzykiwaczem kontrastu. | Tak /Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zamawiający prostuje omyłkę.

Pytanie 152:

Dotyczy zapisów SWZ, rozdz. 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  pkt. 8, rozdz. 7 WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW W TYM PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH pkt.1.1.5.a),b):

Czy Zamawiający potwierdzi, że wymaga w/w dokumentów jedynie dla tomografu komputerowego                     i aparatu RTG jako głównego przedmiotu zamówienia z wyłączeniem wyposażenia dodatkowego?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że będzie wymagał dostarczenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych jedynie dla głównego przedmiotu zamówienia ( tomografu komputerowego i aparatu RTG), z wyłączeniem wyposażenia dodatkowego.

Pytanie  153:

Dotyczy zapisów SWZ, rozdz. 7 WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW W TYM PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH pkt.1.1.5.b):

Czy Zamawiający potwierdza, że powyższym dokumentem jest także oświadczenie Wykonawcy, który posiada pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w instrukcjach, katalogach, folderach, potwierdzenie ich oświadczeniem producenta.

Pytanie 154:

Dotyczy zapisów SWZ, rozdz. 7 WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW W TYM PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH pkt.1.1.8):

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia dokumentu JEDZ w odniesieniu do podwykonawców, jeśli wykonawca nie zamierza powoływać się na ich zasoby. Z uwagi na fakt, iż wskazanie na etapie składania ofert ma jedynie charakter informacyjny, a podwykonawcy będą realizować część zamówienia, za którą ostatecznie odpowiedzialność ponosi wykonawca.

Odpowiedź: Jeżeli Wykonawca nie zamierza się powoływać na zasoby podwykonawców,  Zamawiający odstępuje od tego wymogu.

Pytanie 155:

Dotyczy zapisów SWZ, rozdz. 7 WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW W TYM PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH pkt.1.1.4), zał. nr 6 a do SWZ:

Prosimy o odstąpienie wymogu, złożenia załącznika nr 6 a do SWZ (Oświadczenie o grupie kapitałowej) wraz z ofertą. Na etapie składania oferty wykonawca nie ma wiedzy, kto oprócz nich złożył/złoży ofertę w postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga złożenia załącznika z ofertą.

Pytanie 156:

Dotyczy zapisów SWZ, zał. nr 1a SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ROZDZ. 3 PPKT. 4, zał. Nr 1 UMOWA – WZÓR § 11 ust. 3:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 157:

Dotyczy zapisów SWZ, za. Nr  1 UMOWA – WZÓR § 8 ust. 5 ppkt. a,b,c:

5.  Jeżeli w toku czynności odbiorów stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady, wówczas:

a.  Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie nie dłuższym niż 7 dni.

b. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a wada uniemożliwia prawidłowe korzystanie                                              z funkcjonalności Urządzenia Zamawiający może: odstąpić od Umowy, lub  żądać od Wykonawcy ponownego wykonania wadliwej części przedmiotu Umowy.

c. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, w przypadku gdy wada nie uniemożliwia prawidłowego korzystania z funkcjonalności Urządzenia obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie                       z Umową odpowiednio do utraconej wartości technicznej i użytkowej przedmiotu Umowy.

W ocenie Wykonawcy uprawnienia Zamawiającego w przypadku wad przedmiotu umowy powinny być powiązane z rodzajem wady – czy jest to wada nieistotna, czy też wada istotna; w umowie powinno się także określić, jakie wady Zamawiający uznaje za wady istotne. Wnosimy o powiązanie uprawnienia do odstąpienia od umowy wyłącznie z zaistnieniem wad istotnych tj. uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z wszystkich funkcjonalności urządzeń.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 158:

Dotyczy zapisów SWZ, za. Nr  1 UMOWA – WZÓR § 11 ust. 5,6,7:

Zapis o urządzeniu zastępczym jest niemożliwy do spełnienia ze względów ekonomicznych, logistycznych oraz z uwagi na gabaryty urządzenia, oraz ścieżkę urzędową, jaką każdy aparat musi przejść, aby doszło do jego uruchomienia.

- Ze względu na charakter dostawy wnosimy o wykreślenie zapisów o urządzeniu zastępczym.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapisy dotyczące urządzeń zastępczych.

Pytanie 159:

Dotyczy zapisów SWZ, za. Nr  1 UMOWA – WZÓR § 11 ust. 11.d):

Wnosimy o usunięcie powyższego punktu z projektu umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 160:

Dotyczy zapisów SWZ, za. Nr  1 UMOWA – WZÓR § 12:

  - Licencja jest udzielana na czas nieokreślony, nieodwołalna, bez możliwości jej wypowiedzenia                           przez Wykonawcę w okresie eksploatacji Urządzenia,

  - Licencja jest udzielana bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat, w ramach wynagrodzenia                        za dostawę Urządzenia,

  - Licencja jest przenoszona na osobę trzecią wraz z przeniesieniem prawa własności Urządzenia,

  - Prawo do korzystania z Oprogramowania serwisowego przysługuje Zamawiającemu oraz osobom trzecim wykonującym zlecone przez Zamawiającego czynności związane z diagnozowaniem, regulowaniem, kalibracją, serwisowaniem lub naprawą Urządzenia,

  - Jeżeli do korzystania z Oprogramowania serwisowego konieczne jest wprowadzenie kodów lub kluczy serwisowych lub hasła dostępu lub usunięcie blokady dostępu do Oprogramowania w inny sposób, takie kody lub klucze serwisowe lub hasła dostępu lub inny sposób usunięcia blokady dostępu do Oprogramowania będą nieodpłatnie protokolarnie przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w ostatnim dniu trwania gwarancji.

Po pierwsze, udzielenie licencji wymaga wskazania pól eksploatacji. Po drugie, ewentualne udzielenie licencji jest możliwe wyłącznie na czas określony, zgodnie z okresem użytkowania urządzenia. Ponadto

bezwzględne zagwarantowanie braku wszelkich blokad serwisowych jest niemożliwe, bowiem Wykonawca nie odpowiada za działania producenta sprzętu, który w różny sposób zabezpiecza swoje urządzenia przed nieuprawnionym dostępem. Niejednokrotnie kody są generowane wraz z postępującym unowocześnianiem systemu oraz aktualizacją oprogramowania będącego częścią urządzenia. Powyższy zapis umowy jest w praktyce niemożliwy do zastosowania, Wykonawca nie jest uprawniony do gwarantowania wykonania czynności za producenta sprzętu/oprogramowania.

Wnosimy o usunięcie zapisu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 161:

Dotyczy zapisów SWZ, UMOWA – WZÓR § 20 ust. 1,2.3:

Na podstawie art. 95 ust 1 PZP Zamawiający może określić wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 kodeksu pracy – jednocześnie konieczne jest określenie rodzaju czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia (art. 95 ust 2 pkt 1 PZP).

W SWZ nie wskazano żadnych czynności, których wykonanie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – zapis umowy jest zatem bezprzedmiotowy.

Odpowiedź: Wskazano w § 20 ust. 1 wzoru umowy.

Pytanie 162:

Dotyczy zapisów SWZ, UMOWA – WZÓR § 15 ust. 9,10,11,12:

9.	Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w  wysokości 0,1 % kwoty brutto, o której mowa w § 13 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, łącznie nie więcej niż 10% kwoty brutto, o której mowa w § 13 ust. 1 Umowy.

10.	 Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w kwocie 1 000,00 złotych (tysiąc złotych), za każde stwierdzone naruszenie, łącznie nie więcej niż 10% kwoty brutto, o której mowa w § 13 ust. 1 Umowy.

11. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w kwocie 1 000,00 złotych (tysiąc złotych), za każde stwierdzone naruszenie, łącznie nie więcej niż 10% kwoty brutto, o której mowa w § 13 ust. 1.

12.	 Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w kwocie 1 000,00 złotych (tysiąc złotych), za każde stwierdzone naruszenie, łącznie nie więcej niż 10% kwoty brutto, o której mowa w § 13 ust. 1 .

W związku z uwagami w pytaniu nr 161  prosimy o odstąpienie powyższych zapisów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 163:

Prosimy o informację w jakich pomieszczeniach Zamawiający przewiduje instalacje jednostek klimatyzacyjnych oraz ilości sztuk.

Odpowiedź: W remontowanych pomieszczeniach ilość dobrana do powierzchni.

Pytanie 164:

Prosimy o zestawienie, wypisanie wymaganego wyposażenia meblowego dla pracowni TK i RTG.

Odpowiedź: Blaty robocze sterowni.

Pytanie 165:

Dotyczy SWZ

Zamawiający w rozdz. 2 SWZ pkt. 8 wymaga:

W celu potwierdzenia parametrów należy dołączyć do oferty odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w przypadku braku katalogów, foldery lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego SWZ

jednocześnie w rozdz. 7 SWZ pkt. 1.5 b) napisał:

W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów:

- Wykonawca składa wraz z ofertą katalogi potwierdzające spełnienie ocenianych parametrów. 
W przypadku ich braku Wykonawca w ocenie jakościowej otrzyma 0 pkt

Prosimy o potwierdzenie i wyjaśnienie czy wystarczającym będzie przedłożenie wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie tylko i wyłącznie parametrów ocenianych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga potwierdzenia przez producenta (nie dystrybutora) wszystkich wymaganych parametrów dotyczących Tomografu Komputerowego oraz aparatu RTG. Jeżeli producent nie posiada odpowiednich katalogów potwierdzających każdy parametr wymagany przez Zamawiającego w tym postępowaniu, to Zamawiający dopuszcza ich potwierdzenie poprzez oświadczenie wystawione przez producenta Tomografu Komputerowego oraz aparatu RTG.

Pytanie 166:

Dotyczy SWZ

Zamawiający w SWZ wymaga załączenia do oferty folderów (jak ww. pytaniu) potwierdzających parametry techniczne.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, czy ze względu na fakt, że żaden z producentów urządzeń nie tworzy dokumentacji (folderów, katalogów itp.), która potwierdzałaby wszystkie parametry techniczne opisywane przez Zamawiających, wykonawcy mogą potwierdzić nie występujący ww. dokumentach, parametr lub funkcjonalność przedmiotu zamówienia, np. oświadczeniem autoryzowanego dystrybutora lub oświadczeniem własnym wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga potwierdzenia przez producenta (nie dystrybutora) wszystkich wymaganych parametrów dotyczących Tomografu Komputerowego oraz aparatu RTG. Jeżeli producent nie posiada odpowiednich katalogów potwierdzających każdy parametr wymagany przez Zamawiającego w tym postępowaniu, to Zamawiający dopuszcza ich potwierdzenie poprzez oświadczenie wystawione przez producenta Tomografu Komputerowego oraz aparatu RTG.

Pytanie 167:

Dotyczy SWZ

W rozdz. 7 SWZ pkt. 1.8. wymaga:

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa ESPD dotyczący podwykonawców.

Biorąc pod uwagę fakt, iż wskazanie na etapie składania ofert nazw podwykonawców ma jedynie charakter informacyjny, a podwykonawcy będą realizować jedynie część zamówienia, za którą ostatecznie ponosi odpowiedzialność wykonawca, konieczność przedłożenia dokumentacji podwykonawców nie udostępniających zasobów będzie stanowiło na etapie składania ofert jedynie dodatkową pracę biurokratyczną dla Zamawiającego oraz wykonawcy. W związku z powyższym uprzejmie prosimy 
o odstąpienie od wymogu, załączenia do oferty dokumentu JEDZ dla podwykonawcy, na którego zdolnościach wykonawca nie polega.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od tego wymogu.

Pytanie  168:

Dotyczy Wzoru umowy

W § 5 ust. 4 ww. dokumentu, Zamawiający napisał:

Do Wykonawcy należy po instalacji Urządzeń wykonanie testów kontroli parametrów technicznych Urządzeń 
w celu wykazania zgodności fizycznych parametrów technicznych z Umową.

Uprzejmie prosimy o precyzyjne wyjaśnienie jakie testy Zamawiający ma na myśli? (standardowo po instalacji urządzeń wykonuje się testy akceptacyjne i/lub specjalistyczne i/lub środowiskowe).

Odpowiedź: Testy akceptacyjne i specjalistyczne lub środowiskowe, instalacji elektrotechnicznych, klimatyzacji, wentylacji oraz inne niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy prawa.

Pytanie 169:

Dotyczy Wzoru umowy

Zamawiający w § 5 ust. 6 wymaga, aby wykonawca dokonał zgłoszenia urządzeń do Państwowej Agencji Atomistyki.

Uprzejmie prosimy o odstąpienie od tego wymogu, ponieważ żadne z oferowanych urządzeń zgodnie 
z przepisami prawa (w tym ustawy Prawo atomowe) nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do Państwowej Agencji Atomistyki. Wyjątek od tej zasady stanowi jedynie sytuacja, w której, np. tomograf komputerowy byłby przeznaczony i wykorzystywany do planowania radioterapii.

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 5 ust. 6 Wzoru umowy „Wykonawca odpowiedzialny jest za zgłoszenie Urządzeń do Państwowej Agencji Atomistyki oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej” jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.

Pytanie 170:

Dotyczy Wzoru umowy

Zamawiający w § 11 ust. 4 wymaga, aby w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski, naprawa została wykonana w terminie do 8 dni roboczych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie tego terminu o dwa dni, tj. do 10 dni roboczych.

Naszą prośbę motywujemy obiektywnymi czynnikami, nie zależnymi od nas a wynikającymi z problemów na granicach. Niestety w dalszym ciągu (głównie w wyniku panującej pandemii), przepustowość na granicach jest ograniczona co ma bezpośredni wpływ na czas oczekiwania na zamówiony towar.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 171:

Dotyczy Załącznika nr 2.2 Zestawienie parametrów granicznych TK, Parametry ogólne, pkt. 10

W punkcie 10 „Parametry ogólne” Załącznika nr 2.2, Zamawiający wymaga dopuszczalnej masy obciążenia stołu min. 220 kg. Pragniemy poinformować, iż w klasie urządzeń, jakie wymaga Zamawiający, nie posiadamy takiego rozwiązania. Wobec powyższego, zwracamy się z prośbą o modyfikację parametru 
i dopuszczenie maksymalnego obciążenia stołu  ≥ 205 kg z zachowaniem precyzji pozycjonowania ± 0,25 mm.

Dopuszczenie proponowanego przez nas systemu pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty bez ograniczenia zakresu klinicznego oferowanego urządzenia, gdyż zmiana o 15 kg nie wpływa istotnie na możliwości badań wykonywanych przy pomocy oferowanego systemu CT i pozwala na zbadanie praktycznie każdego pacjenta w Polsce.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 172:

Dotyczy Załącznika nr 2.2 Zestawienie parametrów granicznych TK, Parametry ogólne, pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat z maksymalną długością obszaru badanego 
w akwizycji aksjalnej bez konieczności przesuwania/przekładania pacjenta równym 160 cm? Różnica 10 cm pozostaje bez wpływu na możliwości diagnostyczne aparatu. W praktyce, ze względu na wysoką dawkę promieniowania, jaką otrzymałby pacjent, niezwykle rzadko zdarza się badanie całego ciała. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie oferty i zachowanie konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 173:

Dotyczy Załącznika nr 2.2 Zestawienie parametrów granicznych TK, Parametry ogólne, pkt. 25

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat z maksymalną długością skanu topograficznego równym 170 cm? Różnica 5 cm pozostaje bez wpływu na możliwości diagnostyczne aparatu. 
W praktyce, ze względu na wysoką dawkę promieniowania jaką otrzymałby pacjent, niezwykle rzadko zdarza się badanie całego ciała. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie oferty 
i zachowanie konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 174:

Dotyczy Załącznika nr 2.2 Zestawienie parametrów granicznych TK, Parametry ogólne, pkt. 34

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat z rozdzielczością wysokokontrastową dla 50% MTF równą 11.5 lp/cm? Różnica zaledwie 0,5 lp/cm jest w praktyce niezauważalna. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie oferty i zachowanie konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 175:

Dotyczy Załącznika nr 2.2 Zestawienie parametrów granicznych TK, Wyposażenie, pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wstrzykiwacza kontrastu i soli fizjologicznej bez integracji 
z tomografem komputerowym?

Nowoczesne systemy tomografii posiadają funkcję synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka kontrastującego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 151

Pytanie 176:

Dotyczy Załącznika nr 2.1 Zestawienie parametrów granicznych RTG, GENERATOR, pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zakresie miliamperosekund wynoszącym 0,4-1000 mAs? Rzeczywiste zakresy mAs na jakich wykonywane są ekspozycje, aby obraz był diagnostyczny i zgodny 
z zasadą ALARA wynoszą 10-1000 mAs. Obecnie opisany parametr ma charakter jedynie marketingowy 
i ma na celu ograniczenie konkurencyjności.

W związku z powyższym prosimy o pozytywną odpowiedź, która umożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 177:

Dotyczy Załącznika nr 2.1 Zestawienie parametrów granicznych RTG, GENERATOR, pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zasilaniu 380V? Proponowany przez nas nowoczesny aparat RTG charakteryzuje się mniejszym zużyciem energii. Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie oferty. 
W związku z powyższym prosimy o pozytywną odpowiedź na nasze pytanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 178:

Dotyczy Załącznika nr 2.1 Zestawienie parametrów granicznych RTG, STÓŁ Z PŁYWAJĄCYM, PODNOSZONYM BLATEM, pkt. 54

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić urządzenie ze stołem o dopuszczalnym obciążeniu 225kg? Proponowane przez nas nowoczesne rozwiązanie gwarantuje obciążenie stołu 225 kg w każdej pozycji 
z zachowaniem pełnej motoryki i zakresu ruchów. Obecny zapis nie jest miarodajny, gdyż nie precyzuje 
w jakim ustawieniu blatu ma być podana obciążalność maksymalna. Jednocześnie zapis ten w obecnym brzmieniu uniemożliwia nam złożenie oferty. W związku z powyższym prosimy o pozytywną odpowiedź na nasze pytanie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 179:

Dotyczy Załącznika nr 2.1 Zestawienie parametrów granicznych RTG, STÓŁ Z PŁYWAJĄCYM, PODNOSZONYM BLATEM, pkt. 57

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić urządzenie ze stołem płaskim, posiadającym jedynie ramki boczne 
w celu łatwiejszego pozycjonowania pacjenta? Proponowane przez nas rozwiązania nie utrudnia przemieszczania pacjenta, wręcz przeciwnie. Co więcej, nie powoduje żadnych trudności przy dezynfekcji. Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie oferty. W związku z powyższym prosimy o pozytywną odpowiedź na nasze pytanie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 180:

Dotyczy Załącznika nr 2.1 Zestawienie parametrów granicznych RTG, CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR W STOLE, pkt. 73

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić urządzenie z detektorem pracującym wyłącznie w trybie bezprzewodowym? W naszym rozwiązaniu proponujemy dwa detektory bezprzewodowe o tych samych wymiarach, które zawsze mogą być używane zamiennie. Oba detektory są ładowane w stole i statywie do zdjęć płucnych. Jest to najlepsza i najnowocześniejsza z możliwych konfiguracji detektorów na rynku. 
W związku z powyższym proponujemy zmianę zapisu na:

| Praca detektora w trybie przewodowym lub bezprzewodowym | TAK, podać | Tylko przewodowy – 0 pkt Tylko bezprzewodowy- 3 pkt przewodowy i bezprzewodowy- 5 pkt |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie  181:

Dotyczy Załącznika nr 2.1 Zestawienie parametrów granicznych RTG, CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR W STOLE, pkt. 77

Czy Zamawiający dopuści detektor posiadający max. obciążenie wynoszące 150 kg? W praktyce nie ma to zupełnie żadnego znaczenia, gdyż w trakcie akwizycji pacjent leży na stole, nie na detektorze. Dodatkowo Zamawiający punktuje ten parametr, co ma charakter jedynie marketingowy i ma na celu ograniczenie konkurencyjności.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 182:

Dotyczy Załącznika nr 2.1 Zestawienie parametrów granicznych RTG, CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR W STOLE, pkt. 78

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie punktacji za tak ważną funkcjonalność, jaką jest cyfrowy płaski detektor w stole o rozmiarze aktywnym 43 x 43 cm? Duży detektor w stole zapewni lepszy komfort pracy technika oraz zakłada możliwość wymienności detektorów między statywem Bucky a stołem. W związku 
z powyższym proponujemy zmianę zapisu na:

| Rozmiar aktywny detektora min. 35 x 43cm | TAK, podać | Detektor 35 x 43 cm - 0 pkt Detektor 43 x 43 cm - 20 pkt |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 183:

Dotyczy Załącznika nr 2.1 Zestawienie parametrów granicznych RTG, CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR W STOLE, pkt. 78

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić detektor o rozmiarze aktywnym 43x43cm? Zastosowanie tego typu rozwiązania pozwoli na wymienność detektorów między statywem a stołem, zwiększy możliwości diagnostyczne poprzez większe pole widzenia i poprawi ergonomię pracy (technik nie będzie musiał pamiętać czy detektor w stole ułożony jest wzdłużnie czy poprzecznie). Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie oferty. W związku z powyższym prosimy o pozytywną odpowiedź.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 184

Dotyczy Załącznika nr 2.1 Zestawienie parametrów granicznych RTG, CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR W STOLE, pkt. 79

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie punktacji za tak ważny parametr jakim jest rozdzielczość detektora, zgodnie z następującym wzorem?

| Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli ≥ 6,0mln | TAK, podać | ≥10,0 mln- 10 pkt < 10,0 mln – 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Większa rozdzielczość zapewni lepszą jakość obrazowania i zwiększy komfort pracy lekarzy opisujących.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 185:

Dotyczy Załącznika nr 2.1 Zestawienie parametrów granicznych RTG, CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR W STOLE, pkt. 82

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić detektor z warstwą scyntylacyjną Csl (jodek cezu), DQE ≥ 60%? Proponowane przez nas rozwiązanie niewiele odbiega od wymogów opisanych w SWZ 
i w żaden sposób nie wpływa na jakość wykonywanych badań oraz dawkę dla pacjenta. Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie oferty. W związku z powyższym prosimy o pozytywną odpowiedź.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 186:

Dotyczy Załącznika nr 2.1 Zestawienie parametrów granicznych RTG, CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR W STOLE, pkt. 83

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie punktacji za tak ważny parametr jakim jest rozdzielczość detektora, zgodnie z następującym wzorem?

| Rozdzielczość detektora ≥ 3,3 lp/mm | TAK, podać | ≥4 lp/mm- 10 pkt <4 lp/mm – 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Większa rozdzielczość zapewni lepszą jakość obrazowania i zwiększy komfort pracy lekarzy opisujących.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 187:

Dotyczy Załącznika nr 2.1 Zestawienie parametrów granicznych RTG, CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR W STOLE, pkt. 90

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z zapisu „Detektor posiada funkcję wewnętrznej pamięci obrazów (min. 100 zdjęć) umożliwiającą wykonanie zdjęcia na dowolnym aparacie RTG”?

Wymagane rozwiązanie jest archaiczne oraz najprawdopodobniej nigdy nie będzie miało zastosowania. Nawet w przypadku możliwości przechowywania zdjęć w wewnętrznej pamięci detektora nie zachowuje on informacji o danych pacjentach, co sprawia, że funkcja ta nie znajdzie zastosowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 188:

Dotyczy Załącznika nr 2.1 Zestawienie parametrów granicznych RTG, CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR W STATYWIE, pkt. 91

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić urządzenie z detektorem pracującym wyłącznie w trybie bezprzewodowym? W naszym rozwiązaniu proponujemy dwa detektory bezprzewodowe o tych samych wymiarach, które zawsze mogą być używane zamiennie. Oba detektory są ładowane w stole i statywie do zdjęć płucnych. Jest to najlepsza i najnowocześniejsza z możliwych konfiguracji detektorów na rynku. W związku z powyższym proponujemy zmianę zapisu na:

| Praca detektora w trybie przewodowym lub bezprzewodowym | TAK, podać | Tylko przewodowy – 0 pkt Tylko bezprzewodowy- 3 pkt przewodowy i bezprzewodowy- 5 pkt |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 189:

Dotyczy Załącznika nr 2.1 Zestawienie parametrów granicznych RTG, CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR W STATYWIE, pkt. 95

Czy Zamawiający dopuści detektor posiadający max. obciążenie wynoszące 150 kg? W praktyce nie ma to zupełnie żadnego znaczenia, gdyż w trakcie akwizycji pacjent stoi przy statywie, nie leży ani nie opiera się na detektorze. Dodatkowo Zamawiający punktuje ten parametr, co ma charakter jedynie marketingowy i ma na celu ograniczenie konkurencyjności.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 190:

Dotyczy Załącznika nr 2.1 Zestawienie parametrów granicznych RTG, CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR W STATYWIE, pkt. 97

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie punktacji za tak ważny parametr jakim jest rozdzielczość detektora, zgodnie z następującym wzorem?

| Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli ≥ 6,0mln | TAK, podać | ≥10,0 mln- 10 pkt < 10,0 mln – 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Większa rozdzielczość zapewni lepszą jakość obrazowania i zwiększy komfort pracy lekarzy opisujących.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 191:

Dotyczy Załącznika nr 2.1 Zestawienie parametrów granicznych RTG, CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR W STATYWIE, pkt. 100

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić detektor z warstwą scyntylacyjną Csl (jodek cezu), DQE ≥ 60%? Proponowane przez nas rozwiązanie niewiele odbiega od wymogów opisanych w SWZ 
i w żaden sposób nie wpływa na jakość wykonywanych badań oraz dawkę dla pacjenta. Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie oferty. W związku z powyższym prosimy o pozytywną odpowiedź.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 192:

Dotyczy Załącznika nr 2.1 Zestawienie parametrów granicznych RTG, CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR W STATYWIE, pkt. 101

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie punktacji za tak ważny parametr, jakim jest rozdzielczość detektora, zgodnie z następującym wzorem?

| Rozdzielczość detektora ≥ 3,3 lp/mm | TAK, podać | ≥4 lp/mm- 10 pkt <4 lp/mm – 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Większa rozdzielczość zapewni lepszą jakość obrazowania i zwiększy komfort pracy lekarzy opisujących.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 193:

Dotyczy Załącznika nr 2.1 Zestawienie parametrów granicznych RTG, CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR W STATYWIE, pkt. 108

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z zapisu „Detektor posiada funkcję wewnętrznej pamięci obrazów (min. 100 zdjęć) umożliwiającą wykonanie zdjęcia na dowolnym aparacie RTG”?

Wymagane rozwiązanie jest archaiczne oraz najprawdopodobniej nigdy nie będzie miało zastosowania. Nawet w przypadku możliwości przechowywania zdjęć w wewnętrznej pamięci detektora nie zachowuje on informacji o danych pacjentach, co sprawia, że funkcja ta nie znajdzie zastosowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 194:

Dotyczy Załącznika nr 2.1 Zestawienie parametrów granicznych RTG, CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR , pkt. 110

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić urządzenie z detektorem pracującym wyłącznie w trybie bezprzewodowym? W naszym rozwiązaniu proponujemy dwa detektory bezprzewodowe o tych samych wymiarach, które zawsze mogą być używane zamiennie. Oba detektory są ładowane w stole i statywie do zdjęć płucnych. Jest to najlepsza i najnowocześniejsza z możliwych konfiguracji detektorów na rynku. 
W związku z powyższym proponujemy zmianę zapisu na:

| Praca detektora w trybie przewodowym lub bezprzewodowym | TAK, podać | Tylko przewodowy – 0 pkt Tylko bezprzewodowy- 3 pkt przewodowy i bezprzewodowy- 5 pkt |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 195:

Dotyczy Załącznika nr 2.1 Zestawienie parametrów granicznych RTG, CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR , pkt. 113

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić urządzenie z detektorem o wadze 3,8kg? Różnica wynika z wielkości matrycy oferowanego detektora (43x43cm), ale daje znacznie więcej możliwości diagnostycznych. Oferowany detektor jest doskonale wyważony i bez problemu można używać go do ekspozycji poza statywem czy stołem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 196:

Dotyczy Załącznika nr 2.1 Zestawienie parametrów granicznych RTG, CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR , pkt. 114

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie punktacji za tak ważny parametr jakim jest rozmiar piksela, który świadczy o jakości odbieranego obrazu przez detektor? Wyższa jakość projekcji zapewni lepsze możliwości diagnostyczne. W związku z powyższym proponujemy zmianę zapisu na poniższy:

| Rozmiar piksela ≤ 150µm | TAK, podać | ≤130 µm - 10 pkt >130 µm – 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 197:

Dotyczy Załącznika nr 2.1 Zestawienie parametrów granicznych RTG, CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR , pkt. 115

Czy Zamawiający dopuści detektor posiadający max obciążenie wynoszące 150 kg? W praktyce nigdy nie będzie potrzebne większe obciążenie. Wprowadzony parametr ma na celu jedynie ograniczenie konkurencyjności.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 198:

Dotyczy Załącznika nr 2.1 Zestawienie parametrów granicznych RTG, CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR, pkt. 122

Czy Zamawiający dopuści detektor posiadający sensor upadku z automatycznym powiadomieniem na detektorze, a nie na ekranie konsoli technika?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 199:

Dotyczy Załącznika nr 2.1 Zestawienie parametrów granicznych RTG, KONSOLA OPERATORA APARATU RENTGENOWSKIEGO, pkt. 127

Wyżej opisana funkcjonalność wydaje się bardziej wadą niż zaletą, prosimy więc o dopuszczenie monitora 
o przekątnej 23” bez funkcji obsługi dotykowej. Pragniemy zaznaczyć, iż technik ocenia jakość wykonanego zdjęcia oglądając je na monitorze stacji technika. W przypadku, gdy monitor ten jest dotykowy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że poprzez pozostawione odciski palców ocena będzie znacznie utrudniona.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 200:

Dotyczy Załącznika nr 2.1 Zestawienie parametrów granicznych RTG, KONSOLA OPERATORA APARATU RENTGENOWSKIEGO, pkt. 128

Czy Zamawiający dopuści możliwość obsługi oprogramowania przy pomocy jedynie klawiatury i myszy? Obecnie wymagane rozwiązanie znacznie ogranicza konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 201;

Dotyczy Załącznika nr 2.1 Zestawienie parametrów granicznych RTG, KONSOLA OPERATORA APARATU RENTGENOWSKIEGO, pkt. 142

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości usuwania obrazu stałej kratki przeciwrozproszeniowej? Oferowane przez nas urządzenie nie ma konieczności przeprowadzania takich zabiegów ze względu na jednoczesne działanie wirtualnej i fizycznej kratki w trakcie akwizycji.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 202:

Dotyczy Załącznika nr 2.1 Zestawienie parametrów granicznych RTG, KONSOLA OPERATORA APARATU RENTGENOWSKIEGO, pkt. 152

Prosimy o dopuszczenie aparatu, który nie zmienia wielkości piksela w wysyłanym obrazie. Przesyłany obraz powinien być tożsamy ze zdjęciem, które zostało wykonane, przez co unikamy softwarowej modyfikacji obrazu i otrzymujemy obraz zgodny z rzeczywistością.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 203:

Dotyczy Załącznika nr 2.1 Zestawienie parametrów granicznych RTG, KONSOLA OPERATORA APARATU RENTGENOWSKIEGO, pkt. 153

Wyżej opisana funkcjonalność w sposób znaczący zawęża ilość potencjalnych Wykonawców. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat RTG, gdzie menu jest w języku angielskim, ale programy anatomiczne, dostosowane są zgodnie z preferencjami użytkownika i opisane w języku polskim, a sterowanie systemem odbywa się przy pomocy piktogramów, tj. pisma obrazkowego zrozumiałego dla wszystkich bez względu na język?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 204:

Czy Zamawiający zgodzi się na wyznaczenie dodatkowego terminu na przeprowadzenie wizji lokalnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyznaczył dodatkowy termin.

Pytanie 205:

Dotyczy załącznika nr 2.1 do SWZ, Zestawienie parametrów granicznych aparat RTG Dotyczy p. 3 rozdziału CYFROWY APARAT RENTGENOWSKI Z LAMPĄ RTG NA KOLUMNIE PODŁOGOWEJ. „Aparat RTG fabrycznie nowy, rok produkcji 2022” Prosimy o dopuszczenie aparatu z 2021 roku, lub niektórych jego podzespołów z 2021 roku. Z uwagi na bieżące ograniczenia logistyczne w gospodarce światowej, terminy dostaw się wydłużają. W praktyce powoduje to, że do Europy docierają obecnie urządzenia wyprodukowane w ostatnich miesiącach 2021

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 206:

Dotyczy załącznika nr 2.2 o SWZ, Zestawienie parametrów granicznych Tomograf Komputerowy, Dotyczy p. 1 rozdziału Parametry ogólne. „Tomograf i wyposażenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż z 2022 roku, nieużywane, nierekondycjonowane, niepowystawowe” Prosimy o dopuszczenie tomografu wyprodukowanego w 2021 lub niektórych jego podzespołów wyprodukowanych w 2021 roku. Z uwagi na bieżące ograniczenia logistyczne w gospodarce światowej, terminy dostaw się wydłużają. W praktyce powoduje to, że do Europy docierają obecnie urządzenia wyprodukowane w ostatnich miesiącach 2021.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 207:

Dotyczy załącznika nr 2.2 do SWZ, Zestawienie parametrów granicznych Tomograf Komputerowy, Dotyczy p. 2 rozdziału Parametry ogólne. „Tomograf komputerowy do badania całego ciała pacjenta, min. 16 rzędowy uzyskujący min. 32 warstwy submilimetrowe (w jednym pełnym obrocie układu lampa-detektor wokół badanego pacjenta)”.

Prosimy o wprowadzenie punktacji do rozwiązań o większej ilości rzędów detektorów, na przykład Ilość rzędów detektora ≥ 32 – 10 pkt Ilość rzędów detektora < 32 – 0 pkt Uzasadnienie: Im większa ilość rzędów detektora biorących jednoczesny udział w akwizycji, tym większa rozdzielczość przestrzenna i ilość możliwych szczegółów do zobrazowania.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza punktację za zaoferowanie 32 rzędowego Tomografu Komputerowego  ≥ 32 – 5 pkt Ilość rzędów detektora < 32 – 0 pkt

Pytanie 208:

Dotyczy załącznika nr 2.2 do SWZ, Zestawienie parametrów granicznych Tomograf Komputerowy, Dotyczy p. 36 rozdziału Parametry ogólne. „Oprogramowanie do oceny pacjentów COVID’19, w tym automatyczna segmentacja, wyliczenia i udział procentowy w płucach min. 3 podstawowych zmętnień występujących w przebiegu choroby COVID’19, tj: zmętnień GGO – zagęszczeń o charakterze „mlecznej szyby” (ground-glass opacities” zmętnień CPP – zagęszczeń siateczkowych o charakterze „kostki brukowej” (crazy – paving patern) zmętnień PNC – zagęszczeń skonsolidowanych (peripherial nodular consolidation) Kolorowa prezentacja poszczególnych zmętnień na tle obrazu płuc.”

Prosimy o rezygnację z tego wymogu dla tomografu i ewentualne przeniesienie go do rozdziału konsoli diagnostycznej. Wykonywanie postprocessingu na konsoli akwizycyjnej uniemożliwi wykonywanie następnych badań. Dlatego w naszej ocenie oprogramowanie takie powinno być zainstalowane na konsoli diagnostycznej radiologa.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 120.

Pytanie 209:

Dotyczy załącznika nr 2.2 do SWZ, Zestawienie parametrów granicznych Tomograf Komputerowy, Dotyczy p. 1 rozdziału Stacja operatorska. „Stanowisko operatorskie jedno mi. 30” lub dwumonitorowe każdy o przekątnej nie mniejszej niż 19”., z kolorowym(i) monitorem(ami) z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat.”

Prosimy o dopuszczenie stacji operatorskiej z jednym monitorem o przekątnej 24”. Jest to autoryzowane rozwiązanie producenta. Zgoda Zamawiającego pozwoli nam złożyć ważną ofertę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 210

Prosimy o wyjaśnienie czy Podwykonawca (nie będący podmiotem użyczającym zasób) jest badany w ww. postępowaniu pod kątem przesłanek wykluczenia z postępowania ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 211

Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowany produkt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego ma przekazać deklaracje, certyfikaty dotyczące samego urządzenia (np. Tomograf, RTG, RIS/PASC) czy też do jego wyposażenia dodatkowego  wyspecyfikowanego w OPZ (m.in. stacja lekarska i inne) ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia dokumentów dopuszczających do obrotu i używania zgodnie z Ustawą.

Pytanie 212

Czy Zamawiający dopuści złożenie oświadczenia producenta potwierdzającego spełnienie  parametrów technicznych niewyszczególnionych w materiałach informacyjnych ?

Uzasadnienie: Z uwagi na wyjątkową mnogość parametrów, jakimi cechują się urządzenia będące  przedmiotem zamówienia naturalnym jest, że nie wszystkie parametry wyspecyfikowane  w wymaganiach Zamawiającego znajdują się w dokumentach wymienionych w tym punkcie SWZ. Tak  sformułowane wymaganie może uniemożliwić złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań  technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia parametrów technicznych w katalogach firmowych  lub dokumentacji technicznej producenta itp. oferowanego sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 213

Dotyczy formularza cenowego – załącznik nr 3a do SWZ

Czy Zamawiający może wyjaśnić, w jaki sposób Wykonawcy powinni poprawnie wpisać stawkę podatku vat %, formularzu cenowym, jeżeli przedmiot zamówienia objęty jest dwiema różnymi stawkami podatku VAT tj. 8% i 23% - zgodnie z obowiązującymi Wykonawcę przepisami prawa podatku VAT? Czy wskazanie w kolumnie „Stawka VAT 8 i 23% jest wystarczające?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 214

Dotyczy SWZ, rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia pkt 7

Mając na uwadze zapisy ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1565  późn. zm.) w zakresie posiadania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium RP prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający wskazując „posiadać wpis do rejestru wyrobu medycznego lub potwierdzone zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego w Urzędzie (…)” ma na myśli zgłoszenie lub powiadomienie produktu medycznego do Urzędu zgodnie z przepisami ustawy?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 215

Dotyczy umowy – załącznik nr 1 do SWZ

Mając na uwadze zapisy art. 433 ustawy Pzp prosimy o wyjaśnienie jaką uzasadnioną potrzebą kierował się Zamawiający projektując zapisy kar w paragrafie 15 za opóźnienie a nie za zwłokę?

Odpowiedź: Charakter przedmiotu zamówienia, będącego urządzeniem do ratowania zdrowia i życia ludzkiego – uzasadnia to oczekiwanie terminowego wykonywania zobowiązań przez Wykonawcę i jego odpowiedzialność niezależnie od stopnia zawinienia w zakresie niedochowania terminów.

Pytanie 216

Dotyczy: Załącznik nr 2.3, Zestawienie parametrów granicznych RIS/ PACS

Zwracamy się z uprzejma prośbą o wydzielenie do oddzielnego pakietu dostawy opisanej w Załączniku nr 2.3 w zakresie RIS/PACS.

Wskazany zakres jest odmienny od dostawy urządzeń np. CT czy RTG, przedmiot zamówienia nie jest zatem niepodzielny, obejmuje urządzenia i systemy, które działają niezależnie. W konsekwencji nie ma uzasadnienia do połączenia ww. urządzeń w jeden pakiet, a tym samym uniemożliwienie złożenia oferty Wykonawcom zdolnym do dostawy CT i RTG jednak nie mającym możliwości dostawy oprogramowania RIS/PACS w zakresie opisanym przez Zamawiającego.

Zgodnie z  art. 16 ustawy Pzp: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.”

Wyodrębnienie dostawy RIS/PACS do osobnej części zwiększy konkurencyjność umożliwiając złożenie oferty wykonawcom specjalizującym się w dostawie urządzeń do diagnostyki obrazowej.

W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający w trosce o zachowanie zasad konkurencji oraz prawidłowe wykonanie zamówienia, umożliwi składanie ofert częściowych w zakresie wskazanym powyżej.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 217:

Dotyczy: Załącznik nr 2.2, Zestawienie parametrów granicznych tomograf komputerowy, pkt A.3.

Czy zamawiający dopuści aparat TK o średnicy otworu gantry 72cm? Średnica otworu na poziomie 75cm jest rozwiązaniem nietypowym w tej klasie aparatów TK i wymóg ten znacząco ogranicza liczbę potencjalnych oferentów.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 218

Dotyczy: Załącznik nr 2.2, Zestawienie parametrów granicznych tomograf komputerowy, pkt A.7.

Czy zamawiający dopuści aparat TK o zakresie przesuwu blatu stołu 165cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 219:

Dotyczy: Załącznik nr 2.2, Zestawienie parametrów granicznych tomograf komputerowy, pkt A.10.

Czy zamawiający dopuści system o nośności stołu wynoszącej 205kg? Jest to wartość typowa i wystarczająca dla większości wykonywanych procedur TK. Nośności powyżej 250 kg są wymagane jedynie w specjalistycznych przypadkach bariatrycznych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 220:

Dotyczy: Załącznik nr 2.2, Zestawienie parametrów granicznych tomograf komputerowy, pkt A.23.

Czy zamawiający dopuści aparat TK o liczbie elementów aktywnych w jednym rzędzie detektora wynoszącą 672? Jest to parametr czysto techniczny, który nie przekłada się wprost na jakość otrzymywanych badań.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 221:

Dotyczy: Załącznik nr 2.2, Zestawienie parametrów granicznych tomograf komputerowy, pkt A.24 i A.25

Czy zamawiający dopuści aparat TK o maksymalnym zakresie długości badania wynoszącej 170cm? Jest to zakres, który pozwala na swobodne wykonywanie większości badań wielonarządowych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 222:

Dotyczy: Załącznik nr 2.2, Zestawienie parametrów granicznych tomograf komputerowy, pkt A.34

Czy zamawiający dopuści aparat TK o rozdzielczości wysokokontrastowej dla 50% MTF wynoszącej 7,5 pl/cm? Jest to wartość zgodna z wymaganiami NFZ dla pracowni diagnostycznych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 223:

Dotyczy: Załącznik nr 2.2, Zestawienie parametrów granicznych tomograf komputerowy, pkt C.8, C.12

Prosimy o wykreślenie parametrów z podanych punktów. Opis taki jest nadmiernie szczegółowy i nie opisuje rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Każdy producent stacji opisowej dostarcza ją wraz z komputerem, który zapewnia jej optymalne działanie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 224:

Dotyczy: Załącznik nr 2.2, Zestawienie parametrów granicznych tomograf komputerowy, pkt C.41

Prosimy o wykreślenie parametrów z tego punktu. Moduł mammograficzny wymaga innych monitorów niż do diagnostyki TK, więc wymóg taki nie ma sensu. Natomiast opisana funkcjonalność „Advanced” dotyczy planowania radioterapii.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 225:

Dotyczy: Załącznik nr 2.2, Zestawienie parametrów granicznych tomograf komputerowy, pkt C.42

Czy zamawiający dopuści oprogramowanie bez opisanych funkcji? W praktyce diagnostycznej nie wykorzystuje się większej niż 2 liczby monitorów, co zostało opisane przez zamawiającego w punkcie C14.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 226:

Dotyczy: Załącznik nr 2.2, Zestawienie parametrów granicznych tomograf komputerowy, pkt C.48

Czy zamawiający dopuści oprogramowanie bez możliwości konfiguracji paska szybkiego dostępu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 227:

Dotyczy: Załącznik nr 2.2, Zestawienie parametrów granicznych tomograf komputerowy, pkt C.50

Czy zamawiający dopuści oprogramowanie bez funkcji kalibracji rozmiaru obrazu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 228:

Dotyczy: Załącznik nr 2.2, Zestawienie parametrów granicznych tomograf komputerowy, pkt C.52

Czy zamawiający uzna za wystarczające jeśli aplikacja posiada ROI typu:  elipsa, prostokąt oraz wielokąt?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 229:

Dotyczy: Załącznik nr 2.2, Zestawienie parametrów granicznych tomograf komputerowy, pkt C.59

Czy zamawiający uzna za spełniony warunek w jeśli oprogramowanie posiada następujące funkcjonalności:

- powiększanie, lupa

- MPR

- CPR

- Fuzja obrazów z różnych modalności (CT, MR, PET)

- wyświetlanie 3D. VRT

- MIP, MinIP, AIP

- DSA

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 230:

Dotyczy: Załącznik nr 2.2, Zestawienie parametrów granicznych tomograf komputerowy, pkt C.61

Prosimy o wykreślenie tego parametru. Stacje opisowe nie są instalowane na salach chirurgicznych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 231:

Dotyczy: Załącznik nr 2.2, Zestawienie parametrów granicznych tomograf komputerowy, pkt C.66

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie bez funkcji listy roboczej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 232:

Dotyczy: Załącznik nr 2.2, Zestawienie parametrów granicznych tomograf komputerowy, pkt C.71,72,74,77

Czy zamawiający dopuści oprogramowanie bez funkcji z punktów:  C 71, C72, C74, C77.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

# Footnotes

Rekomendacje udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne wydane w 2009 roku dostępne są na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/27574/Rekomendacje_UZP20ws._zamowiec584_na_systemy_informatyczne.pdf

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).