znak sprawy  SA.272.1.2023

Załącznik Nr 2 do SWZ

- Opis oraz parametry przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i instalacją, fabrycznie nowego spektrometru absorpcji atomowej – 1 szt. zgodnego 
z parametrami wymienionym w poniższych tabelach „zestawienie parametrów technicznych” oraz szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia .

- Zamówienie należy zrealizować w terminie do 70 dni od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia.

- Wymagania dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia na teren Stacji PSSE w Słupsku ul. Piotra Skargi 8 oraz rozmieścić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć rozładunek do wskazanego przez odbiorcę pomieszczenia.

- Wykonawca odpowiada za utylizację zbędnych opakowań po dostarczonym przez siebie sprzęcie.

- Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt. Wykonawca po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po zakończeniu prac montażowych jest zobowiązany do uporządkowania terenu dostawy i miejsca montażu.

- Dostawca sprzętu zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem podłóg, ścian i innych istniejących elementów wyposażenia.

- Szkolenie personelu:

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Zamawiającego, jak również materiały eksploatacyjne (tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie.

- Wymagane parametry przedmiotu zamówienia.

Poniższe tabele z parametrami wymaganymi musi wypełnić Wykonawca i dołączyć do oferty.

Parametry podane w tabeli stanowią minimalne wymagania graniczne (odcinające), których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu 
w rubryce „Parametry oferowane” zostanie potraktowany jako niespełnienie parametru skutkujące odrzuceniem oferty.

Wykonawca na potwierdzenie, że wskazane przez niego urządzenie posiada cechy określone w tabeli, przedkłada kartę katalogową oferowanego produktu.

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH:

| - LP. | - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | - PARAMETRY WYMAGANE | - PARAMETRY OFEROWANE - PODAĆ | OCENA PUNKTOWA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Pełna nazwa, model, numer katalogowy - oferowanego spektrometru absorpcji atomowej: Producent/firma Kraj pochodzenia | - Podać |  | Bez punktacji |
| - 2. | Spektrometr absorpcji atomowej składający się z układu dwóch modułów. Jeden pracujący w technice płomieniowej (przystosowany do pracy z roztworami wodno-kwaśnymi). Drugi pracujący z kuwetą grafitową z korekcją opartą na efekcie Zeemana. Oba moduły spektralne sterowane z poziomu jednego komputera wraz z oprogramowaniem | - TAK/NIE |  | Bez punktacji |
| - 3. | Aparat fabrycznie nowy z bieżącej produkcji producenta - rok produkcji nie starszy niż 2021, nieużywany, nie po ekspozycyjny, kompletny. Po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy – użycia, zgodnie ze swym przeznaczeniem laboratoryjnym. Żadna jego część składowa, wyposażenie nie była częścią rekondycjonowaną, powystawową i nie była wykorzystywana wcześniej przez innego użytkownika | - TAK/NIE |  | Bez punktacji |
| - 4. | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie spektrometru absorpcji atomowej: na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże urządzenie do eksploatacji ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami: Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z oprogramowaniem | - TAK/ NIE |  | Bez punktacji |
| Moduł do pracy techniką płomieniową |  |  |  |  |
| 5. | Monochromator o długości drogi optycznej nie mniej niż 25 cm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Siatka dyfrakcyjna nie mniej niż 1200 linii/mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Fotopowielacz jako detektor | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny wybór długości fali oraz szerokości szczeliny pomiarowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wybór szczeliny spektralnej w zakresie co najmniej 0.2 – 1.0 nm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyty na min. cztery lampy z katodą wnękową z wbudowanym zasilaczem. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System rozpoznawania lamp kodowanych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne przełączanie pomiędzy różnymi typami gazów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Programowalny system kontroli gazów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Palnik acetylen-powietrze o szczelinie 10 cm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komora mgielna przystosowana do pracy z rozpuszczalnikami organicznymi i roztworami mocnych kwasów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonywania analiz metoda krzywej wzorcowej, samoczynny dobór rozcieńczania przez system w przypadku próbek wykraczających poza zakres krzywej wzorcowej | TAK |  | Bez punktacji |
| Moduł do pracy techniką z atomizacją elektrotermiczną (kuweta grafitowa) musi posiadać: |  |  |  |  |
|  | Wyposażony w kuwetę grafitową oraz programowalny autosampler | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monochromator o długości drogi optycznej nie mniej niż 25 cm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Siatka dyfrakcyjna nie mniej niż 1200 linii/mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Fotopowielacz jako detektor | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny wybór długości fali oraz szerokości szczeliny pomiarowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wybór szczeliny spektralnej w zakresie co najmniej 0.2 – 1.0 nm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Korekcja tła z wykorzystaniem efektu Zeemana | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyty na min. cztery lampy z katodą wnękową, z wbudowanym zasilaczem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany zasilacz umożliwiający pracę z co najmniej jedną lampą o podwyższonej intensywności | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System rozpoznawania lamp kodowanych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowana kamera do podglądu wnętrza kuwety grafitowej (podczas etapu dozowania próbki, suszenia i pirolizy) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komputerowe sterowanie przepływem gazów w kuwecie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny sampler z tacą na co najmniej 50 próbek oraz nie mniej niż 5 pozycji na modyfikatory/wzorce z automatycznym dodawaniem modyfikatora matrycy i tzw. inteligentnym rozcieńczaniem (przygotowanie krzywej wzorcowej z jednego wzorca, samoczynny dobór rozcieńczenia przez system w przypadku próbek wykraczających poza zakres krzywej wzorcowej) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System usuwania oparów znad kuwety grafitowej z podłączeniem do istniejącej instalacji wyciągowej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System wyposażony w lusterko z podświetleniem ułatwiającym podgląd portu nastrzykowego rurki grafitowej | TAK |  | Bez punktacji |
| Wymagane wyposażenie oraz sterowanie modułami |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące modułami w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Cichy, bezolejowy kompresor powietrza do techniki płomieniowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zamknięty system chłodzenia do kuwety grafitowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | - Zestaw kodowanych lamp pierwiastkowych: co najmniej do: Cd, As, Cr , Mn, Cu, Zn, Fe, Ni, Hg, Pb | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Palnik acetylen-podtlenek azotu 6 cm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kuwetki grafitowe pokrywane pirolitycznie Naczynka 2 ml do autosamplera Wymienna kapilara próbkująca autosamplera Rurka koncentrująca atomy do techniki płomieniowej dla zwiększenia czułości analiz: Uchwyt do rurki koncentrującej atomy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przewody elastyczne do podłączenia gazów | TAK |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY TECHNICZNE PUNKTOWANE |  |  |  |  |
|  | Oba moduły spektralne (technika płomieniowa oraz technika z kuwetą grafitową) posiadają możliwość jednoczesnej pracy i są sterowane jednocześnie z poziomu jednego komputera i tego samego oprogramowania. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt |
|  |  |  |  | Nie – 0 pkt |
|  | Zakres spektralny nie węższy niż 190 - 900 nm dla obydwu modułów | Tak, Podać |  | 190-900 nm – 0 pkt |
|  |  |  |  | 185-900 nm lub szerszy– 5 pkt |
|  | Moduł do pracy z techniką płomieniową – korekcja tła | Tak, Podać |  | Oparta o efekt Zemana – 0 pkt |
|  |  |  |  | Deuterowa – 10 pkt |
|  | Moduł do pracy z techniką płomieniową – Spektrometr zapewnia szybką sekwencję/analizę wielopierwiastkową (pomiar absorbancji wszystkich analizowanych pierwiastków w jednej próbce zanim nastąpi pomiar tych samych pierwiastków w próbce następnej, czas analizy do 10 pierwiastków w próbce w czasie poniżej 2 minut) | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt |
|  |  |  |  | Nie – 0 pkt |
|  | Moduł do pracy z techniką z atomizacją elektrotermiczną - temperatura pieca | Tak, Podać |  | Do 28000C włącznie – 0 pkt |
|  |  |  |  | Powyżej 28000C – 5 pkt |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
|  | Gwarancja dla wszystkich urządzeń należących do przedmiotu zamówienia min 24 m-ce liczona od dnia podpisania protokołu odbioru całości zadania | TAK/podać |  | Okres gwarancji oceniany będzie w zakresie od 24 do 60 miesięcy |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (serwis świadczony w siedzibie Zamawiającego), posługujący się biegle językiem polskim. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii „przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy” max 3 dni w dni robocze | TAK/podać |  | Bez punktacji |
|  | Czas oczekiwania na usunięcie awarii max 14 dni roboczych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W cenie oferty gwarancyjne przeglądy okresowe niezbędne do prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia w tym jeden przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji – podać ilość przeglądów w roku wymaganych przez producenta. | TAK/podać |  | Bez punktacji |

…………………………………….

(Należy podpisać kwalifikowanym  podpisem elektronicznym lub

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)