Załącznik nr 1 do SWZ

Zadanie I - Myjnia dezynfektor przelotowa 18 tacowa

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany / opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3. | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 | TAK |  |
| 4. | Komora przelotowa, dwudrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej zgodna z normą PN EN 1.4404 o grubości minimum 1, 5 mm. | TAK |  |
| 5. | Drzwi komory przesuwne, otwierane automatycznie (otwieranie drzwi w dół),napęd drzwi komory elektryczny, drzwi automatycznie blokowane w trakcie trwania procesu. Brak możliwości otwarcia drzwi wyładunkowych dla programów testowych, oraz z błędem. Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi po stronie załadowczej i rozładowczej. | TAK |  |
| 6. | Ergonomiczna wysokość stolika do załadunku/rozładunku myjni utworzonego po otwarciu drzwi 700-900 mm | TAK |  |
| 7. | Szerokość myjni maksymalnie do 90 cm (konstrukcja myjni niewymagająca dostępu serwisowego bocznego) | TAK |  |
| 8. | Pojemność, 18 dużych tac narzędziowych zgodnych ze standardem DIN 1/1 | TAK |  |
| 9. | Komora myjąca ogrzewana elektrycznie o mocy grzewczej komory 22-25kW. Przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych i osprzętu anestezjologicznego i innego. | TAK |  |
| 10. | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne),obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej. | TAK |  |
| 11. | Wlot wody ciepłej, zimnej i uzdatnionej w górnej części komory. Ilość wody dla jednej fazy procesu z pełnym załadunkiem nie przekraczająca 30 litrów. Wbudowany system automatycznego doboru ilości wody do mycia odpowiednio do wielkości załadunku. | TAK |  |
| 12. | Czujnik kontroli obecności piany w komorze myjącej dokonujący pomiaru obecności piany ponad lustrem wody. System anty-pianowy do mycia wstępnego brudnych narzędzi(w przypadku pojawienia się piany uruchamia są automatycznie dodatkowe płukanie). | TAK |  |
| 13. | Czujnik zapchania systemu filtrującego komory myjni zainstalowany w komorze myjącej | TAK |  |
| 14. | Monitorowanie i regulacja temperatury wody pobieranej dla poszczególnych faz procesu z alarmem w przypadku przekroczenia wartości bezpiecznej | TAK |  |
| 15. | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną, dejonizowaną (demineralizowaną). | TAK |  |
| 16. | Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu zaworu spustowego o przekroju minimum 50 mm (nie dopuszcza się pompy spustowej ze względu na zbyt długi czas opróżniania po każdej fazie mycia, oraz konieczność serwisowania). | TAK |  |
| 17. | Jedna pompa myjąca w celu równego rozkładu ciśnienia w układzie mycia ,wydajność pompy min 900 l/min, wirnik pompy wykonany ze stali kwasoodpornej. Pompa, oraz całość układu orurowania opróżniane całkowicie po każdej fazie procesu poprzez zawór spustowy | TAK |  |
| 18. | Trzy pompy detergentu, każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego w ml/l pobranej wody, dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. Pomiar ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących, z możliwością ich kalibracji. Myjnia powinna utrzymywać stałe stężenie roztworów roboczych, niezależnie od wielkości załadunku komory. | TAK |  |
| 19. | Możliwość instalacji dodatkowych 2 pomp detergentu. Każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego w ml/l pobranej wody dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. | TAK |  |
| 20. | Pomiar ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących z możliwością ich kalibracji. Zadane stężenie, oraz ilość zadozowanego preparatu podana na wydruku. | TAK |  |
| 21. | Możliwość dozowania minimum dwóch preparatów chemicznych w jednej fazie procesu (preparat, oraz aktywator).Stałe stężenie roztworów roboczych we wszystkich fazach procesu niezależnie od wielkości załadunku i ilości pobranej wody. | TAK |  |
| 22. | Urządzenie przystosowane do współpracy z systemem centralnego dozowania środków chemicznych | TAK |  |
| 23. | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. Sterownik wyposażony w złącze, umożliwiające współpracę z systemem komputerowej ewidencji i rejestracji obiegu narzędzi. | TAK |  |
| 24. | Wszystkie procesy realizowane automatycznie, bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika | TAK |  |
| 25. | Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem graficznym , zlokalizowany po stronie załadowczej(nie dopuszcza się przycisków membranowych). Wyświetlanie informacji o aktualnym etapie procesu, o przyczynach błędu i awarii na monitorze sterownika w języku polskim w postaci tekstowej i graficznej. Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim. Wyświetlacz zlokalizowany na stronie załadowczej na ergonomicznej wysokości 1400-1500mm. | TAK |  |
| 26. | Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem minimum 4 liniowym po stronie wyładowczej informujący o stanie programu, o stanie alarmowym, oraz stanie urządzenia przez cały czas pracy. | TAK |  |
| 27. | Sterownik urządzenia wyposażony w dodatkowy wyświetlacz graficzny postępu procesu zlokalizowany poza wyświetlaczem. | TAK |  |
| 28. | Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim. Informacja po stronie załadowczej i wyładowczej o czasie pozostałym do końca procesu | TAK |  |
| 29. | Wszystkie komunikaty i alarmy wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. | TAK |  |
| 30. | Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu( po stronie rozładowczej). | TAK |  |
| 31. | Panel sterowania urządzenia wykonany w wersji łatwej do utrzymania w czystości ( bez wystających obramowań). Powierzchnia czołowa po stronie załadowczej i wyładowczej szklana. | TAK |  |
| 32. | Programy mycia i dezynfekcji termicznej w 93st.C i termiczno-chemicznej w 55 st. C. | TAK |  |
| 33. | Całkowity czas programu mycia, dezynfekcji termicznej w temperaturze93°C A0=3000, suszenia nie przekraczający 50 min dla załadunku komory narzędziami ze stali nierdzewnej o wadze 100kg. | TAK |  |
| 34. | Wyświetlanie współczynnika dezynfekcji termicznej A0 na wyświetlaczu po stronie załadowczej, ( zgodnie z normą EN 15883) zakończenie procesu dezynfekcji po osiągnięciu zadanej wartości A0, oraz wydruk osiągniętej rzeczywistej wartości A0. | TAK |  |
| 35. | Liczba programów mycia –dezynfekcji (minimum 10 zwalidowanych programów) | TAK |  |
| 36. | Program samodezynfekcji myjni-dezynfektora (wszystkich zbiorników wody urządzenia i orurowania wewnętrznego) w temperaturze minimum 93 st. C) uruchamiany automatycznie na panelu sterowania w przypadku postoju urządzenia dłuższego niż 24 godziny, zabezpieczający przed kontaminacją wsadu. | TAK |  |
| 37. | Budowa, konstrukcja i wykonanie myjni zgodne z normą PN EN 15883-1, oraz PN EN –15883 – 2 | TAK |  |
| 38. | Z możliwością wykonania czynności walidacyjnych. | TAK |  |
| 39. | Wbudowana suszarka w celu zapewnienia idealnego suszenia narzędzi ciężkich oraz o skomplikowanych kształtach moc grzewcza minimum 10kW, ogrzewana elektrycznie wydajność tłoczenia powietrza suszącego minimum 500m3/h. Suszenie wsadu poprzez przyłącza wózka wsadowego. | TAK |  |
| 40. | Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny. Filtr wstępny oraz jałowy typu minimum H 13 powietrza suszącego. | TAK |  |
| 41. | Silnik suszarki bezszczotkowy | TAK |  |
| 42. | Czujnik zapchania systemu filtrującego powietrza używanego do suszenia | TAK |  |
| 43. | Separator oparów zabezpieczający instalację wentylacyjną przed zawilgoceniem :odprowadzanie kondensatu (skroplin) oparów po stronie urządzenia | TAK |  |
| 44. | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymani w czystości możliwa do dezynfekcji. Brak wystających śrub, klawiatur, oraz wystających elementów elektrycznych. | TAK |  |
| 45. | Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry, oraz od dołu. Suszenie wsadu realizowane za pomocą obwodu myjącego ( dotyczy również wózków wsadowych). | TAK |  |
| 46. | Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia, przeszklone drzwi komory ,uszczelka drzwiowa doszczelniana do szklanej powierzchni drzwi. | TAK |  |
| 47. | Konstrukcja urządzenia niewymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych, podłączenie odpływu z myjni bezpośrednio do kanalizacji. | TAK |  |
| 48. | Zasilanie elektryczne 400 V, 50 Hz, 24-25 kW | TAK |  |
| 49. | Urządzenie wyposażone w 3 zawory przyłączeniowe do poboru wody: ciepłej, zimnej, ,demineralizowanej. Prędkość poboru wody przez myjnię minimum 40l/minutę. Nie wymaga podłączenia do instalacji sprężonego powietrza. | TAK |  |
| 50. | System automatycznego rozpoznawania wózków wsadowych połączony z automatycznym wyborem programu bez udziału personelu(ograniczenie możliwości popełnienia błędu) informacja o zidentyfikowanym wózku zawarta na wydruku procesu. | TAK |  |
| 51. | Możliwość i podłączenie urządzenia do istniejącego i działającego w Centralnej Sterylizatorni programu komputerowego dokumentującego pracę urządzeń technicznych. | TAK |  |
| 52. | Możliwość instalacji dodatkowych 2 pomp detergentu. Każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego, dla każdego programu oddzielnie | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 53. | Sterownik urządzenia wyposażony w dodatkowy wyświetlacz graficzny postępu procesu zlokalizowany poza wyświetlaczem | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 54. | Czujnik zapchania systemu filtrującego powietrza używanego do suszenia | TAK/NIE TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie |  |  |
| 55. | Wózek narzędziowy 5- poziomowy, z adaptowalnymi półkami(2 wyjmowane poziomy) ze stali nierdzewnej o pojemności 15 tac 1/1 DIN, (DxS) 485x260 mm. . Przyłącze myjąco-suszące wózka umiejscowione w podstawie myjni. Materiał stal kwasoodporna – 1 szt | TAK |  |
| 56. | Wózek narzędziowy 6-poziomowy ze stali nierdzewnej, o pojemności 18 tac1/1 DIN. Minimalna wysokość każdego każdego z poziomów min 70mm. Przyłącze myjąco-suszące wózka umiejscowione w podstawie myjni. Materiał stal kwasoodporna- 1 szt | TAK |  |
| 57. | Kosz siatkowy o wymiarach 480x245x50 mm – 24 szt | TAK |  |
| 58. | Mata silikonowa o wymiarach 475x230 mm – 10 szt | TAK |  |
| 59. | Kosz z zamknięciem o małych oczkach wymiar 60x60x40mm – 2 szt | TAK |  |
| 60. | Kosz z zamknięciem o małych oczkach wymiar 12x120x60mm – 2 szt | TAK |  |
| 61. | Kosz z zamknięciem o małych oczkach wymiar 240x240x100mm - 2 szt. | TAK |  |
| 62. | Wózek z podwójnym blatem do transportu i pracy, stelaż i blaty wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9, konstrukcja z profili zamkniętych, wózek wyposażony w co najmniej jedną poręcz do prowadzenia wymiary blatu ok.65x85 cm(szer.x dł.), wysokość wózka ok. 85 cm, 4 kółka skrętne, wyposażone w odbojnice, w tym 2 wyposażone w hamulce, wykonane z gumy niebrudzącej podłogi - 1 szt | TAK |  |
| 63. | Wózek transportowy 2-poziomowy ze stali kwasoodpornej przeznaczony do transportu wózków załadowczych ( z możliwością blokowania kół) – 2 szt | TAK |  |
|  | Warunki gwarancyjne |  |  |
| 64. | Okres gwarancji min. 36 miesięcy. | TAK/podać |  |
| 65. | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 66. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta na terenie kraju (podać adres) | TAK/podać |  |
| 67. | Czas przystąpienia do naprawy max. 24 godziny od zgłoszenia | TAK |  |
| 68. | Maxymalny czas naprawy – 3 dni. Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 3 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | TAK |  |
| 69. | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania | TAK |  |
| 70. | Pokrycie, w okresie gwarancyjnym, kosztów robocizny i elementów zamiennych oraz eksploatacyjnych przez Wykonawcę | TAK |  |
| 71. | Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego. | TAK |  |
| 72. | Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny | TAK |  |
| 73. | Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu technologicznego przyłącza myjni do mediów, przyłączenie i uruchomienie myjni. | TAK |  |
| 74. | Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego oraz technicznego | TAK |  |
| 75. | Przekazanie sprzętu protokołem zgodnie z zawartą umową | TAK |  |
| 76. | Instrukcje w języku polskim | TAK |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zadanie II - Sterylizator parowy na sześć jednostek wsadu – 2 szt.

| Lp. | Parametry techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany / opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2020), nie powystawowe, nie rekondycjonowane, oferowane produkty nie są prototypami | TAK |  |
| Sterylizator parowy z wytwornicą pary |
| 4. | Przelotowy, dwudrzwiowy, przestrzeń serwisowa dostępna od strony załadowczej, lub wyładowczej, nie wymaga dostępu z prawej, lub z lewej strony możliwość ustawienie sterylizatorów obok siebie. | TAK |  |
| 5. | Komora sterylizacyjna pozioma, prostopadłościenna z żebrowanym płaszczem grzejnym zapewniającym równomierne podgrzewanie całej powierzchni, wykonana ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI ,izolowana termicznie. | TAK |  |
| 6. | Pojemność komory : 6 jednostek wsadu(JW) zgodnych z normą PN-EN 285/EN 285 tj.1JW=600x300x300mm(dxsxw). |  |  |
| 7. | Minimum 1 wspólny zawór bezpieczeństwa na komorze, płaszczu grzejnym i wytwornicy pary sterylizatora. | TAK 2 lub 3 zawory bezpieczeństwa – 0 pkt 1 zawór bezpieczeństwa – 20 pkt |  |
| 8. | Drzwi komory sterylizatora wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, izolowane termicznie. | TAK |  |
| 9. | Automatyczne zatrzymanie ruchu drzwi w przypadku napotkania oporu lub przeszkody (opisać zastosowane zabezpieczenie) | TAK |  |
| 10. | Drzwi komory uszczelniane za pomocą uszczelki dociskanej nasyconą parą wodną pod ciśnieniem. | TAK |  |
| 11. | Drzwi przesuwne w pionie, otwierane i zamykane automatycznie, blokowane w czasie trwania cyklu sterylizacji, z napędem pneumatycznym, lub elektrycznym, przy otwartych drzwiach sterylizatora brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. łańcuchów, linek, itp, których złożony kształt utrudnia utrzymanie w czystości. | TAK Napęd drzwi pneumatyczny – 0 pkt Napęd drzwi elektryczny – 20 pkt |  |
| 12. | Zabezpieczenie drzwi przed jednoczesnym ich otwarciem po obu stronach sterylizatora. | TAK |  |
| 13. | Wewnętrzna instalacja pary wodnej wykonana ze stali kwasoodpornej, zawory z napędem pneumatycznym. | TAK |  |
| 14. | Główne panele czołowe i rama wykonana ze stali kwasoodpornej. | TAK |  |
| 15. | Wykonanie komory sterylizatora i wytwornicy pary zgodne z dyrektywą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EEC (załączyć deklarację producenta) | TAK |  |
| 16. | Budowa i działanie sterylizatora zgodne z wymaganiami normy PN-EN 285/EN 285, umożliwiające przeprowadzenie walidacji cyklu sterylizacji zgodnie z normą PN-EN-ISO 17665/EN ISO 17665 (port walidacyjny w komorze), oznakowany znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (załączyć deklaracje producenta na zgodność z normami i dyrektywą o wyrobach medycznych). | TAK |  |
| 17. | Na wyposażeniu automatyczny elektroniczny system testu Bowie-Dick z archiwizacją raportu testu w dostarczanym wraz z urządzeniem jednolitym oprogramowaniem archiwizacyjnym na minimum 1500 cykli testowych (dla każdego sterylizatora). | TAK Wbudowany elektroniczny system testu – 20 pkt Zewnętrzny elektroniczny system testu – 0 pkt |  |
| 18. | System oszczędzania wody chłodzącej (opisać zastosowany system). | TAK |  |
| 19. | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym, układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody. | TAK |  |
| 20. | Wbudowana własna elektryczna wytwornica pary, zasilana wodą demineralizowaną z wbudowanym systemem jej odgazowywania w zbiorniku zasilającym wytwornicę pary, wykonanie zbiornika, armatury i grzałek ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, automatyczny system spustu wody z wytwornicy (odsalanie), izolowana termicznie. | TAK |  |
| 21. | System automatycznego dozowania wody demineralizowanej do wytwornicy pary. | TAK |  |
| 22. | Sterylizator nie wymagający stosowania specjalnych elementów montażowych, lub konstrukcyjnych np. podmurówka, cokół. | TAK |  |
| 23. | Mikroprocesorowe sterowanie i ciągła kontrola przebiegu cyklu sterylizacji, zakończenie cyklu sygnalizowane wizualnie. | TAK |  |
| 24. | Niezależne systemy sterowania i monitorowania przebiegu cyklu sterylizacji, wyposażone w osobne czujniki temperatury i ciśnienia z pomiarem niezależnym od ciśnienia atmosferycznego. | TAK |  |
| 25. | Po stronie załadowczej dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu aktywnego min. 10 cali, z przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym, wyświetlaniem informacji o błędach, etapie cyklu i czasu pozostałego do zakończenia cyklu, wszystkie komunikaty w języku polskim. | TAK |  |
| 26. | Wbudowana drukarka panelowa do wydruku raportów przebiegu parametrów cyklu po stronie załadowczej. | TAK Szerokość papieru do wydruku parametrów cyklu po stronie załadowczej: ˂10cm – 0 pkt ˃10cm – 20 pkt |  |
| 27. | Wbudowany układ zabezpieczający zaprogramowane i zapisane dane przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. | TAK |  |
| 28. | Wyłączniki bezpieczeństwa z sygnalizacją ich użycia na panelach czołowych po stronie załadowczej i wyładowczej. | TAK |  |
| 29. | Programy z frakcjonowaną próżnią wstępną | TAK |  |
| 30. | Program rozgrzewający i testu szczelności | TAK |  |
| 32. | Program testowy Bowie-Dick 134°C 3,5 min | TAK |  |
| 33. | Minimum 1 program sterylizacyjny 121°C (wymienić i opisać) | TAK |  |
| 34. | Minimum 4 programy sterylizacyjne 134°C (w tym programy do wyrobów sterylizowanych w pojemnikach sterylizacyjnych i program na priony. | TAK |  |
| 35. | Możliwość zainstalowania dodatkowych programów sterylizacyjnych wg. wymagań użytkownika, min 15 programów | TAK |  |
| 36. | Wbudowany program diagnostyczny i serwisowy, diagnostyka on-line przez złącze sieciowe. | TAK |  |
| 37. | Program diagnostyczny zawierający interaktywny schemat instalacji wewnętrznej sterylizatora podglądem pracy podzespołów na tym schemacie. | TAK |  |
| 38. | Możliwość modyfikacji programów przez użytkownika. | TAK |  |
| 39. | Możliwość podłączenia sterownika sterylizatora do komputera zewnętrznego klasy PC ze specjalistycznym oprogramowaniem do archiwizacji cyklów sterylizacji i jednolitego informatycznego systemu do zarządzania obiegiem wyrobów sterylnych wraz z rejestracją pracy innych urządzeń Centralnej Sterylizatorni. Automatyczna transmisja danych parametrów procesu, wykresu i danych dotyczących załadunku ze sterownika sterylizatora do systemu komputerowego, oprogramowanie archiwizacyjne do zainstalowania na wskazanym komputerze dostarczane bezpłatnie wraz z urządzeniem. | TAK |  |
| 40. | Bezprzewodowy skaner kodów kreskowych do sczytywania do sterownika kodów załadunku. | TAK |  |
| 41. | Automatyczna archiwizacja wszystkich raportów i wykresów procesu w sterowniku sterylizatora przez minimum 5 lat, oraz automatyczna transmisja raportów procesu do komputera zewnętrznego klasy PC, jednolite oprogramowanie archiwizacyjne w języku polskim dla oferowanych sterylizatorów i dostarczane wraz z urządzeniem. | TAK |  |
| 42. | Możliwość programowania automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania testu szczelności i programu testowego Bowie-Dick. | TAK |  |
| 43. | Energia elektryczna: 400 V, 50Hz, moc nie większa niż 40 kW | TAK |  |
| 44. | Wymiary zewnętrzne sterylizatora łącznie z wbudowaną wytwornicą pary: max.1000 x 1300 x 250 mm (sxgxw) | TAK |  |
| 45. | Listwy maskujące boczne i górne do estetycznej zabudowy dwóch sterylizatorów, ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9 (304 wg AISI) | TAK |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie do 2 sztuk sterylizatorów |  |  |
| 46. | Wózek załadowczy sterylizatora parowego na 6 JW : - 2 szt | TAK |  |
| 47. | - konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 48. | -4 kółka jezdne z obrotnicami, w tym min. 2 z hamulcem | TAK |  |
| 49. | -bieżnie kółek z nie brudzącej gumy | TAK |  |
| 50. | -mechanizm sprzęgający ze sterylizatorem i blokadą wózka wsadowego | TAK |  |
| 51. | Wózek wsadowy sterylizatora parowego na 6 JW : - 2 szt. | TAK |  |
| 52. | - konstrukcja nośna wózka i półek ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 53. | -dwie półki wózka, dolna stała, górna o regulowanej wysokości w min. 3 położeniach | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji |  |  |
| 54. | Okres gwarancji min. 36 miesięcy. | TAK/podać |  |
| 55. | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 56. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta na terenie kraju (podać adres) | TAK/podać |  |
| 57. | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę. | TAK |  |
| 58. | Czas przystąpienia do naprawy max. 24 godziny od zgłoszenia. | TAK |  |
| 59. | Maxymalny czas naprawy – 3 dni. Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 3 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | TAK |  |
| 60. | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania | TAK |  |
| 61. | Pokrycie, w okresie gwarancyjnym, kosztów robocizny i elementów zamiennych oraz eksploatacyjnych przez Wykonawcę | TAK |  |
| 62. | Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego. | TAK |  |
| 63. | Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny | TAK |  |
| 64. | Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu technologicznego przyłącza sterylizatorów do mediów, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie sprzętu. | TAK |  |
| 65. | Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego oraz technicznego | TAK |  |
| 66. | Przekazanie sprzętu protokołem zgodnie z zawartą umową | TAK |  |
| 67. | Instrukcje w języku polskim | TAK |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.