## OPZ Pakiety WZÓR
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ............................
Uwaga: WYPEŁNIJ BIAŁE POLA
Sprzę jednorazowy do wykonywania zabiegów trombektomii mechanicznej
PAKIET 7 Trombektomia Mechaniczna
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy | Jednostka | VAT | Rodzaj umowy
1 | Zestaw Udowy: koszulka wykonana z ETFE średnice 4 – 9 Fr, długość 10 cm miniprowadnik o średnicy: 0,035”, 0,038” o długości 45 cm z końcówką prostą oraz J i stalową igłą w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji -wyczuwalny, charakterystyczny klik silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) ucho do szwu chirurgicznego | średnice 4 – 9 Fr, długość 10 cm; miniprowadnik o średnicy: 0,035”, 0,038” o długości 45 cm z końcówką prostą oraz J i stalową igłą. | 1 sztuka | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0% | Komis
2 | Zestaw transradialny RTR krótka koszulka wykonana z ETFE średnice 4 – 6 Fr, długość 7 cm lub 10 cm w zestawie miniprowadnik 0,025”, 0,021” lub 0,018” o długości 45 cm z prostą końcówką w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny,charakterystyczny klik silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) ucho do szwu chirurgicznego Igła 22 G x 38 mm, 21G x 38 mm lub 20G x 38 mm | średnica 4 – 6 Fr, długość 7 cm lub 10 cm; miniprowadnik 0,025”, 0,021” lub 0,018” o długości 45 cm z prostą końcówką | 1 sztuka | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 sztuka | 5% | Zakupowa
3 | ZESTAW DO NAKŁUCIA TĘTNICY PROMIENIOWEJ hydrofilny do zabiegów ad hoc PCI Koszulki hydrofilne , cienkościenne, przeznaczone do zabiegów typu ad hoc PCI , drobnych, obkurczających się naczyń promieniowych , zabiegów rotablacji itp Dostępne średnice wewnętrzne 5 , 6 , 7F; średnica zewnętrzna o 1F mniejsza od średnicy wewnętrznej Grubość ściany koszulki 0,12mm, średnica zewnętrzna 2,46mm dla rozmiaru 6F Dostępne długości 10 i 16 cm W zestawie prosty prowadnik stalowy mini spring lub prowadnik polimerowy (Niti) - średnice 0,025”; 0,021”; 0,018” Długość prowadnika 45cm Odpowiednia igła metalowa lub kaniula plastikowa w zestawie Koszulka wykonana z ETFE odporna na załamania, pokryta śliską powłoką hydrofilna, szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, rozszerzacz łączący zatrzaskowo, łatwo odłamywalny jedną ręką, boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie. Atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczem. Rozmiary kodowane kolorami i liczbowo Pakowane na tacy | średnice wewnętrzne 5 , 6 , 7F; średnica zewnętrzna o 1F mniejsza od średnicy wewnętrznej; długość prowadnika 45cm | 1 sztuka | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 opakowanie | 8%
4 | Koszulka zbrojona, hydrofilna z markerem 45cm koszulka o średnicy 5 - 8 Fr kompatybilna z prowadnikiem 0,038” duża średnica wewnętrzna: - 0,076” (1,93 mm) dla 5 Fr - 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr - 0,100” (2,54 mm) dla 7 Fr - 0,114” (2,90 mm) dla 8 Fr pokrycie hydrofilne na 5, 15 lub 35 dystalnych cm zbrojona oplotem stalowym – duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej, brak owalizacji światła na zgięciu cała koszulka dobrze widoczna pod skopią złoty marker 5 mm od końca dystalnego atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie koszulki lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny,charakterystyczny klik silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) | koszulka o średnicy 5 - 8 Fr ; kompatybilna z prowadnikiem 0,038” duża średnica wewnętrzna: - 0,076” (1,93 mm) dla 5 Fr - 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr - 0,100” (2,54 mm) dla 7 Fr - 0,114” (2,90 mm) dla 8 Fr ; pokrycie hydrofilne na 5, 15 lub 35 dystalnych cm | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 metr | 23%
5 | Koszulka zbrojona hydrofilna z markerem 65cm koszulka o średnicy 5 - 8 Fr kompatybilna z prowadnikiem 0,038” duża średnica wewnętrzna:- 0,076” (1,93 mm) dla 5 Fr- 0,087” (2,20 mm) dla 6Fr- 0,100” (2,54 mm) dla 7 Fr- 0,114” (2,90 mm) dla 8 Fr pokrycie hydrofilne na 5, 15 lub 35 dystalnych cm zbrojona oplotem stalowym –duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej, brak owalizacji światła na zgięciu cała koszulka dobrze widoczna pod skopią złoty marker 5 mm od końca dystalnego atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie koszulki lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny,charakterystyczny klik silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) | koszulka o średnicy 5 - 8 Fr; kompatybilna z prowadnikiem 0,038” duża średnica wewnętrzna:- 0,076” (1,93 mm) dla 5 Fr- 0,087” (2,20 mm) dla 6Fr- 0,100” (2,54 mm) dla 7 Fr- 0,114” (2,90 mm) dla 8 Fr ; pokrycie hydrofilne na 5, 15 lub 35 dystalnych cm | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 kilogram
6 | Koszulka zbrojona hydrofilna z markerem 90 cm koszulka o średnicy 5 - 8 Fr kompatybilna z prowadnikiem 0,038” • dużaśrednica wewnętrzna: - 0,076” (1,93 mm) dla 5 Fr - 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr - 0,100” (2,54 mm) dla 7 Fr - 0,114” (2,90 mm) dla 8 Fr pokryciehydrofilne na 5, 15 lub 35 dystalnych cm zbrojona oplotem stalowym –duża odporność na zgięcia i załamania struktury podłużnej, brak owalizacji światła na zgięciu cała koszulka dobrze widoczna pod skopią złotymarker 5 mm od końca dystalnego atraumatyczne, gładkie przejściemiędzy koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówkarozszerzacza boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramieniajednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie koszulki lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa nakońcu proksymalnym lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) | koszulka o średnicy 5 - 8 Fr; kompatybilna z prowadnikiem 0,038” duża średnica wewnętrzna:- 0,076” (1,93 mm) dla 5 Fr- 0,087” (2,20 mm) dla 6Fr- 0,100” (2,54 mm) dla 7 Fr- 0,114” (2,90 mm) dla 8 Fr ; pokrycie hydrofilne na 5, 15 lub 35 dystalnych cm | 1 sztuka | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 rolka
7 | Prowadnik hydrofilny 50, 80, 120, 150, 180 cm średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038” dostępne różnedługości ściętej końcówki rdzenia (taper) short=1 cm, regular=3 cm oraz long=5 cm końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowetrwała powłoka hydrofilna na całej długości atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu dostępne w wersji o standardowejsztywności, półsztywnej i sztywnej dostępne w opcji z kształtowalnąkońcówką kompatybilne ze każdym standardowym cewnikiem diagnostycznym i prowadzącym długości 50, 80, 120 ,150, 180 cm | Średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038”; różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short=1 cm, regular=3 cm oraz long=5 cm• końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia | 1 sztuka | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Prowadnik hydrofilny 220, 260, 300 cm średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”,0,032” 0,035”, 0.038 dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia(taper) short=1 cm, regular=3 cm oraz long=5 cm końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrola trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłużnej w poliuretanie dodatkowo zatopione nitki wolframowe trwała powłoka hydrofilna na całej długości atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej dostępne w opcji z kształtowalną końcówką kompatybilne ze każdym standardowym cewnikiem diagnostycznym i prowadzącym długości 220cm, 260cm, 300cm | Średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038” różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short=1 cm, regular=3 cm oraz long=5 cm• końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia | 1 sztuka | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Prowadnik Hybrydowy 0,014” 0,018” 0,035” 180 cm, 260 cm, 300 cm prowadnik o budowie hybrydowej w proksymalnej części pokrytej PTFE oraz dystalnej pokrytej powłoką hydrofilną długość powłoki hydrofilnej w części dystalnej 25 cm proksymalna część prowadnika extra sztywna dystalna końcówka prowadnika zagięta lub prosta dla średnicy 0,035” dostępne średnice 0,035”, 0,014”, 0,018” wymagane długości: 180, 260, oraz 300 cm dla średnicy 0,014” i 0,018” | Prowadnik Hybrydowy 0,014” 0,018” 0,035” 180 cm, 260 cm, 300 cm ; długość powłoki hydrofilnej w części dystalnej 25 cm; dystalna końcówka prowadnika zagięta lub prosta dla średnicy 0,035”; średnice 0,035”, 0,014”, 0,018”; długości: 180, 260, oraz 300 cm dla średnicy 0,014” i 0,018” | 1 sztuka | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Cewnik diagnostyczny -krzywizny mózgowe, trzewne cewnik diagnostyczny selektywny / flush o średnicach 4, 5 Fr długości 65, 80, 90, 100 lub 110 cm dwuwarstwowa cienka ściana poliuretanowa z PTFE z wewnętrzną warstwą utwardzoną nylonem zbrojony podwójnym oplotem stalowym, kontrola trakcji 1:1, wysoka odporność na załamanie struktury podłużnej miękka końcówka, atraumatyczna dla ściany naczynia (dystalne 2 cm bez zbrojenia) duże światło przy małej średnicy zewnętrznej: - dla 4 Fr = 0,041”/ 1.03 mm - dla 5 Fr = 0,047” / 1.20 mm dobry przepływ kontrastu do 22 ml/sek , odporność na wysokie ciśnienia podania kontrastu do 1000 psi z otworami bocznymi lub bez duży wybór krzywizn trzewnych oraz mózgowych | średnicach 4, 5 Fr; długości 65, 80, 90, 100 lub 110 cm | 1 sztuka | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Cewnik hydrofilny -różne krzywizny średnice 4 Fr, 5 Fr obie kompatybilne z prowadnikiem 0,038” długości 40, 65, 80, 100, 110, 120 cm kompatybilny z prowadnikiem 0,038” duża średnica wewnętrzna: 1,03 mm dla 4 Fr i 1,10 mm dla 5 Fr atraumatyczna, miękka końcówka (koniec dystalny bez zbrojenia) dystalna część pokryta warstwą hydrofilną na długości 15, 25, lub 40 cm, bardzo dobre przechodzenie przez okluzje i stenozy obwodowe kontrola trakcji 1:1 duży wybór krzywizn, w tym krzywizny z otworami bocznymi dwuwarstwowa ściana zbudowana z PTFE (poliuretanu): warstwa zewnętrzna bardziej miękka, warstwa wewnętrzna z PTFE wzbogaconego nylonem – sztywniejsza i twardsza 4 Fr zbrojony podwójnym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 15 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=750 psi) 5 Fr zbrojony pojedynczymoplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 10 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=1000 psi) | średnice 4 Fr, 5 Fr kompatybilne z prowadnikiem 0,038”; długości 40, 65, 80, 100, 110, 120 cm kompatybilny z prowadnikiem 0,038”; duża średnica wewnętrzna: 1,03 mm dla 4 Fr i 1,10 mm dla 5 Fr | 1 sztuka | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Bioabsorbowalne zamykacze Zestaw do zamykania tętnic po wkłuciach.Urządzenie umożliwia zamykanie tętnic po wkłuciach 5-8F, działające na bazie 3 rozpuszczalnych komponentów biozgodnych. Średnica urządzenia 6F i 8F. Wprowadzenia po prowadniku 0,035 dla 6F i 0,038” dla 8F. Zestawobejmuje urządzenie do zamykania miejsca po nakłuciu tętnicy udowej na bazie kolagenu i polimeru, koszulkę naczyniową, lokalizator tętnicy,prowadnik typu J, 0,035 o dł. 70 cm dla zestawu 6F lub 0,038 dla zestawu 8F dla zestawu 6F lub 0,038 dla zestawu 8F | 6F i 8 F | 1 sztuka | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
Sprzęt do zabiegów endowaskularnych na naczyniach obwodowych i tętnicach szyjnych
PAKIET 8
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | Prowadnik zabiegowy sterowalny o średnicy 0,035 z taperowaną końcówką 0,025 o długości 17 cm dostępne również prowadniki zabiegowe o średnicy 0,018 i 0,014 w tym prowadniki o budowie hybrydowej | średnicy 0,035 z taperowaną końcówką 0,025 o długości 17 cm dostępne również prowadniki zabiegowe o średnicy 0,018 i 0,014 w tym prowadniki o budowie hybrydowej | 1 sztuka | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | System zamykające do naczyń system szewny |  | 1 sztuka | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
Igły angiograficzne do zabiegów
PAKIET 9 Igły angiograficzne do zabiegów
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | Igła angiograficzna 18 G 1,3x 70 mm techniką Seldingera, cienkoscienna wykonana ze stali nierdzewnej z ostrym szlifem | 18 G 1,3 x 70 mm | 1 sztuka | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PAKIET 10 Trombektomia Mechaniczna 2
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | Zestaw do arteriografii mózgowej zabiegowy • 1 x przeœcieradło pod pacjenta 152x 190 cm • 1 x Serweta angiograficzna w rozmiarze 240x370 cm wykonana z włókniny typu sms/smp z przezroczystymi foliowymi wstawkami z obu stron w rozmiarze 70/75x 220/230 cm umożliwiające jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. 4 otwory stanowiące dojście do pachwin i tętnic promieniowych otoczone polem przylepnym: 2 otwory na tt. udowe otoczone folią chirurgiczną w œwietle otworu o œrednicy samego otworu 7,5 cm oraz 2 otwory na tt. promieniową w kształcie elipsy w rozmiarze 6 x 8 cm. Dookoła otworów warstwa wysokochłonna w kształcie litery T w rozmiarze 240x90/100x150 cm • 1 x serweta na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu 150/155 x 190/195 cm • 1x osłona przezroczysta typu torba z gumką 85x85cm • 3 x osłona przezroczysta typu czapeczka 120x120cm • 1 x osłona przezroczysta na uchwyt monitora z gumką 160x30 cm z taśmą klejącą 6x10 cm na obu końcach • 1 x dren wysokociśnieniowy, zbrojony, wykonany z PUR, testowany do 84 BAR dł. 200 cm • 1 x miseczka okrągła 250 ml przezroczysta na kontrast z podziałką • 1 x miseczka okrągła 500 ml przezroczysta na sol fizjologiczna z podziałką • 1 x miseczka okrągła 500 ml niebieska z podziałką • 1 x miska okrągła 2500 ml niebieska z uchwytami na mikrocewniki i prowadniki • 1 x miseczka okrągła 120 ml przezroczysta z podziałką • 2 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMS, rozm. “L” • 30 x gaziki 10x10cm, 12-warstwowe • 2 x strzykawka 3- czêœciowa 10 ml Luer Lock z gumowym tłokiem • 4 x strzykawka 3-częściowa 3 ml Luer Lock z gumowym tłokiem • 1 x strzykawka 3-częściowa 5 ml Luer Lock z gumowym tłokiem • 1 x strzykawka 3-częściowa 20 ml Luer Lock z gumowym tłokiem • 1 x zawór odcinający przepływ Flow Switch • 3 x kranik trójdrożny zintegrowany z 10 cm drenem • 1 x serweta absorbujaca 40 x60 cm z nieprzemakalną częścią spodnią • 1 x serweta absorbująca 50x50 z nitką RTG • 1 x serweta absorbująca 48x40 z paskiem klejącym na dłuższym boku • 1 x serweta absorbujaca 90 x 90 cm z paskiem klejącym • 1 x skalpel z rączką rozm. 11 • 4 x Y-connector z zastawką (zapakowany oddzielnie w sterylne opakowanie) • 1 x kolec przelewowy do transferu płynów i leków z opakowań o dużych pojemnściach posiadający kanał powietrzny i płynowy • 1 x dren wykonany z PVC średnica: 3,0 x 4,1mm długość140 cm • 2 x zacisk do chusty (zapakowane oddzielnie w sterylne opakowanie) • 1 x kleszcze naczyniowe z tworzywa sztucznego 145 mm (zapakowane oddzielnie w sterylne opakowanie) |  | 1 sztuka | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zestaw do arteriografii mózgowej – diagnostyczny • 1 x prześcieradło pod pacjenta 152x190 cm • 1 x Serweta angiograficzna w rozmiarze 240x370cm wykonana z włókniny typu sms/smp z przezroczystymi foliowymi wstawkami z obu stron w rozmiarze 70/75x 220/230 cm umożliwiające jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego. 4 otwory stanowiące dojście do pachwin i tętnic promieniowych otoczone polem przylepnym: 2 otwory na tt. udowe otoczone folią chirurgiczną w świetle otworu o średnicy samego otworu 7,5 cm oraz 2 otwory na tt. promieniową w kształcie elipsy w rozmiarze 6 x 8 cm. Dookoła otworów warstwa wysokochłonna w kształcie litery T w rozmiarze 240x90/100x150cm • 1 x serweta na stolik zabiegowy i do zawinięcia zestawu 152x152cm • 1 x osłona przezroczysta typu torba z gumką 85x85cm • 3 x osłona przezroczysta typu czapka120x120cm • 1 x dren wysokociśnieniowy, zbrojony, wykonany z PUR testowany do 84 BAR dł. 200 cm • 1 x miseczka okrągła 250 ml przezroczysta na kontrast z podziałką • 1 x miseczka okrągła 500 ml przezroczysta na sól fizjologiczna z podziałką • 1 x miseczka okrągła 500 ml niebieska z podziałką • 1 x miska okrągła 2500 ml niebieska z uchwytami na mikrocewniki i prowadniki • 1 x miseczka okrągła 120 ml przezroczysta z podziałką • 2 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMS, rozm.“L” • 20 x gaziki 10x10cm, 12 warstwowe • 3 x strzykawka 10 ml Luer Lock z gumowym tłokiem • 1 x zawór odcinający przepływ Flow Switch • 1 x serweta absorbujaca 40 x 60 cm z nieprzemakalną warstwą spodnią • 1 x skalpel z rączką rozm. 11 • 1 x kolec przelewowy do transferu płynów i leków z opakowań o dużych pojemnościach posiadający kanał powietrzny i płynowy. |  | 1 sztuka | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Opatrunek Quik Clot. Opatrunek hemostatyczny. Gaza impregnowana – mineralnym środkiem aktywnym hemostatycznie oddziałującym na procesy wewnętrznej ścieżki kaskady krzepnięcia. Nie zawierający innych aktywatorów krzepnięcia. W komplecie z elastycznym opatrunkiem sterylnym z możliwością kontroli siły ucisku. Z wykorzystaniem koszulek do 12 F. Do tamowania krwawienia z miejsca wkłucia w tętnicę promieniową. |  | 1 sztuka | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Strzykawka z manometrem, pojemność 100ml, zakres ciśnień 0-30 atmosfer, z podwójnym systemem mierzenia ciśnienia w atm i psi, ergonomiczny kształt urządzenia ułatwiającego obsługę, mechanizm blokujący w formie przycisku, możliwość obrotu manometru o 90 stopni, w komplecie z drenem wysokociśnieniowym z trójdrożnym kranikiem odcinającym i adapterem rotacyjnym, w komplecie z serwetą absorbującą z nieprzemakalną częścią spodnią w rozmiarze 40x60 do zabiegów trombektomii mechanicznej | pojemność 100ml, zakres ciśnień 0-30 atmosfer, | szt | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
PAKIET 11 Zestaw do rekonstrukcji naczyń szyjnych i mózgowych oraz embolizacji i leczenia udarów niedokrwiennych
L.p. | Opis | Rozmiar | Jednostka zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa jaka będzie na fakturze | Nr katalogowy | Rodzaj umowy
1 | Zestaw zawierający: introduktor, dylator, prowadnik 0,018″, igła 21 G × 4 lub 7 cm Długość: 23 cm Średnice: 4–7 F Długości prowadnika: 40 i 80 cm Prowadnik nitinolowo-platynowy Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem Posiada długotrwale szczelną zastawkę hemostatyczną Ramię boczne zakończone kranikiem Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego Dylator z zatrzaskiem Rozmiary kodowane kolorami: 4 F – czerwony, 5 F – szary, 6 F – zielony, 7 F – pomarańczowy Duże światło wewnętrzne | Prowadnik 0,018, igła 21 G, długość: 23 cm , Średnica 4-7 F | 1 sztuka | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Mikroprowadnik do złożonych zabiegów i krętych naczyń Wykonany ze stali z oplotem zew platynowym lub stalowo- platynowym Technologia splecionych 8 drutów, jeden rdzeń Długość użytkowa 200cm, 300cm. Średnica zewnętrzna 0,008”; 0,010"; 0,014"; 0,018". Kształt końcówki - prosty, zakrzywiony | Długość 200cm,300cm, średnica zewnętrzna 0,008",0,010",0,014",0,018" | 1 sztuka | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0