Załącznik nr 1 do Formularza cenowego – część 1

Wymagana specyfikacja techniczna maszyny do badań wytrzymałościowych 10 kN 
z wyposażeniem

- Rama obciążeniowa z cyfrową elektroniką sterująco-pomiarową:

  - zakres obciążeń na rozciąganie i ściskanie min. 10 kN

  - konstrukcja stołowa obejmująca 2 kolumny prowadzące belkę oraz 2 śruby napędowe z wstępnym obciążeniem;

  - wymiary przestrzeni roboczej bez oprzyrządowania: wys. x szer.: 1000 x 430 mm

  - zakres bezstopniowej regulacji prędkości badawczych w pełnym zakresie obciążenia do 11 kN przynajmniej od 0,0005 do 1000 mm/min

  - prędkość powrotu co najmniej 1500 mm/min

  - dokładność ustawiania prędkości co najmniej 0,1 % wartości ustawionej

  - powtarzalność pozycjonowania belki pomiarowej co najmniej: 0,004 mm

  - rozdzielczość drogi belki pomiarowej co najmniej 0,025 µm

  - częstotliwość pętli sterowania napędu co najmniej 1000 Hz

  - bezszczotkowy silnik prądu zmiennego z hamulcem

  - częstotliwość synchronicznego próbkowania wszystkich kanałów pomiarowych min. 400 kHz

  - kanał siły wyskalowany do przynajmniej 160% nominału podłączonej głowicy celem rejestracji przeciążeń oraz tarowania wagi oprzyrządowania

- regulacja siły podczas zamykania uchwytów: zabezpieczenie próbki przed nadmiernym obciążeniem próbki powstającym podczas zamykania uchwytów; możliwość wyboru sposobu aktywowania w sposób ręczny oraz automatycznie przez oprogramowanie badawcze

- główny panel sterowania do ręcznej obsługi maszyny umożliwiający wystartowanie i zatrzymanie badania, powrót po pozycji startowej, przesuw belki pomiarowej, załączenie i wyłączenie napędu maszyny, wyłącznik awaryjny oraz posiadający 2 przyciski (góra i dół) do awaryjnego przesuwu belki

- rozdzielczość systemu 24 bit

- dwukanałowa pętla bezpieczeństwa systemu

- zasilanie 230V, maksymalny pobór mocy 0,8 kVA; automatyczne wyłączanie napędu po regulowanym czasie nieużywania maszyny

- waga bez akcesoriów nie większa niż 150 kg

- Głowica pomiarowa siły FN = 10 kN odporna na przeciążenia:

- w połączeniu z elektroniką kontrolno-pomiarową spełniająca wymogi EN ISO 7500-1 (dokładność, błąd rozrzutu, błąd histerezy, błąd wskazania zera, rozdzielczość) w zakresie od co najmniej 20 N w klasie dokładności 1

- możliwość tarowania do minimum 50% FN przy zachowaniu nominalnego obciążenia

- granica przeciążenia osiowego nie mniejsza niż 150% FN

- granica przeciążenia bocznego nie mniejsza niż 100% FN

- granica zniszczenia nie mniejsza niż 300% FN

- samoidentyfikująca się wtyczka z układem elektronicznym zapewniającym automatyczne wczytanie danych kalibracyjnych wraz z odpowiadającymi limitami obciążeń oraz rejestrację przeciążeń (co najmniej 10 ostatnich z podaną wartością i datą) z możliwością ich podglądu w oprogramowaniu badawczym)

- Para uchwytów mechanicznych śrubowych:

- maksymalne obciążenie co najmniej 10 kN

- możliwość mocowania próbek o grubości do co najmniej 32 mm

- zestaw wkładek stalowych radełkowanych płaskich o powierzchni chwytowej co najmniej 40 x 60 mm (wys. x szer.)

- Oprogramowanie do testów wytrzymałościowych w języku polskim – pakiet metod testowych włącznie z testami rozciągania, ściskania, zginania 2, 3 i 4 pkt., oddzierania, delaminacji, tarcia, cyklicznymi, pełzania, relaksacji oraz dowolnymi przebiegami blokowymi bez konieczności zakupu i rozbudowy systemu o dodatkowe moduły oprogramowania. Cechy szczególne:

- pakiet gotowych procedur do wykonywania badań zgodnie z ISO 527-1/4/5, ISO 178, ISO 604, ASTM D638, ASTM D882, ASTM D790, ISO 37, ISO 34-1, DIN 53504, ISO 2439, EN ISO 3386-1/2, DIN 53579, ASTM D 3574, ASTM D5379, EN ISO 1798, EN ISO 14125, EN ISO 14126, EN ISO 14129, EN ISO 14130, EN 2243-1, EN 2561, EN 2563, EN 2597, EN 2746, EN 2747, EN 2850, DIN 65148, ISO 15024, EN ISO 6892-1, ASTM E8, DIN 50106, EN ISO 7438, EN 310, ISO 844, EN 826, EN 196-1, EN 13412, EN 12390-3, EN 1015-12, EN 14651,

- graficzne tworzenie dowolnych procedur testowych poprzez zastosowanie gotowych bloków funkcyjnych odpowiedzialnych ze sterowanie maszyną, obsługę czujników (np. ekstensometry) oraz zewnętrznych urządzeń (np. komora temperaturowa) oraz ponadto spełniających funkcje logiczne (np. wykonanie bloku programowego w zależności od wartości kanału siły) i bezpieczeństwa (np. nadzorowanie dopuszczalnej górnej granicy obciążenia)

- tworzenie własnych wirtualnych kanałów przeliczeniowych umożliwiających sterowanie maszyną.

- tworzenie dowolnych wyników na podstawie zarejestrowanych danych pomiarowych, tj. wartości referencyjne, minima, maksima, wartości średnie, gradienty, piki oraz wprowadzanie wzorów i obliczeń użytkownika

- tworzenie wykresów (przedstawiających co najmniej kanały siły, drogi, czasu, pracy), histogramów (z rozkładem Gaussa, granicami sigma i wartościami średnimi dla wyników wyznaczanych podczas właściwego badania np. moduł sprężystości, siła maksymalna), tabel (zawierających wyniki, statystykę), raportów (zawierających wykresy, tabele, histogramy)

- sterowanie przebiegiem temperatury oraz rejestrację temperatury w komorze temperaturowej w trakcie badania

- bezpośrednie eksportowanie danych pomiarowych oraz wyników do plików tekstowych (ASCII), PDF, arkuszy kalkulacyjnych (np. MS Excel), edytorów tekstu (np. MS Word) oraz baz danych (np. MS Access)

- rejestrację wideo przebiegu badania zsynchronizowaną z danymi pomiarowymi

- tworzenie indywidualnych kont dla operatorów z różnymi poziomami dostępu zabezpieczanymi hasłem wraz z funkcją LDAP do wspólnego zarządzaniem z MS Windows

- optymalizację parametrów sterowania dla regulatorów siły i wydłużenia poprzez tryb oscyloskopu przedstawiającego wartość rzeczywistą, zadaną oraz docelową

- możliwość podłączenia elektronicznych przyrządów do mierzenia wymiarów próbki (np. suwmiarki) oraz ich integracja wraz z automatycznym wyznaczeniem przekroju poprzecznego

- dostępność co najmniej dwóch alternatywnych języków (angielski i niemiecki) z możliwością ich przełączania w czasie rzeczywistym, np. w celu wygenerowania raportu w języku obcym

- licencjonowanie oprogramowania na nieograniczoną liczbę stanowisk komputerowych

- dostępność modułu programowego do rejestracji krzywej korekcyjnej w celu pomiaru odkształcenia własnego maszyny wraz z możliwością odejmowania krzywej korekcyjnej w czasie rzeczywistym w trakcie przeprowadzania badania na maszynie wytrzymałościowej

- dostępność modułu symulacyjnego umożliwiającego przeprowadzenie badania i sprawdzenie poprawności ustawień procedury badawczej bez konieczności użycia maszyny i ryzyka zniszczenia akcesoriów

- dostępność modułu programowego umożliwiającego odczytanie danych zapisanych we wtyczkach zainstalowanych czujników (np. siły, drogi, wydłużenia)

- kompatybilność z systemem operacyjnym Windows 10 / 11

- Uruchomienie i szkolenie (do 7 dni kalendarzowych od dostawy):

- instalacja maszyny,

- szkolenie personelu stacjonarne– 4 osoby, 4 godziny,

- wzorcowanie kanału pomiarowego siły wg EN ISO 7500-1 w kierunku na rozciąganie i ściskanie (w całym zakresie pomiarowym począwszy od 0,2% FN) przez autoryzowany serwis producenta wraz z wystawieniem świadectwa wzorcowania akredytowanego laboratorium wzorcującego z siedzibą w Polsce

- wzorcowanie kanału pomiarowego przemieszczenia wg EN ISO 9513 w kierunku na rozciąganie i ściskanie na całej wysokości przestrzeni roboczej od 200 µm przez autoryzowany serwis producenta wraz z wystawieniem świadectwa akredytowanego laboratorium wzorcującego z siedzibą w Polsce

- wzorcowanie kanału pomiarowego prędkość belki wg ASTM E2658 dla 3 nastaw przez autoryzowany serwis producenta wraz z wystawieniem świadectwa akredytowanego laboratorium wzorcującego z siedzibą w Polsce