OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MODYFIKACJA

Zestawienie parametrów bezwzględnie wymaganych i parametrów dodatkowych dla pomp insulinowych bezdrenowych

Pakiet zamknięty nr 2:

| Parametry wymagane* |  |  | Wymagana odpowiedź Tak/ Nie | Opis parametrów oferowanych** | Zakres punktacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |
| Nazwa pompy insulinowej/model/ Producent /Urządzenie fabrycznie nowe |  |  | Tak (podać w kol. nr 3 ) |  | Bez punktacji |  |
| Rok produkcji: 2024 |  |  | TAK (podać rok produkcji w kol nr 3) |  | Bez punktacji |  |
| Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę [g] |  |  | TAK (podać w kol. 3) |  | Bez punktacji |  |
| Zatrzymanie pompy |  | Alarm informujący o zatrzymaniu pompy | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Blokada pompy lub pilota |  | Wymagana elektroniczna blokada klawiszy/ dopuszczalna na pilocie pompy | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Programowanie bolusa: | Prostego/Standard | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Przedłużonego/ Prostokątny | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Złożony/podwójny/wielofalowy | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej: | Ustawiania | Możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej, co 30 min., z automatycznym powrotem do wyjściowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Informacja o aktywnej dawce podstawowej (baza) | Dostępna z pozycji ekranu głównego lub przywołana za pomocą 1 przycisku lub na pilocie | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  | Czas | Do 24 godz. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Programowanie bazy: | Wprowadzanie przepływów godzinowych (ilość jednostek na godzinę) | Dokładność nie mniejsza niż 0,025j/h | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Minimum dwa profile bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania | TAK |  | Bez punktacji |  |
| ”Pamięć pompy” | Historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, czasowej zmiany bazy, wymiany zbiornika z insuliną, program do sczytywania danych z pompy powinien mieć jednocześnie możliwość sczytywania danych z glukometru lub wprowadzonych ręcznie, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu oraz integracji obu informacji. | Minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego poprzez czytnik Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zapewnia bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego program i urządzenia konieczne do sczytywania danych przez komputer ośrodkowi diabetologicznemu prowadzącemu terapię (linki) – wymogi dotyczące programu komputerowego w załączniku 3.2.1. | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny (funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową) |  | Z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych oraz z możliwością wyboru przez użytkownika ustawień: -gramy i/lub wymienników węglowodanowych - funkcji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika Możliwość ręcznego wprowadzania pomiaru glikemii do kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia postępowania | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Wymiana zbiornika z insuliną |  | Tak – nieograniczona ilość wypełnień w ciągu doby | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Automatyczne rozpoznawanie przez pompę ilości insuliny znajdującej się w zbiorniczku pompy |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Zestawy infuzyjne |  | Wkłucia: z tworzyw sztucznych (elastyczne). Wszystkie rodzaje wkłuć w ramach kwoty refundacyjnej. Długość kaniuli - co najmniej dwie długości | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Serwis |  | Zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobę z autoryzowaną infolinią (znającą dokładnie zasady działania pompy, wszystkie możliwe alarmy, błędy) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Strona internetowa z informacjami zawartymi w załączniku 3.2.2 | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Wymiana pompy w ciągu 24 godzin (dni robocze) | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Przesyłka pompy na koszt firmy | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Baterie-zasilanie pompy |  | Baterie: AAA lub AA lub akumulatory. W przypadku akumulatorów możliwość ich zasilania przy pomocy ładowarki podłączonej do prądu | TAK (podać w kol. 3 rodzaj baterii) |  | Bez punktacji |  |
| Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii/akumulatora większym niż 70% lub ciągłe wyświetlanie stanu baterii pompy i pilota sterującego na ekranie głównym pilota sterującego w postaci ikon pokazujących graficznie i procentowo poziom naładowania baterii wraz z alarmem sygnalizującym o zużyciu baterii/akumulatora większym niż 95% |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Dodatkowe akcesoria konieczne do korzystania z osobistej pompy insulinowej |  | Dodatkowe akcesoria do osobistej pompy insulinowej, które muszą być systematycznie wymieniane zgodnie z instrukcją obsługi, producent dostarcza bezpłatnie na okres użytkowania pompy (nie dotyczy zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę, baterii, etui do noszenia pompy insulinowej) | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Gwarancja |  | Minimum 24 miesiące od daty wydania/ uruchomienia pompy użytkownikowi. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, łączny okres gwarancji nie może być krótszy niż określony w ofercie | TAK, podać |  | 48 miesięcy 30 pkt 36 miesięcy – 47 miesięcy 10 pkt 24 miesiące – 35 miesięcy 0 pkt |  |
|  |  | Odbiór i dostarczenie przedmiotu umowy do Zamawiającego lub osoby wykonującej uprawnienia z tytułu gwarancji (użytkownik - pacjent) w wyniku wykonania obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Przekazanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego innemu użytkownikowi niż użytkownik pierwotny nie powoduje utraty gwarancji | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  |  | Wymiana urządzenia na nowe, wolne od wad nastąpi po dokonaniu dwukrotnej naprawy tego samego elementu i konieczności zaistnienia trzeciej jego naprawy Wykonawca zobowiązany jest wymienić uszkodzone urządzenie na nowe wolne od wad w terminie 24 godzin (dni robocze) od stwierdzenia trzeciej usterki | TAK |  | Bez punktacji |  |
|  |  | W okresie gwarancji konieczność wykonywania bezpłatnych przeglądów okresowych | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Menu/język |  | W pełnym zakresie w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Instrukcja obsługi pompy |  | W pełnym zakresie język polski, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Dopuszczalny zakres temperatury pracy pompy (minimalny zakres od +5 do +40 [oC]) |  |  | TAK (podać zakres w kolumnie 3) |  | Bez punktacji |  |
| Alarm dźwiękowy (tonowy) |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Alarm wibracyjny |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Możliwość wyłączenia alarmu dźwiękowego |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Możliwość anulowania podaży bolusa jednym przyciskiem |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) min 2 szt., |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min 2 szt., |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Baterie zapasowe lub dedykowane akumulatory z ładowarką (dostarczane przy dostawie) |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju lub sklepach internetowych ze sprzętem medycznym o zasięgu ogólnopolskim |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Program komputerowy zintegrowany do sczytywania pamięci pompy wg załącznika 3.2.1 |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |
| Wykonawca zapewnia instruktaż z obsługi pompy (Zamawiającego i każdego użytkownika/pacjenta). Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie pierwszego instruktażu każdego pacjenta/użytkownika pompy z 7 dniowym wyprzedzeniem. Pierwszy instruktaż związany z podłączeniem pompy pacjentowi/użytkownikowi odbywać się będzie w pomieszczeniach Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu. Kolejne instruktaże odbywać się będą w terminach ustalonych z przedstawicielem Zamawiającego z poradni podłączającej pompy i pacjentem/użytkownikiem. Wykonawca zapewnia do 7 bezpłatnych instruktaży dla każdego pacjenta/użytkownika. Wykonawca dokumentuje przeprowadzenie każdego instruktażu. O zakończeniu wymaganego instruktażu decyduje przedstawiciel Zamawiającego z poradni podłączającej pompy – podpisuje kartę instruktażu przygotowaną przez Wykonawcę zgodną z załącznikiem nr 6 do umowy. |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |

*Niespełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

**W przypadku nie uzupełnienia kolumny nr 3 (w zakresie parametrów wymaganych) oferta będzie podlegała odrzuceniu.

***W przypadku nie uzupełnienia kolumny nr 3 (w zakresie parametru ocenianego) Zamawiający w tej pozycji przyzna 0 pkt.

Załącznik 3.2.1

- Wymogi dotyczące programu komputerowego do sczytywania glukometru i pompy.

- Stosowane wartości przeliczników z ustalonymi przedziałami czasu w kalkulatorach bolusów

- Historia bolusów (dokładnie podany rodzaj bolusa, dawka, i godzina ich podania)

- Historia wymiany zbiornika z insuliną

- Wykresy dzienne, na których muszą być przedstawione:

  - stosowana w danym dniu baza podstawowa

  - czasowa zmiana bazy

  - zaznaczenie momentu zatrzymania i włączenia pompy

  - wszystkie podane bolusy z rozróżnieniem rodzaju i oznaczeniem czasu podania bolusa, w tym przedłużonego

  - wyniki glikemii przesłane ze współpracującego glukometru lub wprowadzonych ręcznie

- Historia alarmów

- Udostępnienie programu pacjentom na życzenie bezpłatnie

Załącznik 3.2.2

Wymagane informacje zawarte na stronie internetowej:

- Numer infolinii, pod którym osoby korzystające z pomp otrzymają całodobową informacje dotycząca problemów technicznych związanych z korzystaniem z pompy insulinowej

- Telefony lokalnych przedstawicieli z godzinami ich pracy

- Dane dotyczące osprzętu do pomp (rodzaje wkłuć, strzykawek, baterii i ich cen, itp.)