USG
LP	Parametry techniczne	Parametr wymagany
.	PARAMETRY OGÓLNE
	Urządzenie fabrycznie nowe , rok produkcji min.2021	Tak
	Urządzenie przenośne wyposażone w fabryczną torbę, z miejscem na głowicę, oraz urządzenie wyświetlające.	Tak
	System ultrasonograficzny w postaci głowicy współpracującej z tabletem lub telefonem typu smartphone z systemem operacyjnym Android (bez konieczności wykupywanie dodatkowych licencji)	Tak
	System wyposażony w platformę samouczka.	Tak
	Dołączony w zestawie tablet z systemem Android współpracujący z głowicą w etui wstrząsoodpornym, FULL HD, min. 10 cali.	Tak
	Głowice urządzenia odporne na upadek, wstrząsy, wibracje.	Tak
	Klasa wodoodporności głowicy: IPX7	Tak
	Głowica odporna na działanie środków do dezynfekcji na bazie alkoholu	Tak
	Ergonomiczne menu aparatu, umożliwiające pracę za pomocą jednego palca (funkcja gestów)	Tak
	Presety fabryczne aparatu w zależności od uruchomionej głowicy	Tak
	Obrazowanie Duplex	Tak
	Tryb 2D (B-mode)	Tak
	M-mode	Tak
	Tryb Doppler Kolorowy (CD)	Tak
	Tryb Dopplera Pulsacyjnego oraz Ciągłego / (w zależności od podłączonej głowicy)	Tak
	Szybkie pomiary ogólne, automatyczny obrys spektrum dopplera PW	Tak
	Pomiary specjalistyczne w zależności od wybranego presetu	Tak
	GŁOWICE
	Głowica convex z wbudowanym zestawem presetów do badania: / - Brzuch / - Nerki / - OB / - GYN / - Płuca	Tak
	Minimalny zakres częstotliwości pracy wraz z drugą harmoniczną 3-5 MHz	Tak
	Możliwość manualnego wyboru zakresu pracy częstotliwości	Tak
	Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej.	Tak
	Promień skanowania krzywizny min 59 stopni	Tak
	Głębokość obrazowania min. 37 cm	Tak
	Ilość elementów obrazujących min. 96	Tak
	Możliwość regulacji TGC w min. 8 strefach	Tak
	Możliwość umieszczenia FOCUSa w min.16 strefach	Tak
	Masa głowicy razem z kablem: do 230 g.	Tak
	DODATKOWE FUNCKJE
	Głowica wyposażona w min. 4 przyciski na głowicy. Możliwość zmiany głębokości, zamrożenia obrazu oraz klawisz programowalny.	Tak
	Archiwizacja obrazów statycznych i dynamicznych z badań w pamięci aparatu lub chmurze	Tak
	Archiwizacja raportów z badań	Tak
	Głowica zasilane z zewnętrznego źródła np. tablet, telefon komórkowy podłączane za pomocą złącza typu C.	Tak
	Obraz o min 256 stopniach szarości	Tak
	Obrazowanie harmoniczne THI	Tak
	Technika przetwarzania obrazu, eliminująca artefakty szumu plamkowego	Tak
	Możliwość eksportu danych w formacie DICOM 3.0	Tak
	WARUNKI SERWISU
	Instalacja oraz serwis urządzenia wykonana przez autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski. Załączyć stosowną autoryzację.	Tak
	Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych	Tak
	Gwarancja 24 miesięcy	Tak

Wózek anestezjologiczny JDEMZ 234 lub równoważny
(5 szufladowy) przeznaczony jako wyposażenie:
Wykonanie wózka:
Konstrukcja wózka anestezjologicznego oparta na czterech aluminiowych kolumnach. Trzy uchwyty do przetaczania wózka umieszczone na blacie głównym po bokach i z tyłu wózka. Uchwyt stanowią także zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników z blatu roboczego. Stabilna konstrukcja nadstawki wykonana ze stali pokrytej lakierem proszkowym. 10 uchylnych plastikowych pojemników w nadstawce anestezjologicznej zabezpieczonych zamkiem na kluczyk.
Specyfikacja:
-górny blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej
-płyta tylnia i boczne: wykonane z aluminium
- Fronty szuflad wykonane z lekkiego stopu aluminium lakierowanego proszkowo
-uchwyty szuflad wykonane z ABS
- Trzy szuflady wyposażone w wyciągane podziałki służące odpowiedniej segregacji leków.
-maksymalna nośność szuflady 50 kg
-całkowita ładowność wózka 200kg.
-odporność na korozję i łatwe czyszczenie
- Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady (zamek umieszczony z prawej strony wózka)
Wyposażenie
- dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku wózka,
- pojemnik na odpady
Biurko i szafa na sprzęt i dokumentacje medyczną
Wymiary ustalić na indywidulanych pomiarach – termin ustalić z Zamawiającym.