## 3.Witryna LIEBHERR - LABCOLD
Załącznik nr 1C
Pakiet 3 - Chłodziarka /witryna chlodnicza/ farmaceutyczna typu LIEBHERR wraz z systemem monitorowania temperatury i powiadamiania SMS marki EFENTO.
L.p. | Nazwa Materiału | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość całkowita brutto | Uwagi / Nazwa producenta i model proponowanego sprzętu
1 | Chłodziarka - witryna /szklane drzwi/ farmaceutyczna równoważna z np.: LIEBHERR LKUv 1613 MediLine lub LABCOLD model RLDG 0219 z monitoringiem temperatury EFENTO. - pojemność brutto: min. 152 L, /+/-10%/ - pojemność netto: min. 132 L /+/-10%/ - wymiary: zewnętrzne w mm (SxGxW): 618x601x820; /+/-1%/ - czynnik chłodniczy R 600a - oświetlenie LED - sterowanie mechaniczne, przyciski - styk bezpotencjałowy, - alarm awarii zasilania w przypadku powrotu zasilania, - sygnał ostrzegawczy optyczny i akustyczny w przypadku awarii, - dynamiczny system chłodzenia, - rozmrażanie automatyczne, - zakres temperatury +3°C do +16°C stałość i stabilność temperatury zgodna z normą EN 60068-3 - wskaźnik temperatury wewnątrz cyfrowy, - liczba półek 4 z tego 3 regulowane półki, - maksymalne obciążenie półki min. 45 kg, - szerokość użytkowa półek ok. 440/450 mm, - głębokość użytkowa półek ok. 420/430 mm, - złącze RS 485, - sposób łączenia z siecią z możliwością doposażenia, - częstotliwość/ napięcie 50 Hz / 220-240 V~ - bezprzewodowy system monitoringu temperatury EFENTO z możliwością przesyłania danych SMS i e-mail do dowolnej liczby odbiorców, generowania automatycznych raportów, powiadamiania dźwiękowe o przekroczonych temperaturach oraz sygnalizowanie braku prądu w obiekcie, - drzwi zaopatrzone w zamek na wyposażeniu, samodomykanie, kierunek otwierania drzwi prawo z możliwością zamiany, - materiał drzwi / pokrywy drzwi ze szkła izolacyjnego - uchwyt ergonomiczny drążkowy z mechaniką otwierania drzwi, - materiał pojemnika wewnętrznego, - materiał półek ruszty powlwkane tworzywem sztucznym, - materiał wnętrza tworzywo sztuczne biały - materiał obudowy stal malowana proszkowo na kolor biały, - materiał nóżek stal ocynkowana, - poziom głośności do 50 dB(A), Zastosowanie: - do przechowywania leków i preparatów do zastosowań medycznych. | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 0 | 0
Uwaga: Podano parametry witryny chłodniczej na przykładzie sprzętu marki LIEBHERR LKUv 1613 Mediline. W przypadku zaproponowania alternatywnej wskazanej witryny chłodniczej Zamawiający dokona jej oceny nawet przy niektórych niezgodnościach parametrów technicznych.