## Część 1
Tabela A – Mikroskopy
Lp	Opis parametrów użytkowo-technicznych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca) NALEŻY OPISAĆ PARAMETRY OFEROWANE
A	B	C	D
1	Mikroskop fluorescencyjny z kamerą 4K	Nie dotyczy
2	Ergonomiczny statyw z nisko położonym stolikiem na wysokości 140mm	Nie dotyczy
3	Pokrętła regulacji siły światła z przodu statywu, współosiowa dwustronna (z obu stron statywu), śruba mikro / makro do ustawiania ostrości.	Wbudowany regulator siły nacisku dla śruby makro oraz układ blokady aktualnej wysokości stolika -15 pkt
4	Schowek na kabel zasilający w tylnej części mikroskopu.	Nie dotyczy
5	Optyka w systemie korekcji do nieskończoności, długość optyczna obiektywów 45mm.	Nie dotyczy
6	Wbudowany oświetlacz ledowy	Nie dotyczy
7	Kondensor Abbego o aperturze 1,25 z wyskalowaną, regulowaną przesłoną aperturową z filtrami do ciemnego pola, kontrastu fazowego. Kondensor do pracy z obiektywami o powiększeniach 2x - 100x. Kondensor gotowy do pracy w jasnym polu i ciemnym polu w podstawowym zestawie. Filtr blokujący odbicie światła fluorescencyjnego. Blokada ustawienia przesłony aperturowej w celu zabezpieczenia przez przypadkowym przesunięciem.	Nie dotyczy
8	Uchwyt rewolwerowy dla 5 obiektywów pochylony do tyłu dający więcej miejsca dla użytkownika.	Nie dotyczy
9	Wbudowany stolik mechaniczny o trwałej powłoce, z uchwytem na dwa preparaty. Zakres przesuwu stolika 76mm x 52mm.	Nie dotyczy
10	Nasadka trinokularowa o stałym kącie nachylenia 30 stopni, z pionowym wyprowadzeniem obrazu z podziałem światła 50%/50% dla okularów/fotografii, z regulacją rozstawu okularów w zakresie 48-75 mm i wbudowanym pierścieniem korekcji dioptryjnej.	Nie dotyczy
11	Okulary szerokopolowe o powiększeniu 10x o numerze pola FN20.	Nie dotyczy
12	Obiektywy o długości optycznej 45mm:	Nie dotyczy
13	powiększenie min 10x, apertura numeryczna 0.3, odległość robocza 10mm do jasnego pola, ciemnego pola i fluorescencji	Nie dotyczy
14	powiększenie 20x, apertura numeryczna 0.5, odległość robocza 2.1mm do jasnego pola, ciemnego pola i fluorescencji	Nie dotyczy
15	powiększenie 40x, apertura numeryczna 0.75, odległość robocza 0.51mm do jasnego pola, ciemnego pola i fluorescencji	Nie dotyczy
16	powiększenie 50x (immersyjny), apertura numeryczna regulowana w zakresie 0.5- 0.9, odległość robocza 0.2mm do jasnego pola, ciemnego pola oraz fluorescencji	Nie dotyczy
17	powiększenie 100x (immersyjny), apertura numeryczna 1.3, odległości robocza 0.2mm do jasnego pola i fluorescencji	Nie dotyczy
18	Wyposażenie do fluorecencji ledowej z trzema filtrami do wzbudzenia w świetle UV, niebieskim i zielonym. Regulacja natężenia oświetlenia fluorescencyjnego w zakresie 0%-100% z dokładnością co 1%.	Nie dotyczy
19	Wyposażenie uzupełniające: kabel zasilający, pokrowiec ochronny	Nie dotyczy
20	Kolorowa kamera cyfrowa z sensorem CMOS w rozdzielczości 4K	Nie dotyczy
21	Wielkość matrycy 1 cal	Nie dotyczy
22	rozdzielczość 3840x2160	Nie dotyczy
23	Wielkość piksela 3,45 µm x 3,45µm	Nie dotyczy
24	Zakres dynamiki min 8 bit	Dynamika 10 bit i większa – 10 pkt
25	Zakres czasu ekspozycji w zakresie 27µs – 15s	większy zakres czasu ekspozycji – 10 pkt
26	Global shutter	Nie dotyczy
27	Bezpośrednie połączenie z komputerem za pomocą portu USB 3.0	Nie dotyczy
28	mocowanie na gwint typu c – adaptacja bez optyki	Nie dotyczy
29	Oprogramowanie do akwizycji i analizy obrazu	Nie dotyczy
30	Interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji	Nie dotyczy
31	Rejestracja zdjęć w różnych formatach (.jpg, .bmp., .tiff …)	Nie dotyczy
32	Wyświetlanie historii i właściwości obrazów,	Nie dotyczy
33	Dostępne narzędzia do przesuwania i zmiany powiększenia obrazu,	Nie dotyczy
34	Synchronizacja obrazów - możliwość wyświetlania wielu obrazów z jednoczesną zmianą powiększenia wszystkich obrazów,	Nie dotyczy
35	Wyświetlanie, wyodrębnianie i usuwanie poszczególnych warstw obrazu,	Nie dotyczy
36	Regulacja składowych RGB, intensywności, optymalizacji kontrastu, wykonania balansu bieli i odwrócenia kolorów obrazu	Nie dotyczy
37	Wykonywanie operacji na zdjęciach: lustrzane odbicie, obrót, zmiana wielkości, wycinanie fragmentów,	Nie dotyczy
38	Zmiana kontrastu, ostrości, rozmycia, wygładzanie i korekcja cieni,	Nie dotyczy
39	Pomiary morfometryczne: długość, pole powierzchni	Nie dotyczy
40	Łączenie kanałów fluorescencjyjnych w jeden obraz	Nie dotyczy
41	Tworzenie profili intensywności na obrazie „na żywo”,	Nie dotyczy
42	Tworzenie przycisków funkcyjnych najczęściej używanych funkcji,	Nie dotyczy
43	Funkcja „auto hide” czyli automatycznego pojawiania się lub znikania poszczególnych zakładek funkcyjnych w momencie najechania kursorem	Nie dotyczy
44	Możliwość rozbudowy oprogramowania poprzez dodawanie modułów lub podwyższenie do wyższej wersji bez konieczności zakupu programu od nowa	Nie dotyczy
45	Dedykowana stacja robocza obsługująca system 4K z monitorem o rozdzielczości 4K o przekątnej min.30 cali	większa przekątna – 10 pkt
46	Mikroskop, kamera, oprogramowanie od jednego producenta gwarantujące pełną kompatybilność i serwisowanie	Nie dotyczy
47	Mikroskop świetlny z kamerą cyfrową	Nie dotyczy
48	Ergonomiczny statyw z nisko położonym stolikiem na wysokości 140mm	Nie dotyczy
49	Pokrętła regulacji siły światła z przodu statywu, współosiowa dwustronna (z obu stron statywu), śruba mikro / makro do ustawiania ostrości.	Wbudowany regulator siły nacisku dla śruby makro oraz układ blokady aktualnej wysokości stolika -15 pkt
50	Schowek na kabel zasilający w tylnej części mikroskopu.	Nie dotyczy
51	Optyka w systemie korekcji do nieskończoności, długość optyczna obiektywów 45mm.	Nie dotyczy
52	Wbudowany oświetlacz ledowy	Nie dotyczy
53	Kondensor Abbego o aperturze 1,25 z wyskalowaną, regulowaną przesłoną aperturową z filtrami do ciemnego pola, kontrastu fazowego. Kondensor do pracy z obiektywami o powiększeniach 2x - 100x. Kondensor gotowy do pracy w jasnym polu i ciemnym polu w podstawowym zestawie. Filtr blokujący odbicie światła fluorescencyjnego. Blokada ustawienia przesłony aperturowej w celu zabezpieczenia przez przypadkowym przesunięciem.	Nie dotyczy
54	Uchwyt rewolwerowy dla 5 obiektywów pochylony do tyłu dający więcej miejsca dla użytkownika.	Nie dotyczy
55	Wbudowany stolik mechaniczny o trwałej powłoce, z uchwytem na dwa preparaty. Zakres przesuwu stolika 76mm x 52mm.	Nie dotyczy
56	Nasadka o regulowanym kącie nachylenia w zakresie 5 stopni - 35 stopni,	Nie dotyczy
57	Okulary szerokopolowe o powiększeniu 10x o numerze pola FN22.	Nie dotyczy
58	Obiektywy o długości optycznej 45mm:	Nie dotyczy
59	powiększenie 10x, apertura numeryczna 0.25, odległość robocza 10.6mm do jasnego pola, ciemnego pola	Nie dotyczy
60	powiększenie 20x, apertura numeryczna 0.4, odległość robocza 1.2mm do jasnego pola, ciemnego pola	Nie dotyczy
61	powiększenie 40x, apertura numeryczna 0.65, odległość robocza 0.6mm do jasnego pola, ciemnego pola	Nie dotyczy
62	powiększenie 50x (immersyjny), apertura numeryczna regulowana w zakresie 0.5- 0.9, odległość robocza 0.2mm do jasnego pola, ciemnego pola	Nie dotyczy
63	powiększenie 100x (immersyjny), apertura numeryczna 1.3, odległości robocza 0.2mm do jasnego pola	Nie dotyczy
64	Wyposażenie uzupełniające: kabel zasilający, pokrowiec ochronny	Nie dotyczy
65	Kamera cyfrowa z matrycą typu CMOS	Nie dotyczy
66	wielkość matrycy 1/1.8 cala	Nie dotyczy
67	rozdzielczość 3088 x 2076 pixel	Nie dotyczy
68	wielkość piksela 2,4 x 2,4µm	Nie dotyczy
69	binning 2x, 4x	Nie dotyczy
70	zakres dynamiki 8 bit	Dynamika 10 bit i większa – 10 pkt
71	zakres czasu ekspozycji minimum 13µs do 15 s	większy zakres czasu ekspozycji – 10 pkt
72	czas odświeżania 45 fps przy maksymalnej rozdzielczości, 60 fps przy rozdzielczości 1920x1080	Nie dotyczy
73	mocowanie na gwint typu c – adaptacja z soczewką 0.5x	Nie dotyczy
74	Automatyczny balans bieli	Nie dotyczy
75	połączenie z komputerem za pomocą portu USB 3.1	Nie dotyczy
76	Oprogramowanie do akwizycji i analizy obrazu	Nie dotyczy
77	Interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji	Nie dotyczy
78	Rejestracja zdjęć w różnych formatach (.jpg, .bmp., .tiff …)	Nie dotyczy
79	Wyświetlanie historii i właściwości obrazów,	Nie dotyczy
80	Dostępne narzędzia do przesuwania i zmiany powiększenia obrazu,	Nie dotyczy
81	Synchronizacja obrazów - możliwość wyświetlania wielu obrazów z jednoczesną zmianą powiększenia wszystkich obrazów	Nie dotyczy
82	Wyświetlanie, wyodrębnianie i usuwanie poszczególnych warstw obrazu	Nie dotyczy
83	Regulacja składowych RGB, intensywności, optymalizacji kontrastu, wykonania balansu bieli i odwrócenia kolorów obrazu,	Nie dotyczy
84	Wykonywanie operacji na zdjęciach: lustrzane odbicie, obrót, zmiana wielkości, wycinanie fragmentów,	Nie dotyczy
85	Zmiana kontrastu, ostrości, rozmycia, wygładzanie i korekcja cieni,	Nie dotyczy
86	Pomiary morfometryczne: długość, pole powierzchni	Nie dotyczy
87	Łączenie kanałów fluorescencjyjnych w jeden obraz	Nie dotyczy
88	Tworzenie profili intensywności na obrazie „na żywo”,	Nie dotyczy
89	Tworzenie przycisków funkcyjnych najczęściej używanych funkcji,	Nie dotyczy
90	Funkcja „auto hide” czyli automatycznego pojawiania się lub znikania poszczególnych zakładek funkcyjnych w momencie najechania kursorem	Nie dotyczy
91	Możliwość rozbudowy oprogramowania poprzez dodawanie modułów lub podwyższenie do wyższej wersji bez konieczności zakupu programu od nowa	Nie dotyczy
92	Dedykowana stacja robocza z monitorem o o przekątnej 24 cala	Nie dotyczy
93	Mikroskop, kamera, oprogramowanie od jednego producenta gwarantujące pełną kompatybilność i serwisowanie	Nie dotyczy
94	Mikroskop świetlny z kamerą cyfrową typu stand alone	Nie dotyczy
95	Ergonomiczny statyw z nisko położonym stolikiem na wysokości 140mm	Nie dotyczy
96	Pokrętła regulacji siły światła z przodu statywu, współosiowa dwustronna (z obu stron statywu), śruba mikro / makro do ustawiania ostrości.	Wbudowany regulator siły nacisku dla śruby makro oraz układ blokady aktualnej wysokości stolika -15 pkt
97	Schowek na kabel zasilający w tylnej części mikroskopu.	Nie dotyczy
98	Optyka w systemie korekcji do nieskończoności, długość optyczna obiektywów 45mm.	Nie dotyczy
99	Wbudowany oświetlacz ledowy	Nie dotyczy
100	Kondensor Abbego o aperturze 1,25 z wyskalowaną, regulowaną przesłoną aperturową z filtrami do ciemnego pola, kontrastu fazowego. Kondensor do pracy z obiektywami o powiększeniach 2x - 100x. Kondensor gotowy do pracy w jasnym polu i ciemnym polu w podstawowym zestawie. Filtr blokujący odbicie światła fluorescencyjnego. Blokada ustawienia przesłony aperturowej w celu zabezpieczenia przez przypadkowym przesunięciem.	Nie dotyczy
101	Uchwyt rewolwerowy dla 5 obiektywów pochylony do tyłu dający więcej miejsca dla użytkownika.	Nie dotyczy
102	Wbudowany stolik mechaniczny o wymiarach 211mm x 154mm o trwałej powłoce, z uchwytem na dwa preparaty. Zakres przesuwu stolika 76mm x 52mm.	Nie dotyczy
103	Nasadka trinokularowa o stałym kącie nachylenia 30 stopni, z pionowym wyprowadzeniem obrazu z podziałem światła 50%/50% dla okularów/fotografii, z regulacją rozstawu okularów w zakresie 48-75 mm i wbudowanym pierścieniem korekcji dioptryjnej.	Nie dotyczy
104	Okulary szerokopolowe o powiększeniu 10x o numerze pola FN20.	Nie dotyczy
105	Obiektywy o długości optycznej 45mm:	Nie dotyczy
106	powiększenie 10x, apertura numeryczna 0.25, odległość robocza 10.6mm do jasnego pola, ciemnego pola	Nie dotyczy
107	powiększenie 20x, apertura numeryczna 0.4, odległość robocza 1.2mm do jasnego pola, ciemnego pola	Nie dotyczy
108	powiększenie 40x, apertura numeryczna 0.65, odległość robocza 0.6mm do jasnego pola, ciemnego pola	Nie dotyczy
109	powiększenie 50x (immersyjny), apertura numeryczna regulowana w zakresie 0.5- 0.9, odległość robocza 0.2mm do jasnego pola, ciemnego pola oraz fluorescencji	Nie dotyczy
110	powiększenie 100x (immersyjny), apertura numeryczna 1.25, odległości robocza 0.13mm do jasnego pola	Nie dotyczy
111	Wyposażenie uzupełniające: kabel zasilający, pokrowiec ochronny	Nie dotyczy
112	Kamera cyfrowa z matrycą typu CMOS	Nie dotyczy
113	wielkość matrycy 1/1.8 cala	Nie dotyczy
114	rozdzielczość 3088 x 2076 pixel	Nie dotyczy
115	wielkość piksela 2,4 x 2,4µm	Nie dotyczy
116	binning 2x, 4x	Nie dotyczy
117	zakres dynamiki 8 bit	Dynamika 10 bit i większa – 10 pkt
118	zakres czasu ekspozycji minimum 13µs do 15 s	większy zakres czasu ekspozycji – 10 pkt
119	czas odświeżania 45 fps przy maksymalnej rozdzielczości, 60 fps przy rozdzielczości 1920x1080	Nie dotyczy
120	mocowanie na gwint typu c – adaptacja z soczewką 0.5x	Nie dotyczy
121	kamera pracująca bez komputera bezpośrednio podłączona do monitora	Nie dotyczy
122	Monitor FullHD o przekątnej 24 cale	Nie dotyczy

Ilekroć wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie (niepunktowany)

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego urządzenia opisanego w Tabeli A pkt 1
	Producent :
	Nazwa i typ:
	Nazwy i producenci oprogramowania (jeśli dotyczy)
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu zamówienia – nie wcześniej niż w 2024r.
	Tabela B.1. – Informacje dotyczące oferowanego urządzenia opisanego w Tabeli A pkt 47
	Producent :
	Nazwa i typ:
	Nazwy i producenci oprogramowania (jeśli dotyczy)
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu zamówienia – nie wcześniej niż w 2024r.
	Tabela B.2. – Informacje dotyczące oferowanego urządzenia opisanego w Tabeli A pkt 94
	Producent :
	Nazwa i typ:
	Nazwy i producenci oprogramowania (jeśli dotyczy)
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu zamówienia – nie wcześniej niż w 2024r.
	Tabela B.3. – Informacje dotyczące oferowanych urządzeń opisanych w Tabeli A pkt. 1, 47, 94
	Oferowany okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)*
	* należy wskazać jeden okres, który będzie się odnosił do każdego zaoferowanego urządzenia

	Tabela C - Cena urządzeń
	Przedmiot zamówienia	Cena netto [zł]	Stawka VAT[%]	Wartość brutto [zł]
	A	B	C	D= B x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)
	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A pkt. 1
	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A pkt. 47
	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A pkt. 94
	Łącznie

	Tabela D – Cena za dostarczenie i rozładunek
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Dostarczenie i rozładunek	szt.	1

	Tabela E – Cena za pozostałe
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego, dostarczenie dokumentacji techniczno – ruchowej, założenie paszportu technicznego oraz przeszkolenie z zakresu prawidłowej obsługi urz ądzeń	szt.	1

	Tabela F – Cena oferty – łączna wartość określona w: kolumnie D Tabeli C i kolumnach G Tabeli D i Tabeli E
	.................................................... zł

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część 2
Tabela A – Automatyczny system do wykonywania barwień podstawowych hematoksyliną / eozyną (HE)
Lp	Opis parametrów użytkowo-technicznych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca) NALEŻY OPISAĆ PARAMETRY OFEROWANE
A	B	C	D
	Nakrywarka szkiełek
1	Automat do zamykania preparatów tkanek, komórek lub rozmazów na szkiełkach mikroskopowych.	Nie dotyczy
2	Dwie linie zamykające pracujące niezależnie, możliwość ustawienia różnej ilości medium na każdej linii. Możliwość korzystania tylko z jednej linii nakrywającej.	Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt
3	Kodowanie kolorystyczne statywów na szkiełka umożliwiające automatyczne uruchamianie programów przypisanych danym kolorom.	Automatyczny start programów przypisanych do koloru statywu – 10pkt / Brak automatycznego startu – 0 pkt
4	Czas nakrycia jednego koszyka (30 szkiełek) maksymalnie 5 min.	Nie dotyczy
5	Urządzenie wyposażone w suszarkę do szkiełek. Czas suszenia jednego koszyka maksymalnie 5 min.	Czas suszenia jednego koszyka maksymalnie 5 min – 10pkt / Czas suszenia jednego koszyka powyżej 5 min – 0 pkt
6	Temperatura suszenia 40°C. / Możliwość pominięcia kroku suszenia lub całkowitego wyłączenia suszenia.	Nie dotyczy
7	Wydajność nakrywania – minimum od 360 do 570 szkiełek na godzinę	Nie dotyczy
8	Zmotoryzowane szuflady: załadowcza i wyładowcza, obsługiwane za pomocą przycisków zoptymalizowanych do naciskania łokciem.	Nie dotyczy
9	Szuflada załadowcza – pojemność 2 koszyki. Pojemność stacji 380ml, możliwość oznaczenia jaki odczynnik znajduje się w stacji – etykiety w komplecie.	Nie dotyczy
10	Szuflada wyładowcza – pojemność 9 koszyków. Wyposażona w trzy wkładki odporne na działanie / rozpuszczalników.	Pojemność szuflady 9 koszyków i więcej – 10pkt / Pojemność szuflady poniżej 9 koszyków – 0 pkt
11	Programowanie i obsługa za pomocą kolorowego ekranu dotykowego LCD.	Nie dotyczy
12	Różne tryby dostępu: użytkownik, administrator (dostęp zabezpieczony hasłem) oraz serwis (dostęp zabezpieczony).	Nie dotyczy
13	Menu w języku polskim.	Nie dotyczy
14	Każdy trwający proces ilustrowany na ekranie LCD z przypisanym programem, wyświetlane informacje: numer programu, aktualne położenie statywu w urządzeniu, postęp obróbki, szacowany pozostały czas, czas zakończenia procesu.	Nie dotyczy
15	Urządzenie musi wyświetlać również ikony statywów znajdujących się w szufladzie załadowczej i wyładowczej.	Nie dotyczy
16	Pełna kontrola zużycia odczynników CMS, urządzenie na bieżąco nadzoruje zużycie medium i szkiełek nakrywkowych. Informacje wyświetlane na ekranie: / pozostała ilość szkiełek, pozostała ilość medium , wskazanie zużycia w procentach. Stan materiałów zużywalnych sprawdzany po każdym zamknięciu pokrywy.	Nie dotyczy
17	Automatyczny skan poziomu napełnienia pojemników do czyszczenia igieł w czasie inicjalizacji urządzenia plus dodatkowe sprawdzanie poziomu napełnienia w czasie pracy co maksimum 4 godziny.	Nie dotyczy
18	Zalecane szkiełka podstawowe: wszystkie dostępne w handlu szkiełka zgodne z normą ISO 8037-1. / Wymiary szkiełek 76 x 26 mm	Nie dotyczy
19	Możliwość nakrywania szkiełek oznaczonych etykietami, opisanych ręcznie i zadrukowanych. Możliwość dostosowania urządzenia do pracy ze szkiełkami ze ściętymi rogami lub standardowymi.	Nie dotyczy
20	Gotowe do użycia magazynki z 300 szkiełkami nakrywkowymi wyposażone w chip RFID do komunikacji z urządzeniem. / Wymiary szkiełek 50 mm x 24 mm, grubość: Nr 1 / Produkowane zgodnie z normą ISO 8255-1.	Nie dotyczy
21	Gotowe do użycia butelki z medium zamykającym wyposażone w chip RFID do komunikacji z urządzeniem. Pojemność butelki na medium wystarcza na zamknięcie co najmniej 1600 szkiełek. Medium oparte na ksylenie.	Nie dotyczy
22	Dostępna na żądanie procedura czyszcząca przepłukująca system przepływu medium ksylenem – czas trwania maksymalnie 45 minut	Nie dotyczy
23	Urządzenie pozwala na precyzyjne dostosowanie objętości dozowanego medium zaklejającego.	Nie dotyczy
24	Port USB umożliwiający import i eksport danych z/do urządzenia.	Nie dotyczy
25	Układ wyposażony w system absorpcji oparów przy użyciu filtra węglowego z możliwością podłączenia do zewnętrznego wyciągu.	Nie dotyczy
26	Urządzenie wyposażone w baterię zapewniającą ciągłość pracy w przypadku krótkotrwałych przerw w zasilaniu (<3s), a także umożliwiającą bezpieczne zakończenie pracy wszystkich elementów ruchomych i zabezpieczenie koszyków w przypadku dłuższej niż 3s przerwie w zasilaniu (kontrolowane wyłączanie urządzenia). Po wznowieniu zasilania wewnętrzna bateria zostaje naładowana (informacja o ładowaniu jest wyświetlana na ekranie).	Nie dotyczy
27	Koszyki na szkiełka o pojemności 30 szkiełek	Nie dotyczy
28	W przypadku jakichkolwiek awarii lub wykrytych nieprawidłowości urządzenie wyświetla informacje o błędach i usterkach oraz ostrzeżenia o możliwości / wystąpienia usterek.	Nie dotyczy
29	W przypadku wykrycia uszkodzonego szkiełka nakrywkowego urządzenie odkłada szkiełko do specjalnie przeznaczonego do tego celu pojemnika / i kontynuuje zaprogramowaną pracę bez przerywania procesu.	Nie dotyczy
30	Detekcja uszkodzonych szkiełek odbywa się na drodze testu mechanicznego, co minimalizuje awaryjność pracy układu poprzez wyeliminowanie złączy optyczno-elektronicznych.	Test mechaniczny – 10pkt / Inne rodzaje testów – 0 pkt
31	Kuwety na odczynniki można czyścić w zmywarce, w temperaturze maksymalnej +65 °C. Dozwolone jest stosowanie wszystkich standardowych środków czyszczących do zmywarek laboratoryjnych.	Nie dotyczy
32	Rączki koszyków spełniają również funkcję podpórek w czasie załadunku szkiełek – utrzymują koszyk stabilnie w pozycji stojącej na blacie roboczym.	Nie dotyczy
33	Wyposażenie: / - minimum 2 kuwety na odczynniki z pokrywkami / - minimum 4 etykiety na kuwety, w tym 2 puste oraz 2 x S (rozpuszczalnik np. ksylen) / - minimum 12 koszyków na preparaty ( o pojemności 30 szkiełek każdy) / - minimum 12 kodowanych rączek do koszyków, w tym 3 x żółte, 3 x białe, 3 x czerwone oraz 3 x jasnoniebieskie / - Butelka do napełniania o pojemności 150ml z nakrętką i uszczelką / - Butelka na odczynniki do czyszczenia / - 2 pojemniki do czyszczenia igły / - 3 szyny do szuflady rozładunkowej / - 4 dodatkowe ssawki / - minimum 1 pędzelek / - 2 tace na odpadki / - Wąż odprowadzający opary o długości 2m / - Para rękawic odpornych na rozcięcie, rozmiar M / - Filtr z węglem aktywowanym – 2 sztuki	Nie dotyczy
34	Poziom hałasu w odległości 1m <70 dB / Emisja ciepła maksymalnie 1100 J/s / Przepustowość systemu odciągu oparów minimalnie 27 m3/h	Nie dotyczy
35	Gotowe do użycia kartridże ze szkiełkami nakrywkowymi przeznaczone do nakrywarki Produkowane zgodnie z normą ISO 8255-1.2011. Opakowanie jednostkowe: 8 magazynków x 300 sztuk. Dwa opakowania jednostkowe stanowiące pakiet startowy.	Nie dotyczy
36	Gotowe do użycia medium do nakrywania przeznaczone do użytku w nakrywarce / Formuła oparta na ksylenie, zawierająca antyoksydant zapobiegający blaknięciu preparatów. / Medium szybkoschnące, pozwalające na natychmiastowe oglądanie preparatów po nakryciu. / Rozpuszczalne w ksylenie, toluenie oraz większości substytutów ksylenu. / Pakiet startowy umożliwiający nakrycie co najmniej 1000 szkiełek.	Nie dotyczy
	Barwiarka
1	Nastołowa, wolnostojąca automatyczna barwiarka do szkiełek mikroskopowych przeznaczona do rutynowych barwień histologicznych i cytologicznych.	Nie dotyczy
2	Urządzenie wyposażone w dwa ramiona transportowe obsługujące niezależnie prawą i lewą stronę pokładu.	Nie dotyczy
3	Możliwość przekazania statywu z ramienia do ramienia bez stacji odczynnikowej.	Nie dotyczy
4	Możliwość ciągłego załadunku i rozładunku statywów bez konieczności otwierania pokrywy urządzenia.	Nie dotyczy
5	Wydajność urządzenia minimum 360 szkiełek na godzinę	Nie dotyczy
6	Zmotoryzowane szuflady załadowcze i wyładowcze po minimum 5 stacji w każdej, obsługiwane za pomocą przycisku.	Szuflady po 5 stacji i więcej – 10pkt / Szuflady o pojemności poniżej 5 stacji – 0 pkt
7	Minimum 52 stacje na pokładzie urządzenia.	Nie dotyczy
8	Minimum 46 stacji odczynnikowych z pokrywkami. Pojemność stacji maksymalnie 380ml.	Pojemność stacji maksymalnie 380ml – 10pkt / Pojemność stacji powyżej 380ml – 0 pkt
9	Minimum 6 stacji płuczących o pojemności 380ml z możliwością podłączenia dwóch różnych źródeł wody (woda wodociągowa, woda destylowana, woda demineralizowana)	6 stacji i więcej – 10pkt / poniżej 6 stacji – 0 pkt
10	Zautomatyzowany, zamknięty piec na gorące powietrze z co najmniej 6 stacjami na statywy. Wyposażony w filtr powietrza.	Nie dotyczy
11	Regulacja temperatury pieca od 40 - 70°C w krokach co 5°C.	Nie dotyczy
12	Możliwość wyboru trybu pracy pieca – uruchomienie przy włączaniu urządzenia lub przy starcie programu.	Nie dotyczy
13	Czas inkubacji w jednej stacji od 1 sekundy do 23 godzin 59 minut i 59 sekund.	Nie dotyczy
14	Możliwość ustawienia procentowej tolerancji wydłużenia inkubacji od 0% (krok dokładny) do 100% (możliwość dwukrotnego przedłużenia inkubacji), w krokach co 25%.	Nie dotyczy
15	Funkcja agitacji wykonywana przez niezależny od ramion transportowych element z możliwością ustawienia szybkości mieszania w 5 krokach, 0 – brak mieszania, 5 – najszybsze mieszanie.	Funkcja agitacji wykonywana przez niezależny od ramion transportowych element – 10 pkt / Funkcja agitacji wykonywana przez ramiona transportowe – 0 pkt
16	Numery stacji naniesione trwale na ramkę do agitacji – zapewniają bezbłędne umieszczenie kuwet po wymianie odczynników.	Nie dotyczy
17	Możliwość stosowania wkładki do barwień specjalnych – wkładka zmniejszająca pojemność stacji pokryta specjalną powłoką zabezpieczającą przed interakcjami chemicznymi Pojemność stacji z wkładką od 140ml do 240ml.	Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt
18	Możliwość stosowania koszyków na 5 szkiełek do barwień specjalnych z rączką pokrytą specjalną powłoką zabezpieczającą przed interakcjami chemicznymi	Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt
19	Możliwość jednoczesnego procesowania wielu różnych programów H&E oraz barwień specjalnych.	Nie dotyczy
20	Dostępne programy zwalidowane przez producenta.	Nie dotyczy
21	Możliwość samodzielnego zaprojektowania minimum 50 programów składających się z co najmniej 50 kroków.	Nie dotyczy
22	Stacja licznika preparatów – laser odczytujący ilość szkiełek w każdym koszyku. Urządzenie nadzoruje zużycie odczynników z dokładnością do 1 szkiełka.	Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt
23	System Zarządzania Odczynnikami nadzorujący jakość używanych odczynników na podstawie daty ważności oraz ilości przeprowadzonych szkiełek oraz informujący Użytkownika o konieczności zmiany konkretnychodczynników.	Nie dotyczy
24	Możliwość ustawienia maksymalnej ilości preparatów (1-3999) oraz maksymalnej ilości dni dla odczynników (1-99). Po przekroczeniu tych parametrów urządzenie poinformuje Użytkownika o konieczności zmiany.	Nie dotyczy
25	Stopień zużycia odczynników jest prezentowany na ekranie za pomocą koloru tła oraz paska zużycia.	Nie dotyczy
26	Kodowanie kolorystyczne statywów na szkiełka, umożliwiające automatyczne uruchamianie programów przypisanych danym kolorom. Dostępne minimum 9 kolorów rączek – każda rączka posiada dwa chipy RFID.	Automatyczny start programów przypisanych do koloru statywu – 10pkt / Brak automatycznego startu – 0 pkt
27	Czujnik przepełnienia zbiornika odpływowego uruchamiający alarm dźwiękowy w razie wzbudzenia oraz blokujący dopływ wody do stacji płuczących.	Nie dotyczy
28	System odciągu oparów wraz z aktywowanym filtrem węglowym zapewniające bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.	Nie dotyczy
29	Urządzenie sterowane przez kolorowy ekran dotykowy LCD.	Nie dotyczy
30	Łatwy w użyciu, intuicyjny, polski interfejs.	Nie dotyczy
31	Aktywne procesy barwienia są wyświetlane na ekranie w postaci symbolu rączki statywu w odpowiednim kolorze z pełnymi danymi dotyczącymi procesowanego statywu (skrót nazwy programu, aktualne położenie na pokładzie, pole postępu barwienia, szacowany czas do końca programu, czas rzeczywisty zakończenia programu.	Nie dotyczy
32	Na ekranie wyświetlany jest status szuflad załadowczej i wyładowczej, po zamknięciu szuflady urządzenie automatycznie rozpoznaje obecność statywów i generuje kolorowe ikony. Miejsca puste pozostają białe.	Nie dotyczy
33	Zróżnicowany poziom dostępu do urządzenia: Użytkownik Standardowy, Administrator (zabezpieczenie hasłem), Technik Serwisu (zabezpieczenie hasłem).	Nie dotyczy
34	Dwa porty USB 2.0 umożliwiające przegrywanie danych, wykonanie kopii zapasowej i przechowywanie danych.	Nie dotyczy
35	Możliwość eksportu plików z dziennikami zderzeń z co najmniej ostatnich 30 dni roboczych.	Nie dotyczy
36	Możliwość eksportu pliku PDF zawierającego wszystkie programy zdefiniowane przez Użytkowania, programy aktywne, wybrane przez Użytkownika ustawienia programów Leica, rozkład łaźni oraz listę odczynników.	Nie dotyczy
37	Możliwość przenoszenia definiowanych przez Użytkownika programów oraz listy odczynników do innego urządzenia o identycznej konfiguracji.	Nie dotyczy
38	Natychmiast po otwarciu pokrywy urządzenia ruch w płaszczyźnie poziomej (osie x i y) ramion transportowych zostaje zatrzymany ze względów bezpieczeństwa, w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu dla użytkownika i uszkodzeniu preparatów na skutek kolizji z elementami / ruchomymi.	Nie dotyczy
39	Możliwość stosowania dowolnych odczynników oraz gotowych, zwalidowanych, bezobsługowych zestawów do barwień H&E gwarantujących identyczne zabarwienie minimum 1600 szkiełek.	Nie dotyczy
40	Automatyczne tworzenie rozkładu łaźni uwzględniającego wybrane programy – po wybraniu żądanych programów urządzenie wskaże gdzie najlepiej umieścić odczynniki. / Po automatycznym wygenerowaniu rozkładu jest możliwa jego zmiana manualnie.	Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt
41	Kuwety napełniane poza pokładem urządzenia, na podstawie automatycznie wygenerowanego rozkładu z pomocą kolejnych instrukcji wyświetlanych na ekranie.	Nie dotyczy
42	Automatyczne skanowanie poziomu napełnienia kuwet – uruchamiane po zakończeniu załadunku odczynników.	Nie dotyczy
43	W czasie inicjalizacji ( po włączeniu) urządzenie skanuje cały pokład (stacje odczynnikowe, stacje płuczące, stacje szuflad załadowczej i wyładowczej, stacje pieca, stacja zliczania szkiełek) – jeżeli w którejś ze stacji zostanie wykryty koszyk, stacje będą zasłonięte przykrywkami lub nie zidentyfikuje się stacji Użytkownik zostanie o tym poinformowany na ekranie. Urządzenie w czasie skanowania sprawdza również poziomy odczynników i wyświetla wyniki na ekranie.	Nie dotyczy
44	W przypadku awarii zasilania w celu zabezpieczenia preparatów statywy będące w trakcie transferu ustawiane są w pozycji bezpiecznej (pomiędzy dwoma stacjami). Użytkownik zostaje przeprowadzony przez procedurę / odzyskania danych po awarii i może wybrać czy kontynuację/anulowanie barwienia.	Nie dotyczy
45	Możliwość wyboru stylu dźwięków dla sygnałów alarmowych oraz możliwość regulacji głośności alarmów	Nie dotyczy
46	Kuwety na odczynniki oraz kuwety stacji płuczących można czyścić w zmywarce, w temperaturze maksymalnej +65 °C. Dozwolone jest stosowanie wszystkich standardowych środków czyszczących do zmywarek laboratoryjnych.	Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt
47	Rączki koszyków muszą spełniać również funkcję podpórek w czasie załadunku szkiełek – utrzymują koszyk stabilnie w pozycji stojącej na blacie roboczym.	Nie dotyczy
48	Minimalny przepływ wody 1,7l/minutę / Poziom hałasu zmierzony w odległości 1m <70dB / Emisja ciepła maksymalnie 1580 J/s / Przepustowość systemu odciągu oparów minimalnie 27m3/h	Nie dotyczy

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego systemu opisanego w Tabeli A
	Producent :
	Nazwa i typ:
	Nazwy i producenci oprogramowania (jeśli dotyczy)
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu zamówienia – nie wcześniej niż w 2024r.

	Tabela C – Cena systemu, o którym mowa w Tabeli A
	Przedmiot zamówienia	Wartość netto [zł]	Stawka VAT[%]	Wartość brutto [zł]
	A	B	C	D
	System, o którym mowa w Tabeli A

	Tabela D – Cena za dostarczenie i rozładunek
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Dostarczenie i rozładunek	szt.	1

	Tabela E – Cena za pozostałe
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego, dostarczenie dokumentacji techniczno – ruchowej, założenie paszportu technicznego oraz przeszkolenie z zakresu prawidłowej obsługi urz ądzeń	szt.	1

	Tabela F – Cena oferty – łączna wartość określona w: kolumnie D Tabeli C i kolumnach G Tabeli D i Tabeli E
	.................................................... zł

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część 3
Tabela A –Wirówki laboratoryjne – 2 szt
Lp	Opis parametrów użytkowo-technicznych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca) NALEŻY OPISAĆ PARAMETRY OFEROWANE
A	B	C	D
1	Zasilanie 230V 50Hz	nie dotyczy
2	Moc max 1200 W	mniejsza moc – 10 pkt
3	Zakres obrotów 90 ÷ 18 000 RPM, KROK 1 RPM	większy zakres obrotów – 10 pkt
4	Przyśpieszenie max.. 30 065 x g, KROK 1 x g	nie dotyczy
5	Regulacja czasu 1s ÷ 99h 59min 59s, KROK 1s	nie dotyczy
6	Waga max 70 kg	waga poniżej 65 kg – 10 pkt
7	Efektywny system chłodzenia	nie dotyczy
8	Utrzymywanie temperatury +4°C dla każdego wirnika	nie dotyczy
9	Funkcja opóżnionego startu po osiągnięciu zadanej temperatury	nie dotyczy
10	Bezobsługowy silnik indukcyjny	nie dotyczy
11	Duży wyświetlacz graficzny LCD- wygaszacz ekranu po okresie bezczynności	nie dotyczy
12	Oprogramowanie w języku polskim	nie dotyczy
13	Jednoczesne wskazania na wyświetlaczu zadanej i bieżącej prędkości , RCF,czasu i temperatury	nie dotyczy
14	Programy użytkownika – min.100 programów	nie dotyczy
15	Minimum 8 charakterystyk rozpędzania i hamowania	więcej charakterystyk-10 pkt
16	Programowanie wieloodcinkowych charakterystyk rozpędzania/hamowania	nie dotyczy
17	Regulacja RPM/RCF	nie dotyczy
18	Manualne ustawienie promienia wirowania z automatyczną korektą RCF	nie dotyczy
19	Dwa tryby zliczania czasu: od naciśnięcia klawisza START lub osiągnięcia zadanej prędkości	nie dotyczy
20	Tryb pracy ciągłej – HOLD	nie dotyczy
21	Praca w trybie SHORT	nie dotyczy
22	Możliwość zmiany parametrów podczas wirowania	nie dotyczy
23	Automatyczna identyfikacja wirnika	nie dotyczy
24	Automatyczne otwieranie pokrywy	nie dotyczy
25	Zamek domykający pokrywę	nie dotyczy
26	Ochrona dostępu do niektórych funkcji przy użyciu hasła	nie dotyczy
27	Komora wykonana ze stali nierdzewnej	nie dotyczy
28	Czujnik wyważenia	nie dotyczy
29	Blokada pokrywy podczas wirowania	nie dotyczy
30	Blokada startu przy otwartej pokrywie	nie dotyczy
31	Awaryjne otwieranie pokrywy	nie dotyczy
32	PRODUKT ZGODNY Z NORMAMI EN-61010-1 I EN-61010-2-020, EN-61010-2-101	nie dotyczy
33	Wirnik Kątowy umożliwiający jednoczesne wirowanie 30 probówek o pojemności 5-15ml z przyspieszeniem 5 200 RPM – 2 szt	nie dotyczy
34	Wirnik horyzontalny Cytologiczny - komplet z zawieszkami – 1 szt	nie dotyczy

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego urządzenia opisanego w Tabeli A
	Producent :
	Nazwa i typ:
	Nazwy i producenci oprogramowania (jeśli dotyczy)
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu zamówienia – nie wcześniej niż w 2024r.

	Tabela C – Cena urządzeń, o których mowa w Tabeli A
	Przedmiot zamówienia	cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT[%]	Wartość brutto [zł]
	A	B	C= 2 x B	C	D= C x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)
	Urządzenia, o których mowa w Tabeli A

	Tabela D – Cena za dostarczenie i rozładunek
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Dostarczenie i rozładunek	szt.	1

	Tabela E – Cena za pozostałe
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego, dostarczenie dokumentacji techniczno – ruchowej, założenie paszportu technicznego oraz przeszkolenie z zakresu prawidłowej obsługi urz ądzeń	szt.	1

	Tabela F – Cena oferty – łączna wartość określona w: kolumnie D Tabeli C i kolumnach G Tabeli D i Tabeli E
	.................................................... zł

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część 4
Tabela A – Pompy infuzyjne – 5 szt
Lp	Opis parametrów użytkowo-technicznych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca) NALEŻY OPISAĆ PARAMETRY OFEROWANE
A	B	C	D
1	Pompa objętościowa do podawania płynów infuzyjnych, emulsji tłuszczowych, przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych oraz cytostatyków;	nie dotyczy
2	Możliwość podaży z dwóch kanałów jednocześnie lub kolejno (automatyczne uruchamianie drugiego kanału po zakończeniu podaży z pierwszego);	nie dotyczy
3	Możliwość ustawienia szybkości i dawki dla każdego kanału odrębnie;	nie dotyczy
4	Wyświetlanie parametrów podaży niezależnie dla każdego kanału ( kontrola podanej dawki );	nie dotyczy
5	Możliwość podawania płynów (leków) z różnych źródeł:z dwóch butelek jednocześnie; /  z butelki i strzykawki jednocześnie; /  z dwóch dowolnych strzykawek - od 3 ml do 50/60 ml (wymagany odpowiedni zestaw).	nie dotyczy
6	Możliwość przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych bez niszczenia krwinek. Kasetka wbudowana w dren posiada sztywną komorę pompującą i sprężystą membranę działającą na zasadzie ssąco-tłoczącej-brak możliwości ściskania drenu	nie dotyczy
7	Kalkulacja dawki ; możliwość wyboru jednej z min 90 jednostek	nie dotyczy
8	Kalkulacja prędkości po podaniu objętości i czasu podaży;	nie dotyczy
9	Dawka wprowadzająca (dawka uderzeniowa / bolus) programowana przez użytkownika;	nie dotyczy
10	Wielostopniowe tryby pracy (10 stopni );	nie dotyczy
11	Zmiana ustawień bez konieczności zatrzymywania pompy;	nie dotyczy
12	Przyciski „dynamicznie” zmieniające funkcje podczas programowania pompy;	nie dotyczy
13	Programowanie pompy w jednostkach objętości lub masy, oraz z uwzględnieniem masy ciała pacjenta;	nie dotyczy
14	Wielkość dawki : 0,1 do 99,9 (ze skokiem 0,1 ml); 100-9999 ml (ze skokiem 1 ml).	nie dotyczy
15	Prędkość podaży linia A i B: 0,1÷99,9 ml/h (ze skokiem 0,1 ml/	nie dotyczy
16	Wewnętrzna biblioteka leków ( > 100);	nie dotyczy
17	Dokładność dozowania: +/_ 5%	nie dotyczy
18	Funkcja KVO – utrzymanie drożności wkłucia 1ml/h lub szybkość podaży jeśli jest mniejsza od 1ml/h	nie dotyczy
19	Możliwość liniowej regulacji ciśnienia okluzji: zakres od 52 – 776 mmHg (1-15 psi); ustawienie fabrycznie 310 mmHg	nie dotyczy
20	– wyświetlanie ciśnienia aktualnie panującego w linii infuzyjnej;	nie dotyczy
21	Pułapka powietrza - dren posiada specjalną komorę do wyłapywania powietrza bez przerywania pracy pompy	nie dotyczy
22	Dren zachowuje dokładność programowanej podaży przez okres min.72h ciągłej pracy;	dłuższy okres-10 pkt
23	Funkcja pauzy;	nie dotyczy
24	Funkcja opóźnionego startu;	nie dotyczy
25	Autokontrola podczas pracy;	nie dotyczy
26	Alarmy o trzech różnych poziomach ważności	rozróżniane ilością sygnałów dźwiękowych -10 pkt
27	Alarmy wizualne oraz dźwiękowe (z regulowaną głośnością) m.in:koniec infuzji; /  koniec pauzy; /  okluzja; /  infuzja w trybie KVO ; /  powietrze w drenie; /  rozładowanie baterii; /  brak sieci ( lampka kontrolna); /  brak przepływu (nieaktywna 3 min); /  3 minuty do końca infuzji; /  niewłaściwie zamknięte drzwiczki lub uszkodzony dren ,awaria pompy	nie dotyczy
28	Precyzja podaży niezależna od wysokości zawieszenia worka, lepkości płynu, ilości i wielkości kropli tzn. podaż glukozy jak i lipidów będzie tak samo precyzyjna;	nie dotyczy
29	Możliwość przetoczenia płynu z kanału pierwszego do kanału drugiego;	Tak-10 pkt : Nie – 0 pkt
30	Zestaw infuzyjny „bez wolnego przepływu” - automatyczne zamknięcie przepływu grawitacyjnego w drenie w przypadku zatrzymania pompy;	nie dotyczy
31	Wbudowany zasilacz 220/230 V50/60 Hz +/-10%; wew. zasilanie bateryjne min. 5 godz. przy 125 ml/h (> 24 godz. 5ml/h)	dłuższy czas pracy na akumulatorze- 10 pkt
32	Wskaźnik stanu naładowania akumulatora;	nie dotyczy
33	Wyświetlacz LCD	nie dotyczy
34	Klawiatura numeryczna , blokada klawiatury -programowa ;	nie dotyczy
35	Waga urządzenia z akumulatorem max 5 kg;	poniżej 5kg -10 pkt
36	Sterowanie mikroprocesorem , pamięć wewnętrzna , pamięć alarmów, port komunikacyjny RJ 45	nie dotyczy
37	Możliwość rozbudowy o moduł Wi-Fi 802.11 a/b/g/n.	Tak-10 pkt : Nie – 0 pkt
38	Czujnik przepływu umiejscowiony w pompie (niewrażliwy na kołysanie płynu w “jeziorku”)	nie dotyczy

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego urządzenia opisanego w Tabeli A
	Producent :
	Nazwa i typ:
	Nazwy i producenci oprogramowania (jeśli dotyczy)
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu zamówienia – nie wcześniej niż w 2024r.

	Tabela C – Cena urządzeń, o których mowa w Tabeli A
	Przedmiot zamówienia	cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka VAT[%]	Wartość brutto [zł]
	A	B	C= 5 x B	C	D= C x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)
	Urządzenia, o których mowa w Tabeli A

	Tabela D – Cena za dostarczenie i rozładunek
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Dostarczenie i rozładunek	szt.	1

	Tabela E – Cena za pozostałe
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego, dostarczenie dokumentacji techniczno – ruchowej, założenie paszportu technicznego oraz przeszkolenie z zakresu prawidłowej obsługi urz ądzeń	szt.	1

	Tabela F – Cena oferty – łączna wartość określona w: kolumnie D Tabeli C i kolumnach G Tabeli D i Tabeli E
	.................................................... zł

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część 5
Tabela A – Ureterorenofiberoskop– 1 szt
Lp	Opis parametrów użytkowo-technicznych	Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca) NALEŻY OPISAĆ PARAMETRY OFEROWANE
A	B	C	D
1	Głębia ostrości min. 2-50 mm	większa głębia – 10 pkt
2	Rozmiar sondy 7,95 Fr	Nie dotyczy
3	Koniec dystalny sondy 4,9 Fr	Nie dotyczy
4	Zgięcie sondy góra/dół min. 275 stopni	Powyżej 275 stopni -10 pkt
5	Kanał roboczy 3,6 Fr	Nie dotyczy
6	Odcinek o zgięciu pasywnym w części dystalnej endoskopu dla większej trwałości endoskopu (strefa średnio miękka przechodząca w miekką)	Nie dotyczy
7	Odcinek proksymalny usztywniony dla lepszej trakcji w moczowodzie (strefa sztywna przechodząca w bardziej sztywną przy połączeniu z rękojeścią	Nie dotyczy
8	Kompatybilny z głowicami kamer różnych producentów	Nie dotyczy
9	Sterylizowalny w urządzeniach Zamawiającego: STERIS V-PRO maX oraz STERRAD NX/100NX oraz 100S (cykl długi z urządzeniem wspomagającym)	Nie dotyczy
10	W zestawie z zawór podwójny luer, nasadka do sterylizacji, adapter do światłowodu, szczoteczka.	Nie dotyczy
13	Kompatybilny z testerem szczelności i kontenerem do sterylizacji prod. Olympus stanowiącym własność Zamawiającego	Nie dotyczy

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego urządzenia opisanego w Tabeli A
	Producent :
	Nazwa i typ:
	Nazwy i producenci oprogramowania (jeśli dotyczy)
	Kraj pochodzenia:
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
	Rok produkcji oferowanego przedmiotu zamówienia – nie wcześniej niż w 2024r.

	Przedmiot zamówienia	Wartość netto [zł]	Stawka VAT[%]	Wartość brutto [zł]
	A	B	C	D
	Sprzęt, o którym mowa w Tabeli A

	Oferta winna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym