## P1
Załącznik nr 1A – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Pakiet nr 1. Opakowania
KOD CPV: 33198000-4
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Nr katalogu producent	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość / netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
					%	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Włóknina SMS o gramaturze 50g do sterylizacji parą i plazmą w kolorze zielonym lub niebieskim, rozm. 100x100 cm		szt	100
2	Włóknina SMS o gramaturze 50g do sterylizacji parą i plazmą w kolorze zielonym lub niebieskim rozm. 120x120 cm		szt	100
3	Papier krepowany w kolorze niebieskim lub zielonym do sterylizacji parą wodną o gramaturze 60g/m², rozm. 120x120 cm		szt	100
4	Papier krepowany w kolorze niebieskim lub zielonym do sterylizacji parą wodną o gramaturze 60g/m², rozm. 100x100 cm		szt	7500
5	Papier krepowany w kolorze niebieskim lub zielonym do sterylizacji parą wodną o gramaturze 60g/m², rozm. 90x90 cm		szt	9500
6	Papier krepowany w kolorze niebieskim lub zielonym do sterylizacji parą wodną o gramaturze 60g/m², rozm. 75x75 cm		szt	8000
7	Papier krepowany w kolorze niebieskim lub zielonym do sterylizacji parą wodną o gramaturze 60g/m², rozm. 50x50 cm		szt	2000
8	Włóknina do sterylizacji parowej kolor niebieski lub zielony, gramatura 57g/m², rozm. 120x120 cm		szt	100
9	Włóknina do sterylizacji parowej kolor niebieski lub zielony, gramatura 57g/m², rozm. 100x100 cm		szt	4000
10	Włóknina do sterylizacji parowej kolor niebieski lub zielony, gramatura 57g/m², rozm. 90x90 cm		szt	7500
11	Włóknina do sterylizacji parowej kolor niebieski lub zielony, gramatura 57g/m², rozm. 75x75 cm		szt	10000
12	Włóknina do sterylizacji parowej kolor niebieski lub zielony, gramatura 57g/m², rozm. 50x50 cm		szt	4500
13	Rękaw papierowo-foliowy gładki, długość rolki 200m ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną, szerokość 5cm		szt	5
14	Rękaw papierowo-foliowy gładki, długość rolki 200m ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną, szerokość 7,5cm		szt	30
15	Rękaw papierowo-foliowy gładki, długość rolki 200m ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną, szerokość 10cm		szt	50
16	Rękaw papierowo-foliowy gładki, długość rolki 200m ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną, szerokość 12cm		szt	50
17	Rękaw papierowo-foliowy gładki, długość rolki 200m ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną, szerokość 15cm		szt	80
18	Rękaw papierowo-foliowy gładki, długość rolki 200m ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną, szerokość 20cm		szt	40
19	Rękaw papierowo-foliowy gładki, długość rolki 200m ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną, szerokość 25cm		szt	8
20	Rękaw papierowo-foliowy gładki, długość rolki 200m ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną, szerokość 30cm		szt	13
21	Wzmocniony rękaw z poliolefinu, długość rolki 70m, szerokość 9cm		szt	1
22	Wzmocniony rękaw z poliolefinu, długość rolki 70m, szerokość 12cm		szt	1
23	Wzmocniony rękaw z poliolefinu, długość rolki 70m, szerokość 16cm		szt	1
24	Wzmocniony rękaw z poliolefinu, długość rolki 70m, szerokość 21cm		szt	1
25	Wzmocniony rękaw z poliolefinu, długość rolki 70m, szerokość 27cm		szt	1
26	Wzmocniony rękaw z poliolefinu, długość rolki 70m, szerokość 32cm		szt	1
27	Wzmocniony rękaw z poliolefinu, długość rolki 70m, szerokość 38cm		szt	2
28	Wzmocniony rękaw z poliolefinu, długość rolki 70m, szerokość 42cm		szt	2
					Razem		X

Opis uzupełniający:
Rękawy papierowo–foliowe, pozycje 13-20
• gramatura papieru 60-70g/m² / • grubość folii 52µm / • folia min. 6-warstowa / • wskaźniki sterylizacji S umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią, umieszczone informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim / • kierunek otwierania umieszczony na papierze od strony folii na linii zgrzewu fabrycznego / • piktogram umieszczony na linii zgrzewu fabrycznego oznaczający, że opakowanie jest jednorazowego użytku / • każda rolka rękawa zabezpieczona folią termokurczliwą wraz z etykietą produktu w języku polskim zawierająca m.in. informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności, umożliwiająca archiwizacje opakowania medycznego / • oznaczenie normy ISO 11607-1 oraz EN 868-2,3,5 lub równoważnymi normami na linii zgrzewu fabrycznego / • znak CE umieszczony tylko na opakowaniu zbiorczym zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych, napisy w języku polskim
Papier krepowany
- papier podwójnie krepowany o gramaturze min. 60g/m², typu Sensitive, zawartość chlorku i siarczanów nie większa niż 0,02% / - przy pierwszej dostawie należy dostarczyć kartę charakterystyki wystawioną przez producenta wyrobu (nie dystrybutora)
Wzmocniony rękaw z poliolefinu, pozycje 21-28
Opakowania polyolefinowo-foliowe w formie rękawów, zgodnych z poniższymi parametrami: / - gramatura polyolefinu min. 93g/m² / - grubość folii 50µm / - folia 6-warstwowa / - zgrzew fabryczny 3-kanałowy we wszystkich rozmiarach / - bezpyłowe otwarcie w obu kierunkach / - oznaczenie normy ISO 11607-1 oraz EN 868-5 / - temperatura zgrzewu – 130°-150°C / - wymagany certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzający szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 miesięcy wyrobów po sterylizacji / - wymagany certyfikat producenta potwierdzający kompatybilność ze sterylizacją metodą plazmową i parową

## P2
Załącznik nr 1A – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Pakiet nr 2. Wskaźniki
KOD CPV: 33198000-4
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Nr katalogowy producent	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość / netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
					%	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ampułkowy test biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji parą wodną. Wstępny odczyt po 3 godz., ostateczny po 5 godz. Rodzaj szczepu bakterii oznaczonej na każdej ampułce. / Etykieta na ampułce łatwo odklejana ze wskaźnikiem sterylizacji parowej. / Kompatybilne z posiadanym inkubatorem Smart Read Ez Test		szt	400
2	Testy kontroli dezynfekcji termicznej w zakresie parametrów 90ºC - 5 min. wskaźniki w formie pokrytego laminatem papierowego paska samoprzylepnego, na którym umieszczono substancję testową. Informacja w języku polskim o kolorze wskaźnika po prawidłowym procesie dezynfekcji umieszczona na każdym teście.		szt	1000
3	Chemiczny test wieloparametrowy, poczwórny, typ 4 - testy chemiczne do pary wodnej posiadają oznaczenie klasy i normy na każdym pasku. Linowe ułożenia wskaźnika, perforowany na 4 części, zgodny z normami EN 867 i ISO 111440-1 lub równoważnymi normami		szt	3500
4	Zintegrowany test chemiczny typ 5 z przesuwalną substancją wskaźnikową zgodny z normą ISO 11140-1 lub równoważną normą do kontroli sterylizacji parowej, z przesuwalną substancją wskaźnikową, wyraźnie oznaczonym w języku polskim, niezależnym polem odczytu poprawności procesu. Testy w opakowaniu strunowym ułatwiającym przechowywanie, nieprzepuszczające światła, zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie		szt	4100
5	Test paskowy typu Bowie & Dick w formie paska, z przesuwalną substancją wskaźnikową, testy zgodne z normą: PN EN ISO 11140-4:2014, testy kompatybilne z przyrządem testowym - tubą PCD z pozycji nr; na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o normie, wyniku, nazwie produktu, numerze LOT, dacie przydatności		szt	800
6	Pakiet testowy typu Bowie & Dick, test zgodny z normą PN EN ISO 11140:2014, składający się z karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki. Informacje na teście w języku polskim o normie, nazwie produktu, numerze LOT, dacie produkcji i przydatności. Arkusz kontrolny zawierajacy na rewersie formularz dokumentacyjny w języku polskim, zawierajacy m.in. informacje o jednostce, dacie, numerze urządzenia i wyniku końcowym. W celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany w woreczek strunowy.		szt	150
7	Jednorazowy, gotowy do użycia test kontroli mycia w myjkach dezynfekcyjnych oraz myjniach ultradźwiękowych. Test w formie paska, wykonanego z tworzywa o wymiarach 2,6x7,0 cm, substancja wskaźnikowa w formie kwadratu, zawierająca m.in. dwa rodzaje białek, lipidy i polisacharydy, koloru ciemnoczerwonego symulująca pozostałości zaschniętej krwi. / Na teście informacje w języku polskim o normach, kolorze referencyjnym, nazwie produktu, numerze LOT oraz dacie produkcji i przydatności. / Opakowanie strunowe nieprzepuszczające światła zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie.		szt	5000
8	Test kontroli poprawionej pracy zgrzewarki typu Seal Check 180mm, w postaci arkusza bez folii		szt	750
9	Przyrząd kontrolny PCD o długości min. 20cm wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej powłoką polimeru z wbudowaną wężownicą o dł. 1,5m i średnicy 1mm. / Przeznaczony do kontroli sterylizacji parą wodną testami chemicznymi typ 5, 6 oraz biologicznymi w jednym czasie. Kompatybilny z testami z pozycji 1, 3, 4, 5,12		szt	3
10	Test kontroli pozostałości białkowych na powierzchniach. / Test nie wymaga zastosowania czytnika. Składa się z tamponu do pobierania wymazu oraz pożywki, która przed użyciem ma bezbarwny kolor. Po przeprowadzeniu badania w przypadku wykrycia zanieczyszczeń pożywka zmieni zabarwienie. / Wynik w czasie krótszym niż 10 minut.		szt	25
11	Testy sprawdzające skuteczność procesów mycia instrumentów kanałowych, endoskopów oraz efektywność działania detergentów w myjniach-dezynfektorach, zgodne z normą ISO 15883 lub równoważną normą. Wskaźnik kontrolny symulujący pozostałości krwi umieszczony na cienkiej metalowej płytce, z możliwością archiwizacji. Testy do stosowania ze specjalnymi holderami symulującymi endoskop sztywny dł. 30cm oraz endoskop giętki o dł. 1m, zakończone wymienną złączką typu luer-lock. / Przy pierwszej dostawie testów, wymagane dostarczenie po 1 szt. przyrządu symulującego endoskop gietki oraz endoskop sztywny.		szt	500
12	Emulacyjny test kontroli sterylizacji parą wodną typ 6 o parametrach 121ºC-20 min. i 134ºC-7 min. Test samoklejący, kolorometryczny, informacja na teście w języku polskim.		szt	2500
					Razem		X

## P3
Załącznik nr 1A – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Pakiet nr 3. Inne materiały eksploatacyjne
KOD CPV: 33198000-4
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Nr katalogowy producent	J.m.	Ilość sztuk	Cena jedn. netto w zł	Wartość / netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
					%	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Plomby do kontenera plastikowe typu Eskulap ze wskaźnikiem parowym typ 1		szt.	10000
2	Filtr do kontenera papierowy ze wskaźnikiem S klasy A okrągły Ø 19cm		szt.	4000
3	Specjalistyczny marker do opisywania pakietów, niebarwiący materiału opisywanego, kolor czerwony		szt.	5
4	Specjalistyczny marker do opisywania pakietów, niebarwiący materiału opisywanego, kolor czarny		szt.	5
5	Etykiety samoklejące trójdzielne, kompatybilne z drukarkami podłączonymi do systemu obiegu narzędzi Synapsis ze wskaźnikiem typu 1 do pary, rozmiar: 102x55 mm, średnica wewn. 25mm, rolka 1000 etykiet		rolka	75
6	Folia termotransferowa woskowo-żywiczna do zadruku etykiet z systemu Synapsis, gwarantująca doskonałą jakość i trwałość wydruku, kolor czarny, szerokość taśmy 110mm, długość 300m		szt.	30
7	Taśma samoprzylepna do zamykania pakietów neutralna, długość rolki 50m, szerokość 25mm, bez zawartości lateksu i ołowiu		szt.	144
8	Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, długość rolki 50m, szerokość 25mm bez zawartości lateksu i ołowiu, do SMS, papieru, włókniny		szt.	144
9	Plomby do kontenera plastikowe typu Wagner		szt.	1500
					Razem		X

## P4
Załącznik nr 1A – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Pakiet nr 4. Materiały eksploatacyjne do sterylizacji plazmowej
KOD CPV: 33198000-4
L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Nr katalogowy producent	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość / netto w zł	Podatek VAT		Wartość brutto w zł
					%	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Czynnik sterylizacyjny do sterylizatora plazmowego w formie jednorazowej kasety – 1 cykl, jedna kaseta, kompatybilny ze sterylizatorem RENOSEM S30		szt.	180
2	Wskaźnik chemiczny paskowy typ 4 do kontroli sterylizacji plazmowej, op. a' 250 szt.		op.	4
3	Ampułkowy test biologiczny, odczyt ostateczny po 24h do kontroli sterylizacji plazmowej op. a' 50 szt.		op.	4
4	Zestaw symulacyjny kontroli wsadu Helix do kontroli sterylizacji plazmowej op. a' 100 szt.		op.	2
5	Taśma samoklejąca ze wskaźnikiem do sterylizacji plazmowej szerokość 25mm		szt.	1
6	Etykieta do drukarek wykonana z materiału TYVEK: potrójnie dzielona, samoklejąca - kompatybilna z posiadanym systemem obiegu narzędzi, 1000 etykiet na rolce		rolka	1
7	Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarki dla opakowań przeznaczonych do sterylizacji plazmowej		szt	50
8					Razem		X