## CZĘŚĆ 1
Załącznik 2A do postępowania WSzSL/FZ-56/21
CZĘŚĆ NR 1 - STYMULATOR JEDNOJAMOWY SR
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | wartość brutto | Vat % | Wytwórcy/nazwy handlowe, numery katalogowe i ceny netto poszczególnych wyrobów medycznych składających się na komplet
A | B | C | D | E | F=(DxE) | H=Fx1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | I | J
1 | STYMULATOR JEDNOJAMOWY SR Z ELEKTRODĄ STYMULUJĄCĄ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWĄ MRI I INTRODUCEREM * | kpl. | 70
2 | Śrubokręty | szt. | 10
3 | Prowadniki- długość do wyboru | szt. | 10
4 | Zaślepki silikonowe | szt. | 10
5 | Zaślepki metalowe | szt. | 10
[5 empty] | 0 | 0
*długość elektrody i introducera do wyboru przez Zamawiającego
Lp. | Wymagane parametry / punktowane parametry | Informacja o parametrach wymaganych / punktowanych | Parametry oferowane w kontekscie zapisów kolumny B (wypełnia Wykonawca)
A | B | C | D
1 | Żywotność stymulatora min.14 lat ( nastawy nominalne) | 14 lat - 0 pkt; powyżej 14 lat - 10 pkt
2 | waga max.21 g | Wymagane
3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2021 rok | Wymagane
4 | Amplituda impulsu min. zakres 0,2-7,5 [V] | Wymagane
5 | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres 0,1-1,5 [ms] | Wymagane
6 | Czułość co najmniej w zakresie 0,5-7,5 [mV] | Wymagane
7 | Urządzenie wraz z elektrodami certyfikowane do badań w środowisku MRI 1,5T bez stref wykluczenia oraz 3T bez stref wykluczenia | Wymagane
8 | Sprzęt z programowalną funkcja automatycznego rozpoznawania środowiska MRI | Wymagane
9 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | Wymagane
10 | Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora | Wymagane
11 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji ( beat to beat) oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | Wymagane
12 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres zycia urządzenia | Wymagane
13 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancj elektrod | Wymagane
14 | Automatyczny follow up | Wymagane
15 | Łączny zapis IEGM min. 70 s | Wymagane
16 | Funkcja bezprzewodowej telemetrii | Wymagane
17 | Grubość stymulatora <lub = 7 mm | Wymagane
……....................…..............................................................................................................................................................
Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

## CZĘŚĆ 2
Załącznik 2A do postępowania WSzSL/FZ-56/21
CZĘŚĆ NR 2 - STYMULATOR JEDNOJAMOWY SSIR
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | wartość brutto | Vat % | Wytwórcy/nazwy handlowe, numery katalogowe i ceny netto poszczególnych wyrobów medycznych składających się na komplet
A | B | C | D | E | F=(DxE) | H=Fx1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | I
1 | STYMULATOR JEDNOJAMOWY SSIR Z ELETRODĄ MRI I INTRODUCEREM* | kpl. | 70
2 | Śrubokręty | szt. | 10
3 | Prowadniki- długość do wyboru | szt. | 10
4 | Zaślepki silikonowe | szt. | 10
5 | Zaślepki metalowe | szt. | 10
RAZEM
*długość elektrody i introducera do wyboru przez Zamawiającego
L.p. | wymagane parametry / punktowane parametrów | [5 empty] | Informacja o parametrach wymaganych / punktowanych | Parametry oferowane w kontekscie zapisów kolumny B (wypełnia Wykonawca)
A | B | [5 empty] | C | D
1 | Waga poniżej 30 [g] | [5 empty] | Wymagane
2 | Rok produkcji- wymagane 2021 | [5 empty] | Wymagane
3 | Amplituda min zakres 0,5-7,0 mV | [5 empty] | Wymagane
4 | Szerokość impulsu (A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | [5 empty] | Wymagane
5 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0- 10,00 [mV] | [5 empty] | Wymagane
6 | Możliwość wykonania badania MRI aparatem 1,5 T oraz 3 T bez stref wykluczeń obszarów ciała pacjenta | [5 empty] | Wymagane
7 | Urządzenie dopuszczone do badania MRI po podłączeniu do już wszczepionych elektrod objętych certyfikatem MRI (wymiana urządzenia) | [5 empty] | Wymagane
8 | Program nocny | [5 empty] | Wymagane
9 | Histereza częstości rytmu | [5 empty] | Wymagane
10 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | [5 empty] | Wymagane
11 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cał y okres życia urządzenia | [5 empty] | Wymagane
12 | Elektrody V pasywne i aktywne MRI | [5 empty] | Wymagane
13 | Elektrody V sterydowe MRI | [5 empty] | Wymagane
14 | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) | [5 empty] | 8 lat - 0 pkt; powyżej 8 lat - 10 pkt
15 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | [5 empty] | Wymagane
16 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zamierzonego progu stymulacji | [5 empty] | Wymagane
17 | Automatyczna zamiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | [5 empty] | Wymagane
……....................…..............................................................................................................................................................
Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

## CZĘŚĆ 3
Załącznik 2A do postępowania WSzSL/FZ-56/21
CZĘŚĆ NR 3 - STYMULATOR DWUJAMOWY DDDR
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | wartość brutto | Vat % | Wytwórcy/nazwy handlowe, numery katalogowe i ceny netto poszczególnych wyrobów medycznych składających się na komplet
A | B | C | D | E | F=(DxE) | H=Fx1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | I | J
1 | Stymulator dwujamowy DDDR z dwoma elektrodami MRI i dwoma introducerami* | kpl. | 150
2 | Śrubokręty | szt. | 10
3 | Prowadniki- długość do wyboru | szt. | 10
4 | Zaślepki silikonowe | szt. | 10
5 | Zaślepki metalowe | szt. | 10
| RAZEM |  |  |  | 0 | 0
*długość elektrod i introducerów do wyboru przez Zamawiającego
Lp. | Wymagane parametry / punktowane parametry | Informacja o parametrach wymaganych / punktowanych | Parametry oferowane w kontekście zapisów kolumny B (wypełnia Wykonawca)
A | B | C | D
1 | Waga poniżej 30 [g] | Wymagane
2 | Żywotność stymulatora min 8 (nastawy nominalne) | 8 lat - 0 pkt; powyżej 8 lat - 10 pkt
3 | Rok produkcji- wymagane 2021 | Wymagane
4 | Amplituda min zakres 0,5-7,0 mV | Wymagane
5 | Szerokość impulsu (A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | Wymagane
6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0- 10,00 [mV] | Wymagane
7 | Czułość przedsionkowa – co najmniej w zakresie 0,18 – 4,0 [mV] | Wymagane
8 | Odstęp AV, programowany w zakresie min 30 – 325 (PAV i SAV) | Wymagane
9 | Automatyczny PVARP | Wymagane
10 | Możliwość wykonania badania MRI aparatem 1,5 T oraz 3 T bez stref wykluczeń obszarów ciała pacjenta | Wymagane
11 | Urządzenie dopuszczone do badania MRI po podłączeniu do już wszczepionych elektrod objętych certyfikatem RMI (wymiana urządzenia) | Wymagane
12 | 50% urządzeń umożliwiających pracę w trybie promującym stymulację przedsionkową (AAI) i własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe | Wymagane
13 | Program nocny | Wymagane
14 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | Wymagane
15 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | Wymagane
16 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | Wymagane
17 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia uradzenia | Wymagane
18 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod | Wymagane
19 | Elektrody MRI A i V pasywne i aktywne- długość do wyboru | Wymagane
20 | Elektrody MRI A i V sterydowe | Wymagane
21 | Przynajmniej dwa algorytmy reagujące na gwałtowny spadek akcji serca | Wymagane
22 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji | Wymagane
23 | Algorytm przeciwdziałający wzbudzaniu się arytmii nadkomorowych | Wymagane
24 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji | Wymagane
26 | Funkcje antyarytmiczne (min 3) | Wymagane
……....................…..............................................................................................................................................................
Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

## CZĘŚĆ 4
Załącznik 2A do postępowania WSzSL/FZ-56/21
CZĘŚĆ NR 4 - STYMULATOR DWUJAMOWY DR
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | wartość brutto | Vat % | Wytwórcy/nazwy handlowe, numery katalogowe i ceny netto poszczególnych wyrobów medycznych składających się na komplet
A | B | C | D | E | F=(DxE) | H=Fx1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | I | J
1 | STYMULATOR DWUJAMOWY DR Z DWOMA ELEKTRODAMI MRI – STYMULUJĄCĄ PRZEDSIONKOWĄ I STYMULUJĄCĄ KOMOROWĄ I DWOMA INTRODUCERAMI* | kpl. | 150
2 | Śrubokręty | szt. | 10
3 | Prowadniki- długość do wyboru | szt. | 10
4 | Zaślepki silikonowe | szt. | 10
5 | Zaślepki metalowe | szt. | 10
| RAZEM |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
*długość elektrod i introducerów do wyboru przez Zamawiającego
Lp. | Wymagane parametry / Punktowane parametry | Informacja o parametrach wymaganych / punktowanych | Parametry oferowane w kontekście zapisów kolumny B (wypełnia Wykonawca)
1 | Żywotność stymulatora min. 11 lat (nastawy nominalne) | 11 lat - 0 pkt; powyżej 11 lat - 10 pkt
2 | Waga max. 24 [g] | Wymagane
3 | Rok produkcji- wymagane 2021 | Wymagane
4 | Amplituda min zakres 0,2-7,5 [V] | Wymagane
5 | Szerokość impulsu (A/V) min zakres 0,1-1,5 [ms] | Wymagane
6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 0,5 – 7,5 [mV] | Wymagane
7 | Czułość przedsionkowa – co najmniej w zakresie 0,1-7,5 [mV] | Wymagane
8 | Odstęp AV, programowany w zakresie min 20-350 [ms] | Wymagane
9 | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedacji elektrod | Wymagane
10 | Urządzenie wraz z elektrodami certyfikowane do badań w srodowisku MRI 1,5T bez stref wykluczenia oraz 3T bez strefy wykluczenia | Wymagane
11 | Okres refrakcji A/V min zakres 225-400 ms | Wymagane
12 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | Wymagane
13 | Program nocny | Wymagane
14 | Histereza w obu kanałach stymulatora min. 3 typy | Wymagane
15 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | Wymagane
16 | Algorytm zabezpieczający przed przewodzeniem typu 2:1 w trzepotaniu przedsionków | Wymagane
17 | Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujacy podstawowe funkcje stymulatora | Wymagane
18 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | Wymagane
……....................…..............................................................................................................................................................
Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

## CZĘŚĆ 5
Załącznik 2A do postępowania WSzSL/
PAKIET NUMER 5 : STYMULATOR DWUJAMOWY DO PĘCZKA HIS’A
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | jm. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | wartość brutto | Vat % | Wytwórcy/nazwy handlowe, numery katalogowe i ceny netto poszczególnych wyrobów medycznych składających się na komplet
A | B | C | D | E | F=(DxE) | H=Fx1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | I | J
1 | Stymulator dwujamowy o zwiększonej czułości – możliwość wyczuwania w kanale komorowym sygnałów poniżej 0,5mV | szt. | 10
2 | Elektroda bezsztyletowa dedykowana do zabiegu implantacji w okolice pęczka His’a | kpl. | 10
3 | Elektroda przedsionkowa | szt. | 10
4 | Koszulka niesterowalna dedykowana do zabiegu implantacji elektrody w okolice pęczka His’a | szt. | 10
5 | Koszulka sterowalna dedykowana do zabiegu implantacji elektrody w okolice pęczka His’a | szt. | 10
6 | Nożyk do rozcinania koszulki | szt. | 10
| RAZEM |  |  |  | 0 | 0
Lp. | Wymagane parametry / Punktowane parametry | Informacja o parameterach wymaganych / punktowanych | Parametry oferowane w kontekście zapisów kolumny B (wypełnia Wykonawca)
1 | Żywotność stymulatora min. 8 lat (nastawy nominalne) | 8 lat - 0 pkt; powyżej 8 lat - 10 pkt
……....................…..............................................................................................................................................................
Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)