**BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

ul. Oleska 48, 45–052 Opole  
tel. +48 77 452 70 61-64

zamowienia@uni.opole.pl

www.



**D/91/2024** Opole, 10.12.2024 r.

**Uczestnicy postępowania**

**o udzielenie zamówienia**

**publicznego**

Dotyczy zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1320 ze  zm.), zwanej dalej „ustawą”, pn.: ***Zakup i dostawa aparatury naukowo - badawczej, laboratoryjnej i pomiarowej***

***na potrzeby Zakładu Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładu Mikrobiologii   
i Epidemiologii Uniwersytetu Opolskiego.***

W związku z otrzymanym wnioskiem Wykonawcy, o którym mowa w art. 284 ust 1 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania dotyczącego przedmiotowego postępowania.

**Pytanie nr 1**

**dot. części nr 3 - Waga laboratoryjna precyzyjna – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści szalkę o średnicy 100 mm?

**Odpowiedź**

**Tak, Zamawiający dopuszcza szalkę o średnicy 100 mm.**

*Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy modyfikuje* ***załącznik nr 1C*** *do Specyfikacji warunków zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia.*

**Pytanie nr 2**

**dot. części nr 3 - Waga laboratoryjna precyzyjna – 1 szt.**

Czy Zamawiający wymaga wagi legalizowanej?

**Odpowiedź**

**Nie, Zamawiający nie wymaga wagi legalizowanej.**

**Pytanie nr 3**

**dot. części nr 3 - Waga laboratoryjna precyzyjna – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści wagę o masie netto 6.95 kg?

**Odpowiedź**

**Tak, Zamawiający dopuszcza wagę o masie netto 6.95 kg**

*Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy modyfikuje* ***załącznik nr 1C*** *do Specyfikacji warunków zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia.*

**Pytanie nr 4**

**dot. części nr 3 - Waga laboratoryjna precyzyjna – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuszcza pobieranie pamięci ważeń na nośnik pendrive i wyświetlenie ich na komputerze za pomocą bezpłatnego oprogramowania?

**Odpowiedź**

**Tak, Zamawiający dopuszcza pobieranie pamięci ważeń na nośnik pendrive i wyświetlenie ich na komputerze za pomocą bezpłatnego oprogramowania.**

*Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy modyfikuje* ***załącznik nr 1C*** *do Specyfikacji warunków zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia.*

**Pytanie nr 5**

**dot. części nr 3 - Waga laboratoryjna precyzyjna – 1 szt.**

Czy Zamawiający dopuści komorę ważenia o wymiarach (szer x gł x wys) 190x190x226 mm?

**Odpowiedź**

**Tak, Zamawiający dopuszcza komorę ważenia o wymiarach (szer x gł x wys) 190x190x226 mm.**

*Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy modyfikuje* ***załącznik nr 1C*** *do Specyfikacji warunków zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia.*

**Pytanie nr 6**

**dot. części nr 4 - Cieplarka laboratoryjna – 1 szt.**

Czy Zamawiający w ramach Opisu Przedmiotu Zamówienia punkt 3 wyrazi zgodę na dostarczenie urządzenia o zakresie temperatury od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +100°C? W dalszej części specyfikacji technicznej Zamawiający nie wskazał wymogu dotyczącego zaopatrzenia urządzenia dodatkowo w układ chłodzenia

**Odpowiedź**

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzenia o zakresie temperatury od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +100°C.** **Zamawiający nie wymaga zaopatrzenia urządzenia dodatkowo w układ chłodzenia.**

*Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy modyfikuje* ***załącznik nr 1D*** *do Specyfikacji warunków zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia.*

**Pytanie nr 7**

**dot. części nr 4 - Cieplarka laboratoryjna – 1 szt.**

Czy Zamawiający w ramach SWZ wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy?

**Odpowiedź**

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie realizacji przedmiotu zamówienia do 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.**

*Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy modyfikuje treść SWZ w zakresie Rozdziału I pkt. 4 i pkt. 19 i Zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy oraz na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu w pkt. 3 SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA dot. części nr 4.*

**Pytanie nr 8**

**dot. części nr 5 - Łaźnia wodna laboratoryjna – 1 szt.**

Czy Zamawiający w ramach Opisu Przedmiotu Zamówienia punkt 3 wyrazi zgodę na dostarczenie urządzenia o zakresie temperatury od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +120°C? W dalszej części specyfikacji technicznej Zamawiający nie wskazał wymogu dotyczącego zaopatrzenia urządzenia dodatkowo w układ chłodzenia.

**Odpowiedź**

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie urządzenia o zakresie temperatury od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +120°C**. **Zamawiający nie wymaga zaopatrzenia urządzenia dodatkowo w układ chłodzenia.**

*Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy modyfikuje* ***załącznik nr 1E*** *do Specyfikacji warunków zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia.*

**Pytanie nr 9**

**dot. części nr 2 - Mikroskop biologiczny – 2 szt.**

**dot. części nr 5 - Łaźnia wodna laboratoryjna – 1 szt.**

Czy Zamawiający w ramach SWZ wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 35 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy ?

**Odpowiedź**

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie realizacji przedmiotu zamówienia do 35 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.**

*Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy modyfikuje treść SWZ w zakresie Rozdziału I pkt. 4 i pkt. 19 i Zał. nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy oraz na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu w pkt. 3 SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA dot. części nr 2 i części nr 5.*

**Pytanie nr 10**

**dot. części nr 2 - Mikroskop biologiczny – 2 szt.**

Ponieważ takie cechy mikroskopu wymienione w OPZ jako wymagane jednoznacznie opisują jeden model mikroskopu, jednego konkretnego producenta, mianowicie Olympus CX23 i jednocześnie jesteśmy pewni, że możemy zaoferować lepsze mikroskopy, ośmielamy się prosić o odpowiedź

**czy Zamawiający dopuści mikroskopy równoważne o lepszych parametrach w stosunku do wymagań?**

Wymagania Zamawiającego na żółto:

*Fabrycznie zamontowana dodatkowa ochrona przed niepożądanym demontażem nasadki okularowej.* – proponujemy: obrotowa nasadka okularowa, obrotowa także głowica – bez dodatkowej ochrony przed demontażem – jest to cecha wyłącznie mikroskopów Olympus

**Odpowiedź**

**Tak, Zamawiający dopuszcza brak dodatkowej ochrony przed demontażem.**

*Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy modyfikuje* ***załącznik nr 1B*** *do Specyfikacji warunków zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia*

*Konstrukcja tubusów okularowych w głowicy musi pozwalać na ustawienie wysokości roboczej okularów w zakresie min. od 370.0 mm do 432.9 mm –* proponujemy: obrotowa nasadka pozwala na ustawienie okularów w dwóch pozycjach wysokości przy tym samym rozstawie.

Podane wymaganie zwykle podaje się dla Olympus CX23 niemniej nie wiadomo w jaki sposób inny mikroskop miałby je spełnić ponieważ nie podano kryterium/metody pomiaru.

Nie wiadomo czy mierzyć należy do górnego czy dolnego brzegu okularów czy do ich centrum oraz przy jakim ich rozstawie (wpływa on przecież w sposób oczywisty na wysokość okularów)

**Odpowiedź**

**Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane parametry.**

*Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy modyfikuje* ***załącznik nr 1B*** *do Specyfikacji warunków zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia*

*Statyw o konstrukcji ażurowej umożliwiająca prowadzącym ćwiczenia stałą kontrolę poprawności prowadzenia obserwacji* – w praktyce parametr ten niczemu nie służy; jest wyłącznie cechą „przetargową”.

Proponujemy: stabilny statyw szerszy u dołu i węższy u góry spełniający wszelkie wymogi ergonomii w pracy laboratoryjnej i dydaktycznej

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza innego parametru niż podany w OPZ**

*Stabilny i wytrzymały korpus wykonany ze stopów aluminium z ergonomicznymi 2-ma uchwytami z tworzywa umieszczonymi na górze bazy mikroskopu, pozwalającymi na łatwe przenoszenie mikroskopu –* cecha wyłączna CX23;

Proponujemy: Stabilny i wytrzymały korpus wykonany ze stopów aluminium ze zintegrowanym ergonomicznym uchwytem z tworzywa umieszczonym na górze bazy mikroskopu, pozwalającymi na łatwe i BEZPIECZNE przenoszenie mikroskopu nawet jedną ręką.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza proponowane parametry**

*Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy modyfikuje* ***załącznik nr 1B*** *do Specyfikacji warunków zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia*

*Zamontowana z tyłu korpusu kieszeń do przechowywania kabla zasilającego i chowania w razie potrzeby jego nadmiaru*

Proponujemy kabel odłączany, który można sobie schować osobno do szafy czy szuflady

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza innego parametru niż podany w OPZ**

*Stolik przedmiotowy mechaniczny bezzębatkowy (bez wystającej szyny przesuwu w osi X), z rolkowym mechanizmem przesuwu*

Proponujemy klasyczny stolik dwuwarstwowy (z dwu płyt metalowych), zębatkowy, odporny na zabrudzenia łatwy do wyczyszczenia, nie generujący dużych kosztów serwisowania, nie pękający oraz zachowujący dużą sztywność w przeciwieństwie do stolików jednowarstwowych odlewanych, dla taniości, z plastyku i nie zapewniających wystarczającej sztywności.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza innego parametru niż podany w OPZ**

*Wymiary stolika nie większe niż 135x125mm.*

*Zakres przesuwu stolika nie mniejszy niż 76x30mm.*

– ponownie są to cechy CX23; stoliki małe to mikroskopy dla dzieci; w wyższej klasy konstrukcjach są zwykle większe.

Proponujemy stolik opisany wyżej o wielkości 150x140mm, z zakresem przesuwu 76x50mm umożliwiającym ogląd całej powierzchni dwu szkiełek podstawowych oraz z uchwytem mieszczącym zarówno jeden jak też dwa preparaty – w oczywisty sposób lepszy – podobnie jak cały mikroskop.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany parametr.**

*Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy modyfikuje* ***załącznik nr 1B*** *do Specyfikacji warunków zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia*

4x/0,1 WD 27.5 mm,

10x/0,25 WD 8.0 mm

40x/0,65 WD 0,6 mm

100x/1,25 WD 0,13 mm

Proponujemy obiektywy o identycznych N.A. natomiast WD dla 40x – 0,80 – lepsze; dla 100x – 0,25 – lepsze; WD dla 4x i 10x jest bez znaczenia ponieważ i tak duże.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany parametr.**

*Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy modyfikuje* ***załącznik nr 1B*** *do Specyfikacji warunków zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia*

Nadto, jednocześnie proponujemy pozostałe parametry również lepsze:

- rewolwer 5-gniazdowy

- okulary 10x o większym polu widzenia – 22mm, co daje większe pole widzenia preparatu, szybsze przeszukiwanie itd.

- dwie przesłony: aperturowa i polowa – full Kohler

- śruba mikro o większej dokładności - 2µm.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza innego rewolweru niż 4-gniazdowy, pozostałe proponowane parametry dopuszcza**

*Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy modyfikuje* ***załącznik nr 1B*** *do Specyfikacji warunków zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia*

Działając w trybie art. 286 ust. 3 ustawy oraz art. 271 ust.2 ustawy, w związku z udzielonymi wyjaśnieniami i zmianami Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami oraz zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, celem zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na zapoznanie się z udzielonymi wyjaśnieniami i zmianami SWZ oraz przygotowanie oferty, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **18.12.2024** r. do godz. **10:00**, a tym samym zmienia termin otwarcia ofert na dzień **18.12.2024** r. godz. **10:30** oraz termin związania ofertą do dnia **16.01.2025** r. Odpowiednie zmiany wprowadzono do treści Rozdziału I Specyfikacji warunków zamówienia: pkt. 15.1, pkt. 17.1.1 oraz pkt. 17.2.1.

Uwzględniając powyższe, Zamawiający działając w trybie art. 286 ust. 6 ustawy, dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00633411/01 opublikowanego w dniu 04.12.2024 r. poprzez zmianę treści dotyczących: terminu składania ofert, terminu otwarcia ofert, terminu związania ofertą.

Zgodnie z pkt. 12.11 SWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającą późniejsze  
oświadczenie Zamawiającego.

**I Zastępca KANCLERZA**

mgr Cezary Pawęzki

*Załączniki (uwzględniające wprowadzone zmiany):*

*1) SWZ oraz Formularz oferty (zał. nr 1)- zmiana z dnia 10.12.2024 r.*

*2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10.12.2024 r.*

*3) Opis przedmiotu zamówienia/Umowy – zał. nr 1B, 1C, 1D, 1E do SWZ - zmiana z dnia 10.12.2024 r.*