ZAŁACZNIK NR 1 DO ZO/62/AP/MED./23

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zakup narzędzi laparoskopowych.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Producent - Kraj** | **(wpisać)** |  |  |
| **Typ/nazwa/model oferowanego urządzenia** | **(wpisać)** |  |  |
| **Dystrybutor - Oferent** | **(wpisać)** |  |  |
| **L.p.** | **Opis parametrów wymaganych** | **Ilość** | **Parametr wymagany** | **Odpowiedź oferenta**(należy wpisać TAK/NIE) |
|  | Korpus trokaru średnica 10mm, długość 110mm, gładki zaworem CO2 | 1 | TAK |  |
|  | Korpus trokaru średnica 10mm, długość 110mm, gwintowany zaworem CO2 | 1 | TAK |  |
|  | Uszczelka do trokaru średnica 10mm z reducją na 5mm | 2 | TAK |  |
|  | Zewnętrzna uszczelka do trokaru 10mm-op.20szt | 1 | TAK |  |
|  | Wewnętrzna uszczelka do trokaru 10mm-op.20szt | 1 | TAK |  |
|  | Uszczelka redukcyjna do trokaru 10mm na 5mm, op.5szt | 1 | TAK |  |
|  | Obturator tępy kompatybilny z trokarem o srednicy 10mm, dł.110mm | 1 | TAK |  |
|  | Korpus trokaru średnica 5mm, długość 110mm, gładki z zaworem CO2 | 1 | TAK |  |
|  | Kompletna uszczelka do trokaru 5mm, op.20szt | 1 | TAK |  |
|  | Obturator tępy kompatybilny z trokarem o srednicy 5mm, dł.110mm | 1 | TAK |  |
|  | Nożyczki monopolarne typu Metzenbaum, obrotowe, rozbieralne-4 -częsciowe wielorazowego użytku, ząbkowane, konce zakrzywione, odgięte w lewą stronęz wkładką węglową, śr.5mm, dł.310mm z ergonomiczną rączką bez blokady .Możliwość sterylizacji jako narzedzie złożone. | 1 | TAK |  |
|  | Nożyczki monopolarne typu Metzenbaum, obrotowe, rozbieralne-4 -częsciowe wielorazowego użytku, ząbkowane, konce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, pokryte powłoą Noir, śr.5mm, dł.310mm z ergonomiczną rączką bez blokady .Możliwość sterylizacji jako narzedzie złożone. | 1 | TAK |  |
|  | Kleszczyki preparacyjne typu Maryland, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 -częsciowe wielorazowego użytku, śr.5mm, dł.310mm z ergonomiczną rączką bez blokady .Możliwość sterylizacji jako narzedzie złożone. | 1 | TAK |  |
|  | Atraumatyczne kleszcze uniwersalne z rowkami w szczękach, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 -częsciowe wielorazowego użytku, śr.5mm, dł.310mm z ergonomiczną rączką z blokada .Możliwość sterylizacji jako narzedzie złożone. | 1 | TAK |  |
|  | Atraumatyczne kleszcze do chwytania , szczęki z otworami,monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 -częsciowe wielorazowego użytku, śr.5mm, dł.310mm z ergonomiczną rączką z blokadą .Możliwość sterylizacji jako narzedzie złożone. | 1 | TAK |  |
|  | Kleszczyki jelitowe typu Dorsey,monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 -częsciowe wielorazowego użytku, śr.5mm, dł.310mm z ergonomiczną rączką z blokadą .Możliwość sterylizacji jako narzedzie złożone. | 1 | TAK |  |
|  | Atraumatyczne kleszcze do chwytania , szczęki z otworami ,monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 -częsciowe wielorazowego użytku, śr.5mm, dł.310mm z ergonomiczną rączką bez blokady .Możliwość sterylizacji jako narzedzie złożone. | 1 | TAK |  |
|  | Kleszczyki chwytające 2x3 zęby, jedna szczęka ruchoma, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 -częsciowe wielorazowego użytku, śr.10mm, dł.310mm z ergonomiczną rączką z blokadą .Możliwość sterylizacji jako narzedzie złożone. | 1 | TAK |  |
|  | Elektroda monopolarna dł.330mm, sr.5mm z elektrodą haczykowa typu L | 1 | TAK |  |
|  | Imadło laparoskopowe , proste, dł 310mm, sr.5mm, rękojeść w osi narzedzia , z jednostopniowym mechanizmem blokujacymi stala sila nacisku.Z funkcją samoczynnego stawiania igły.Wyposażoe w kanał płuczący. | 1 | TAK |  |
|  | Endoskopowe narzędzia do zakładania szwów i skalpele z jednostopniowym mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku, cześć robocza z tzw.twarda wkładką , wyposazone w kanał do płukania, ś.5mm, dł.370mm | 1 | TAK |  |
|  | Kontener składający się z wanny do kontenera o wymiarach 592X274X90mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni.Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera oraz pokrywe kompatybilna w oferowana wanna.Poza tym wanna wyposażona w kosz stalowy perforowany z uchwytami i nózkami o wymiarach 540X253X56mm.Dodatkowo kontener wyposażony w matę silikonowa o wymiarach 536MM X 250mm. | 1 | TAK |  |
| 23 | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE na produkt​y zgodne z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE) w j. polskim - załączyć do oferty. | załączyć do oferty | TAK |  |