Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Pakiet II – respirator

Marka, typ, nazwa handlowa oferowanego przedmiotu zamówienia (należy wskazać)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wymagane i oferowane parametry techniczne

Instrukcja wypełnienia:

- W kolumnie „Parametry oferowane” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego respiratora natomiast w kolumnie „TAK/NIE” należy wpisać jedną z podanych odpowiedzi.

- Wszystkie pozycje w kolumnie „Parametry wymagane” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, zatem zaznaczenie odpowiedzi ,,nie” lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego, a tym samym zostanie odrzucona.

Wymagane i oferowane parametry techniczne

respiratorta

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Parametry wymagane / Punktacja w kryterium parametry techniczne | Parametry oferowane ( Wpisać TAK/NIE, podać zakres, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania podstawowe |  |  |  |
|  | Respirator - urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 |  |  |
|  | Respirator transportowy z wbudowaną turbiną umożliwiającą wentylację od 21% O2, respirator nie zużywa tlenu na własną pracę | TAK |  |
|  | Urządzenie w zwartej i wytrzymałej obudowie, z możliwością zawieszenia na ramie łóżka, noszy lub na wózku medycznym, z uchwytem do przenoszenia w ręku | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w torbę ochronną wykonaną z materiału typu PLAN zapobiegającemu dostaniu się zanieczyszczeń lub wody do przestrzeni urządzenia, umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich funkcji. | TAK |  |
|  | Przednia część torby ochronnej wykonana z przeźroczystego materiału, umożliwiającego swobodne odczytanie wszystkich parametrów wyświetlanych na monitorze, bez potrzeby jej otwierania. | TAK |  |
|  | Zestaw składa się z respiratora transportowego z turbiną, przewód tlenowy umożliwiający podłączenie respiratora do zewnętrznego niskociśnieniowego źródła tlenu, kieszeni na akcesoria, maski nr 5, przewodu pacjenta, płuca testowego, min. 1 filtra powietrza | TAK |  |
|  | Zasilanie respiratora transportowego – w zestawie płyta ścienna z zasilaniem 12V (deklaracja zgodności EN 1789 – załączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Ładowanie baterii od 0 do min 95 % w czasie do 2,5 godziny | TAK |  |
|  | Pojemność akumulatora min 4,5 Ah° | TAK |  |
|  | Czas pracy na baterii min 7,5 godzin IPPV zgodnie z ERC | TAK |  |
|  | Min IP 54 (parametry wentylacji) | TAK |  |
| Parametry techniczne |  |  |  |
| 1. | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt | TAK |  |
| 2. | Waga respiratora max 2,1 kg +/- 5% | TAK |  |
| 3. | Zasilanie w tlen o ciśnieniu min od 0,3 do 6,0 bar przy maksymalnie 15 l/min STPD | TAK |  |
| 4. | Wentylacja 21-100 % O2 | TAK |  |
| 5. | Możliwość pracy w temperaturze min -20 - + 50˚C | TAK |  |
| 6. | Możliwość przechowywania w temperaturze min -40 - +70˚C | TAK |  |
| 7. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych w postaci potwierdzenia wyboru parametru po jego ustawieniu | TAK |  |
| 8. | Rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym | TAK |  |
| 9. | Ustawienie parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta | TAK |  |
| 10. | Autotest, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora każdorazowo po włączeniu urządzenia | TAK |  |
| 11. | Wbudowany czytnik kart pamięci wraz z kartą o pojemności min 2 GB do zapisywania monitorowanych parametrów oraz zdarzeń z możliwością późniejszej analizy | TAK |  |
| 12. | Ręczne wyzwalanie oddechów w trybie RKO bezpośrednio przy masce do wentylacji | TAK |  |
| Tryby wentylacji |  |  |  |
| 1. | IPPV | TAK |  |
| 2. | Manualny – tryb CPR | TAK |  |
| 3. | CPAP | TAK |  |
| 4. | SIMV | TAK |  |
| Parametry regulowane |  |  |  |
| 1. | Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie min. 5-40 oddechów/min | TAK |  |
| 2. | Objętość oddechowa regulowana w zakresie min 50 – 2000 ml | TAK |  |
| 3. | Ciśnienie PEEP regulowane w zakresie min od 0 do 20 cm H2O | TAK |  |
| 4. | Ciśnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w zakresie min od 10-60 mbar | TAK |  |
| 5. | Czas wdechy min od 0,5 do 4s | TAK |  |
| Obrazowanie parametrów |  |  |  |
| 1. | Ciśnienie PEEP | TAK |  |
| 2. | Maksymalne ciśnienie wdechowe | TAK |  |
| 3. | Objętość oddechowa | TAK |  |
| 4. | Objętość minutowa | TAK |  |
| 5. | Częstość oddechowa | TAK |  |
| 6. | Stężenie O2 | TAK |  |
| Prezentacja graficzna |  |  |  |
| 1. | Zintegrowany kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej min 4,3 cali do prezentacji parametrów nastawnych oraz manometru | TAK |  |
| Alarmy |  |  |  |
| 1. | Bezdechu | TAK |  |
| 2. | Nieszczelności układu | TAK |  |
| 3. | Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |
| 4. | Rozładowanego akumulatora/braku zasilania | TAK |  |
| 5. | Alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim | TAK |  |
| Pozostałe |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim wraz z dostawą | TAK |  |
| 2. | Dostawa respiratora do 60 dni od daty obowiązywania umowy. | TAK |  |
| 3. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego do 90 dni od daty obowiązywania umowy. | TAK |  |
| 4. | Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) dotyczące oferowanego respiratora , deklaracja zgodności, folder z parametrami technicznymi | TAK |  |
| 5. | Gwarancja, bezpłatne przeglądy okresowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcji obsługi urządzeń oraz bezpłatny serwis w okresie min. 24 miesięcy od daty protokolarnego odbioru | TAK/wydłużenie gwarancji : do 6 m-cy -20 pkt. powyżej 6 m-cy 40 pkt |  |
| 6. | W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 7. | Paszport techniczny i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury | TAK |  |
| 8. | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów wraz z dostawą aparatury. | TAK |  |
| 9. | Gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej usunięcia maksymalnie do 5 dni roboczych, | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty

........................................................................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy