Załącznik nr 2

Tabelę należy wypełnić wpisując parametry oferowanego sprzętu i załączyć do oferty.

PARAMETRY WYMAGANE
Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty, w przypadku parametrów punktowanych zostanie przyznana ilość punktów zgodnie z opisem .

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparat RTG sufitowy i aparat przyłóżkowy wraz z ucyfrowieniem.

Lp.	Wymagane parametry i warunki	Wartość wymagana	Wartość punktowana	Informacja (opis) Wykonawcy o zaoferowanym urządzeniu lub potwierdzenie parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK. Zgodnie z SWZ”
	Producent	Podać
	Model/typ	Podać
	Certyfikat CE, wyrób medyczny, urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2021	TAK
	Aparat z 2 detektorami cyfrowymi - jeden detektor w stole i jeden detektor w stojaku do zdjęć odległościowych	TAK
	Możliwość zamiennego stosowania detektorów bezprzewodowych w stole i w stojaku	TAK
	Podłączenie do systemu RIS/PACS stanowiącego przedmiot zamówienia	TAK
	Jeden producent aparatu i detektorów	TAK
	Wykonanie projektu instalacji aparatu; kanały, zasilanie elektryczne wraz z montażem aparatu.	TAK
	GENERATOR
	Generator wysokiej częstotliwości min. 100kHz	TAK, podać	≥200kHz 2 pkt / <200kHz 0 pkt
	Moc wyjściowa generatora min. 50kW	TAK, podać
	Zakres napięcia roboczego min. 40 – 150kV	TAK, podać
	Minimalny czas ekspozycji / ≤ 1ms	TAK, podać
	Maksymalny czas ekspozycji ≥6000ms	TAK, podać
	Zakres miliamperów min. / 20 – 600mA	TAK, podać
	Zakres miliamperosekund min. 0,2 – 600mAs	TAK, podać
	Automatyczna kontrola ekspozycji	TAK
	Ręczny dobór parametrów ekspozycji	TAK
	Tryb programów anatomicznych zintegrowany z menu wyboru projekcji w systemie akwizycji obrazu DR	TAK
	Synchronizacja nastaw programów anatomicznych z generatorem	TAK
	Autodiagnostyka generatora z komunikatami o błędach	TAK
	LAMPA RTG, KOLIMATOR
	Wielkość małego ogniska ≤ 0,6mm	TAK, podać
	Moc małego ogniska ≥ 22kW	TAK, podać
	Wielkość dużego ogniska / ≤ 1,2mm	TAK, podać
	Moc dużego ogniska ≥ 60kW	TAK, podać
	Pojemność cieplna anody / ≥ 300KHU	TAK, podać
	Pojemność cieplna kołpaka / ≥ 1200KHU	TAK, podać
	Nominalne obroty anody / ≥ 8500obr./ min.	TAK, podać
	Pomiar dawki z prezentacją wartości dawki na konsoli operatora i zapisem w pliku Dicom.	TAK, podać
	Kolimacja manualna i automatyczna	TAK, podać
	Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem	TAK, podać
	Monitorowanie poziomu wykorzystania pojemności cieplnej lampy	TAK, podać
	Obrót kolimatora min. ±90°	TAK, podać
	Dotykowy panel LCD min 10” na kołpaku z możliwością min.: zmiany warunków ekspozycji i pola komory układu AEC, prezentacja SID, miejsce pracy, kąt obrotu lampy	TAK, podać
	Dotykowy panel LCD na kołpaku pozwalający na wyświetlenie danych o badaniu i pacjencie	TAK, podać
	Oświetlenie pola ekspozycji typu LED	TAK, podać
	Miarka centymetrowa	TAK, podać
	Wskaźnik laserowy centrowania	TAK, podać
	Filtry pediatryczne do wyboru, wbudowane	TAK, podać
	ZAWIESZONA SUFITOWO KOLUMNA LAMPY
	Kolumna lampy zawieszona na suficie	TAK, podać
	Możliwość wykonywania badań odległościowych na stojaku płucnym promieniem poziomym	TAK, podać
	Zakres ruchu wzdłużnego lampy RTG ≥ 300cm	TAK, podać
	Zakres ruchu poprzecznego lampy RTG ≥180cm	TAK, podać
	Zakres ruchu pionowego lampy RTG ≥150cm	TAK, podać
	Automatyczne nadążanie lampy za ruchem pionowym stołu i stojaka płucnego	TAK, podać
	Obrót kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej (od pozycji środkowej) min. ±120°	TAK, podać
	Obrót kolumny wokół osi pionowej(od pozycji środkowej) min. ±120°	TAK, podać
	STÓŁ Z PŁYWAJĄCYM, PODNOSZONYM BLATEM
	Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa	TAK, podać
	Szerokość blatu ≥85cm	TAK, podać	≥86cm 2 pkt / < 86cm 0 pkt
	Długość blatu ≥210cm	TAK, podać
	Zakres ruchu poprzecznego / ≥ 28cm	TAK, podać
	Zakres ruchu wzdłużnego ≥75cm	TAK, podać
	Zakres regulacji wysokości blatu stołu ≥25cm	TAK, podać
	Najniższa odległość blatu stołu od podłogi <56cm	TAK, podać
	Dopuszczalne obciążenie stołu przez pacjenta na całej długości blatu ≥270kg	TAK, podać
	Kratka przeciwrozproszeniowa do badań w stole	TAK, podać
	Ręczne wyjmowanie kratki przeciwrozproszeniowej (bez użycia narzędzi)	TAK, podać
	Blat stołu całkowicie płaski, bez widocznych ram utrudniających przemieszczanie pacjenta i dezynfekcję blatu	TAK, podać
	Odległość powierzchnia płyty stołu-detektor ≤ 80mm	TAK, podać
	Pochłanialność blatu stołu RTG ≤1,2 mm Al.	TAK
	Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu przyciskami nożnymi oraz ręcznymi	TAK
	Detektor w stole bezprzewodowy przenośny ładowany w stole	TAK
	Uchwyt do zdjęć promieniem poziomym	TAK
	Wyłącznik zabezpieczający przed przypadkowym zwolnieniem blokad ruchu blatu stołu	TAK
	Wyłącznik antykolizyjny wyłączający pionowy ruch blatu po napotkaniu przeszkody	TAK
	Przycisk włączenia nadążności lampy	TAK
	STOJAK DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH
	Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa	TAK, podać
	Najniższe położenie punktu centralnego detektora w stojaku / ≤ 35cm do podłogi	TAK, podać
	Zakres ruchu pionowego detektora ≥136cm	TAK, podać
	Możliwość wykonywania badań odległościowych o zakresie min. 110-180cm	TAK, podać
	Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez narzędzi	TAK, podać
	Trwałe oznaczenie obszaru aktywnego detektora oraz położenia komór jonizacyjnych systemu AEC	TAK, podać
	Odległość płyta statywu – detektor ≤ 45mm	TAK, podać
	Pochłanialność płyty statywu / ≤ 1,0 mm Al	TAK, podać
	Komplet uchwytów pacjenta do projekcji PA i LAT	TAK, podać
	Przycisk włączenia nadążności lampy	TAK, podać
	Motorowy ruch Bucky góra-dół	TAK, podać
	Automatyczne wykonywanie badań kości długich dzięki zmotoryzowanemu obrotowi lampy i zmotoryzowanemu Bucky stojaka w ruchu góra-dół	TAK, podać
	Stojak dla pacjenta do ekspozycji kości długich	TAK, podać
	CYFROWY PŁASKI DETEKTOR W STOLE WIFI
	Płaski detektor cyfrowy do wykonywania badań w stole i poza stołem	TAK, podać
	Rozmiar aktywny detektora min. 35 x 43cm ± 1cm	TAK, podać
	Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli 7,0mln	TAK, podać
	Rozmiar piksela ≤ 140µm	TAK, podać
	Głębokość akwizycji ≥ 16bit	TAK, podać
	DQE ≥ 70%	TAK, podać
	Rozdzielczość detektora / ≥ 3,5 lp/mm	TAK, podać
	Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤3s	TAK, podać
	Zasilanie detektora w stole	TAK
	Ochrona przed kurzem i zalaniem min. IP57	TAK, podać
	Waga detektora <3,2kg	TAK
	CYFROWY PŁASKI DETEKTOR W STATYWIE WIFI
	Płaski detektor cyfrowy do wykonywania badań w statywie	TAK
	Rozmiar aktywny detektora min. 43 x 43cm ± 1cm	TAK, podać
	Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli ≥9,2mln, podać	TAK, podać
	Rozmiar piksela ≤ 140 µm	TAK, podać
	Głębokość akwizycji ≥ 16 bit	TAK, podać
	Maksymalne DQE ≥ 70%	TAK, podać
	Rozdzielczość detektora / ≥3,5 lp/mm	TAK, podać
	Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤3s	TAK, podać
	Zasilanie detektora statywie	TAK
	Ochrona przed kurzem i zalaniem min. IP57	TAK, podać
	Waga detektora <3,8kg	TAK
	KONSOLA OPERATORA APARATU RENTGENOWSKIEGO
	Obsługa aparatu zintegrowana w jednej konsoli do sterowania generatorem RTG i systemem obrazowania cyfrowego	TAK
	Kolorowy monitor dotykowy LCD o rozdzielczości min. 1280x1024 pikseli stacji technika do ustalania warunków ekspozycji i wysyłania obrazów o przekątnej min. 21’’	TAK
	Stacja technika z komputerem minimum czterordzeniowym procesorem, 8 GB RAM, dysk min. 500GB, system operacyjny, oprogramowanie systemowe	TAK
	Możliwość obsługi za pomocą klawiatury i myszy	TAK
	Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury i monitora dotykowego bezpośrednio na stanowisku oraz z systemu RIS z pomocą systemu Dicom Worklist	TAK
	Oprogramowanie umożliwiające przypisywanie konkretnym projekcjom warunków ekspozycji, zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów	TAK
	Wybór ustawienia pacjenta (np. AP, bok, itd.)	TAK
	Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) ≥ 3000 obrazów	TAK
	Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu	TAK
	Blendowanie, ręczne z możliwością zmiany powierzchni i automatyczne	TAK
	Funkcja obrotu o dowolny kąt	TAK
	Powiększenia i odbicia obrazu	TAK
	Funkcja pozytyw – negatyw	TAK
	Pomiary długości, kątów, kątów Cobba	TAK
	Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów	TAK
	Funkcja wprowadzania pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie oraz elektronicznych markerów z możliwością definiowania własnych	TAK
	Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Work List Manager(WLM), Print, Send, nagrywanie płyt CD dla pacjenta z badaniem w trybie DICOM z przeglądarką zgodną z Dicom	TAK
	Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych	TAK
	Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników	TAK
	Dostęp do badań odrzuconych, min. 100 ostatnich, na aparacie z możliwością wysłania na inny serwer do celów kontroli jakości	TAK
	Dedykowane oprogramowanie pediatryczne z podziałem wiekowym i wagowym	TAK, podać
	Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji odmy płucnej	TAK, podać
	Dedykowane oprogramowanie do wizualizacji rur i cewników	TAK, podać
	Dedykowane oprogramowanie kratki wirtualnej	TAK, podać
	Dedykowane oprogramowanie do supresji kości żeber lub dwuenergetyczność	TAK, podać
	Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej (na brzegu monitora)	TAK/NIE, podać	TAK 2 pkt / NIE 0 pkt
	Funkcjonalność przywrócenia obrazu do pierwotnej postaci, cofnięcie wprowadzonych zmian wyglądu obrazu	TAK, podać
	Wydruk obrazów w trybie True Size z możliwością podziału na min. 1/2/4	TAK, podać
	Wyświetlanie współczynnika ekspozycji zgodnie z IEC	TAK, podać
	Wysyłanie sumarycznej dawki po zakończeniu badania do stacji technika	TAK, podać
	Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG	TAK, podać
	UPS do podtrzymania zasilania konsoli w przypadku braku napięcia	TAK, podać
	Komplet 2 akumulatorów do każdego detektora oraz ładowarka	TAK, podać
	APARAT RTG PRZYŁÓŻKOWY PRZEWOŹNY
	Producent	Podać
	Typ, model	Podać
	Aparat przewoźny RTG z możliwością współpracy z bezprzewodowymi detektorami stacjonarnego aparatu rtg	TAK
	Urządzenia nowe, nieużywane, nierekondycjonowane z bieżącej produkcji.	TAK
	Urządzenie/a zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat właściwy dla urządzenia oprogramowania stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC	TAK
	Po upływie okresu gwarancji przekazanie kodów dostępu do opcji serwisowych mobilnego cyfrowego aparatu RTG, umożliwiających ich serwisowanie i naprawy przez inne niż autoryzowany serwis producent, specjalistyczne podmioty.	TAK
	GENERATOR
	Generator wysokiej częstotliwości HF zasilany z sieci 230V	TAK
	Moc generatora [kW]	≥ 30
	Zasilanie 230 V ± 10% /16A	TAK
	Automatyczna kompensacja zmian napięcia sieciowego	TAK
	Minimalny czas ekspozycji [ms]	≤ 1
	Zakres napięciowy [kV]	≥ 40-125
	Maksymalna wartość prądu [mA]	400
	Zakres prądowo-czasowy [mAs]	≥ 0,1-300
	Ręczna nastawa parametrów ekspozycji	TAK
	Konsola lub monitor dotykowy LCD do sterowania / generatorem o przekątnej min. [cm]	≥ 8
	Programy anatomiczne	≥ 100
	Kompensacja grubości pacjenta	TAK
	Zabezpieczenie przed przeciążeniem	TAK
	Wyzwalacz ekspozycji na kablu min.	≥ 3m
	RAMIĘ Z LAMPA RTG I WÓZEK
	Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem	TAK
	Lampa z wirującą anodą	TAK
	Wielkość małego ogniska [mm]	≤ 0,6
	Wielkość dużego ogniska [mm]	≤ 1,3
	Pojemność cieplna anody [kHU]	≥ 100
	Całkowita filtracja >2,50mm Al.	TAK
	Kąt obrotu kolimatora [0]	Min. ±90
	Oświetlenie diodowe pola ekspozycji (LED)	TAK
	Odległość maksymalna podłoga – ognisko [cm]	≥ 200
	Odległość minimalna podłoga – ognisko [cm]	≥ 45
	Kąt obrotu lampy [0]	Min. -90 - +900
	Kąt pochylenia lampy[0]	min. -45 do +1600
	Technika 2 i 3 punktowa	TAK
	Wbudowany DAP	TAK
	Wbudowana miarka	TAK
	Maksymalna szerokość aparatu maks. [cm]	70
	Maksymalna długość maks. [cm]	120
	Maksymalna waga aparatu [kg]	190, podać
	Hamulec parkingowy	TAK
	Kieszeń na detektor	TAK
	STACJA TECHNIKA DO OBSŁUGI DETEKTORÓW
	Obsługa obróbki obrazu i przesyłu badań z pomocą monitora dotykowego stacji technika	TAK
	Obsługa bezprzewodowych detektorów z sufitowego aparatu rtg	TAK
	Stacja technika z komputerem min. czterordzeniowym i dyskiem SSD z oprogramowaniem do akwizycji, obróbki i przesyłania obrazów w standardzie zgodnym DICOM 3.0	TAK
	Monitor dedykowany do oferowanego aparatu , LCD, / kolorowy dotykowy, min. 12” i rozdzielczości min. / 1280x1024 pikseli	Podać
	Interfejs do sieci szpitalnej min. 100 Mbit/s kablowy oraz WiFi	TAK
	Interfejs użytkownika całkowicie w języku polskim wraz z pomocą kontekstową	TAK
	Oprogramowanie umożliwiające przypisywanie konkretnym projekcjom zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów	TAK
	Wybór znacznika ustawienia pacjenta (np. zdjęcie AP, L)	TAK
	Wyświetlanie stopnia naładowania baterii detektora	TAK
	Wybór parametrów obróbki obrazu	TAK
	Usuwanie obrazu kratki	TAK
	Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST	TAK
	Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy)	≥ 1000 obrazów
	Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu	TAK
	Blendowanie (czarne maskowanie tła) wielokątowe, ręczne z możliwością zmiany powierzchni i automatyczne	TAK
	Funkcja obracania obrazu o dowolny kąt	TAK
	Pomiary długości, kątów, kątów Cobba	TAK
	Funkcja pozytyw – negatyw	TAK
	Wskaźnik ekspozycji zgodny z normą IEC w celu porównania z innymi urządzeniami CR/DR	TAK
	Powiększenie wybranego fragmentu obrazu	TAK
	Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów	TAK
	Funkcja wprowadzania: pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie, elektronicznych markerów wraz z możliwością definiowania własnych	TAK
	Ilość zdefiniowanych elektronicznych markerów (znaczników)	≥ 40
	Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania	TAK
	Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji	TAK
	Możliwość zapisywania do systemu danych obrazowych DICOM o parametrach ekspozycji (kV, Mas, dawka)	TAK
	Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Worklist Manager, Modality Performed Procedure Step, Print, Send	TAK
	Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych oraz ich zapamiętanie	TAK
	Przesyłanie obrazów w formacie DICOM do stacji lekarskich, systemu archiwizacji PACS, do wydruku w systemie suchym	TAK
	W sytuacjach awaryjnych możliwość wykonania badań za pomocą kasety analogowej RTG lub cyfrowej CR	TAK
	Oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych i cewników	TAK
	Oprogramowanie pediatryczne z podziałem na wiek pacjenta	TAK
	Oprogramowanie do wizualizacji odmy płucnej	TAK
	Zdalna diagnostyka serwisowa w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych	Tak, / Opisać
	Oprogramowanie konsoli aparatu przyłóżkowego tożsame z oprogramowaniem stacjonarnego aparatu kostno – płucnego	TAK
	Podłączenie do systemu RIS/PACS stanowiącego przedmiot zamówienia	TAK
	INNE
	Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia: min. 24 m-ce	TAK, podać
	Autoryzowane punkty serwisowe na terenie UE, wymóg posługiwania się przez serwisantów biegle w języku polskim.	TAK
	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii mailem na adres podany w umowie.	TAK
	Czas naprawy – max. 5 dni roboczych od podjęcia naprawy.	TAK
	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 5 dni przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę.	TAK
	Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji.	TAK
	Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez zamawiającego przed oddaniem aparatu do użytkowania oraz dodatkowe szkolenie w trakcie użytkowania	TAK
	Min. 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji	TAK
	Po upływie okresu gwarancji przekazanie kodów dostępu do opcji serwisowych stacjonarnego cyfrowego aparatu RTG, umożliwiających ich serwisowanie i naprawy przez inne niż autoryzowany serwis producent, specjalistyczne podmioty.	TAK

Lekarska stacja diagnostyczna z oprogramowaniem – 1 zestaw

Lekarska stacja diagnostyczna – komputer stacji
Producent	Podać
Typ/model	Podać
Minimalne parametry:	Podać
Obudowa typu Tower	TAK
Procesor min. 4-rdzeniowy 8-wątkowy, min 3.60GHz, z wbudowanym kontrolerem pamięci DDR4 z kontrolą parzystości ECC, osiągający w teście Passmark CPU Benchmark wynik co najmniej 9800 punktów na dzień składania oferty.	TAK, podać
Pamięć RAM DDR4 8 GB 2666 MHz ECC,możliwość rozbudowy do min 64GB, minimum trzy sloty wolne na dalszą rozbudowę	TAK, podać
Karta graficzna zintegrowana z procesorem	TAK
Porty: / Z przodu obudowy: / 2x USB 3.0 w tym jeden z funkcją ładowania, / 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C (jako opcja) / 1x Czytnik kart pamięci (jako opcja) / 1x Combo (Słuchawki/mikrofon), / Z tyłu obudowy: / 4x USB 3.0, / 2x USB 2.0, / 2x DisplayPort 1.2 (do użytku przez zintegrowany z procesorem układ graficzny), / 1x Wejście audio, / 1x Wyjście audio, / 1x Port szeregowy RS232 (jako opcja) / 1x RJ45 1Gb Ethernet / 1x Antena WiFi/Bluetooth (jako opcja) / 1x Port konfigurowalny (DisplayPort/HDMI/VGAUSB 3.1 Gen 2 Type-C/Thunderbold 3.0)	TAK
Dysk twardy: / Min. 2 x 256GB SSD	TAK
Porty rozszerzeń: / 1x PCI Express Generacja 3 x16 / 1x PCI Express Generacja 3 x4 / 2x PCI Express Generacja 3 x1 / 2x M.2 dla dysków mSata do dł. minimum 110mm (PCI Express Generacja 3 x4) / 1x M.2 WLAN / Zatoki zewnętrzne: / 2x 5,25” / Zatoki wewnętrzne: / 2x 3,5”	TAK
Zintegrowana z płytą główną karta sieciowa 1Gb Ethernet	TAK
System operacyjny min. Windows 10 Pro PL 64-bit lub równoważny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu* - równoważność opisana na dole tabelki	TAK podać
Zasilacz 500W o sprawności minimum 92%	TAK
Wymagania dodatkowe / Klawiatura USB w układzie polski programisty – produkcji producenta komputera / Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) – produkcji producenta komputera	TAK
2 x diagnostyczny monitor kolorowy min. 21” o rozdzielczości 1600 x 1200, wielkość plamki 0,270 mm, jasność maksymalna min. 800 cd/m2, jasność skalibrowana min. 400cd/m2, kontrast 1400:1, kalibracja sprzętowa DICOM, Matryca 10-bitowa, certyfikat Medical Device Class I.	TAK
Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla każdego trybu pracy.	TAK
Wbudowany kalibrator nie ograniczający pola widzenia na monitorze.	TAK
Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia.	TAK
1x DVI-D, 1x DisplayPort upstream, 1x DisplayPort downstream, 1x USB upstream, 2 x USB downstream	TAK
Obsługa połączenia szeregowego monitorów (DaisyChain) na złączu DisplayPort	TAK
Przycisk w prosty sposób zmieniający tryby pracy monitora dla różnego rodzaju badań np. MG, CR	TAK
Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem i pozwalający na jego automatyczne wyłączenie po odejściu użytkownika	TAK
Czujnik mierzący jasność otoczenia	TAK
Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD z podświetleniem LED	TAK
Komplet kabli zasilających i połączeniowych	TAK
Automatyczne wyłączanie/włączanie monitora zsynchronizowane z wygaszaczem ekranu – po zainstalowaniu dołączonej do monitora aplikacji	TAK
Dedykowana przez producenta monitorów diagnostycznych karta graficzna o następujących wymaganiach: - PCI Express x 16 Gen 3.0, - Pamięć DDR5 2GB, - 3 wyjścia cyfrowe mini DisplayPort, - Możliwość podłączenia 4 monitorów jednocześnie, - Sterowniki do systemów operacyjnych Windows 7, Windows 8.1 , Windows 10 - Pobór mocy do 30 W	TAK podać
Dodatkowy monitor LCD min.22” tego samego producenta co monitor diagnostyczny, licznik rzeczywistego czasu pracy, rozdzielczość 1680x1050, wielkość piksela 0,282 mm, jasność 250cd/m2, kontrast 1000:1,	TAK
Urządzenie ochrony zasilania z wbudowaną ochroną przeciwprzepięciową zgodną z normą IEC 61643-1 oraz spełniający normy IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, Raport CB, znak CE1 w płaskiej obudowie z możliwością pracy w pozycji pionowej i poziomej, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym automatyczne wyłączenie systemu (uwzględniające zamknięcie badania) w przypadku braku zasilania	TAK
Urządzenie musi posiadać minimum 4gniazda FR z podtrzymaniem bateryjnym (odpowiednio 6 i 11 minut dla obciążenia 70% i 50%) i 4 gniazda FR z zabezpieczeniem przeciwudarowym (spełniający normę IEC 61643-1)	TAK
Funkcja odłączania urządzeń peryferyjnych w czasie czuwania. Możliwość montażu naściennego lub w szafie montażowej przy zastosowaniu dodatkowego zestawu montażowego.	TAK
Gwarancja: komputer i UPS – 36 miesięcy monitory diagnostyczne i dodatkowy – 60 miesięcy	TAK podać
Oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej
Producent	Podać
Nazwa i typ	Podać
Oprogramowanie stanowiące wolnostojącą stację diagnostyczną	TAK
Możliwość integracji z dowolnym urządzeniem w standardzie DICOM	TAK
Możliwość nagrania badania na płycie CD/DVD lub nośniku USB w formacie DICOM na stacji roboczej z systemem operacyjnym Windows, wraz z radiologiczną w pełni funkcjonalną przeglądarką zdjęć	TAK
Oprogramowanie przechowujące lokalnie dane obrazowe i bazę danych wykonanych badań/pacjentów	TAK
Możliwość uzyskania dostępu do danych zapisanych w formacie DICOM na dysku lokalnym lub nośnikach CD/DVD	TAK
Możliwość rozszerzenia funkcjonalności o dodatkowe moduły / a) Mammograficzny / - obszar roboczy przystosowany do pracy w trybie ‘dual screen’ (orientacja pionowa), / - interfejs użytkownika dostosowany do monitorów o wysokiej rozdzielczości w skali szarości, / - przegląd ustandaryzowanych projekcji mammograficznych, w tym historii poprzednich zdjęć pacjentów, / - przegląd tomosyntezy, w tym projekcji obrazu o określonej grubości warstw, / - panel narzędzi mammograficznych pozwalających na szybkie korzystanie z funkcjonalności diagnostycznych, / - wsparcie przeglądania listy roboczej (worklisty), / - obsługa ‘hanging protocols’ dla mammografii z automatyczną rotacją obrazu i pozycjonowaniem w widokach, / - zdefiniowane zestaw standardowych ‘hanging protocols’ dostępnych przez panel narzędzi mammograficznych, / - wsparcie dla workflow mammograficznego, / - nawigator obrazu do natychmiastowego przeglądu zdjęć mammograficznych wszystkich otwartych badań, / - obsługa sterowania zewnętrzną klawiaturą mammograficzną, / - specjalne narzędzia do przeglądania i diagnostyki obrazów mammograficznych: / zoom dla każdego wyświetlanego obrazu, odwróconego zoomu, / korekcja gamma dla poziomu okna / poziomu, / tryb obrazu z identyfikacją wyświetlanej części obrazu, / obrazu do nawigacji w przód i w tył w obrębie zestawu obrazów / b) Advanced / - automatyczne MIR / MMR (Mutual Information Registration), / - zaawansowane narzędzia do kształtowania (Bolus, Margin), / - DICOM RT.	TAK/NIE	Tak – 2 pkt. / Nie –0 pkt.
Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min: / - obsługa oraz wsparcie 1, 2, 3, 4 oraz multi-monitorowych stacji, / - możliwość skalowania interfejsu dla monitorów o wysokiej rozdzielczości z poziomu interfejsu użytkownika / - dostosowanie wyglądu aplikacji, zarządzanie układami / - opcjonalne i konfigurowalne: ikonki, paski narzędzi, miniatury / - predefiniowane wyświetlanego układu oraz synchronizacja serii obrazów / - zarządzanie ‘hanging protocols’	TAK
Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji.	TAK
Obsługa oraz wsparcie dla trybu pełnoekranowego	TAK
System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta	TAK
Równoczesne wyświetlanie kilku pacjentów lub kilku badań, proste przełączanie pomiędzy nimi. Automatyczna lub manualna synchronizacja.	TAK
Obsługa badań DICOM Enhanced w kliku trybach widoku (matrix, stack, all)	TAK
W pełni konfigurowalny zintegrowany pasek narzędzi szybkiego dostępu	TAK
Skróty klawiszowe (predefiniowane oraz definiowane przez użytkownika)	TAK
Funkcja kalibracji obrazu wraz ze specjalnym trybem powiększania (właściwy rozmiar, rzeczywisty rozmiar)	TAK
Funkcja szybkiego przełączanie pomiędzy zdefiniowanymi ‘presetami’ oraz ‘presetami’ użytkownika	TAK
Możliwość definiowania, zarządzania oraz edytowania ROI (obszary zainteresowania). Automatyczne oraz manualne narzędzia takie jak: odręczne, wielokąt, magiczna różdżka, pędzel, margines, bolus, wąż, próg	TAK
Narzędzia pomiarowe (między innymi: pomiar kątów, kąty Cobba, linie, narzędzia, histogramy) z pełnym wsparciem DICOM predefined units (DICOM proprietary class)	TAK
Narzędzie adnotacji – opis oraz wyświetlanie (DICOM proprietary class)	TAK
Możliwość konfiguracji sposobu wyświetlania informacji zawartych w tagach DICOM na obrazach	TAK
DICOM overlay – prezentacja	TAK
DICOM structured report – tworzenie oraz prezentacja	TAK
Obsługa DICOM PR	TAK
Obrazy wyświetlane w oryginalnej jakości bez względu na modalność, funkcjonalności: / - standardowe radiologiczne takie jak: powiększenie (1:1, lupa), z interpolacją dwuliniowa/dwusześcienna, zmiana poziomu okna, przesuwanie, wyrównanie, filtry, przełączanie między oknami, / - presety DICOM oraz zdefiniowane przez użytkownika: ustawienia okien / (obsługa presetów: linear, sigmoid, exponential I VOI LUT) / - opcja automatycznego tłumienia w tle, / - MPR (Multi Planar Reconstruction), / - CPR (Curved Planar Reformatting), / - Łączenie multimodalnych obrazów w oparciu o zadany parametr (automatyczny MIR, manualny wybór badań, punkty orientacyjne) nowe sposoby wyświetlania różnych modalności między innymi dzięki: maska, waga, scalanie, próg, kontur (mask, weight, merge, threshold, contour) / - wyświetlanie w trybie 3D, rekonstrukcja 3D, bez ograniczeń w obrocie obiektu, w czasie rzeczywistym, z możliwością powiększenia, z przejrzystością i triangulacją obrazu, wyświetlanie VOI osiowe oraz strzałkowe, / - możliwość wyświetlania obrazów na standardowych monitorach lub na monitorach medycznych, / - możliwość odtwarzania obrazów wieloklatkowych (do 50 klatek na sekundę) klatka po klatce. (modalność ES –endoskopia-starsze), / - możliwość zintegrowania oraz wywoływania Windows Media Player do wyświetlenia formatu DICOM MPEG2 (ES – endoskopia), / - filtrowanie wielopoziomowe, / - Wyświetlanie ECG, DICOM ECG/HD , / - MIP (Maximum Intensity Projection), / - DSA (Digital Subtraction Angiography), / - DRR (Digitally Reconstructed Radiograph), / - Możliwość tworzenia linii cięcia pomiędzy seriami, / - Projekcja slab na MPR’ach oraz warstwach obrazu,	TAK
Analiza ilościowa – statystyczna ocena zmian w obrazie	TAK
Tryb ekranu dotykowego dla pomieszczeń operacji chirurgicznych.	TAK
Obsługa DICOM Storage SCU i SCP, Query/Retrieve SCU oraz Verification SCU i SCP.	TAK
Możliwość pobrania danych pacjenta z serwera PACS w tle i ponownego ładowania wyświetlanych obrazów.	TAK
Możliwość wyszukiwania i pobrania określonych danych obrazu pacjenta na podstawie różnych atrybutów, min: nazwisko, numer badania, identyfikator pacjenta, modalność,	TAK
Możliwość wyszukiwania i pobrania wcześniejszych badań pacjenta z serwera PACS zgodnie z wcześniej zdefiniowanym filtrem czasowym.	TAK
Zarządzanie listą roboczą do automatycznego przeglądania przygotowanych badań (dodawanie, przeglądanie listy roboczej, aktualny status).	TAK
Obsługa drukarek DICOM wraz z narzędziami do konfiguracji obrazu	TAK
Możliwość anonimizacji danych pacjenta, min: / Identyfikator pacjenta, nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, komentarze, adres pacjenta, data i czas badania, identyfikator badania, nazwa badania, numer badania, osoba wykonująca, instytucja wykonująca, adres instytucji, wykonujący, zlecający, diagnoza.	TAK
Eksport obrazów do standardowych formatów MS Windows, min: jpg, bmp, tif, dcm	TAK
Eksport obrazów do pliku video w formacie avi	TAK
Obsługa profili użytkowników	TAK
Możliwość stosowania bezpiecznych podpisów elektronicznych do podpisywania wybranych zdjęć / całych badań / raportów medycznych.	TAK
Intuicyjny interfejs	TAK
Możliwość wyboru schematu kolorów interfejsu, min. cztery schematy	TAK
Możliwość wyboru wielkości czcionek w interfejsie użytkownika	TAK
Możliwość przypisania akcji do klawiszy myszy	TAK
Możliwość korzystania z szyfrowanego transferu danych (TLS), w tym bezpiecznych certyfikatów elektronicznych.	TAK
Oprogramowanie zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie IIb	TAK załączyć certyfikat
Duplikator automatyczny płyt CD (wraz z komputerem sterującym) – 1 zestaw
Producent	Podać
Nazwa i typ urządzenia	Podać
Szybkość publikowania (nagrywanie i drukowanie) na godzinę - 30 nośników CD-R i 15 nośników DVD	TAK
Liczba pojemników wejściowych – 2	TAK
Liczba pojemników wyjściowych – 1	TAK
Pojemność pojemników wejściowych – 100 (2x50)	TAK
Pojemność pojemnika wyjściowego - 50	TAK
Rozdzielczość drukowania – min. 1440 x 720	TAK
Liczba pojemników z tuszem - 6	TAK
Konfiguracja dysz – 180 dysz czarnych, 180 dysz na kolor	TAK
Kierunek drukowania – Dwukierunkowo, Jednokierunkowo	TAK
Liczba napędów – min. 2	TAK
Wymiary – max 377 x 493 x 348	TAK
Waga – max 25 kg	TAK
Poziom hałasu – Praca: max. 45 dB (A)	TAK
Zużycie energii – max. 52W, max. 27W (w trybie czuwania)	TAK
Komunikacja – USB 3.0	TAK
Komputer sterujący z monitorem: / Komputer – min. procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Benchamrk wynik co najmniej 8000 punktów, 8GB RAM DDR4, dysk 256GB SSD, Windows 10 Pro PL 64-bit lub równoważny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu* - równoważność opisana na dole tabelki, port USB 3.0 / Monitor – min 19,5” LED	TAK
Stacja przeglądowa – 14 zestawów (komputer + monitor)	TAK
Producent	TAK
Nazwa i typ urządzenia	TAK
Procesor czterordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 8500 punków według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net. Wydruk ze strony dołączyć do oferty.	TAK
Pamięć operacyjna RAM 8GB DDR4 2666MHz, możliwość rozbudowy do min 32GB	TAK
Dysk twardy Min. 256GB SSD M.2	TAK
8 zewnętrznych portów USB: 4 porty USB 3.1 (2 z przodu i 2 z tyłu) oraz 4 porty USB 2.0 (2 z przodu i 2 z tyłu) 1 złącze RJ-45 1 złącze DisplayPort 1.2 1 port HDMI 1.4 1 uniwersalne gniazdo audio 1 liniowe wyjście audio 1 złącze VGA / DP / HDMI 2.0 (opcjonalnie) 1 port szeregowy (opcjonalnie)	TAK
Gniazda: / 1 gniazdo PCIe x16 2 gniazda PCIe x1 2 gniazda M.2 (1 na kartę sieci bezprzewodowej + 1 na pamięć masową)	TAK
Wbudowany zasilacz min. 260W o sprawności min 80%	TAK
Napęd dysków optycznych DVD+/-RW 8x 9,5 mm	TAK
System Microsoft Windows 10 Pro PL 64-bit lub równoważny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu* - równoważność opisana na dole tabelki	TAK
Stacje muszą działać jako stacje klienckie oprogramowania WEB dystrybucji (licencja bez limitu ilości stanowisk) o funkcjonalności min. / - interfejs w języku min. polskim, angielskim, niemieckim, / - miniaturki obrazów / - dowolna konfiguracja layoutu widoku obrazów / - podstawowe operacje na obrazie / - podgląd wartości TAGów DICOM / - możliwość przypisywanie poszczególnych funkcji do klawiszy funkcyjnych myszki / - możliwość wykonywania pomiarów kątów metodą Cobba / - możliwość mierzenia średniej gęstości obszaru w stosunku do zaznaczonego obszaru referencyjnego / - tryb cine z regulowaną prędkością odtwarzania / - program nie wymaga instalacji, uruchamiany jest za pomocą przeglądarki internetowej / - możliwość wydruku otwartego obrazu na lokalnej drukarce / - możliwość przywrócenia obrazu do stanu bazowego (bez wprowadzenia modyfikacji) / - oprogramowanie dokonuje przetwarzania obrazów diagnostycznych w zakresie: / 1. fukcji postprocessingu edytującego dane obrazowe (np. filtrowanie, rekonstrukcje wielopłaszczyznowe [MPR], rekonstrukcje wielowymiarowe [3D]) / 2. zaawansowanych funkcji obliczeniowych (np. ocena stenozy aorty, kalkulacja objętości komór, wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych, automatyczne wskazanie (wykrycie) potencjalnych zmian. / - wsparcie systemów operacyjnych Windows oraz MacOS	TAK
Monitor przeglądowy
Producent	Podać
Nazwa i typ urządzenia	Podać
Wielkość przekątnej ekranu - 19 cale (48 cm)	TAK
Typ ekranu - LCD, aktywna matryca TFT	TAK
Wielkość plamki - 0,294 mm	TAK
Rozdzielczość naturalna - 1280 x 1024	TAK
Jasność - 350 cd/m2 / Wymagany układ stabilizacji jasności monitora, po jego włączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania.	TAK
Kontrast - 2000:1	TAK
Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14	TAK
Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora	TAK
Całkowity czas reakcji matrycy (white-black-white) - Nie więcej niż 20 ms	TAK
Monitor posiada układ odpowiedzialny za równomierne podświetlenie matrycy	TAK
Kąty widzenia - 178 /178 w pionie i poziomie	TAK
6 trybów: ustawienia własne użytkownika, tryb tekstowy, standard DICOM, 2 tryby kalibracji, sRGB.	TAK
Złącza - 1x DVI-D, 1x D-sub, 1x DisplayPort, 1x USB	TAK
Częstotliwość odświeżania - 24,8-80 kHz, 50-75 Hz	TAK
Certyfikat CE ( Medical Device Directive )	TAK
Komplet kabli zasilających i połączeniowych	TAK
Gwarancja producenta - 60 miesięcy	TAK
Firma serwisująca musi posiadać ISO 13485 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta monitora	TAK
Serwer systemów RIS/PACS/WEB– 1 zestaw
Producent	Podać
Nazwa i typ urządzenia	Podać
Obudowa typu Tower, z możliwością instalacji dysków 8 x 3,5” oraz konwersji do wersji Rack 5U poprzez dedykowane przez producenta serwera akcesoria. Obudowa musi mieć możliwość wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI	TAK
Minimum 32 GB pamięci RAM o częstotliwości taktowania minimum 3200MTs	TAK
Zainstalowany jeden procesor ośmiordzeniowy szesnastowątkowy o częstotliwości taktowania min. 2.1GHz, klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem oraz osiągające wynik min. 42 pkt. w testach SPEC CPU2017 Int Rate base dla konfiguracji jednoprocesorowej.	TAK
Zintegrowana karta graficzna	TAK
min. 5 portów USB 2.0 lub USB 3.0 , 2 porty RJ45, 1 port VGA, min. 1 port RS232	TAK
Wbudowana dwuportowa karta Gigabit Ethernet ze złączami BaseT	TAK
Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 1Gb nieulotnej pamięci cache , możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	TAK
Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS, SSD oraz samoszyfrujących dostępnych w aktualnej ofercie producenta serwera.	TAK
Zainstalowanych 6 dysków twardych o pojemności min. 2TB NLSAS 7.2k RPM Hot-Plug, / Zainstalowane 2 dyski o pojemności min. 480GB SSD Hot-Plug	TAK
Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy min. 495W każdy	TAK
Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Zainstalowana niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego karta zarządzająca, zintegrowana z płytą główną. (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność : / - komunikacja poprzez interfejs RJ45 / - podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging / - wbudowana diagnostyka / - wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych / - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń / - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji / - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera / - zdalna instalacja systemów operacyjnych / - wsparcie dla IPv4 i IPv6 / - zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii / - możliwość zarządzania poprzez bezpośrednie podłączenie kablem do dedykowanego złącza USB / - integracja z Active Directory / - Możliwość rozbudowy funkcjonalności o automatyczne przywracanie ustawień serwera,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów ze zintegrowanej na karcie zarządzającej pamięci flash (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej).	TAK
36 miesięcy gwarancji realizowanej przez producenta bądź autoryzowany przez producenta serwis. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.	TAK
Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklarację CE.	TAK
Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.	TAK
Serwer typu NAS	TAK
Procesor min. 4 rdzeniowy	TAK
Pamięć ram min. 4GB DDR4	TAK
Możliwość zainstalowania 6 dysków SATA 3,5”, wymiennych podczas pracy	TAK
Wbudowane karty sieciowe: 2x 10/100/1000 Mbit/s	TAK
Interfejsy: 2x USB 3.2 Gen 1; 3x USB 2.0; 2x RJ-45; 1x HDMI	TAK
Zasilacz min. 100W	TAK
Zainstalowane 6 dysków twardych o pojemności 2TB przeznacozne do pracy w systemach NAS	TAK
Obudowa typu Tower	TAK
Zasilacz awaryjny min. 1500VA; min.900W, min. 8 x gniazdo IEC320 C13	TAK
Znamionowe napięcie wejściowe 230V	TAK
Typowy czas przełączenia na baterię – 6ms, maks. 10ms	TAK
Czas podtrzymania przy obciążeniu 100% - min. 7 minut	TAK
Porty interfejsów: RJ-45, USB	TAK
Wyświetlacz LCD	TAK

SYSTEMY INFORMATYCZNE: DO ARCHIWIZACJI I DYSTRYBUCJI OBRAZÓW DICOM (PACS) ORAZ DO OBSŁUGI PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCEJ (RIS)

Producent:…………	Podać
Typ, model: …………	Podać
System PACS zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny w minimum I klasie wyrobów medycznych	TAK
Bezterminowo udzielona licencja na użytkowanie kopii programu	TAK
Licencja obejmuje nielimitowaną ilość stanowisk w sieci, na której można uruchomić oprogramowanie	TAK
System PACS nie posiada ograniczeń licencyjnych na ilość archiwizowanych badań oraz objętość danych przechowywanych na serwerze PACS. Rozbudowa pamięci masowej serwera PACS nie jest związana z zakupem dodatkowych licencji rozszerzających funkcjonalność serwera PACS w zakresie ilości przetwarzanych danych	TAK
System PACS pracujący w środowisku serwerowym dostarczonym i uruchomionym w ramach bieżącej procedury przetargowej	TAK
64-bitowy system operacyjny serwera, mogący wykorzystać więcej niż 8GB pamięci RAM oraz macierze dyskowe o nieograniczonej pojemności bez zakupu dodatkowych licencji	TAK
Dostarczone oprogramowanie bazodanowe musi być ogólnodostępnym rozwiązaniem komercyjnym niezależnym w utrzymaniu od Wykonawcy	TAK
Podłączenie do systemu urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego, posiadających interfejs oraz licencję na usługę Dicom Storage.	TAK
Możliwość generowania DMWL na podstawie danych otrzymanych z systemu RIS.	TAK
Administracja systemem dostępna poprzez przeglądarkę internetową, min. Internet Explorer, FireFox	TAK
Dostęp do aplikacji zabezpieczony loginem i hasłem	TAK
Komunikacja z innymi urządzeniami i systemami w standardzie DICOM i HL7	TAK
System obsługuje DICOMowe SOP-klasy: C-FIND, C-MOVE, C-GET	TAK
Przechowywanie obrazów w bezstratnej, minimum 2-krotnej kompresji JPEG Lossless w celu minimalizacji wykorzystanej przestrzeni dyskowej	TAK
Możliwość tworzenia wirtualnych archiwów dla poszczególnych jednostek akwizycyjnych oraz możliwość nadawania praw dostępu do nich (tylko odczyt, odczyt/zapis) dla poszczególnych klientów DICOM poprzez dedykowane narzędzie. Możliwość stworzenia archiwum anonimizującego dane.	TAK
System zachowuje informację o wszystkich posiadanych obrazach (online i offline) oraz zapewnia obsługę procesu przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line	TAK
Możliwość współpracy z następującymi urządzeniami archiwizującymi dane: a) Archiwizacja on-line: - Macierz dyskowa RAID – urządzenie typu NAS, możliwość swobodnego rozszerzenia przez dodanie kolejnych urządzeń typu NAS. b) Archiwizacja off-line: - Napęd taśmowy – LTO - Napęd RDX - Autoloader, biblioteka taśmowa Podłączenie w/w urządzeń nie może wymagać zakupu dodatkowych licencji lub oprogramowania.	TAK
Dostęp z poziomu panelu administracyjnego systemu PACS do zarządzania i monitoringu procesu archiwizacji danych obrazowych, minimum: - widok statusu tworzenia/nagrywania backupu wraz z postępem; - możliwość filtrowania listy backupów po statusie badania lub po dacie przygotowania; - informacja o backupach zawierająca informację o dacie wykonania, dacie zapisania, statusie, rozmiarze, liczbie plików i badań; - możliwość podglądu zawartości backupu (Nazwisko Imię, Pesel, Numer badania, datę badania, nazwę badania, liczbę serii/plików i rozmiar); - lista nośników (taśm / DVD) z możliwością podglądu zawartości nośnika (lista paczek w przypadku LTO); - przywracanie badania bezpośrednio z graficznego panelu do zarządzania systemem PACS	TAK
Możliwość konfiguracji autoroutingu bezpośrednio z panelu administracyjnego systemu PACS. Konfiguracja warunków przesyłania badań minimum na podstawie warunków czasowych, źródła danych oraz zawartości tagów DICOM (min. modalność)	TAK
Możliwość nagrywanie płyty dla pacjenta bezpośrednio z panelu administracyjnego systemu PACS, za pomocą automatycznego duplikatora płyt dla pacjenta (obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadku badań większych niż 700MB.	TAK
Interfejs zapewniający możliwość zarządzania zautoryzowanymi węzłami DICOM z możliwością przypisania minimum poniższych atrybutów: -nazwa (AETitle) -IP -port -opis -komentarz -organizacja (dostawa, producent, itp.) -typ węzła (min. aparat, stacja diagnostyczna) Możliwość weryfikacji dostępności węzła (min. DICOM Echo, ping)	TAK
Wyszukiwarka badań zarchiwizowanych w systemie PACS wg min. 8 kryteriów m. in.: -nazwisko i imię pacjenta -pesel pacjenta (identyfikator pacjenta) - data urodzenia pacjenta -numer badania -rodzaj badania -data wykonania -data wysłania badania na PACS -archiwum, w którym znajduje się badanie	TAK
Z poziomu przeglądarki możliwość przywrócenia badania, jeśli znajduje się offline, nagrania płyty dla pacjenta oraz przesłania badania na wskazany zautoryzowany węzeł.	TAK
Narzędzie umożliwiające przeszukiwanie zautoryzowanych węzłów oraz pobieranie z nich badań do systemu PACS. Narzędzie dostępne bezpośrednio z poziomu panelu administracyjnego PACS.	TAK
System umożliwia zmianę danych badania zawartych w tagach DICOM, min.: -numer badania -id badania -rodzaj badania -data wykonania - wiek pacjenta, - waga pacjenta, - id pacjenta, - identyfikator osoby wykonującej badanie, - nazwisko i imię pacjenta, - data urodzenia pacjenta, - płeć	TAK
System umożliwia przypisanie badania do innego pacjenta. Jeśli pacjent o podanym identyfikatorze nie występuje w bazie danych system zaproponuje utworzenie nowego rekordu. Zmiany dokonywane są zarówno w bazie danych, jak i w nagłówkach DICOM (w celu prezentacji zmienionych danych np. na stacji diagnostycznej).	TAK
Możliwość obsługi MPPS, storage commitment oraz archiwizacji key images	TAK
Zintegrowana z systemem przeglądarka obrazów DICOM oferującą funkcjonalności (minimum): - interfejs w języku min. polskim, angielskim, niemieckim, - miniaturki obrazów - dowolna konfiguracja layoutu widoku obrazów - podstawowe operacje na obrazie - podgląd wartości TAGów DICOM - możliwość przypisywanie poszczególnych funkcji do klawiszy funkcyjnych myszki - możliwość wykonywania pomiarów kątów metodą Cobba - możliwość mierzenia średniej gęstości obszaru w stosunku do zaznaczonego obszaru referencyjnego - tryb cine z regulowaną prędkością odtwarzania - program nie wymaga instalacji, uruchamiany jest za pomocą przeglądarki internetowej - możliwość wydruku otwartego obrazu na lokalnej drukarce - możliwość przywrócenia obrazu do stanu bazowego (bez wprowadzenia modyfikacji) - oprogramowanie dokonuje przetwarzania obrazów diagnostycznych w zakresie: 1. fukcji postprocessingu edytującego dane obrazowe (np. filtrowanie, rekonstrukcje wielopłaszczyznowe [MPR], rekonstrukcje wielowymiarowe [3D]) 2. zaawansowanych funkcji obliczeniowych (np. ocena stenozy aorty, kalkulacja objętości komór, wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych, automatyczne wskazanie (wykrycie) potencjalnych zmian. - wsparcie systemów operacyjnych Windows oraz MacOS	TAK
Możliwości weryfikacji poprawności komunikacji ze zautoryzowanymi węzłami DICOM z wykorzystaniem funkcji DICOM-ECHO bezpośrednio z poziomu panelu administracyjnego	TAK
Gwarancja min. 24 miesiące z telefonicznym, nielimitowanym czasowo wsparciem dla użytkowników	TAK podać oferowany tryb i nr telefonu.	Wsparcie: 24h/7/365 – 1 pkt. / dni robocze w godz. 8-16 – 0 pkt.
RADIOLOGICZNY SYSTEM INFORMATYCZNY RIS
Producent:…………	Podać
Typ, model: …………	Podać
Bezterminowo udzielona licencja na użytkowanie kopii programu	TAK
Licencja obejmuje nielimitowaną ilość stanowisk w sieci, na której można uruchomić oprogramowanie	TAK
Konfiguracja systemu RIS dla potrzeb pracowni RTG i innej wskazanej przez Zamawiającego	TAK
System działa w oparciu o przeglądarkę internetową, min. Internet Explorer, FireFox	TAK
System daje możliwość rejestracji i obsługi badania na dowolnym komputerze znajdującym się w sieci Zamawiającego	TAK
Możliwość przyjmowania zleceń wewnętrznych wysyłanych z systemu HIS oraz możliwość rejestracji zleceń zewnętrznych	TAK
Rejestracja zgodna z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ.	TAK
Moduł raportowy umożliwiający prezentację w formie wydruków pdf lub eksportu do xls danych z systemu	TAK
Wbudowany w system RIS terminarz pozwalający na planowanie badań. Terminarz musi obsługiwać więcej niż jedną pracownię diagnostyczną.	TAK
Na etapie wdrożenia możliwość wyboru trybu pracy terminarza: 1) z podziałką godzinową zapewniający rejestrację badania na konkretną godzinę bez możliwości nakładania się terminów 2) bez podziałki godzinowej, umożliwiający rejestrację badania na definiowane przedziały czasowe	TAK
Podczas rejestracji możliwość utworzenia zestawu badań widniejącego pod jednym numerem badania w systemie.	TAK
Możliwość skanowania skierowań oraz innych dokumentów i zapamiętywanie ich w systemie dla danego badania z możliwością ich przeglądania.	TAK
System posiada wbudowane mechanizmy sprawdzające poprawność numeru PESEL i blokuje możliwość dodania błędnego numeru. Na podstawie numeru PESEL automatyczne uzupełnianie daty urodzenia i płci pacjenta. System uniemożliwia dodanie dwóch pacjentów z tym samym numerem PESEL.	TAK
System posiada wbudowane słowniki jednostek zlecających i uniemożliwia dwukrotne dodanie jednostki zlecającej z tym samym numerem umowy z NFZ, NIP’em i Regonem	TAK
System posiada wbudowane słowniki lekarzy kierujących i uniemożliwia dwukrotne dodanie do systemu lekarza z tym samym nr PWZ	TAK
System posiada wyszukiwarka pacjentów z możliwością wyszukiwania wg numeru PESEL lub nazwiska pacjenta- system automatycznie rozpoznaje czy jest wpisywany nr PESEL czy też nazwisko. Wyszukiwarka zawęża liczbę wyników wraz z każdym wpisanym znakiem (wyszukiwanie inkrementne).	TAK
System umożliwia wyszukiwanie badań na co najmniej dwa sposoby: a) szybko dostępna wyszukiwarka prosta, zawierająca najczęściej używane kryteria wyszukiwania b) wyszukiwarka zaawansowana pozwalająca na wyszukiwanie po wszystkich polach dostępnych w formularzu badania, wykorzystująca pola słownikowe dostępne w formularzu badania. W obu tych przypadkach wyszukiwanie zależne jest od polskich liter.	TAK
Możliwością otwarcia obrazu w formacie DICOM 3 na stacji roboczej z zainstalowanym oprogramowaniem diagnostycznym min. eFilm, Tomocon bezpośrednio z poziomu systemu RIS	TAK
Obsługa zlecenia w pracowni: - planowanie - wykonanie - opis badania	TAK
Zarządzanie słownikiem badań i cennikami dostępne dla administratora systemu.	TAK
Możliwość dodania i modyfikacji szablonów opisu dostępna dla lekarza radiologa. Przy dodawaniu szablonu lekarz decyduje, czy ma on być prywatny, czy dostępny dla wszystkich	TAK
System automatycznie wybiera lekarza opisującego na podstawie zalogowanego użytkownika.	TAK
Podczas wykonywania opisu możliwość podglądu danych ze skierowania wprowadzonych do systemu RIS.	TAK
System daje możliwość wprowadzenia parametrów ekspozycji, informacji o podanym kontraście oraz o osobie wykonującej badanie. Dane te dostępne dla lekarza radiologa podczas wykonywania opisu.	TAK
Rozbudowany edytor opisu zapewniający minimum: - wybór kroju i wielkości czcionki - pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, przekreślenie, - wycinanie, wklejanie, wyszukiwanie, zastępowanie, - wyrównanie tekstu akapitu: do lewej, do prawej, wyśrodkowanie, wyjustowanie, - tworzenie list numerowanych i wypunktowania, - cofanie i ponawianie operacji, - stosowanie indeksu górnego i dolnego, - wstawianie w miejscu kursora bieżącej daty i/lub godziny.	TAK
Automatyczny zapis opisu w trakcie jego tworzenia. Opis przed zatwierdzeniem nie jest widoczny dla innych użytkowników oraz nie jest przesyłany do systemu HIS.	TAK
Możliwość wygenerowania opisu badania podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lekarza opisującego. System obsługuje formaty podpisu PAdES oraz XAdES oraz wspiera wielu dostawców podpisu kwalifikowanego, min. Sigillum, Unizeto Technologies, Enigma SOI, KIR. Podpisany opis badania nagrywany na płytę z obrazami wydawaną pacjentowi. Zlecenie nagrania badania bezpośrednio z systemu RIS.	TAK
Po wprowadzeniu opisu badania jego dalsza edycja możliwa jedynie dla lekarza radiologa.	TAK
Możliwość dostosowania szablonów wydruku wyniku do potrzeb pracowni - wykorzystanie dowolnego formatowania i szaty graficznej. Każda pracownia w systemie RIS może mieć inny szablon wydruku.	TAK
Możliwość przypisania do badania personelu uczestniczącego, min. Technik, pielęgniarka, lekarz. Możliwość automatycznego ustawienia technika na podstawie danych przesłanych przez aparat.	TAK
Wbudowany moduł raportowy umożliwiający generowanie raportów statystycznych, rozliczeniowych i księgi pracowni zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujących rozporządzeń	TAK
Panel administracyjny dostępny z każdej stacji roboczej bez konieczności instalowania oprogramowania klienckiego przez WWW umożliwiający zarządzanie systemem w tym zarządzanie użytkownikami, nadawanie uprawnień, typami badań, terminarzem, cennikami.	TAK
Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania wraz z odpowiednim narzędziem administracyjnym do przywracania danych historycznych.	TAK
System przekazuje dane pacjenta i badania na aparaty (DMWL). Automatyczna zmiana statusu badania na podstawie danych otrzymanych z systemu PACS lub z aparatu (MPPS)	TAK
Możliwość integracji z drzewem LDAP w zakresie weryfikacji loginu, hasła, uprawnień do logowania do systemu oraz do funkcji i ról w systemie	TAK
System zapamiętuje, w kontekście badania, dane pacjenta aktualne w momencie wykonania badania. Formularz badania prezentuje zarówno aktualne dane pacjenta jak i dane ważne w momencie wykonania badania.	TAK
Wdrożenie, konfiguracja i szkolenia użytkowników z obsługi systemów. Szkolenie min 10 dni, po min 6 godzin szkolenia na dzień. Szkolenie może być przeprowadzone w dwóch turach, podstawowe, przypominające/zaawansowane. Szkolenie potwierdzone certyfikatem.	TAK
Gwarancja min. 24 miesiące z telefonicznym, nielimitowanym czasowo wsparciem dla użytkowników	TAK, podać tryb i nr telefonu.	Wsparcie: 24h/7/365 – 1 pkt. / dni robocze w godz. 8-16 – 0 pkt.
Wymagania dodatkowe
W celu zapewnienia pełnej kompatybilności i integracji niżej wymienione elementy oferowanego systemu muszą pochodzić od tego samego producenta: - oprogramowanie PACS, - oprogramowanie RIS	TAK
Przedmiot zamówienia musi posiadać zaimplementowany standard wymiany informacji w systemach medycznych HL7 - w tym zakresie wymaga się od Wykonawcy załączenia do oferty stosownego oświadczenia.	TAK
Oprogramowanie systemowe i aplikacyjne posiada wbudowany system haseł zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych z uwzględnieniem przyznawania praw do różnych funkcji poszczególnym operatorom. System musi wymuszać zmianę hasła oraz gwarantować możliwość samodzielnej zmiany hasła operatora.	TAK
Integracja systemu RIS/PACS z HIS Kamsoft z wykorzystaniem protokołu hl7 w zakresie min. obsługi nowego zlecenia i odesłana wyniku w formie tekstowej wraz z linkiem identyfikującym badanie z możliwością otworzenia w przeglądarki o parametrach określonych w pkt. 30	TAK
Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) [godz. w dni robocze] ≤ 8 godz.	TAK
Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) [godz. w dni robocze] ≤ 48 godz.	TAK
Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [godz. w dni robocze] ≤ 96 godz.	TAK
Oprogramowanie systemowe i aplikacyjne posiada mechanizmy gwarantujące spójność danych.	TAK
Oprogramowanie systemowe i aplikacyjne PACS, RIS i stacji technika posiada polskojęzyczny interfejs komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim oraz posiada dokumentację w języku polskim (na nośniku CD) pozwalającą na samodzielną naukę obsługi każdego modułu.	TAK
Oprogramowanie systemowe i aplikacyjne współpracuje z drukarkami atramentowymi i laserowymi	TAK
Okres gwarancji i obsługi serwisowej przedmiotu zamówienia rozpoczyna bieg licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.	TAK
Zamawiający udostępni Wykonawcy możliwości świadczenia usług wsparcia dla przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem zdalnych połączeń.	TAK
Utylizacja obecnie używanego stacjonarnego aparatu RTG po otrzymaniu zgody Sanepidu na użytkowanie nowego stacjonarnego aparatu RTG.	TAK

2. * OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI w zakresie systemu Windows

1. Microsoft Windows 10 Pro wersja 64bit PL lub równoważny.
2. Warunki równoważności:
3. System operacyjny 64-bit, dołączony nośnik z oprogramowaniem. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające:
4. 1. polską wersję językową,
5. 2. możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Office 365 oraz możliwość pełnej integracji z systemem domenowym MS Windows,
6. 3. możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych, urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser),
7. 4. dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek,
8. 5. możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu,
9. 6. możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami, obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową,
10. 7. możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację,
11. 8. graficzne środowisko instalacji i konfiguracji,
12. 9. możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego,
13. 10. możliwość udostępniania plików i drukarek,
14. 11. możliwość blokowania lub dopuszczenia dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),
15. 12. zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi,
16. 13. wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim,
17. 14. zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem,
18. 15. zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim,
19. 16. zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji,
20. 17. możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej,
21. 18. zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników,
22. 19. zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych,
23. 20. licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu,
24. 21. oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny,
25. 22. zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania.