- AE/ZP-27-62/23		                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne systemu monitorowania funkcji życiowych

##### – kapnograf przezskórny tcpCO2 - 1 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
| M | System monitorowania funkcji życiowych-kapnograf przezskórny tcpCO2, wyrób medyczny, gotowy do pracy, fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 | TAK |  |
|  | System monitorowania funkcji życiowych – kapnograf przezskórny tcpCO2 dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź.zm.). Niezbędne dokumenty dopuszczajace Wykonawca przedłozy Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe: 100-240 V 50-60 Hz | TAK |  |
|  | Waga wraz z akumulatorem nie większa niż 2,5 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne akumulatorem litowo-jonowym o czasie pracy minimum 3,5 godziny | TAK |  |
|  | System wyposażony w elektrodę umożliwiającą jednoczesny pomiar saturacji, ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla i tętna | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy, wykonany w technologii TFT, o rozdzielczości minimum 800 x 480 pikseli i proporcji 16:9 | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy lub brak ekranu dotykowego | TAK/NIE Punktacja: Urządzenie nie posiada ekranu dotykowego - 0 pkt. Urządzenie posiada ekran dotykowy - 10 pkt |  |
|  | Ekran o przekątnej minimum 8” | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Oprogramowanie urządzenia i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Minimum trzy porty USB 2.0 | TAK |  |
|  | System gotowy do pracy wraz z pakietem startowym materiałów zużywalnych (membrama, klipsy na ucho, gaz kalibracyjny) | TAK |  |
|  | Parametry mierzone: SpO2, tcpCO2, tętno,moc stosowana do nagrzewania elektrody | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy: - tcpCO2: 5-200 mmHg lub 0,7-26,7 kPa - SpO2: 0-100 % - Częstość tętna: 25-240 skurczów na minutę (bpm) | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru: - tcpCO2 (5-200 mmHg) +/- 5 mmHg - SpO2 70-100% - tętno (25-240 bpm) +/- 3 bpm | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania ekranu 1 na sekundę | TAK |  |
|  | Opcje wyświetlania: widok numeryczny i widok trendów | TAK |  |
|  | Ustawienie temperatury w °C: 37,0-44,0 °C, skokowo co 0,5 °C | TAK |  |
|  | Wbudowany barometr: 375-825 mmHg lub 50-110 kPa Dokładność: ±5 mmHg lub 0,67 kPa | TAK |  |
|  | Przechowywanie danych pacjenta: do 1 roku danych pomiarowych w 1 – sekundowych odstępach czasu | TAK |  |
|  | Odstęp czasowy kalibracji – 12 godzin | TAK |  |
|  | Ustawienia czasu pomiaru: 0,5h-12h, skokowo co 0,5 godziny | TAK |  |
|  | Podręcznik użytkownika w oprogramowaniu urządzenia | TAK/NIE Punktacja: Urzadzenie nie posiada opisanego podręcznika - 0 pkt Urzadzenie posiada opisany podręcznik - 10 pkt |  |
|  | Zintegrowana komora kalibracyjna z kalibracją automatyczną, gazem kalibracyjnym (7,5 % CO2, 12,0 % O2, 80,5 %N) | TAK |  |
|  | Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem polisomnograficznym Alice 6 LDE produkcji Respironics | TAK |  |
|  | Oprogramowanie – 1 licencja na 1 stanowisko komputerowe, ważność licencji przez okres 5 lat od daty instalacji. | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Dostarczony system monitorowania funkcji życiowych - kapnograf przezskórny tcpCO2 ma być kompletny i pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej dostarczone wraz przedmiotm zamówienia | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty