Załącznik nr 2 do SWZ

Część nr 2

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem

INKUBATOR  CO2 - 1 SZT.,

do Zakładu Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

| Nazwa i adres Wykonawcy: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ/Model/ (jeśli dotyczy) |  | Producent - pełna nazwa | Kraj producenta | Rok produkcji |
| UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany wpisać do ww. tabeli nazwę i oznaczenia urządzenia (typ/model, pełną nazwę i kraj producenta) w sposób zgodny z oznaczeniami, które znajdą się w materiałach informacyjnych. |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania techniczne, użytkowe i FUNKCJONALNE |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji 2023. |  |  |  |
|  | Pojemność robocza komory od 155 litrów do 175 litrów. |  |  |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x głęb.): 720 x 1100 x 750 mm. |  |  |  |
|  | Wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x głęb.) nie mniejsze niż: 550x600x400 mm. |  |  |  |
|  | Możliwość piętrowego ustawiania jednostek. |  |  |  |
|  | Program automatycznej sterylizacji komory roboczej w temperaturze nie mniejszej niż 180°C. |  |  |  |
|  | Konwekcja naturalna lub z wymuszoną cyrkulacją powietrza w komorze inkubacyjnej. |  |  |  |
|  | Regulacja temperatury roboczej nie mniejsza niż +6°C powyżej temperatury otoczenia +6 do 50°C. |  |  |  |
|  | Stabilność temperatury dla 37°C nie gorsza niż ± 0,1°C. |  |  |  |
|  | Jednorodność temperatury dla 37°C nie gorsza niż ± 0,3°C. |  |  |  |
|  | Komora inkubacyjna otoczona płaszczem silikonowym ze zintegrowanymi elementami grzejącymi lub z płaszczem powietrznym. |  |  |  |
|  | Wilgotność względna utrzymywana na stałym poziomie 90-95%, utrzymywana na bazie wyjmowanej kuwety na wodę (nie dopuszcza się inkubatorów bez kuwety, w tym z systemem wylewania wody na dno inkubatora) |  |  |  |
|  | Podgrzewane drzwi zewnętrzne. |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie temperaturowe: klasy 3.1 |  |  |  |
|  | Zakres regulacji CO2: 0-20% z dokładnością nie gorszą niż ± 0,1%, wymagany czujnik typu IR (podczerwień). |  |  |  |
|  | CO2 wprowadzany do komory, filtr mikrobiologiczny H na doprowadzeniu gazów CO2. |  |  |  |
|  | Drzwi wyposażone w klamkę i min. dwu-punktowe ryglowanie. Nie dopuszcza się drzwi z uszczelkami magnetycznymi. |  |  |  |
|  | Drzwi wewnętrzne szklane, ze szkła hartowanego, uszczelnione. |  |  |  |
|  | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej, bez spawów, półki oparte o ściany bez stosowania stelaży, dziur i innych zbędnych elementów; w dostawie min. 2 poziomy półek; półki wykonane z blachy nierdzewnej, wypolerowanej, o grubości min. 2 mm. |  |  |  |
|  | Panel sterowania z wyświetlaczem LCD cyfrowo-tekstowym lub dotykowym, umieszczony na drzwiach urządzenia lub nad drzwiami. - Wbudowana pamięć pomiarów. Port USB do eksportu danych na pamięć przenośną USB. Plik z danymi w formacie możliwym do edycji za pomocą programu MS Excel. - Interfejs Ethernet do komunikacji dwustronnej. - Funkcje alarmowe (wizualne i akustyczne) dla niewłaściwych wartości temperatury i CO2 (zakres tolerancji regulowany z dokładnością min. ± 0,1) i zbyt długo otwartych drzwi. - Możliwość dezaktywacji kontroli CO2. - Możliwość ochrony ustawień za pomocą hasła. Możliwość wprowadzenia osobnych haseł dla użytkownika i administratora. |  |  |  |
|  | W komplecie – zestaw do podłączania butli z gazem do CO₂, złożony z reduktora ciśnienia ze złączkami i wężem 5m. |  |  |  |
|  | Masa inkubatora nie większa niż 100 kg. |  |  |  |
|  | Zasilanie: 230V, 1-fazowe, 50/60 Hz. |  |  |  |

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| --- | --- |
|  | Oferowany przedmiot zamówienia kompletny, po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Zakupy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, w tym wyrobów medycznych jednorazowego użytku, nie są zakupami inwestycyjnymi. |
|  | Przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje, itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów. |
|  | Dokumenty składające się na ofertę.. - Materiały informacyjne (np. prospekty i/lub foldery i/lub DTR i/lub inne dokumenty) oferowanego przedmiotu zamówienia. - Deklaracja zgodności producenta dotycząca oferowanego urządzenia. UWAGI: - Funkcje urządzenia i/lub parametry techniczne zawarte w załączonych materiałach informacyjnych, nie muszą potwierdzać wszystkich funkcji i/lub parametrów technicznych wymaganych w tabeli opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 2 do SWZ), z zastrzeżeniem, że materiały informacyjne muszą zawierać potwierdzenie parametrów, jeżeli są one oceniane w „Tabeli OcenyTechnicznej“. - Materiały informacyjne - prospekty, karty katalogowe, foldery, itp. powinny mieć charakter powszechny i ogólnodostępny i nie stanowić materiałów wytworzonych na potrzeby niniejszego postępowania, a zatem Zama-wiający nie dopuszcza powielania opisu przedmiotu zamówienia. - Wskazane jest oznaczenie załączonych dokumentów informacyjnych w celu właściwej identyfikacji przez Zamawiającego poszczególnych parametrów (numer z oznaczeniem jakiego parametru/wyposażenia dotyczy). |
|  | Wymagania odnośnie instruktażu stanowiskowego i dokumentów dostarcza-nych wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, oraz wymagania dotyczące gwarancji i serwisu wymienione są odpowiednio w załącznikach nr: 6 i 5 do swz. |
|  | Wszelkie oprogramowanie komputerowe (jeśli dotyczy) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia musi być w języku polskim i/lub języku angielskim: - Licencja lub licencje na oprogramowanie/oprogramowania przekazane Zamawiającemu muszą być nieograniczone czasowo, upoważniające do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykorzystywania wszystkich funkcji urządzenia. - Aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy) będzie dostarczana i instalo-wana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. - Aktualizacja oprogramowania, również pochodzącego od podmiotów trzecich (jeśli dotyczy), będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji na urządzenie niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. |

Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego *) ………………….…………………………

Oświadczam, że zaoferowany przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wskazany wyżej przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, użytkowe i funkcjonalne przedstawione w powyższych tabelach, oraz wszystkie dotyczące go pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji  warunków zamówienia i w załącznikach do niej.

podpis Wykonawcy

*) Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 4 do SWZ

Część nr 2

TABELA ocenY WARUNKÓW GWARANCJI

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem

INKUBATOR  CO2 – 1 SZT.,

do Zakładu Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

| Gwarancja | Oferowany okres gwarancji *) |
| --- | --- |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące. Okres punktowany od: 24 miesięcy do 36 miesięcy. Uwagi: - Długość okresu gwarancji musi zostać określona w pełnych miesiącach (w zakresie od 24 miesięcy do 36 miesięcy). - W przypadku, gdy Wykonawca: - nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji. - wpisze okres gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium "Okres gwarancji" przyjmie okres dokonując zaokrąglenia w dół. - wpisze okres gwarancji krótszy niż minimalny, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ. |  |

podpis Wykonawcy

*) Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 5 do SWZ

Część nr 2

WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem

INKUBATOR  CO2 – 1 SZT.,

do Zakładu Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

| Lp. | WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego |
| --- | --- |
|  | Pod określeniem "urządzenie" rozumie się wszystkie wyroby, a także oprogramo-wanie (jeśli dotyczy), dostarczone i uruchomione w ramach wykonania przedmiotowego zamówienia. |
|  | Okres gwarancji na urządzenie rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzenia. |
|  | Okres rękojmi na urządzenie rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru i wynosi 24 miesiące. |
|  | Wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji (nie wcześniej niż 60 dni przed terminem zakończenia okresu gwarancji) jeden bezpłatny przegląd gwarancyjny inkubatora. Potwierdzenie przeprowadzenia przeglądu będzie odnotowane w paszporcie technicznym/karcie technicznej. |
|  | W okresie gwarancji przeglądy konserwacyjne / serwisowe wynikające z wymagań producenta (jeśli dotyczy) będą wykonane na koszt Wykonawcy. Przeglądy będą przeprowadzane w terminie uzgodnionym z Bezpośrednim Użytkownikiem danego urządzenia. |
|  | W okresie gwarancji naprawy urządzenia będą wykonywane na koszt Wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne zastosowane do napraw oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym będą na koszt Wykonawcy. |
|  | Wykonawcą ww. napraw będzie serwis potwierdzający każdorazowo swoje czynności w paszporcie technicznym dołączonym do urządzenia lub w karcie technicznej. |
|  | Niezależnie od zapisów w karcie gwarancyjnej, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym załączniku i w specyfikacji warunków zamówienia, chyba że poszcze-gólne zapisy w karcie gwarancyjnej, paszporcie technicznym lub w karcie technicznej są korzystniejsze dla Zamawiającego. |
|  | Celem wykonania usług serwisowych, serwis Wykonawcy uzyska dostęp do urządzenia w terminie ustalonym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia. |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy – maksimum w ciągu 3 dni roboczych (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi). Za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu. |
|  | Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maksimum do 5 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy. |
|  | Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania urządzenia, Wykonawca odbierze uszkodzoną część składową urządzenia i dostarczy ją do Bezpośredniego Użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 naprawach gwarancyjnych w terminie 7 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy czwartego wystąpienia wady/usterki danego podzespołu. |
|  | Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. |
|  | Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji. |
|  | Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, przy czym każdy pełny dzień niesprawności urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Za dzień/dni niesprawności urządzenia uważa się także dzień/dni, podczas których wykonywana jest naprawa. Czas planowych przeglądów i testów zgodnych z wymaganiami wytwórcy urządzenia nie wydłuża okresu gwarancji. |
|  | Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwisu przez co najmniej 8 lat od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |
|  | Korzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi nastąpi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. |

Załącznik nr 6 do SWZ

Część nr 2

PROCEDURA DOSTAWY I ODBIORU URZĄDZEŃ

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem

INKUBATOR  CO2 – 1 SZT.,

do Zakładu Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem.

| Lp. | PROCEDURA DOSTAWY URZĄDZEŃ |
| --- | --- |
|  | Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia (po podpisaniu umowy) Zamawiający wskaże uprawnioną osobę - Bezpośredniego Użytkownika, z którą Wykonawca będzie prowadził uzgodnienia dotyczące procedur dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia. |
|  | Dostawa, rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie urządzeń i dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie będzie zrealizowane staraniem i na koszt Wykonawcy. Wyklucza się angażowanie pracowników UMB do czynności rozładunku lub wnoszenia urządzeń. Również w sytuacji, gdy Wykonawca będzie realizował dostawę przy pomocy firmy kurierskiej, dostawa, wniesienie oraz ustawienie w pomieszczeniu wskazanym przez Użytkownika, należy do Wykonawcy (w tym przypadku do firmy kurierskiej). Wyklucza się również zostawianie dostarczanych urządzeń przed budynkiem lub w miejscu innym niż docelowe (czyli w pomieszczeniu, w którym urządzenie będzie użytkowane). Przed podpisaniem protokołu odbioru całkowitą odpowiedzialność za pozostawione urządzenia ponosi Wykonawca. |
|  | Urządzenia zostaną dostarczone w odpowiednich oryginalnych opakowaniach, zapewniających zabezpieczenie przedmiotów dostawy przed wpływem jakichkol-wiek szkodliwych czynników. |
|  | Urządzenia zostaną dostarczone do pomieszczeń wskazanych przez Bezpośredniego Użytkownika lub osobę upoważnioną. |
|  | Wykonawca odpowiada za to, aby instalowanie oraz uruchamianie urządzeń było przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, jeżeli są wymagane z mocy prawa. |
|  | Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem urządzeń i/lub elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji. W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsc, w których będzie prowadzony montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu. |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) po dostarczonych urządzeniach z pomieszczeń, do których dostarczono urządzenia oraz z wszystkich innych pomieszczeń, w których znajdowałyby się powyższe opakowania i materiały. |
|  | Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt. |
|  | Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia dostarczonego i pozostawionego w pomieszczeniu /pomieszczeniach lub na terenie Użytkownika / Zamawiającego przed podpisa-niem bezusterkowego protokołu odbioru. |
|  | Procedura odbioru urządzeŃ |
|  | Procedura odbioru rozpocznie się do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Gotowość do odbioru może być zgłoszona Zamawiającemu wyłącznie po: dostarczeniu i uruchomieniu wszystkich urządzeń wchodzących w skład zamówienia, wdrożeniu instrukcji stanowiskowej oraz po ustaleniu dogodnego terminu z Bezpośrednim Użytkownikiem. Wyklucza się odbiór częściowy przedmiotu zamówienia. |
|  | Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru osobie uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami tj. osobie wskazanej w umowie jako odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia. |
|  | Odbiór zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru (w 2 egzemplarzach), po kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Ważność protokołu odbioru potwierdzą łącznie podpisy czterech osób: - Wykonawcy (lub przedstawiciela Wykonawcy) przedmiotu zamówienia; - Bezpośredniego Użytkownika (lub osoby upoważnionej) przedmiotu zamówienia; - Osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia z Działu Zaopatrzenia UMB. |
|  | Protokół odbioru będzie sporządzony. |
|  | Z chwilą podpisania protokołu odbioru Wykonawca przekaże Użytkownikowi następujące dokumenty w języku polskim (bezwzględnym warunkiem podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie wszystkich kompletnych niżej wymienionych dokumentów): - Paszport techniczny/karta techniczna. - Instrukcję obsługi urządzenia. - Kartę gwarancyjną. |
|  | Z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia. |