## CZĘŚĆ_1_OCT
			Załącznik nr 2A do postępowania znak sprawy WSZSL/FZ-70/21

	Część 1
	Tabela A –Dostawa, montaż, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia – Tomograf laserowy OCT .

lp	Opis wymaganych parametrów	Informacja o parametrach: wymaganych oraz wymaganych punktowanych w konteksie parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D
1.	Tomograf laserowy umożliwiający obrazowanie struktur tylnego i przedniego odcinka oka poprzez tworzenie przekrojów wzdłuż osi gałki ocznej,	parametr wymagany
2.	Obrazowanie w technologii: spektralnej koherentnej tomografii optycznej (SOCT) lub swept source (SSOCT)	SOCT - 1 pkt
		SSOCT – 10 pkt
3.	Długości fali światła skanującego min. 840 nm lub 1050nm	840 nm – 1049 nm– 1 pkt.
		1050 nm i więcej – 5 pkt.
4.	Wbudowana kamera do wykonywania fotografii barwnej dna oka i przedniego odcinka o kącie 45° i rozdzielczości 5 mln pikseli, dodatkowo opcja angiografii fluoresceinowej i autofluorescencji	parametr wymagany
5	Funkcja autofocus i auto-Z	parametr wymagany
6	Pozycjonowanie aparatu przy pomocy mechanicznego joysticka.	parametr wymagany
7	Rozdzielczość osiowa aparatu (w tkance) min. 5 µ	parametr wymagany
8.	Szybkość skanowania min. 27000 A-skanów na sekundę	27 tys- 50 tys- 1pkt
		50 tys – 70 tys - 5 pkt
		100 tys lub więcej-10pkt
9.	Minimalna średnica źrenicy wymagana przy badaniu – 2,5 mm lub więcej.	parametr wymagany
10.	Podgląd na dno oka – laserowy oftalmoskop skaningowy (SLO) lub w oświetleniu podczerwonym IR	parametr wymagany
11.	Wbudowany w aparat ekran dotykowy do obsługi urządzenia w trakcie badania oraz podglądu dna oka i wykonywanych skanów	parametr wymagany
12	Wewnętrzny fiksator o regulowanej pozycji z możliwością wyboru wielkości znaku	parametr wymagany
13	Wykonywanie skanów z możliwością ich przeglądania w osiach X,Y oraz Z	parametr wymagany
14	Zakres wielkości skanu:	parametr wymagany
		parametr wymagany
	- poziomo: 3 do 12mm	parametr wymagany
		parametr wymagany
	- pionowo: 3 do 12mm	parametr wymagany
15	Możliwość szybkiej zmiany położenia obszaru skanowania widocznego w oknie podglądu dna oka za pośrednictwem wbudowanego w aparat dotykowego ekranu sterowania.	parametr wymagany
16	Możliwość szybkiej zmiany położenia wewnętrznego punktu fiksacyjnego widocznego w oknie podglądu dna oka za pomocą wbudowanej w aparat OCT klawiatury.	parametr wymagany
17	Podpórka pod brodę pacjenta sterowana elektrycznie .	parametr wymagany
18	Automatyczne rozpoznawanie oka prawego/lewego	parametr wymagany
19	Zakres kompensacji wady wzroku badanego min. +/- 20 D	parametr wymagany
20	Stolik elektryczny – 1 szt.	parametr wymagany
		parametr wymagany
21	Drukarka kolorowa laserowa – 1 szt.	parametr wymagany
22	Korelacja pozycji wykonanych skanów OCT ze zdjęciem dna oka	parametr wymagany
23	Funkcja tworzenia trójwymiarowych map powierzchni siatkówki	parametr wymagany
24	Automatyczny pomiar grubości siatkówki z funkcją automatycznego wyznaczania środka plamki	parametr wymagany
25	Wbudowana baza normatywna grubości siatkówki w plamce	parametr wymagany
26	Tworzenie map różnic grubości siatkówki w czasie	parametr wymagany
27	Tworzenie ze skanów, trójwymiarowych modeli siatkówki z możliwością ich cięcia w płaszczyznach .	parametr wymagany
28	Automatyczny pomiar grubości włókien nerwowych z funkcją tworzenia map grubości	parametr wymagany
29	Wymagany skan 3D na siatkówce o wymiarach minimum: 12,0 x 9.0 mm	parametr wymagany
30	Automatyczna analiza grubości siatkówki, grubości warstwy włókien nerwowych wokół tarczy nerwu wzrokowego oraz analiza komórek zwojowych GCL odniesionych do bazy normatywnej podczas wykonania jednego skanowania 3D.	parametr wymagany
31	Wbudowana normatywna baza danych dla włókien nerwowych	parametr wymagany
32	Tworzenie wykresów trendu zmian jaskrowych dla pomiarów grubości włókien nerwowych, pomiarów parametrów tarczy nerwowej, poszczególnych badań pacjenta.	parametr wymagany
34	Baza normatywna dla analizy tarczy nerwu wzrokowego	parametr wymagany
35	Pomiar warstwy komórek drobnozwojowych w plamce z odniesieniem do bazy normatywnej	parametr wymagany
37	Obrazowanie przedniego odcinka pozwalające na:	parametr wymagany
	Pomiar grubość rogówki	parametr wymagany
	Pomiar kąta przesączania – długość linii skanującej 16 mm.	parametr wymagany
38	Funkcja angioOCT pozwalająca na bezkontrastowe obrazowanie unaczynienia siatkówki i naczyniówki z funkcją auto tracking.	parametr wymagany
	Skany w polach o wymiarach min. 9x9 mm	parametr wymagany
39	Komputer o pamięci wewnętrznej RAM min. 4GB i wielkości dysku twardego min. 750 GB, w zestawie klawiatura, mysz komputerowa, monitor 22’’, procesor intel i7, system minimum Windows 7 64 bits.	parametr wymagany

		Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż 2021)
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena oferty
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=(DxE)	G	H=[Fx1,xx (xx – właściwa stawka podatku VAT)]
1	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	szt.	1
2	Finansowanie zakupu (wg zasad opisanych w §4 umowy)	rata miesięczna	6
				łącznie

Oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## CZĘŚĆ_2_USG
	Tabela A – Dostawa, montaż, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia – USG

lp	Opis wymaganych parametrów	Informacja o parametrach: wymaganych oraz wymaganych punktowanych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)	Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	E
1.	Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz videoprinterem sterowanymi z klawiatury.	parametr wymagany
2.	Aparat i wyposażenie fabrycznie nowe, z bieżącej produkcji, rok produkcji 2021.	parametr wymagany
3.	Monitor płaski wysokiej rozdzielczości min. 1920x1080 pixeli, kolorowy, cyfrowy o przekątnej ekranu min. 22”.	parametr wymagany
4.	Możliwość obrotu, pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu.	parametr wymagany
		parametr wymagany
5.	Możliwość zmiany wysokości i obrotu pulpitu operatora wraz z monitorem.	parametr wymagany
		parametr wymagany
6.	Klasyczna klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych (wyklucza się aparaty z klawiaturą na ekranie dotykowym).	parametr wymagany
		parametr wymagany
7.	Ilość niezależnych kanałów przetwarzania min. 2,7 mln.	parametr wymagany
8.	Dynamika systemu min. 260 dB.	parametr wymagany
9.	Zakres częstotliwości pracy głowic min. 2,0-18 MHz.	parametr wymagany
10.	Ilość aktywnych, jednakowych gniazd do podłączenia głowic obrazowych min. 4.	parametr wymagany
11.	Liczba obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE min. 3500.	parametr wymagany
12.	Maksymalna długość filmu w pamięci CINE ≥ 180 s.	parametr wymagany
		parametr wymagany
13.	Ekran dotykowy min. 10”.	parametr wymagany
a.	Obrazowanie i prezentacja obrazu:
14.	B-mode.	parametr wymagany
15.	Głębokość penetracji aparatu w zakresie nie mniejszym niż od 2,0cm do 40,0 cm.	parametr wymagany
16.	Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) – min. 7 stopni ustawienia (np. Sono CT).	parametr wymagany
		parametr wymagany
17.	Cyfrowa filtracja szumów „specklowych” – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości.	parametr wymagany
		parametr wymagany
18.	Podział ekranu na min. 4 obrazy.	parametr wymagany
19.	Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia ≥ 20x.	parametr wymagany
		parametr wymagany
20.	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach.	parametr wymagany
		parametr wymagany
21.	Obrazowanie w trybie B z dwoma lub więcej częstotliwościami nadawczymi jednocześnie – bliższe pole obrazu tworzone na podstawie wyższych częstotliwości, a dalsze – na podstawie niższych.	parametr wymagany
		parametr wymagany
22.	M-mode.	parametr wymagany
23.	Doppler Kolorowy (CD).	parametr wymagany
24.	Maksymalna obrazowana prędkość przepływu w kolorowym dopplerze bez aliasingu ≥ 4 m/s.	parametr wymagany
25	Power Doppler (PD).	parametr wymagany
26	Kolorowy doppler tkankowy z oferowanych głowic convex i endovaginalnej	parametr wymagany
		parametr wymagany
27	Doppler pulsacyjny (PWD).	parametr wymagany
28	Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 7,0 m/s.	> 7,5 m/s – 5 pkt.
		≤ 7,5 m/s – 0 pkt.
29	Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1-15 mm.	parametr wymagany

30	Zakres regulacji korekcji kąta minimum ±80°	≥ 85° - 5 pkt.
		< 85° - 0 pkt.
31	Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku.	parametr wymagany
		parametr wymagany
32	Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym na wszystkich oferowanych głowicach	parametr wymagany
		parametr wymagany
33	Niedopplerowskie obrazowanie wolnych przepływów oparte na technice śledzenia plamek (speckle tracking)	parametr wymagany
34	Obrazowanie 3D/4D z oferowanej głowicy convex 4D	parametr wymagany
35	Ilość linii w pojedynczym obrazie B min. 1000	parametr wymagany
36	Ilość obrazów B składających się na bryłę 3D min. 4000	parametr wymagany
37	Pojemność pamięci CINE dla obrazów 4D min. 360	parametr wymagany
38	Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości.	parametr wymagany
		parametr wymagany
39	Pomiary ginekologiczne:	parametr wymagany
	macica (długość, szerokość, wysokość)	parametr wymagany
	objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych)	parametr wymagany
	endometrium	parametr wymagany
	długość szyjki macicy	parametr wymagany
	pomiary pęcherzyków	parametr wymagany
	tętnice jajników: PS, ED, RI	parametr wymagany
40	Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu (min. PI, RI, HR).	parametr wymagany
		parametr wymagany
41	Pomiary i kalkulacje położnicze, w tym AFI, waga płodu.	parametr wymagany
		parametr wymagany
42	Automatyczny pomiar NT i IT– automatyczny obrys badanego obszaru i wyznaczenie wartości NT i IT.	parametr wymagany
		parametr wymagany
43	Automatyczny pomiar BPD, HC, AC, FL, HL (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości).	parametr wymagany
		parametr wymagany
44	Protokół IOTA do oceny i zmian nowotworowych guzów jajnika.	parametr wymagany
		parametr wymagany
45	Pomiary Z- SCORE.	parametr wymagany
46	Raport z badań położniczego i ginekologicznego z możliwością edytowania i tworzenia własnych.	parametr wymagany
		parametr wymagany
47	Raport z badania położniczego w ciąży mnogiej, min. dla 3 płodów.	parametr wymagany
		parametr wymagany
48	Graficzna prezentacja pomiarów na siatce centylowej.	parametr wymagany
		parametr wymagany
	Głowice
50.	Głowica Convex 2D do badań położniczych i ginekologicznych wykonana w technice pojedynczego, spolaryzowanego kryształu (np. Pure Cristal lub Single Cristal) lub matrycowej	Konstrukcja matrycowa – 5 pkt
		Technologia jednego, spolaryzowanego kryształu – 0 pkt
51.	Zakres częstotliwości obejmujący przedział min. 3,0 – 9,0 MHz.	parametr wymagany
52.	Ilość elementów: minimum 192 kryształy.	parametr wymagany
53.	Kąt obrazowania w trybie B > 80°.	≥ 85° - 5 pkt.
		< 85° - 0 pkt.
54.	Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding).	parametr wymagany
55.	Obrazowanie harmoniczne.	parametr wymagany
56.	Obrazowanie w trybie kolorowego i spektralnego dopplera tkankowego	parametr wymagany
57.	Głowica Convex 2D do badań ginekologicznych	parametr wymagany
58.	Zakres częstotliwości obejmujący przedział min. 2,5 – 4,5 MHz.	TAK
59.	Ilość elementów: minimum 192 kryształy.	TAK
60.	Kąt obrazowania w trybie B > 100°.	≥ 110° - 5 pkt.
		< 110° - 0 pkt.
61.	Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding).	parametr wymagany
62.	Obrazowanie harmoniczne.	parametr wymagany
63.	Obrazowanie w trybie kolorowego i spektralnego dopplera tkankowego	parametr wymagany
64.	Głowica Convex 3D/4D do badań położniczych i ginekologicznych.	parametr wymagany
65.	Zakres częstotliwości obejmujący przedział min. 3,0 – 8,0 MHz	parametr wymagany
66.	Ilość elementów: minimum 180 kryształów	> 190 – 5 pkt.
		≤ 190 – 0 pkt.
67.	Kąt obrazowania w trybie B min. 85°	parametr wymagany
68.	Obrazowanie harmoniczne.	parametr wymagany
69.	Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding).	parametr wymagany
70.	Obrazowanie w trybie kolorowego i spektralnego dopplera tkankowego	parametr wymagany
71.	Głowica endowaginalna 2D do badań położniczych i ginekologicznych	parametr wymagany
72.	Zakres częstotliwości obejmujący przedział min. 3,0 – 9,0 MHz.	parametr wymagany
73.	Ilość kryształów minimum 192	parametr wymagany
74.	Obrazowanie w technice harmonicznej.	parametr wymagany
75.	Kąt obrazowania w trybie B min. 170°.	> 175° - 5 pkt.
		≤ 175° - 0 pkt
76.	Głębokość penetracji min. 15 cm.	parametr wymagany
77.	Głowica liniowa wysokiej rozdzielczości	parametr wymagany
78.	Zakres częstotliwości obejmujący przedział 5-12 MHz	parametr wymagany
79.	Szerokość pola obrazowania z zakresu 37-40 mm	parametr wymagany
80.	Ilość kryształów minimum 192	parametr wymagany
81.	Obrazowanie harmoniczne	parametr wymagany
82.	Obrazowanie trapezowe	parametr wymagany
	Archiwizacja:
83.	Videoprinter monochromatyczny formatu A6.	parametr wymagany
84.	Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD o pojemności minimum 500 GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW.	parametr wymagany
85.	Możliwość kopiowania archiwum (obrazy, filmy, wyniki pomiarów, raporty) na płyty DVD i zewnętrzne dyski HDD o pojemności minimum 500 GB przez gniazdo USB.	parametr wymagany
86.	Zapis obrazów na płytach DVD w formatach: jpeg, avi (MPEG-4), DICOM.	parametr wymagany
87.	Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg.	parametr wymagany
88.	Gniazda wyjściowe obrazu z aparatu: DVI lub HDMI	parametr wymagany
89.	Interfejs sieciowy DICOM.	parametr wymagany
	Możliwości rozbudowy:
90.	Głowica endowaginalna objętościowa (2D/3D/4D) do badań położniczych	parametr wymagany
	Zakres częstotliwości obejmujący przedział min. 4,0 - 9,0 MHz.
	Obrazowanie w technice harmonicznej
	Obrazowanie w trybie kolorowego i spektralnego dopplera tkankowego
	Kąt obrazowania w trybie B min. 180°.
	Obszar skanowania 3D/4D minimum 120°x180°
	Ilość elementów min. 192 kryształy.
	Promień czoła głowicy w zakresie 10 mm ± 10%
	TABELA A.1. parametr funkcjonalno-użytkowy

	Opis parametru	Informacja o punktach	Informacja o parametrze (Wypełnia Wykonawca)
1.	Pseudotrójwymiarowy tryb wizualizacji przepływu krwi, służący do intuicyjnej pomocy zrozumienia struktury przepływu krwi (np. S-Flow, RadiantFlow, SMI)	TAK – 5 pkt.
		NIE – 0 pkt.

		Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż 2021)
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena oferty
Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F=(DxE)	G	H=[Fx1,xx (xx – właściwa stawka podatku VAT)]
1	Przedmiot zamówienia opisany w Tabeli A	szt.	1

Oferta winna zostać złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej - opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym