ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ

Stanowisko do resuscytacji noworodka – sprawa 167/2022

Producent ………………………… model ………………………

Rok produkcji 2022

|  | Parametry minimalne | Wymagania | podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Inkubator otwarty (stanowisko do resuscytacji) o stabilnej konstrukcji umieszczony na podstawie jezdnej. | TAK |  |
|  | Min. dwa koła wyposażone w hamulce | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz (ekran) na panelu sterującym, do prezentacji parametrów nastawianych i monitorowanych. | TAK |  |
|  | Menu aparatu w j. polskim | TAK |  |
|  | Płynna regulacja kata nachylenia podstawy z materacykiem w zakresie min. +/-10°. | TAK |  |
|  | Prowadnice lub szuflada do wprowadzenia kasety RTG pod materacyk bez konieczności przemieszczania dziecka. Kaseta wysuwana po obu stronach inkubatora | TAK |  |
|  | Wyciszanie alarmów w sposób bezdotykowy, realizowany wyłącznie poprzez ruch ręki w pobliżu czujnika ruchu, zapobiegający w ten sposób kontaktowi personelu z częścią niesterylną urządzenia oraz ułatwiający obsługę urządzenia podczas wykonywania procedur medycznych. | TAK |  |
|  | Alarmy akustyczne i optyczne | TAK |  |
|  | Promiennik grzejny, z regulacją mocy grzania z poziomu panelu sterującego. Zakres regulacji mocy grzania (0÷100)%, moc min. 300W | TAK |  |
|  | Konstrukcja promiennika bez możliwości odsuwania/odchylania czy blokowania, usytuowana pod kontem po stronie panelu sterującego (nie zawieszona równolegle nad leżem pacjenta), zapewniająca komfort przy pracy personelu przy wykonywaniu procedur intensywnych przy noworodku oraz zapewniająca równomierne nagrzewanie powierzchni materacyka | TAK |  |
|  | Lampa zabiegowa umożliwiająca podświetlanie wybranego obszaru pacjenta stanowiąca integralną część urządzenia, min. 2000 lux | TAK |  |
|  | Opuszczane, przezierne ścianki boczne inkubatora | TAK |  |
|  | Układ automatycznej regulacji temperatury bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie min. od 35 do 37 °C | TAK |  |
|  | Manualna regulacja temperatury | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy temperatury skóry pacjenta w zakresie min. od 34 do 40 °C z dokładnością czujnika ±0,1 °C | TAK |  |
|  | Trendy w postaci krzywych, zapamiętywane i prezentowane na ekranie wyświetlacza: temperatura nastawiona, moc grzewcza, temperatura noworodka | TAK |  |
|  | Stanowisko wyposażone w stoper APGAR wyświetlający upływający czas (po 1, 5, 10 minutach) oraz okresowo dźwięk przypominający o ocenie punktacji APGAR noworodka. Możliwość wł/wył. tej funkcji | TAK |  |
|  | Wbudowany w panel główny moduł do resuscytacji składający się z manometrów, przepływomierzy oraz mieszalnika. Precyzyjne nastawy stężenia tlenu w mieszance realizowane za pomocą mieszalnika wbudowanego w panel główny. Regulacja wartości ciśnienia gazów dostarczanych pacjentowi z zabezpieczeniem podaży powyżej 30 cmH2O (prezentacja aktualnej wartości ciśnienia w drogach oddechowych na manometrze). Regulowany PIP oraz PEEP. | TAK |  |
|  | Ssak z regulacją siły ssania oraz manometrem wbudowany w główny panel sterujący inkubatora otwartego | TAK |  |
|  | Wbudowane w stanowisko gniazdo do podłączenia czujnika saturacji w technologii typu Masimo.Dołączyć czujnik | TAK |  |
|  | Wbudowane w stanowisko pomiar częstości rytmu serca z wyświetlaniem krzywej EKG. Dołączyć przewód do podłączenia elektrod – 1 szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt od frontu i tyłu inkubatora otwartego, ułatwiający jego transport | TAK |  |
|  | Wykonywanie automatycznie testu sprawdzającego po włączeniu do sieci oraz okresowo w trakcie pracy inkubatora, w celu ciągłej kontroli poprawności funkcjonowania urządzenia | TAK |  |
|  | Min. 2 dodatkowe gniazda elektryczne wbudowane fabrycznie w inkubator umożliwiające podłączenie innego sprzętu | TAK |  |
|  | System szuflad-pojemników o obciążeniu min. 5kg | TAK |  |
|  | Szyna do mocowania dodatkowych akcesoriów, stanowiąca integralną część panelu głównego | TAK |  |
|  | Czujniki wielorazowe do pomiaru temperatury- 2szt/stanowisko. | TAK |  |