## Elektrody
Formularz asortymentowo-cenowy - zał nr 2 do SWZ
Pakiet 1 Elektrody
Lp.	Opis asortymentu	Ilość /szt./	Cena jedn. netto	Vat %	Wartośc netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa/nr katalogowy	Producent
1	Elektroda neutralna jednorazowego użytku, kompatybilna z systemem REM generatora Valleylab oraz NESSY generatora ERBE, złożona z dwóch jednakowych części, symetryczna, okrągła, powierzchnia czynna 80-85 cm2, z dodatkowym pierścieniem rozpraszającym oddzielonym mechanicznie i elektrycznie od obu części przewodzących elektrody o powierzchni do 25 cm2, elektroda dla pacjentów o masie od min. 5 kg, elektroda przydatna do użycia w terminie min. 14 dni od otwarcia opakowania, kompatybilna z systemem ochronnym diatermii typu ERBE VIO użytkowanymi przez Zamawiającego.	5300
2	Jednorazowa sterylna elektroda monopolarna, ostrze ze stali nierdzewnej, całkowita długość części roboczej do 45 mm, długość ostrza 18-20mm, średnica trzpienia 2,4mm	1970
3	Jednorazowa sterylna elektroda monopolarna, ostrze ze stali nierdzewnej, wydłużona, całkowita długość części roboczej do 12 cm, długość ostrza 18-20mm, średnica trzpienia 2,4mm	165
4	Przewód elektrody neutralnej z klipsem, przystosowany do współpracy z generatorem VALLEYLAB i ERBE, przeznaczony do wielokrotnego użytku, dł. 4 - 5 m	5
5.	Sterylny uchwyt monopolarny z elektrodą szpatułkową, przyciskami cięcie/koagulacja, śr. trzpienia 2,4mm, z przewodem dł. 3-4 m zakończonym wtykiem 3-pinowym	10
6.	Elektroda monopolarna , ostrze ze stali nierdzewnej, całkowita długość części roboczej do 45 mm, długość ostrza 20-25mm, średnica trzpienia 2,4mm, przeznaczona do wielokrotnego użytku	32
7	Uchwyt monopolarny przyciskami cięcie/koagulacja, śr. trzpienia 2,4mm, z przewodem dł. 4-5 m zakończonym wtykiem 3-pinowym, przeznaczony do wielokrotnego użytku	32
Razem

Pakiet 2 Czyścik do elektrod

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość / /szt./	Cena jedn. netto	Vat %	Wartośc netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa/nr katalogowy	Producent
1	Czyścik do elektrod – sterylny, jednorazowy, rozmiar min. 5cm x 5cm, samoprzylepny, pakowany pojedyńczo.	1170
Razem

Pakiet 3 Elektroda neutralna
Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość / /szt./	Cena jedn. netto	Vat %	Wartośc netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa/nr katalogowy	Producent
1	Elektroda neutralna, powrotna, jednorazowa dla dorosłych, dwudzielna, owalna, hydrożelowa, 105-110cm², pakowana pojedyńczo	1700
2	Kabel wielorazowy do elektrod jednorazowych, wtyk Valleylab, długość 3m, pasujący do Olympus ESG300	1

Pakiet 4 Elektroda neutralna I akcesoria do generatora KLS Martin

	Parametry urządzenia	Ilość / OP.	Cena jedn. netto	Vat %	Wartośc netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa/nr katalogowy	Producent
1.	Jednorazowa, niesterylna elektroda neutralna dla dorosłych i dzieci, podzielona, powierzchnia kontaktu 107 cm2, bez kabla połączeniowego, kompatybilna z generatorem MARTIN posiadanym przez szpital, ilość w opakowaniu 50 sztuk	2
Razem

Pakiet 5 Narzędzia do uszczelniania I preparowania tkanek, narzędzia laparoskopowe.
Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość / /szt./	Cena jedn. netto	Vat %	Wartośc netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa/nr katalogowy	Producent
	Narzędzie do uszczelniania i preparowania naczyń i tkanek do platformy ForceTriad dostępne w następujących wariantach
1	Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, średnica trzonu 13,5 mm, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem. Szczęki urządzenia z powleczeniem w nano technologii, co minimalizuje przywieranie tkanki do szczęk. Urządzenie kompatybilne z generatorem Valleylab FT10.	144
2	Narzędzie do zabiegów klasycznych pracujące w systemie zamykania naczyń skutecznym w naczyniach krwionośnych oraz limfatycznych do 7 mm oraz pęczkach naczyń aktywowane za pomocą włącznika nożnego lub ręcznie przez dwu-stopniowy zacisk uchwytu, dwustronnie izolowany, szczęki w kształcie disektora z wbudowanym nożem, długość szczęki 20 mm, rozwarcie szczęk 13 mm, długość cięcia 18 mm, trzon o średnicy 5 mm i długości 23 mm z rotacją do 350 st . Szczęki urządzenia z powleczeniem w nano technologii, co minimalizuje przywieranie tkanki do szczęk. Urządzenie kompatybilne z generatorem Valleylab FT10.	6
3	Laparosopowe narzędzie do zabiegów pracujące w systemie zamykania naczyń skutecznym w naczyniach krwionośnych oraz limfatycznych do 7 mm oraz pęczkach naczyń aktywowane za pomocą włącznika nożnego lub ręcznie przez dwu-stopniowy zacisk uchwytu, dwustronnie izolowany, szczęki w kształcie disektora z wbudowanym nożem, długość szczęki 20 mm, rozwarcie szczęk 13 mm, długość cięcia 18 mm, trzon o średnicy 5 mm i długości 37 mm z rotacją do 350 st. Urządzenie kompatybilne z generatorem Valleylab FT10.	72
4	Jednorazowe bezprzewodowe narzędzie do preparowania ultradźwiękowego , o długości trzonu 13cm średnica trzonu 5mm . Urządzenie pozwalające na pracę w dwóch trybach : max i min. dostępnych z jednego przycisku . Narzędzie współpracujące z bezprzewodowym generatorem . Szczęki urządzenia zakrzywione. Rotacja 360 stopni . Zwrotny sygnał dźwiękowy dla użytkownika. Znacznik pomiaru trzonu służący do odmierzania odległości do 10 cm od dystalnego końca. W przypadku wyboru oferty, wykonawca zobowiązany jest użyczyć 3 komplety bezprzewodowych generatorów plus 3 baterie w celu umożliwienia pracy narzędzi.	20
Razem

Pakiet 6 Narzędzie ultradźwiękowe – nóż harmonijny
Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość / / sztuka/	Cena jedn. netto	Vat %	Wartośc netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa/nr katalogowy	Producent
1	Jednorazowe narzędzie ultradźwiękowe, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 5 mm włącznie. Długość robocza 13 cm, 22 cm, 35 cm i 45 cm (do wyboru przez Zamawiającego), średnica trzonu 5 mm. Zakrzywiona bransza aktywna o długości 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy. Trzon obrotowy 360 stopni. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku. W zestawie klucz dynamometryczny.	10
2	Jednorazowe narzędzie ultradźwiękowe, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie. Długość robocza 22 cm, 35 cm i 45 cm (do wyboru przez Zamawiającego), średnica trzonu 5 mm. Zakrzywiona bransza aktywna o długości 17,5 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy. Trzon obrotowy 360 stopni. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Narzędzie z technologią adaptacyjną - ciągłe, podczas cięcia lub koagulacji, monitorowanie tkanki zapewniajace inteligentne sprzężenie zwrotne, dostosowujące w optymalny sposób moc energii wyjściowej drgań harmonicznych. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku. W zestawie klucz dynamometryczny.	60
3	Jednorazowe narzędzie ultradźwiękowe, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 5 mm włącznie. Długość robocza 9 cm i 17 cm (do wyboru przez Zamawiającego), Zakrzywiona bransza aktywna o długości 16,2 mm. Uchwyt narzędzia nożycowy. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku. W zestawie klucz dynamometryczny.	5
4	Dzierżawa na czas trwania umowy 1 szt. generatora ultradźwięków kompatybilnego z końcówkami z pozycji 1, 2 i 3. Wraz z generatorem Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu 2 szt. przetworników piezoelektrycznych.	24
Razem

Pakiet 7 Ewakuator dymu chirurgicznego
Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość / /szt./	Cena jedn. netto	Vat %	Wartośc netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa/nr katalogowy	Producent
1	STANDARDARDOWY OŁÓWEK ELEKTROCHIRURGICZNY Z FUNKCJĄ ODDYMIANIA / Szpatułka z powłoką teflonową. Kompaktowa konstrukcja i niskoprofilowy przód w celu zwiększenia widoczności pola operacyjnego. Przyciski wypukłe wraz z wypustkami ułatwiającymi ich lokalizację na narzędziu podczas użycia. Zdejmowalna, przezroczysta dysza ułatwiająca kontrolę końcówki ostrza i tkanki docelowej. Identyfikacja dyszy za pomocą promieniowania rentgenowskiego. Elektroda o długości 70 mm. Kabel z tubą oddymiającą o długości 3 metrów, złącze 22 mm.	1200
2	STANDARDARDOWY OŁÓWEK ELEKTROCHIRURGICZNY Z FUNKCJĄ ODDYMIANIA / Szpatułka z powłoką ceramiczną. Kompaktowa konstrukcja i niskoprofilowy przód w celu zwiększenia widoczności pola operacyjnego. Zdejmowalna, przezroczysta dysza ułatwiająca kontrolę końcówki ostrza i tkanki docelowej. Identyfikacja dyszy za pomocą promieniowania rentgenowskiego. Elektroda o długości 70 mm. Kabel z tubą oddymiającą o długości 3 metrów, złącze 22 mm.	10
3	TELESKOPOWY OŁÓWEK ELEKTROCHIRUGICZNY Z FUNKCJĄ ODDYMIANIA / Szpatułka z powłoką teflonową z możliwością przedłużenia narzędzia i ustawienia na dowolnej długości w zakresie 0-10 cm, bez konieczności zmiany elektrody. Z bezpiecznym mechanizmem blokującym w postaci pokrętła zwalniającego blokadę zapobiegając ruchom elektrody podczas pracy. Przyciski wypukłe wraz z wypustkami ułatwiającymi ich lokalizację na narzędziu podczas użycia. Elektroda o długości 70 mm. Kabel z tubą oddymiającą o długości 3 metrów, złącze 22 mm.	240
4	TELESKOPOWY OŁÓWEK ELEKTROCHIRUGICZNY Z FUNKCJĄ ODDYMIANIA / Szpatułka z powłoką ceramiczną z możliwością przedłużenia narzędzia i ustawienia na dowolnej długości w zakresie 6 - 15 cm, bez konieczności zmiany elektrody. Z bezpiecznym mechanizmem blokującym w postaci przycisku zwalniającego blokadę zapobiegając ruchom elektrody podczas pracy. Elektroda o długości 63,5 mm. Kabel z tubą oddymiającą o długości 3 metrów, złącze 22 mm.	10
5	TELESKOPOWY OŁÓWEK ELEKTROCHIRUGICZNY Z FUNKCJĄ ODDYMIANIA / Szpatułka z powłoką ceramiczną z możliwością przedłużenia narzędzia i ustawienia na dowolnej długości w zakresie 6 - 15 cm, bez konieczności zmiany elektrody. Z bezpiecznym mechanizmem blokującym w postaci przycisku zwalniającego blokadę zapobiegając ruchom elektrody podczas pracy. Dodatkowo możliwość przedłużenia końcówki ssącej w celu maksymalizacji wydajności ssania. Elektroda o długości 63,5 mm. Kabel z tubą oddymiającą o długości 3 metrów, złącze 22 mm.	10
6	PUŁAPKA NA PŁYNY / • Wlot męski 22 mm dla ołówka do odsysania dymu / • Gąbkowy zbieracz płynów (50 ml) / • 22mm żeński wylot do ewakuatora dymu	600
7	FILTR DO EWAKUATORA DYMU / Filtr dymu koagulacyjnego o żywotności min. 50 godzin pracy, dodatkowe 6 godzin pracy generatora po wyświetleniu informacji o zużyciu filtra. Z automatycznym czujnikiem wymiany filtra. 4 etapowy: filtr wstępny, filtr ULPA, filtr węglowy, filtr końcowy.	100
8	AUTOMATYCZNY AKTYWATOR / Urządzenie do automatycznej aktywacji funkcji oddymiania, oszczędzające żywotność filtra poprzez automatyczne załączanie generatora w czasie aktywacji elektrody.	2
9	EWAKUATOR DYMU - GENERATOR (dzierżawa) / Dzierżawa na czas trwania umowy 1 szt. generatora ewakuacji dymów koagulacyjnych kompatybilnego z asortymentem i akcesoriami z pozycji 1-8. / Generator o mocy 800 W (± 5%) i poziomie hałasu przy maksymalnej mocy ≤ 55 dBA. Jednostka centralna z dotykowym wyświetlaczem umożliwiająca 3 tryby pracy (przewód otwarty, pencil elektrochirurgiczny, tryb laparoskopowy). Automatyczne dostosowanie domyślnych poziomów ssania w oparciu o wybraną procedurę chirurgiczną. Możliwość aktywacji automatycznej lub manualnej przy użyciu aktywatora nożnego (w zestawie). Wartości przepływu 36 cfm (708 lpm) przy użyciu przewodów 7/8 in (22 mm). Ewakuator wyposażony seryjnie w 4-stopniowy filtr.	24
Razem

Pakiet 8 Elektrody do termoablacji prądem o częstotliwości radiowej
Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość / / Zestaw	Cena jedn. netto	Vat %	Wartośc netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa/nr katalogowy	Producent
1	Elektroda do termoablacji bardzo dużych guzów z wykorzystaniem infuzji soli fizjologicznej do tkanki (“wet electrode”), jałowa, elektroda wewnętrznie chłodzona, dł.części czynnej 25-40mm, całkowita dł.elektrody 150-250mm. Średnica 1,5-1,8mm, możliwość ablacji mocami do 200 W, w komplecie z elektrodami biernymi . Wewnętrzne chłodzenie elektrod I perfuzja soli fizjologicznej musi się odbywać w obrębie tego samego (jednego) systemu obiegu płynowego.	75
2	GENERATOR (dzierżawa) / Dzierżawa na czas trwania umowy 1 szt. koszt udostępnienia – systemu do termoablacji guzów tkanek miękkich wraz z zestawem elementów do generatora	24
Razem

Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia do zabiegu systemu do termoablacji guzów tkanek miękkich razem z zestawem elementów
do generatora o niżej wymienionych parametrach:

1. Możliwość prowadzenia zabiegów termoablacji w otwartym polu operacyjnym, laparoskopowym oraz przezskórnie
2. możliwość wykonania ablacji standardowej, ręcznej,wysoką temperaturą, przyżegania toru przejścia elektrody
3. Kolorowy, dotykowy ekran umożliwiający wybór opcji generatora i dokonywania nastaw parametrów pracy urządzenia w intuicyjnym i prostym menu
4. Możliwość eksportu danych o wykonanym zabiegu
5. podczas zabiegu stały monitoring impedancji, natężenia, mocy i temperatury
6. system wyposażony w dotykowy ekran
7. regulacja mocy w trybie ręcznym w zakresie 0-200 W
8. zakres pomiaru impedancji 25-1000 Ohm
9. zakres pomiaru temperatury 0-200 st. C
10. Generator w komplecie z pompą perystaltyczną o regulowanej prędkości przepływu w zakresie 30-400 rpm oraz przewodami do 2 lub 4 płytek naturalnych.
11. Możliowść pracy elektrod w trybie sprzężonym z możliwością parowania aktywnych elektrod : monopolarnym ( 2-3 elektrod ),
bipolarnym (2-3 elektrod- sprzężenie mono-bi-polarne ).
12. Dla elektrod do bardzo dużych guzów z wykonywaniem infuzji soli fizjologicznej ( „ wet clectrode”) dodatkowo: generator i pompa dostosowane do
termoablacji z wykorzystaniem funkcji infuzji solanki do tkanek- w jednym systemie obiegu płynu (jedno wejście i wyjście płynowe).
13. Działanie pompy sterowane automatycznie z generatora.

Pakiet 9 Narzędzie laparoskopowe bioplarne
Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość / /szt./	Cena jedn. netto	Vat %	Wartośc netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa/nr katalogowy	Producent
1	Narzędzie laparoskopowe bipolarne, jednorazowego użytku typu AdTec Combi, łączące funkcje bipolarnych kleszczy chwytających z nożyczkami mechanicznymi. Konstrukcja części roboczej umożliwia precyzyjne preparowanie, chwytanie i manipulowanie tkanką, koagulację bipolarną, cięcie mechaniczne za pomocą wbudowanych nożyczek. Mechanizm nożyczek aktywowany z rękojeści narzędzia. Kodowanie kolorami w celu ułatwienia rozpoznania aktywnie działającej funkcji (nożyczki lub kleszcze chwytające). Długość narzędzia 310 mm, średnica 5 mm.	6
Razem

Pakiet 10
Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość / /szt./	Cena jedn. netto	Vat %	Wartośc netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa/nr katalogowy	Producent
1	Jednorazowy wkład roboczy do narzędzia laparoskopowego monopolarnego, do zastosowania z wielorazową rękojeścią – nożyczki metzenbaum, bransze zagięte, izolacja do końca, śr. 5/310mm	110
Razem
	Wkłady komaptybilne z rękojeścią firmy Aesculap posiadane przez Zamawiającego.

Pakiet 11 Elektrody monopolarne do resektoskopów używanych w szpitalu
Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość / /szt./	Cena jedn. netto	Vat %	Wartośc netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa/nr katalogowy	Producent
1	Narzędzie bipolarne typu Seal&Cut, bransza preparująca typu Maryland, przeznaczone do laparoskopii, średnia 5mm, długość 360mm, przeznaczone do preparowania i zespalamia dużych naczyń do 7mm, jednorazowego użytku, rotacja części roboczej 360 st., długość zespolenia 21,5mm , długość cięcia 20mm, spread cieplny poniżej 1mm, przycisk aktywujący proces zespalania zintegrowany z rękojeścią, konstrukcja części roboczej gwaratująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego.	18
2	Dzierżawa generatora korzystającego z zaawansowanej technologii bipolarnej. Zintegrowane urządzenie generator dwurdzeniowy o mocy 2x 150W każdy, / ciekłokrystaliczny ekran wyświetlający komunikaty urządzenia, / automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonego narzędzia, / możliwość aktywowania mocy na 2 sposoby (dedykowany sterownik nożny lub przycisk aktywacji zintegrowany z każdym narzędziem), / komunikat dźwiękowy rozpoczęcia procesu zespalania, / komunikat dźwiękowy zakończenia procesu zespalania, / automatyczny system pomiaru impedancji tkanki, / system automatycznego doboru mocy potrzebnej do przeprowadzenia procesu zespolenia, Możliwość zespalania naczyń do 7 mm, / urządzenie przeprowadzające proces zespalania po jednokrotnym przyciśnięciu przycisku aktywującego bez konieczności przytrzymywania go do momentu zakończenia procesu przez urządzenie. / Dwa tryby pracy- standard oraz mocny dedykowany do zabiegów bariatrycznych. / Użyczenie na 24 miesiące, koszt za miesiąc, ilość urządzeń w dzierżawie – 1. Kompatybilne z narzędziem opisanym w tabeli wyżej.	24
Razem

Pakiet 12 Elektrody monopolarne do resektoskopów używanych w szpitalu
Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość / /szt./	Cena jedn. netto	Vat %	Wartośc netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa/nr katalogowy	Producent
1	Elektroda do resekcji, elektroda resekcyjna HF pętlowa monopolarna, 24Fr, do optyki 30°, średnica elektrody0,35mm, sterylna, jednorazowego użytku, kompatybilna z resektoskopem firmy Olympus.	36
2	Elektroda do resekcji, elektroda resekcyjna HF kulkowa duża,monopolarna, 24-28 Fr.,do optyki 12°i 30°,sterylna, jednorazowego użytku, kompatybilna z resektoskopem firmy Olympus.	36
3	Elektroda do resekcji, elektroda resekcyjna HF igłowa pod kątem 45°, monopolarna, do optyki 12° i 30°, sterylna,jednorazowego użytku, kompatybilna z resektoskopem firmy Olympus.	24
4	Elektroda HF do resekcji, precyzyjne urządzenie mechaniczne i elektryczne, bardzo czułe na naprężenia mechaniczne i elektryczne, elektroda kulkowa monopolarna long ( do długiego resektoskopu ), 24Fr, rurka stabilizująca 4,1mm , do optyki 12°, sterylna, jednorazowego użytku.	24
5	Elektroda do resekcji, precyzyjne urządzenie mechaniczne i elektryczne, bardzo czułe na naprężenia mechaniczne i elektryczne, elektroda resekcyjna HF, pętlowa, monopolarna long ( do długiego resektoskopu ) , 24 Fr.,do optyki12°, rurka stabilizująca 4,1mm , sterylna , jednorazowego użytku.	24
Razem

	Elektrody kompatybilne z resektoskopem firmy Olympus.

Pakiet 13 Elektrody bipolarne do resektoskopów używanych w szpitalu
Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość / Szt	Cena jedn. netto	Vat %	Wartośc netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa/nr katalogowy	Producent
1	Elektroda HF do resekcji, precyzyjne urządzenie mechaniczne i elektryczne, bardzo czułe na naprężenia mechaniczne i elektryczne, elektroda kulkowa bipolarna, 24-28 Fr.,do optyki 12° i 30°,rurka stabilizująca 4,1 mm , sterylna, jednorazowego użytku.	60
2	Elektroda HF do resekcji, precyzyjne urządzenie mechaniczne i elektryczne, bardzo czułe na naprężenia mechaniczne i elektryczne, elektroda resekcyjna HF, pętlowa, bipolarna , 24- 28Fr.,do optyki 30°, rurka stabilizująca 4,1 mm sterylna, ,jednorazowego użytku.	168
3	Elektroda do resekcji, precyzyjne urządzenie mechaniczne i elektryczne, bardzo czułe na naprężenia mechaniczne i elektryczne, elektroda resekcyjna HF,podwójna pętla bipolarna do enukleacji prostaty pętla wygięta pod kątem 45 stopni ,24 -28 Fr.,do optyki 12, 30°,rurka stabilizująca 4,1 mm , sterylna, jednorazowego użytku.	12
Razem
	Elektrody kompatybilne z resektoskopem firmy Olympus.