Szczecin, 31 maja 2022 r.

Sygnatura: ZP/220/24/22	
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa strzykawek jednorazowego użytku.” 
 
I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24, dalej  ustawa PZP), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

WYKONAWCA I (pyt. 1-12)
Pytanie 1: Dotyczy Pakiet 1 poz. 1-10 Formularz cen jednostkowych
Prosimy o dopuszczenie strzykawek bez zawartości lateksu i DEHP z informacją zawartą w karcie technicznej wyrobu medycznego, bez oznakowania na opakowaniu jednostkowym.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ, z uwzględnieniem innych ewentualnych dopuszczeń. 

Pytanie 2: Dotyczy Pakiet 1 pozycja 1-4 Formularz cen jednostkowych
Prosimy o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych, bez rozszerzenia skali. Oznakowanie kolorystyczne na opakowaniu zbiorczym w zależności od rozmiaru strzykawki. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane powyżej. 
Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę, że oba wymienione w pytaniu parametry – to jest rozszerzenie skali oraz oznakowanie kolorystyczne stanowią parametry oceniane, a nie bezwzględnie wymagane. Tym samym zamawiający                                  z założenia dopuszcza złożenie oferty na wyroby bez parametrów określonych powyżej.    

Pytanie 3: Dotyczy Pakiet 1 pozycja 1-4 Formularz cen jednostkowych
Czy Zamawiający wymaga strzykawek dwuczęściowych, które posiadają na opakowaniu jednostkowym oznakowanie Luer Tip (6%), potwierdzające spełnienie Normy EN-20594 lub normy PN-EN ISO 80369-7:2017-08 w zakresie rozmiaru stożka Luer. Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikacje bez opakowania jednorazowego.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ, z uwzględnieniem innych ewentualnych dopuszczeń. 

Pytanie 4: Dotyczy Pakiet 1 pozycja 5-6 Formularz cen jednostkowych
Prosimy o dopuszczenie strzykawki do tuberculiny wykonanej w całości z polipropylenu, z oddzielnie zapakowaną iglą                     w rozmiarze 0,4 – 0,45mm x 13-16mm.
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza oddzielnie pakowanej igły – wymogiem bezwględnym jest, by igła była pakowana łącznie ze strzykawką w jednym opakowaniu sterylnym; pozostałe – to jest: wykonanie strzykawki z polipropylenu oraz rozmiar igły określony w pytaniu zamawiający dopuszcza, ale go nie wymaga.
Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ, z uwzględnieniem innych ewentualnych dopuszczeń. 

Pytanie 5: Dotyczy Pakiet 1 pozycja 5-6 Formularz cen jednostkowych
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawki do tuberkuliny z małą przestrzenią martwa na poziomie: minimum 0,021ml, maximum  0,035ml ?
Odpowiedź: zamawiający nie określa wielkości przestrzeni martwej, ale wymaga wyrobu gwarantującego pełne podanie leku (bez strat) - minimalna przestrzeń martwa. Zamawiający będzie testował próbki.
Zamawiający dopuszcza opisany zakres.
Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ, z uwzględnieniem innych ewentualnych dopuszczeń. 

Pytanie 6: Dotyczy Pakiet 1 pozycja 5-6 Formularz cen jednostkowych
Prosimy o dopuszczenie strzykawek max w opakowaniach po 120 szt.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ, z uwzględnieniem innych ewentualnych dopuszczeń. 

Pytanie 7: Dotyczy Pakiet 1 pozycja 7-8 Formularz cen jednostkowych
Prosimy o dopuszczenie strzykawki jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej, z jednostronną skalą pomiarową.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane powyżej. 
Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę, że dwustronna skala pomiarowa stanowi parametr oceniany, a nie bezwzględnie wymagany. 

Pytanie 8: Dotyczy Pakiet 1 pozycja 7-8 Formularz cen jednostkowych
Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 1 strzykawki, pozycje 7 i 8 były fabrycznie wpisane w menu pomp i wymienione                 w instrukcji obsługi producenta pompy? Wybór strzykawki może wpłynąć na prędkość przepływu i dokładność dawki. Wybranie strzykawki, która nie została zwalidowana do stosowania z pompą infuzyjną, może narazić pacjentów na ryzyko błędów lekowych i problemów z prędkością przepływu, potencjalnie prowadząc do poważnych konsekwencji.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, ale go nie wymaga. 
Odnosząc się do kwestii poruszonej w pytaniu, zamawiający zwraca uwagę na przewidzianą w postępowaniu weryfikację zaoferowanych wyrobów w oparciu o próbki. 

Pytanie 9: Dotyczy Pakiet 1 pozycja 9-10 Formularz cen jednostkowych
Prosimy o dopuszczenie strzykawki cewnikowej 50 ml i 100ml typu Janeta, wyraźne oznakowanie skali ze skalą jednostronną.
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane powyżej. 
Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę, że dwustronna skala pomiarowa stanowi parametr oceniany, a nie bezwzględnie wymagany. 

Pytanie 10: Dotyczy Pakiet 1 pozycja 9-10 Formularz cen jednostkowych
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki cewnikowej 50/60 ml typu Janeta, wyraźne oznakowanie skali, skala jednostronna, bez dodatkowego łącznika luer?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ, z uwzględnieniem innych ewentualnych dopuszczeń. 

Pytanie 11: Dotyczy Próbek do oferty
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie wymaganej ilości próbek w pozycjach 1.1 – 1.4 oraz 1.5 – 1.6. Czy sformułowanie                     ,,po jednym opakowaniu kartonikowym’’ oznacza jedną sztukę oferowanego produktu czy jedno opakowanie zbiorcze?
Odpowiedź: użyte sformułowanie oznacza opakowanie zbiorcze, zawierające ilość pojedynczych sztuk określoną w SWZ                dla poszczególnych rodzajów wyrobu:
- dla pozycji 1.1-1.4: kartonik opisany w punkcie 13,
- dla pozycji 1.5-1.6: kartonik opisany w punkcie 14.   

Pytanie 12: Dotyczy Próbek do oferty
Jeżeli Zamawiający ma na myśli 1 opakowanie zbiorcze (zewnętrzne) zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ilości próbek                            w pozycjach 1.1 – 1.4 oraz 1.5 – 1.6 do 10 sztuk każdego oferowanego produktu w tych pozycjach oraz dopuszczenie zdjęć opakowań zbiorczych do oferty na potwierdzenie wymaganych parametrów.
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – wymagania zgodnie z SWZ.

WYKONAWCA II (pyt. 13-20)
Pytanie 13: Pakiet 1, poz. 4
Proszę o dopuszczenie strzykawek 20 ml pakowane po 80 sztuk
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ, z uwzględnieniem innych ewentualnych dopuszczeń. 

Pytanie 14: Pakiet 1
Proszę o dopuszczenie strzykawek wycenianych za opakowanie z odpowiednim przeliczeniu w formularzu cenowym
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ. 

Pytanie 15: Pakiet 1, poz. 5
Proszę o dopuszczenie strzykawki U40  z igłą 0,4 x 13
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ. 

Pytanie 16: Pakiet 1, poz. 6
Proszę o dopuszczenie strzykawki z igłą 0,5 x 16 
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ. 

Pytanie 17: Pakiet 1, poz. 5
Proszę o dopuszczenie strzykawki ze skalą 0,025 ml
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ, z uwzględnieniem innych ewentualnych dopuszczeń. 

Pytanie 18: Pakiet 1, poz. 7-8
Proszę o dopuszczenie strzykawek do pomp kompatybilnych z wymienionymi pompami na podstawie oświadczenia producenta strzykawek. 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ, z uwzględnieniem innych ewentualnych dopuszczeń. 

Pytanie 19: Pytanie do kryterium oceny
Np. 1.1-4 Strzykawki dwuczęściowe, parametr nr 2 
Czy Zamawiający przyznaje 10 pkt w przypadku kiedy opakowanie 100 sztuk różni się kolorystycznie od opakowania 50 sztuk?
Odpowiedź: nie, w takim przypadku nie są przyznawane punkty.

Pytanie 20: Pytanie do kryterium oceny
Np. 1.1-4 Strzykawki dwuczęściowe, parametr nr 2 
Czy Zamawiający przyznaje 10 pkt w przypadku kiedy opakowanie różni się kolorystycznie dla różnych rozmiarów strzykawek?
Odpowiedź: tak, w takim przypadku są przyznawane punkty.

WYKONAWCA III (pyt. 21-29)
Pytanie 21: Zadanie nr 1, pozycja 1-3, 5, 6 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 22: Zadanie nr 1, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 23: Zadanie nr 1, pozycja 9, 10 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? 
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SWZ.

Pytanie 24: Zadanie nr 1, pozycja 1.1-1.4 lp.12 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu papier folia? 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ, z uwzględnieniem innych ewentualnych dopuszczeń. 

Pytanie 25: Zadanie nr 1, pozycja 1.5-1.6 lp.7 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki w komplecie z niezintegrowaną igłą? 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga – z zastrzeżeniem, że wymogiem bezwzględnym jest, by igła była pakowana łącznie ze strzykawką w jednym opakowaniu sterylnym.
Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ, z uwzględnieniem innych ewentualnych dopuszczeń. 

Pytanie 26: Zadanie nr 1, pozycja 1.5, lp.8 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki do podawania insuliny z podziałką co 0,02ml? 
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ, z uwzględnieniem innych ewentualnych dopuszczeń. 

Pytanie 27: Zadanie nr 1, pozycja 1.6, lp.8 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki do podawania tuberkuliny z podziałką co 0,05ml?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ, z uwzględnieniem innych ewentualnych dopuszczeń. 

Pytanie 28: Zadanie nr 1, pozycja 1.7, 1.8, lp.4 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez rozszerzenia?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ, z uwzględnieniem innych ewentualnych dopuszczeń. 

Pytanie 29: Zadanie nr 1, pozycja 7, 8, lp.11 
Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu papier folia?
Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.
Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ, z uwzględnieniem innych ewentualnych dopuszczeń. 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert.

DYREKTOR SPSK-2
PODPIS W ORYGINALE