Pyrzyce, dnia 01.09.2021 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 4/2021 na zakup aparatury RTG, aparat RTG sufitowy, aparat przyłóżkowy oraz przystosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Dot. załącznika nr 2 do SWZ
Lekarska stacja diagnostyczna z oprogramowaniem
Pytanie nr 1. Pkt. 42
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyboru opcjonalnego i konfigurowanego wyświetlania ikonek, pasków narzędzi miniatur?
Uzasadnienie:
Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa i wskazuje na konkretnego wykonawcę firmę Alteris S.A. co narusza przepisy wolnej konkurencji.

Odpowiedź-Zamawiający nie znajduje podstaw do zmiany zapisów SWZ.

Pytanie nr 2. Pkt. 52
Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie bez funkcjonalności definiowana, zarządzania
oraz edytowania ROI w zakresie automatycznych i manualnych narzędzi: odręczne, magiczna różdżka, pędzel, margines, bolus, wąż, próg?
Uzasadnienie:
Wymagana funkcjonalność wskazuje na konkretnego dostawcę firmę Alteris S.A. co narusza przepisy wolnej konkurencji.

Odpowiedź-Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3. Pkt. 59
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu by oprogramowanie stacji lekarskiej posiadało: obrazy wyświetlane w oryginalnej jakości bez względu na modalność, funkcjonalności:
- standardowe radiologiczne takie jak: powiększenie (1:1, lupa), z interpolacją dwuliniowa/dwusześcienna, zmiana poziomu okna, przesuwanie, wyrównanie, filtry, przełączanie między oknami,
- presety DICOM oraz zdefiniowane przez użytkownika: ustawienia okien (obsługa presetów: linear, sigmoid, exponential I VOI LUT)
- opcja automatycznego tłumienia w tle,
- MPR (Multi Planar Reconstruction),
- CPR (Curved Planar Reformatting),
- Łączenie multimodalnych obrazów w oparciu o zadany parametr (automatyczny MIR, manualny wybór badań, punkty orientacyjne) nowe sposoby wyświetlania różnych modalności między innymi dzięki: maska, waga, scalanie, próg, kontur (mask, weight, merge, threshold, contour)
- wyświetlanie w trybie 3D, rekonstrukcja 3D, bez ograniczeń w obrocie obiektu, w czasie rzeczywistym, z możliwością powiększenia, z przejrzystością i triangulacją obrazu, wyświetlanie VOI osiowe
oraz strzałkowe,
- możliwość wyświetlania obrazów na standardowych monitorach lub na monitorach medycznych,
- możliwość odtwarzania obrazów wieloklatkowych (do 50 klatek na sekundę) klatka po klatce. (modalność ES –endoskopia-starsze),
- możliwość zintegrowania oraz wywoływania Windows Media Player do wyświetlenia formatu DICOM MPEG2 (ES – endoskopia),
- filtrowanie wielopoziomowe,
- Wyświetlanie ECG, DICOM ECG/HD ,
- MIP (Maximum Intensity Projection),
- DSA (Digital Subtraction Angiography),
- DRR (Digitally Reconstructed Radiograph),
- Możliwość tworzenia linii cięcia pomiędzy seriami,
- Projekcja slab na MPR’ach oraz warstwach obrazu,
Uzasadnienie:
Wymagana funkcjonalność wskazuje na konkretnego dostawcę firmę Alteris S.A. co narusza przepisy wolnej konkurencji.

Odpowiedź-Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany SWZ.

Pytanie nr 4. Pkt. 60
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający oczekuje w zakresie funkcjonalności analizy ilościowej?

Odpowiedź- statystyczna ocena ilościowa zmian w obrazie diagnostycznym.

Pytanie nr 5. Pkt. 61
Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie z opcją ekranu dotykowego przy pomocy wskaźnika myszy realizowanego przy współudziale monitora dotykowego?
Uzasadnienie:
Wymagana funkcjonalność wskazuje na konkretnego dostawcę firmę Alteris S.A. co narusza przepisy wolnej konkurencji.

Odpowiedź-Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6. Pkt. 74, 75, 76
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyboru schematu kolorów interfejsu min. cztery schematy wraz z wyborem wielkości czcionek?
Uzasadnienie:
Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa i wskazuje na konkretnego wykonawcę firmę Alteris S.A. co narusza przepisy wolnej konkurencji.

Odpowiedź-Zamawiający nie znajduje podstaw do zmiany zapisów SWZ.

Pytanie nr 7. Pkt. 109
Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie przeglądarki obrazów DICOM (WEB dystrybucja)
z interfejsem w języku min. polskim?
Uzasadnienie:
Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa oraz wskazuje na konkretnego dostawcę firmę Alteris S.A.

Odpowiedź-Zamawiający nie znajduje podstaw do zmiany zapisów SWZ.

Pytanie nr 8. Pkt. 109
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu w zakresie oprogramowania WEB dystrybucji: dowolna konfiguracja layoutu widoku obrazów, możliwość przypisywania poszczególnych funkcji do klawiszy myszy?
Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa i wskazuje na konkretnego wykonawcę firmę Alteris S.A. co narusza przepisy wolnej konkurencji.

Odpowiedź-Zamawiający nie znajduje podstaw do zmiany zapisów SWZ.

Pytanie nr 9. Pkt. 109
Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie przeglądarki obrazów DICOM (WEB dystrybucja) bez opcji: przetwarzania obrazów diagnostycznych w zakresie funkcji postprocessingu?
Uzasadnienie:
Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa oraz wskazuje na konkretnego dostawcę firmę Alteris S.A.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10. Pkt. 109
Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie przeglądarki obrazów DICOM (WEB dystrybucja) działające ze wsparciem dla systemów operacyjnych min. Windows?
Uzasadnienie:
Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa oraz wskazuje na konkretnego dostawcę firmę Alteris S.A.

Odpowiedź- NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11. Pkt. 109
Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie przeglądarki obrazów DICOM (WEB dystrybucja) instalowane na stacji roboczej klienckiej?
Uzasadnienie:
Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa oraz wskazuje na konkretnego dostawcę firmę Alteris S.A.

Odpowiedź-NIE. Zamawiający oczekuje rozwiązania działającego w oparciu o przeglądarkę WEB.

System archiwizacji i dystrybucji obrazów DICOM
Pytanie nr 12. Pkt. 3
Zamawiający wymaga by w oprogramowaniu stacji lekarskiej Wykonawca przedstawił certyfikację w klasie wyrobów medycznych min IIb, jednakże w systemie PACS klasy I. Prosimy o ujednolicenie certyfikacji do klasy IIb celem podniesienia walorów bezpieczeństwa dla wszystkich oferowanych rozwiązań medycznych.

Odpowiedź-Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13. Pkt. 9
Czy Zamawiający dopuści ogólnodostępne oprogramowanie bazodanowe dla systemu PACS,
jednakże działające w oparciu o niekomercyjny motor bazy danych np. PostgreSQL?
Uzasadnienie:
Wymagana funkcjonalność ogranicza możliwość zaoferowania innych systemów uznanych producentów oraz wskazuje na konkretnego dostawcę firmę Alteris S.A.

Odpowiedź-Zamawiający dopuszcza ogólnodostępne niekomercyjne rozwiązania bazodanowe niezależne w utrzymaniu od Wykonawcy.

Pytanie nr 14. Pkt. 19
Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie PACS wspierające urządzenia archiwizacji w zakresie min: macierze RAID, urządzenia typu NAS, urządzenia typu LTO, Autoloadery, biblioteki taśmowe?
Uzasadnienie:
Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa oraz wskazuje na konkretnego dostawcę firmę Alteris S.A.

Odpowiedź-Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15. Pkt. 30
Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie przeglądarki obrazów DICOM (WEB dystrybucja)
z interfejsem w języku min. polskim?
Uzasadnienie:
Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa oraz wskazuje na konkretnego dostawcę firmę Alteris S.A.

Odpowiedź-Zamawiający nie znajduje podstaw do zmiany zapisów SWZ.

Pytanie nr 16. Pkt. 30
Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie przeglądarki obrazów DICOM (WEB dystrybucja) bez opcji: przetwarzania obrazów diagnostycznych w zakresie funkcji postprocessingu?
Uzasadnienie:
Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa oraz wskazuje na konkretnego dostawcę firmę Alteris S.A.

Odpowiedź-Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17. Pkt. 30
Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie przeglądarki obrazów DICOM (WEB dystrybucja) działające ze wsparciem dla systemów operacyjnych min. Windows?
Uzasadnienie:
Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa oraz wskazuje na konkretnego dostawcę firmę Alteris S.A.
Pytanie nr 18. Pkt. 31
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu w zakresie oprogramowania WEB dystrybucji: dowolna konfiguracja layoutu widoku obrazów, możliwość przypisywania poszczególnych funkcji do klawiszy myszy?
Uzasadnienie:
Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa i wskazuje na konkretnego wykonawcę firmę Alteris S.A. co narusza przepisy wolnej konkurencji.

Odpowiedź-Zamawiający nie znajduje podstaw do zmiany zapisów SWZ.

Pytanie nr 19. Pkt. 6
Prosimy o informację czy koszty integracji z systemem PACS/RIS (licencji, usług serwisowych)
w zakresie urządzeń diagnostycznych ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający?

Odpowiedź-koszty ponosi Wykonawca.

System informatyczny RIS
Pytanie nr 20. Pkt. 52
Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie RIS z możliwością otwarcia badania bezpośrednio z aplikacji min. eFilm?
Uzasadnienie:
Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa i wskazuje na konkretnego wykonawcę firmę Alteris S.A. co narusza przepisy wolnej konkurencji.

Odpowiedź-NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21. Pkt. 66
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu by oferowane oprogramowanie RIS posiadało dedykowany panel administracyjny dostępny z każdej stacji roboczej bez konieczności instalowania oprogramowania klienckiego?
Uzasadnienie:
Wymagana funkcjonalność jest nadmiarowa i wskazuje na konkretnego wykonawcę firmę Alteris S.A. co narusza przepisy wolnej konkurencji.

Odpowiedź-NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Wymagania dodatkowe
Pytanie nr 22. Pkt. 76
Prosimy o informację czy koszty integracji systemu PACS/RIS z systemem HIS Zamawiającego - Kamsoft (licencji, usług serwisowych) ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający?

Odpowiedź-koszty integracji z HIS ponosi Wykonawca.