Numer referencyjny postępowania:
ZP.272.09.2022
Załącznik nr 2.2 do SWZ (dot. Części 2)

FORMULARZ CENOWY
ORAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą w podziale na części” w zakresie CZĘŚCI 2 – Dzierżawa analizatora do wykonywania badań układu krzepnięcia, wraz z odczynnikami i materiałami kontrolnymi, na okres 24 miesięcy, oferujemy dostawę, spełniającego nw. wymagania:

Tabela nr 1
Lp.	PARAMETRY WYMAGANE		Parametr wymagany/ Odpowiedź wymagana			Parametr oferowany przez Wykonawcę/Odpowiedź oferowana
Producent (marka) .................................................................................................. (Należy podać) / Model ...................................................................................................................... (Należy podać)
1		Analizator w pełni automatyczny, składający się z komputera, części pomiarowej i monitora.		TAK		TAK/NIE / ......................
2		Wyposażony w UPS podtrzymujący pracę minimum 15 minut po wyłączeniu zasilania sieciowego.		TAK		TAK/NIE / ......................
3		Konstrukcja techniczna eliminująca możliwość kontaminacji – min. 2 igły.		TAK		TAK/NIE / ......................
4		Możliwość wykonania pomiaru metodami: wykrzepialną, chromogenną i immunologiczną		TAK		TAK/NIE / ......................
5		Automatyczna kontrola poziomu odczynników i próbek.		TAK		TAK/NIE / ......................
6		Chłodzenie i w razie potrzeby mieszanie odczynników na pokładzie.		TAK		TAK/NIE / ......................
7		Możliwość oznaczeń z próbek pierwotnych, bezpośrednio po odwirowaniu oraz z probówek typu „cup”, przystosowanych do różnego rodzaju próbek.		TAK		TAK/NIE / ......................
8		Możliwość dostawiania próbek rutynowych w czasie pracy aparatu.		TAK		TAK/NIE / ......................
9		Możliwość zaprogramowania i wykonania próbek „cito ”.		TAK		TAK/NIE / ......................
10		Aparat wyposażony w czytnik kodów dla próbek oraz odczynników.		TAK		TAK/NIE / ......................
11		Wydajność minimum 100 oznaczeń/godzinę ( w przeliczeniu na PT )		TAK		TAK/NIE / ......................
12		System kontroli jakości z pamięcią i z możliwością wydrukowania wyników - jako integralna część oprogramowania.		TAK		TAK/NIE / ......................
13		Pamięć wyników pacjenta.		TAK		TAK/NIE / ......................
14		Ilość miejsc na próbki – nie mniej niż 50.		TAK		TAK/NIE / ......................
15		Ilość miejsc na odczynniki – nie mniej niż 15		TAK		TAK/NIE / ......................
16		Liczba kuwet na pokładzie – min 500 sztuk		TAK		TAK/NIE / ......................
17		Jednorazowe kuwety reakcyjne pobierane i utylizowane pojedynczo (bez strat w przypadku pojedynczych oznaczeń).		TAK		TAK/NIE / ......................
18		Monitorowanie poziomu kuwet, odczynników oraz ścieków.		TAK		TAK/NIE / ......................
19		Wszystkie odczynniki, płyny, części wymienne oraz analizator pochodzące od tego samego dostawcy.		TAK		TAK/NIE / ......................
20		Odczynnik wyzwalający reakcje podgrzewany bezpośrednio przed dodaniem (wewnątrz igły odczynnikowej).		TAK		TAK/NIE / ......................
21		Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim.		TAK		TAK/NIE / ......................
22		Znak CE dla aparatu i wszystkich odczynników		TAK		TAK/NIE / ......................
23		Podłączenie analizatora do LIS – PROMETEUSZ		TAK		TAK/NIE / ......................
Uwaga: Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów skutkuje odrzuceniem oferty. / W przypadku, gdy w rubryce ,,Parametr oferowany przez Wykonawcę‘’ widnieje odpowiedź Tak/Nie - Wykonawca zobowiązany jest do określenia oferowanego parametru poprzez wybranie odpowiedzi Tak lub Nie. / W przypadku, gdy w rubryce ,,Parametr oferowany przez Wykonawcę‘’ widnieje odpowiedź ,,Należy podać…’’ – Wykonawca zobowiązany jest do opisania w tej rubryce oferowanego parametru. / Tabela nr 2
Lp.	PARAMETRY OCENIANE				Parametr oceniany /punktacja		Parametr oferowany (wypełnić/podać)
1	Zastosowanie dla metody wykrzepiania rozwiązania usuwającego interferencje lipemii, hemolizy, bilirubinemii – metoda wiskozymetryczna.				Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt.		TAK/NIE / ......................
2	Automatyczna kalibracja dla PT, fibrynogenu i D-Dimerów (prekalibracja) zapisana w kodzie kreskowym odczynników.				Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt.		TAK/NIE / ......................
3	W ramach umowy, dodatkowy mały analizator, wykorzystujący do pracy oferowane odczynniki.				Tak – 20 pkt. / Nie – 0 pkt.		TAK/NIE / ......................

Wpisanie w przypadku parametrów punktowanych odpowiedzi NIE, nie spowoduje odrzucenia oferty. Wykonawcy zostanie przydzielone 0 punktów.
Tabela nr 3
Lp.	PARAMETRY WYMAGANE / ODCZYNNIKÓW		Parametr wymagany/ Odpowiedź wymagana	Parametr oferowany przez Wykonawcę/ / Odpowiedź oferowana
1	Odczynnik do D-Dimerów o liniowości minimum 4 000 ng/ml ( 4 ug/ml ) bez rozcieńczenia i 20 000 ng/ml (20 ug/ml ) po automatycznym rozcieńczeniu. Trwały minimum 5 dni na pokładzie analizatora.	TAK		TAK/NIE / ......................
2	Wyniki dla D-Dimerów wyrażone w FEU ( jednostkach ekwiwalentu fibrynogenu ).	TAK		TAK/NIE / ......................
3	Odczynnik do D-Dimerów posiadający certyfikat FDA do wykluczenia żylnej choroby zakrzepowo -zatorowej oraz zakrzepicy płucnej.	TAK		TAK/NIE / ......................
4	Ulotki odczynnikowe w języku polskim.	TAK		TAK/NIE / ......................

Uwaga: Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów skutkuje odrzuceniem oferty.
1. W przypadku, gdy w rubryce ,,Parametr oferowany przez Wykonawcę‘’ widnieje odpowiedź Tak/Nie - Wykonawca zobowiązany jest do określenia oferowanego parametru poprzez wybranie odpowiedzi Tak lub Nie.
2. W przypadku, gdy w rubryce ,,Parametr oferowany przez Wykonawcę‘’ widnieje odpowiedź ,,Należy podać…’’ – Wykonawca zobowiązany jest do opisania w tej rubryce oferowanego parametru.
Tabela nr 4
Ilość badań	Ilość oznaczeń w ciągu 24 miesięcy
PT/INR	21 000
APTT	14 000
FIBRYNOGEN	1 000
D-Dimery	9 000
MATERIAŁY KONTROLNE	uwzględniające kontrolę na dwóch poziomach, naprzemiennie na jednym poziomie dziennie, dla każdego z oznaczanych testów.

Tabela nr 5
Lp.	Nazwa produktu	Nr katalogowy	Cena jedn. opakowania netto	Cena jedn. opakowania brutto	Liczba opakowań / sztuk na 24 miesiące	Wielkość opakowania	Wartość netto	Stawka VAT / %	Wartość brutto
	Odczynniki
1.
2.
3.
	Materiały eksploatacyjne
1.
2.
3.
4.
					Razem			x

W tabeli nr 5 należy umieścić odczynniki, kalibratory i kontrole oraz materiały eksploatacyjne (części zużywalne) w liczbie koniecznej do realizacji umowy.

Ilość odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca oblicza samodzielnie na podstawie Tabeli nr 4.

Obliczając ilość odczynników należy kierować się zasadą zaokrąglania ilości oferowanych odczynników do pełnego opakowania w górę, biorąc pod uwagę trwałość odczynnika na pokładzie analizatora po otwarciu, zgodnie z oficjalna instrukcją podaną na opakowaniu.

Tabela nr 6
Lp.	Przedmiot dzierżawy	Ilość miesięcy	Cena netto / za miesiąc	Wartość netto	Stawka VAT / %	Wartość brutto
1	2	3	4	5 =(3x4)	6	7=(5+VAT)
1	Dzierżawa analizatora do / do wykonywania badań układu krzepnięcia, zgodnie ze specyfikacją wskazaną w Tabeli nr 1	24
Razem

Tabela nr 7 - Podsumowanie
L.p.	Nazwa	Całkowita / wartość netto	Całkowita / wartość / brutto
1	Tabela 5
2	Tabela 6
	RAZEM