## ZADANIE 1
Załącznik nr 2 do SWZ Załacznik nr 1 do umowy Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 1 1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy anten do termoablacji, kompatybilnych z generatorem z pkt. b), zwanych dalej wyrobami. b) dzierżawa Generatora do Termoablacji Mikrofalowej z możliwością podłączenia dodatkowego czujnika temperatury wraz z niezintergrowaną pompą oraz przewodem wielorazowym, zwanych dalej urządzeniami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby i urządzenia objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz urządzenia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do ….....dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………………………… . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Tabela nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość - 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy, wielkość opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Elektroda do ablacji mikrofalowej, kompatybilna z generatorem z tabeli nr 2, długości 15, 20, 30 cm, długość strefy radiacyjnej 2.8 cm, ceramiczna końcówka, chłodzona osłona ze znacznikiem co 1cm, dodatkowe znaczniki co 5cm, na przewodzie elektrody 2 klipsy/klamerki umożliwiającej stabilizację poprzez jej podpięcie do materiału, którym obłożony jest pacjent. | szt. | 200
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 2 Dzierżawa urządzenia
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy (m-ce) | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 5=3x4 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 7=5+6 | Cena jednostkowa brutto 8=7/3 | Wartość brutto przedmiotu dzierżawy | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Generator do termoablacji mikrofalowej z systemem kontrolującym parametry: energii cieplnej, pola i długości fal MV, pozwalający na uzyskanie sferycznych obszarów ablacji i przewidywalnośc wyników niezależnie od miejsca ablacji czy rodzaju tkanki. Generator z mozliwością nastawy 5W - 150 W , z intuicyjnym interfejsem pozwalającym na ustalenie mocy ( pokrętło sterujące nastawy wyjściowej mocy mikrofalowej - krok co 5W ) i czasu (minuty i sekundy) zabiegu, z mozliwością podłączenia dodatkowego czujnika temperatury - typ RTP 20 kontrolującego temperaturę w pobliżu miejsca ablacji. Połączenie z anteną za pomocą wielorazowego wysokoenergetycznego kabla. Częstotliwość wyjścia mikrofalowego: 2,45 GHz. Temp. blokady wzmacniacza : 75 st C. | 24 | 1
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 3 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Wartość netto 6=4x5 |  |  |  | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem"
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem"
| Razem Netto: | 0 |  |  |  | Razem Brutto: | 0

## ZADANIE 2
Załącznik nr 3 do SWZ Załacznik nr 1 do umowy Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 2 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mankietów do ucisku sekwencyjnego kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego aparatami Kendall SCD 700 series, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …............. dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………………………… . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość - 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy, wielkość opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Mankiet kończynowy (udowy) , trójkomorowy posiadający 3 strefy ucisku 45mm Hg, 40 mm Hg, 30mm Hg, z łącznikiem trójświatłowym do prowadzenia terapii p/zakrzepowej, wykonany z materiału odpornego na rozdarcie, przebicie i zamoczenie. Rozmiary (do wybou przez Zamawiającego): mały - obwód uda 40,6 – 55,9 cm, średni - obwód uda 55,9-71,1 cm, duży - obwód uda 71,1-91,4 cm. Kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego aparatami Kendall SCD 700 series. | szt. | 296
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0

## ZADANIE 3
Załącznik nr 4 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy Formularz cenowo techniczny - ZADANIE NR 3 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestwawów laktacyjnych kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego laktatorami firmy Ameda, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do …..... dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………………………… . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość - 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy, wielkość opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw laktacyjny pojedynczy umożliwiający odciąganie pokarmu z jednej piersi. Zestaw zawiera specjalną membranę, która zapobiega przedostaniu się mleka i wilgoci do przewodów laktatora, zamknięty system, który zapewnia ochronę przed bakteriami, pleśnią i wirusami. Zestaw wykonany z materiałów bezpiecznych dla wcześniaków i noworodków, nie zawiera szkodliwych substancji takich jak BPA lub DEHP. Zestaw zawiera: - Butelka 120 ml – 1 sztuka - Lejek standardowy – średnica 25 mm – 1 sztuka - Membrana z zatyczką - 1 szt. - Przewód - 1 szt. - Złączka przewodów - 1szt. - Zaworek - 1 szt. - Zakrętka do butelki z krążkami uszczelniającymi - 1 szt. | zestaw | 1200
2. | Zestaw laktacyjny podwójny umożliwiający odciąganie pokarmu z obu piersi jednocześnie. Zestaw zawiera specjalną membranę, która zapobiega przedostaniu się mleka i wilgoci do przewodów laktatora, zamknięty system, który zapewnia ochronę przed bakteriami, pleśnią i wirusami. Zestaw wykonany z materiałów bezpiecznych dla wcześniaków i noworodków, nie zawiera szkodliwych substancji takich jak BPA lub DEHP. Zestaw zawiera: - Butelka 120 ml – 2 sztuki - Lejki standardowe – średnica 25 mm – 2 sztuki - Membrana z zatyczkami – 2 sztuki - Przewód – 2 sztuki - Złączka przewodów – 1 sztuka - Zaworek – 3 sztuki - Zakrętka do butelek z krążkami uszczelniającymi – 2 sztuki. | zestaw | 240
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0