###### PARAMETRY techniczne sprzętu medycznego – pakiet nr 1

Aparat USG – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR | OFEROWANA WARTOŚĆ (Proszę wypełnić pkt. od 1 do 5) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent/ Firma |  |
| 2. | Kraj pochodzenia |  |
| 3. | Urządzenie typ/ model |  |
| 4. | Numer katalogowy |  |
| 5. | Rok produkcji (min. 2024 r.) |  |

| Lp. | Wymagane/ oceniane parametry techniczne | Wartości wymagane TAK / NIE | # Podać # TAK/ NIE # lub opis # (w zależności # od wymagań # w kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, ORAZ FUNKCJI URZĄDZENIA |  |  |  |
| I. Warunki ogólne |  |  |  |
|  | Urządzenie wraz z wyposażeniem fabrycznie nowe nieużytkowane, nie powystawowe, nie rekondycjonowane, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | TAK (podać) |  |
|  | Certyfikat WE /CE wystawiony z udziałem jednostki notyfikowanej. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności na urządzenie i wyposażenie medyczne. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Urządzenia medyczne zgłoszone do URPLWM i PB w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej II a. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Certyfikaty: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-25, CE w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR) zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/745, Zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | Tak |  |
|  | Termin dostawy: 49 dni od dnia podpisania umowy | podać, termin dostawy 1-14 dni – 20 pkt termin dostawy 15-30 dni – 10 pkt termin dostawy – 31-49 dni – 0 pkt |  |
|  | Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (jeżeli dotyczy) na okres min. 24 miesięcy obejmująca bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym | podać, gwarancja – 24 miesiące – 0 pkt gwarancja – 36 miesiące – 20 pkt |  |
|  | Instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji, w języku polskim, w wersji elektronicznej i papierowej. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | Tak |  |
|  | Protokół odbiorczy dostawcy potwierdzający kompletność dostawy, konfiguracji zestawu i gotowość do rozpoczęcia jej użytkowania | Tak |  |
|  | Protokół odbiorczy dostawcy potwierdzający szkolenie personelu w zakresie obsługi i eksploatacji. |  |  |
|  | Bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi urządzenia dla personelu medycznego potwierdzone certyfikatem. Termin szkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym. | Tak |  |
|  | Paszport Techniczny potwierdzający instalację i sprawność urządzenia oraz termin następnego przeglądu | Tak |  |
|  | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych | Tak/ podać |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż oferowane w przetargu. | Tak |  |
|  | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych | Tak/ podać |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta lub dostawy na ternie Polski | Tak |  |
|  | W przypadku ujawnienia wady lub usterki sprzętu bądź innych wymaganych czynności serwisowych czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych/ naprawczych nie może być dłuższy niż 24 godziny (w dni robocze poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach min. 8:00 – 16:00) - rozumiane jako przyjazd serwisu. | Tak |  |
|  | Wykaz jednostek uprawnionych przez producenta lub dostawcę do prowadzenia serwisu przeglądowego i naprawczego, dysponującego sprzętem zastępczym w okresie napraw powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu eksploatacji (jeżeli dotyczy) | Tak |  |
|  | Masa urządzenia | podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) (mm) | podać |  |
| Parametry ogólne USG |  |  |  |
|  | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej | Tak |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów procesowych min. 8 000 000 | Tak, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy potwierdzony zakresem częstotliwości sond możliwych do podłączenia do aparatu. min. 1,5-23 MHz | Tak, podać |  |
|  | Niezależne równoważne gniazda głowic obrazowych przełączane elektroniczne – min 5 | Tak, podać |  |
|  | Dotykowy wyświetlacz do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej min. 15 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli z możliwością obsługi jak na tablecie, konfigurowania i zdublowania obrazu diagnostycznego | Tak |  |
|  | Monitor LED bez przeplotu o przekątnej powyżej 22 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli, z regulacją położenia (obrót, pochylenie, wysokość niezależnie od pulpitu). | Tak, podać |  |
|  | Płynna regulacja wysokość, obrotu, przesunięcia panelu sterowania względem korpusu aparatu z możliwością zablokowania w dowolnym położeniu | Tak |  |
|  | Konfigurowalne klawisze na panelu sterowania z wyświetlaniem na klawiszach zaprogramowanej funkcji – min 5 | Tak, podać |  |
|  | Wbudowany akumulator pozwalający na przełączenie aparatu w stan uśpienia, odłączenie od zasilania, przewiezienie i ponowne uruchomienie oraz pracę do min. 220 minut dla akumulatora w pełni naładowanego | Tak, podać |  |
|  | Głośność pracy aparatu – Max 28 db | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wyboru wersji oprogramowania w języku polskim | Tak, podać |  |
|  | Licencja DICOM wraz z integracją z istniejącym systemem szpitalnym PAX/RIS | Tak |  |
|  | Połączenie z siecią szpitalną w standardzie DICOM min. Print, Store, Storage Commitment, Media Exchange, Worklist. | Tak |  |
|  | Raporty strukturalne DICOM min. kardiologia, jama brzuszna, małe i powierzchowne narządy, piersi | Tak |  |
|  | Porównywanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo | Tak |  |
|  | Możliwość połączenia z siecią szpitalną poprzez łączność bezprzewodową Wi-Fi | Tak |  |
|  | Możliwość przesyłania obrazów i danych pacjenta na urządzenia z systemem android (tablet lub smartfon), możliwość korzystania na tych urządzeniach z oprogramowania dydaktycznego zawartego w aparacie oraz sterowania podstawowymi funkcjami aparatu (funkcja pilota) - łączność Wi-Fi lub bluetooth | Tak |  |
|  | Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows | Tak |  |
|  | Pojemność dysku twardego min 1 TB | Tak, podać |  |
|  | Porty USB – min 5 | Tak, podać |  |
|  | Zapis obrazów i pętli w formacie raw data na dysku twardym aparatu | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie. Min.: TGC, LGC, wzmocnienie (2D, tryby dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy szarości, mapy koloru, linia bazowa, odwrócenie spektrum i koloru (invert) i inne | Tak, podać |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów) | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych protokołów standaryzujących przepływ pracy (prowadzących przez poszczególne kroki: tryby obrazowania, pomiary itp.) | Tak |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | Tak |  |
|  | Ilość klatek pamięci CINE - min 60000 | Tak, podać |  |
|  | Wbudowany cyfrowy rejestrator wideo do ciągłego zapisu wykonywanego badania na dysku twardym i następnie zgrania na nośniki przenośne. Czas pojedynczego nagrania min. 60 min | Tak, podać |  |
|  | Biało-czarna drukarka termiczna | Tak |  |
|  | Dedykowany do aparatu podgrzewacz żelu | Tak |  |
|  | Czas uruchomienia aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia do stanu gotowości do pracy – max. 30 sekund | Tak, podać |  |
|  | Czas uruchomienia ze stanu uśpienia max. 6 sekund | Tak, podać |  |
|  | Moduł EKG wbudowany w aparat | Tak |  |
| Tryby obrazowania |  |  |  |
|  | Tryb 2D (B-Mode) | Tak |  |
|  | Zakres ustawienia głębokości penetracji. Min 2-40 cm | Tak, podać |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE- min 10x | Tak |  |
|  | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran | Tak |  |
|  | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie min 260 dB. | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz | Tak |  |
|  | Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych głębokościach (TGC) dostępne na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień. Możliwość przypisania zdefiniowanej krzywej do wybranego presetu. min 8 stref | Tak |  |
|  | Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC) dostępne na panelu dotykowym. min 8 stref | Tak |  |
|  | Technologia redukcji szumów i plamek oraz wyostrzenia krawędzi i wzmocnienia kontrastu tkanek | Tak |  |
|  | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | Tak |  |
|  | Ogniskowanie wiązki wysyłanej (nadawczej) na poziomie pikseli na całej głębokości obrazowania | Tak |  |
|  | Kompensacja do prędkości rozchodzenia się ultradźwięków w badanej tkance z wyświetleniem tej prędkości na ekranie | Tak |  |
|  | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację struktur anatomicznych i zmian patologicznych, znacznie poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów. | Tak |  |
|  | Prędkość odświeżania w trybie 2D – min 19000obr/sek. | Tak, podać |  |
|  | Tryb M | Tak |  |
|  | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M – Min 5 | Tak, podać |  |
|  | Tryb M z efektem Dopplera kolorowego | Tak |  |
|  | Tryb anatomiczny M-mode min. z 3 linii prostych i krzywoliniowy anatomiczny M-mode | Tak |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie - korekcji 0⁰ - min. 8,5 m/s | Tak, podać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej - min. 0,5 - 30 mm | Tak, podać |  |
|  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej – Min 0 do +/89 stopni | Tak, podać |  |
|  | Szybka zmiana kąta korekcji -60/0/60 stopni | Tak |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) | Tak |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ - min. 35 m/s | Tak, podać |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowego -min. 450 obr./sek. | Tak, podać |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego - min. +/-25 stopni | Tak, podać |  |
|  | Tryb angiologiczny /Power Doppler/ | Tak |  |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy | Tak |  |
|  | Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie w małych naczyniach | Tak |  |
|  | Wizualizacja z efektem 3D przepływów uzyskiwanych w trybie 2D/Kolor lub Power Doppler | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do procentowego określenia unaczynienia tkanki w badanym obszarze | Tak |  |
|  | Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy | Tak |  |
|  | Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ | Tak |  |
|  | Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i Dopplera spektralnego. Automatyczne umiejscowienie pola Dopplera kolorowego oraz bramki Dopplera PW odpowiednio do naczynia. Automatyczna optymalizacja wzmocnienia Dopplera kolorowego. | Tak |  |
|  | Automatyczne podążanie pola Dopplera kolorowego i bramki Dopplera PW za naczyniem w dopplerowskich badaniach naczyniowych z automatycznym ustawieniem kąta ugięcia oraz wielkości i kąta korekcji bramki PW | Tak |  |
|  | Technologia poprawiająca wizualizację igły biopsyjnej | Tak |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne oraz obrazowanie panoramiczne przepływów w Color lub Power Dopplerze | Tak |  |
| Głowice |  |  |  |
|  | Głowica convex (technologia Single Crystal lub podobna - podać) wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika – min 1,5-6,0 MHz | Tak, podać |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode. Minimum 3 | Tak |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego minimum 3 | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler. Minimum 3 | Tak, podać |  |
|  | Ilość fizycznych elementów (kryształów). Min 190 | Tak, podać |  |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy. Min 60 stopni | Tak, podać |  |
|  | Rozszerzony kąt pola obrazowego głowicy. Min 70 stopni | Tak, podać |  |
|  | Przystawka biopsyjna | Tak |  |
|  | Głębokość obrazowania minimum 40 cm | Tak, podać |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa. | Tak, podać |  |
|  | Przystawka biopsyjna | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika Min. 3,0 – 14,0 MHz | Tak, podać |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode Min. 3 | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 4 | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 3 | Tak, podać |  |
|  | Ilość fizycznych elementów (kryształów) min. 250 | Tak, podać |  |
|  | Długość pola obrazowego głowicy min. 250 | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | Tak |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 30 cm | Tak, podać |  |
|  | Głowica sektorowa (phased array)(technologia Single Crystal lub podobna - podać) wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika. Min. 1,5–4,5 MHz | Tak, podać |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode. Min. 3 | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego. Min. 3 | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler. Min. 3 | Tak, podać |  |
|  | Ilość fizycznych elementów (kryształów) Min. 80 | Tak, podać |  |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy - min. 90 stopni | Tak, podać |  |
|  | Głębokość obrazowania – min 35 cm | Tak, podać |  |
| Opcje rozbudowy |  |  |  |
|  | Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z głowic wolumetrycznych (objętościowych) convex i endovaginalnej z maksymalną prędkością obrazowania min. 70 objętości/sek. | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej EF | Tak |  |
|  | Oprogramowanie Stress Echo – wysiłek fizyczny oraz próba farmakologiczna. Możliwość tworzenia własnych protokołów | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i analizy badania z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego | Tak |  |
|  | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate z użyciem kolorowego Dopplera tkankowego | Tak |  |
|  | Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate realizowana w trybie 2D (funkcja śledzenia plamki lub podobne) | Tak |  |
|  | Pakiet do pomiarów i oceny narządów dna miednicy | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar IMT w wybranym obszarze. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania wątroby i kory nerek, automatycznego obliczania współczynnika jasności wątroby i kory nerkowej na podstawie obrazu 2D oraz określenia indeksu wątrobowo-nerkowego dla oceny stłuszczenia wątroby | Tak |  |
|  | Obrazowanie 3D z tzw. „wolnej ręki” | Tak |  |
|  | Obrazowanie 3D przepływów w Color lub Power Dopplerze do wyboru | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar objętości w trybie 3D | Tak |  |
|  | Obrazowanie objętościowe serca płodu tzw. STIC | Tak |  |
|  | Automatyczna detekcja widoków odpowiednich dla badań serca płodu realizowane z uzyskanej objętości 3D płodu (min. drogi odpływu lewej komory, drogi odpływu prawej komory i innych) | Tak |  |
|  | Głowice objętościowe convex i endovaginalna pracujące w trybie 4D | Tak |  |
|  | Wysokoczułe obrazowanie przepływów z wektorowym lub podobnym zobrazowaniem przepływu (zobrazowanie kierunku oraz przybliżonej prędkości wektorami, możliwość pomiaru prędkości w poszczególnych punktach obszaru badania i inne) m.in. dla dokładnego lokalizowania słabo widocznych blaszek miażdżycowych | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej detekcji i pomiaru kompleksu Intima – Media w czasie rzeczywistym bazujące na danych RF, z wykorzystaniem częstotliwości radiowych | Tak |  |
|  | Ocena elastyczności ścian naczyń realizowana w oparciu o automatyczne śledzenie ruchów górnej i dolnej ściany naczynia bazujące na danych RF, z wykorzystaniem częstotliwości radiowych, z wyświetleniem krzywej ruchu ścian naczyń w czasie rzeczywistym oraz wyświetleniem przesunięcia i średnicy naczynia w polu wyników | Tak |  |
|  | Technologia umożliwiająca nałożenie i zsynchronizowanie obrazów uzyskanych z innych technik diagnostyki obrazowej (CT/MR) z aktualnie skanowanym obrazem ultrasonograficznym (Fuzja obrazów) | Tak |  |

Wszystkie parametry techniczne sprzętu określone w SWZ stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie w/w parametrów minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Zgodnie z zapisami w rozdziale XIX SWZ termin dostawy, gwarancja stanowią kryteria oceny ofert!!! Brak podania gwarancji lub terminu dostawy w tabeli powyżej będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dokument musi być sporządzony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (dla zachowania formy elektronicznej wystarcza złożenie oferty w postaci elektronicznej i opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).