        Załącznik nr 2 do SIWZ

Parametry i warunki dotyczące systemu zintegrowanego
Producent/Firma......................, ................................., ................................................................
Typ aparatu:..........................., .................................., ..............................., .................................
## Rok produkcji:......................, ................................., .............................., ......................................

L.p.	Cecha/parametr	Wymagany	Oferowany
1	Platforma zintegrowana biochemiczno-immunologiczna tj. Umozliwiająca wykonanie badań biochemicznych i immunochemicznych bez potrzeby manualnego przenoszenia materiału biologicznego między poszczegolnymi analizatorami	TAK
3	Obsługa platformy przy pomocy jednego stanowiska komputerowego.	TAK
4	Analizator zapasowy (backup) używający tych samych odczynników, materiałów zużywalnych i pozostałych akcesoriów, które używa aparat główny.	TAK
5	Aparaty wyprodukowane nie później niż w 2017 roku.	TAK
6	Ilość miejsc dla próbek badanych powyżej 100	TAK
7	Ilość miejsc dla próbek CITO powyżej 10	TAK
9	Możliwość wykonywania oznaczeń w probówkach pierwotnych .	TAK
10	Statywy probówkowe uniwersalne dające możliwość jednoczesnego stosowania probówek różnych systemów pobierania krwi.	TAK
11	Możliwość dostawiania próbek bez konieczności przerywania pracy analizatora	TAK
13	Automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu liniowości metody	TAK
14	Detektor poziomu próbki iodczynników.	TAK
15	Detektor pęcherzyków powietrza w próbce badanej / i odczynnikach.	TAK
16	Detektor skrzepów w próbce badanej.	TAK
17	System posiada zasilanie awaryjne (UPS ) podtrzymujące pracę aparatu przez min. 20 minut przy braku zasilania elektrycznego	TAK
18	Automatyczna rejestracja prac konserwacyjnych w aparacie	TAK
19	Reczny czytnik kodów paskowych próbek, drukarka zewnętrzna, komputer i monitor.	TAK
20	Monitorowanie dat ważności odczynników i materiałów eksploatacyjnych oraz ich ilości na pokładzie analizatora.	TAK
21	Wbudowany program kontroli jakości z analizą Levey Jenningsa. / Możliwość stosowania reguł Westgarda.	TAK
22	Pełna archiwizacja wyników KJ	TAK

23	Graficzna i liczbowa prezentacja wyników KJ.	TAK
24	Dzienne i zbiorcze raporty kontrolne.	TAK
25	Interfejs dwukierunkowy, podłączenie analizatora do systemu informatycznego* na koszt dostawcy. ( Infomedica Asseco)	TAK
26	Pełny serwis analizatorów przez okres umowy na koszt Dostawcy	TAK
27	Max. 48 godziny na naprawy od zgłoszenia awarii w dni powszednie.	TAK
28	Internetowy nadzór nad analizatorami z zastrzeżeniem dostępu do danych pacjentów.	TAK
29	Deklaracja zgodności CE dla aparatów, odczynników / i pozostałych materiałów eksploatacyjnych.	TAK
30	Instrukcja obsługi w języku polskim.	TAK
31	Platforma zintegrowana biochemiczno-immunologiczna wyposażona w dwiestację uzdatniania wody; główną i zapasową.	TAK
32	Instalacja i doprowadzenie do pelnej zdolności pomiarowej aparatu glównego (kalibracja,kontrole i polączenie ze szpitalnym systemem informatycznym) 5 dni roboczych,a aparatu zapsowego 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.	TAK

*Uwaga! Informacje na temat systemu komputerowego dostępne pod numerem telefonu
52 35 45 324

UWAGA! Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

…........................................................
Podpis osoby upoważnionej