- AE/ZP-27-22/22	                                                                                                   ZAŁĄCZNIK NR 4

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG do badań neonatologicznych.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Aparat USG, fabrycznie nowy, z wbudowanym systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji. Wyposażony w wózek z czterema kołami, w tym minimum 2 skrętne, minimum 2 koła z blokadą. Rok produkcji nie wcześniej niż 2021 | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V AC. | TAK |  |
|  | Liczba kanałów przetwarzania minimum 300 000 | TAK |  |
|  | Monitor kolorowy, cyfrowy typu LED lub LCD o przekątnej ekranu minimum 21" | TAK |  |
|  | Rozdzielczość monitora minimum 1920 x 1024 | TAK |  |
|  | Minimum 8 stref regulacji TGC dostępne przy zastosowaniu fizycznych suwaków | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Maksymalna wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Minimum 6 stref regulacji LGC | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Maksymalna wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Regulacja wysokości konsoli w zakresie minimum 14 cm. | TAK |  |
|  | Konsola aparatu wyposażona w ekran dotykowy o przekątnej minimum 12 cali do sterowania funkcjami aparatu. | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania panelem dotykowym za pomocą zaprogramowanych gestów lub brak takiej funkcji | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowany aparat USG nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. Zaoferowany aparat USG posiada opisaną funkcję - 10 pkt. |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu minimum od 2MHz do 18MHz | TAK |  |
|  | Dynamika systemu minimum 270 dB | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Maksymalna wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Minimum 4 aktywne jednakowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych | TAK |  |
|  | Wbudowany fabrycznie w aparat podgrzewacz żelu | TAK |  |
|  | Maksymalna pojemność filmu w pamięci CINE minimum 6000 klatek | TAK |  |
|  | B-mode | TAK |  |
|  | Automatyczna, ciągła optymalizacja obrazu B-mode po wciśnięciu jednego klawisza. | TAK |  |
|  | FRAME RATE dla trybu B-mode: minimum 1300 obrazów/sek | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Maksymalna wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji aparatu minimum 32 cm. | TAK |  |
|  | Tryb M-Mode | TAK |  |
|  | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków minimum 8 kątów pracujące w połączeniu z trybem Color Doppler, z Dopplerem Pulsacyjnym PWD, z trybem obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, z trybem cyfrowej filtracji szumów, z obrazowaniem harmonicznym. | TAK |  |
|  | Cyfrowa filtracja szumów - wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości pracująca w połączeniu z trybem Color Doppler, z obrazowaniem w układzie skrzyżowanych ultradźwięków, z trybem obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej. Funkcja dostępna na obrazach na żywo i z archiwum aparatu. | TAK |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych, na obrazach z archiwum minimum 10x bez straty jakości obrazu | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Maksymalna wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci | TAK |  |
|  | Możliwość równoczesnego (symultanicznego) wyświetlania obrazu 2D i 2D z kolorem w trybie „LIVE" | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany mapy Dopplera kolorowego na obrazach zatrzymanych i obrazach z pamięci w celu analizy obrazu B-mode | TAK |  |
|  | Power Doppler (PD) | TAK |  |
|  | Power Doppler z uwidocznieniem kierunków przepływu | TAK |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) z mierzoną prędkością min.6500 cm/s | TAK |  |
|  | Maksymalny kąt skręcenia wiązki w COLOR Doppler tzw steer minimum 20 stopni. | TAK |  |
|  | Regulacja wielkości bramki PW-Dopplera minimum od 1mm do 15 mm | TAK |  |
|  | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 89° na żywo, obrazie zatrzymanym, na obrazie zapisanym w archiwum na dysku | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie Dopplera spektralnego zapisanych na dysku | TAK |  |
|  | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) wszystkie zaoferowane głowice | TAK |  |
|  | Doppler Fali Ciągłej dla głowic kardiologicznych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań: pediatrycznych, przezczaszkowych, położniczych; ginekologicznych; małych narządów; naczyniowych; mięśniowo-szkieletowych; brzusznych; kardiologicznych; urologicznych | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg, Minimum 2 gniazda USB. | TAK |  |
|  | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI, S-Video | TAK |  |
|  | Wbudowany dysk twardy przeznaczony na archiwizację danych pacjentów, raportów i obrazów >350 GB Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych minimum : • B/M-Mode - Regulacja wzmocnienie 2D gain - Regulacja wzmocnienia strefowego suwaków TGC - Powiększenie obrazu - Mapy szarości - Koloryzacja - Skala osi czasu dla M-Mode •PW-Mode - Wzmocnienie - Przesuniecie linii bazowej - Korekcja kąta - Inwersja spektrum - Format wyświetlania - Automatyczne kalkulacje - Modyfikacja obliczeń - Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego • Color Flow Mode -Przesunięcie Linii bazowej -Zmiana mapy koloru -Obrócenie (invert) | TAK |  |
| Głowice |
|  | Głowica sektorowa neonatologiczna do badań noworodków | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania minimum od 4,5 MHz do 11,0 MHz | TAK |  |
|  | Minimum 96 fizycznych elementów. | TAK |  |
|  | Maksymalny kąt obrazowania w trybie B minimum 90° | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Maksymalna wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Triplex-mode (B+CD+CWD) lub triplex-mode (B+CD+PWD) | TAK Punktacja: Zaoferowana głowica posiada funkcję triplex-mode (B+CD+PWD) - 0 pkt. Zaoferowana głowica posiada funkcję triplex-mode (B+CD+CWD) -10 pkt. |  |
|  | Głowica elektroniczna Liniowa typu hokey szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy minimum od 7 MHz do 18,0 MHz | TAK |  |
|  | Minimum 128 fizycznych elementów. | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Obrazowanie trapezoidalne | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia głowicy 8C-RS (producent GE) posiadanej przez Zamawiającego lub zaoferowanie i dostarczenie głowicy microconvex o parametrach min: - zakres częstotliwości min. 4,5 – 10 MHz - maksymalny kąt obrazowania min. 120 stopni - maksymalny promień krzywizny 11 mmR | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia głowicy 12L-RS (producent GE) posiadanej przez Zamawiającego lub zaoferowanie i dostarczenie głowicy liniowej o parametrach minimalnych: - zakres częstotliwości min. 5-12 MHz - ilość elementów minimum 192 - długość pola obrazowego maksimum 44 mm | TAK |  |
| Możliwość rozbudowy systemu |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar IMT z wybranego obszaru | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do półautomatycznego liczenia frakcji wyrzutowej (auto EF) lub brak takiej możliwości. | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowany aparat USG nie posiada możliwości rozbudowy o opisaną funkcję - 0 pkt. Zaoferowany aparat USG posiada możliwość rozbudowy o opisaną funkcję -10 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające uwidocznienie różnic sztywności tkanki. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o doppler tkankowy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczne pomiary biometrii płodu minimum BPD, HC, AC, FL lub brak takiej możliwości. | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowany aparat USG nie posiada możliwości rozbudowy o opisaną funkcję - 0 pkt. Zaoferowany aparat USG posiada możliwość rozbudowy o opisaną funkcję -10 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o bardzo czułe obrazowanie niskich i wolnych przepływów oparte na technologii bez użycia techniki dopplerowskiej lub brak takiej możliwości. | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowany aparat USG nie posiada możliwości rozbudowy o opisaną funkcję - 0 pkt. Zaoferowany aparat USG posiada możliwość rozbudowy o opisaną funkcję -10 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową kardiologiczną szerokopasmową ze zmianą częstotliwości pracy, Zakres częstotliwości pracy min. 2.0 - 4,0 MHz, minimum 64 fizyczne elementy, kąt obrazowania w trybie B minimum 90° | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną pediatryczną, Zakres częstotliwości min. 4.0 – 7.0 MHz, minimum 64 fizyczne elementy, kąt obrazowania w trybie B minimum 90°. | TAK |  |
|  | Wbudowany moduł podtrzymania zasilania aparatu pozwalający na przemieszczanie aparatu bez konieczności jego wyłączania – minimum 10 minut podtrzymania | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy techniczne w okresie gwarancji, wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi, wliczone w cenę oferty. | TAK podać ilość wymaganych przeglądów w ciągu jednego roku |  |
|  | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Maksymalna wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych, zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowany aparat USG nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. Zaoferowany aparat USG posiada opisaną funkcję - 10 pkt. |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.