Białystok, dn. 15.09.2023 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.69.2023

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

1. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **urządzeń z podziałem na 2 części**, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.
2. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

**Dotyczy części nr 1**

1. **Pytanie 1 –** dotyczy: **SWZ Część V pkt. 1 oraz Załącznik nr 2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt 2** ppkt. 6)

Czy Zamawiający w miejsce wymaganych materiałów informacyjnych potwierdzających wymagane parametry sprzętu dopuści karty katalogowe Wykonawcy w języku polskim, przygotowane w oparciu o oryginalne dokumenty Producenta? W przypadku oferowanych przez nas urządzeń oryginalne dokumenty Producenta są dostępne w języku angielskim i nie jest możliwe dostarczenie ich w języku polskim.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga kart katalogowych wykonawcy w języku polskim, przygotowanych w oparciu o oryginalne dokumenty producenta urządzenia. Zamawiający dopuszcza zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia pkt 2,ppkt. 6, materiały w języku angielskim - „Materiały informacyjne (np. prospekty i/lub foldery i/lub inne dokumenty) oferowanego sprzętu w języku polskim **i/lub** w języku angielskim”.

1. **Pytanie 2 –** dotyczy: **Załącznik nr 2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia – Rok produkcji**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia produkowanego seryjnie, fabrycznie nowego, nie powystawowego z rokiem produkcji 2022?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuści urządzenie z rokiem produkcji 2022.

**Dotyczy części 2**

1. **Czy Zamawiający dopuści urządzenie emitujące światło LED w zakresie 650 nm?**

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie dopuszcza emisji światła LED o długości fali 650 nm. Dla barwników, które Zamawiający chce używać ta długość fali nie będzie odpowiednia.

1. **Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez zmotoryzowanego systemu podnoszenia transiluminatora?**

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zmotoryzowany system podnoszenia transiluminatora pozwala na zmniejszenie odległości miedzy żelem/membraną a kamerą co umożliwia pozbycie się szumów i daje większą precyzję i dokładność obrazu w zależności od potrzeb Użytkownika.

1. **Czy Zamawiający dopuści wysuwany z urządzenia transiluminator o długości światła emitowanego 312 nm?**

**ODPOWIEDŹ:** Tak, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

1. **Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez wbudowanego ekranu, sterowane jednostką zewnętrzną np. typu laptop?**

**ODPOWIEDŹ**: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

1. **Czy Zamawiający dopuści urządzenie z limitowaną ilością licencji?**

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Nielimitowana ilość licencji pozwoli Zamawiającemu na swobodne dzielenie się oprogramowaniem ze współpracownikami i innymi grupami badawczymi.

1. Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza zmiany w treści SWZ j.n.:

W Części nr 1 (Sekwenator – 1 szt.) zmodyfikowano Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Rok produkcji.

W Części nr 2 (System do dokumentacji i analizy żeli i blotów metodą chemiluminescencji - 1 kpl.) zmodyfikowano Załącznik nr 2 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 1, ppkt 12.

*Zamawiający wprowadza nowy obowiązujący załącznik:*

* *Opis przedmiotu zamówienia (****Załącznik nr 2 do SWZ)*** *- w* ***części nr 1,***
* *Opis przedmiotu zamówienia (****Załącznik nr 2 do SWZ) – w części nr 2,***

*dokumenty w załączeniu.*

IV. Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

V. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

VI. Zamawiający informuje, że dokonane wyjaśnienia i zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

**W imieniu Zamawiającego**

**prof. dr hab. Janusz Dzięcioł PROREKTOR ds. KLINICZNYCH i SZKOLENIA ZAWODOWEGO ……………………………… /podpis na oryginale/**