## Załącznik Nr 4.1
AE/ZP-27-102/24 |  | ZAŁĄCZNIK NR 4.1
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1 poz. 1 i 2
L.p. | Wymagane parametry | Wpisać oferowane parametry
Pozycja 1 - Glukometry do pomiaru stężenia glukozy w krwi pełnej
1. | Czas pomiaru nie dłuższy niż 5 sekund.
2. | Hematokryt co najmniej w zakresie 10-65 %.
3. | Minimalny zakres pomiarowy 0,6 - 33,3 mmol/l = 10 - 600 mg/dl.
4. | Wymagana objętości krwi - nie większa niż 0,8 ul.
5. | Kapilara zasysająca krew na szczycie paska testowego.
6. | Możliwość przeprowadzenia oznaczenia z próbki: krwi włośniczkowej.
7. | Automatyczne włączanie i wyłączanie glukometru - glukometr włącza się samoczynnie poprzez wprowadzenie testu paskowego oraz wyłącza się automatycznie w ciągu 5 sekund po wyjęciu testu - po usunięciu paska.
8. | Zasada pomiaru: biosensoryczna.
9. | Autokodowanie.
10. | Materiał kontrolny na trzech poziomach.
11. | Okres ważności materiału kontrolnego minimum 3 miesiące po otwarciu fiolki.
12. | Wyrzutnik pasków pomiarowych.
13. | Wielkość cyfr wyświetlacza min.1 cm.
14. | Spełnianie wymogów normy PN-EN ISO 15197:2015 - wymagania dotyczące systemów monitorujących poziom glukozy we krwi do samokontroli u chorych na cukrzycę, lub równoważnej.
15. | Dostawa glukometrów i materiałów kontrolnych - wraz z pierwszą zamówioną dostawą testów paskowych.
16. | Instrukcja prowadzenia badań w języku polskim, która będzie dostarczona wraz z glukometrami.
17. | Gwarancja sprawności glukometrów przez okres obowiązywania umowy, w tym wliczone w dzierżawę materiały kontrolne zabezpieczające kontrolę wszystkich glukometrów na trzech poziomach 2 razy w tygodniu.
18. | Wliczony w dzierżawę serwis: w przypadku awarii czas wymiany na sprawny glukometr - do 3 dni roboczych. Wysłanie aparatu do naprawy jak i przysłanie sprawnego na koszt Wykonawcy.
19. | Zasilanie - bateria litowa; podać rodzaj baterii.
Pozycja 2 - Testy paskowe do pomiaru stężenia glukozy w krwi
1. | Testy paskowe do pomiaru stężenia glukozy w krwi komatybilne z glukometrami zaoferowanymi w pozycji 1.
2. | Stabilność testów paskowych - nie mniej niż 18 miesięcy od daty produkcji.
3. | Gwarantowany okres ważności testów – minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
4. | Okres ważności pasków po otwarciu fiolki minimum 6 miesięcy.
UWAGA! Oferta nie spełniająca powyższych wymagań zostanie odrzucona

## Załącznik Nr 4.2
AE/ZP-27-102/24 |  | ZAŁĄCZNIK NR 4.2
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2 poz. 1 i 2
L.p. | Wymagane parametry | Wpisać oferowane parametry
Pozycja 1 - Glukometry do pomiaru stężenia glukozy w krwi pełnej noworodków
1. | Czas pomiaru nie dłuższy niż 4 sekundy.
2. | Hematokryt co najmniej w zakresie 10-65 %.
3. | Minimalny zakres pomiarowy 0,6 - 33,3 mmol/l = 10 - 600 mg/dl.
4. | Wymagana objętości krwi - nie większa niż 0,8 ul.
5. | Kapilara zasysająca krew na szczycie paska testowego.
6. | Możliwość przeprowadzenia oznaczenia z próbki: krwi włośniczkowej, żylnej oraz noworodkowej .
7. | Automatyczne włączanie i wyłączanie glukometru - glukometr włącza się samoczynnie poprzez wprowadzenie testu paskowego oraz wyłącza się automatycznie w ciągu 15 sekund po wyjęciu testu - po usunięciu paska.
8. | Zasada pomiaru: biosensoryczna.
9. | Autokodowanie.
10. | Materiał kontrolny na dwóch poziomach.
11. | Okres ważności materiału kontrolnego minimum 3 miesiące po otwarciu fiolki.
12. | Wyrzutnik pasków pomiarowych.
13. | Wielkość cyfr wyświetlacza min.1 cm.
14. | Spełnianie wymogów normy PN-EN ISO 15197:2015 - wymagania dotyczące systemów monitorujących poziom glukozy we krwi do samokontroli u chorych na cukrzycę, lub równoważnej.
15. | Dostawa glukometrów i materiałów kontrolnych - wraz z pierwszą zamówioną dostawą testów paskowych.
16. | Instrukcja prowadzenia badań w języku polskim, która będzie dostarczona wraz z glukometrami.
17. | Gwarancja sprawności glukometrów przez okres obowiązywania umowy, w tym wliczone w dzierżawę materiały kontrolne zabezpieczające kontrolę wszystkich glukometrów na dwóch poziomach 2 razy w tygodniu .
18. | Wliczony w dzierżawę serwis: w przypadku awarii czas wymiany na sprawny glukometr - do 3 dni roboczych. Wysłanie aparatu do naprawy jak i przysłanie sprawnego na koszt Wykonawcy.
19. | Zasilanie - bateria litowa; podać rodzaj baterii.
Pozycja 2 - Testy paskowe do pomiaru stężenia glukozy w krwi
1. | Testy paskowe do pomiaru stężenia glukozy w krwi komatybilne z glukometrami zaoferowanymi w pozycji 1.
2. | Stabilność testów paskowych - nie mniej niż 18 miesięcy od daty produkcji.
3. | Gwarantowany okres ważności testów – minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
4. | Okres ważności pasków po otwarciu fiolki minimum 6 miesięcy.
UWAGA! Oferta nie spełniająca powyższych wymagań zostanie odrzucona