Gdańsk, dnia 24.08.2021 r.

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego, zamrażarki, roweru treningowego – 4 pakiety.**

**nr postępowania: GUM2021 ZP0096**

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż udziela wyjaśnień zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy pzp.

**Dotyczy Pakietu 2.**

**Pytanie 1:** Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamrażarkę o ciężarze 333 kg?

**Odpowiedz:** Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o ciężarze 333 kg.

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali zwykłej malowanej grubą warstwą farby?

**Odpowiedz:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 3:** Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych (szerokość x głębokość x wysokość: 1030 x 882 x 1993mm i wymiarach wewnętrznych (szerokość x głębokość x wysokość) 870 x 600 x 1400mm?

**Odpowiedz:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 4:** Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczem LCD dotykowym?

**Odpowiedz:** Zamawiający dopuszcza urządzenie z wyświetlaczem LCD dotykowym.

**Pytanie 5:** Czy Zamawiający dopuści urządzenie z portem USB zamiast złącza RS 485?

**Odpowiedz:** Zamawiający dopuszcza urządzenie z portem USB zamiast złącza RS 485.

**Pytanie 6:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamrażarki, w której nie ma bezpośredniego alarmu zabrudzonego filtra i zbyt wysokiej temperatury zewnętrznej a w zamian jest alarm dla wymiennika ciepła, którego uaktywnienie się jest konsekwencją między innymi zbyt wysokiej temperatury zewnętrznej i zabrudzonego filtru?

**Odpowiedz:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 7:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamrażarki z fabrycznym systemem podtrzymywania temperatury CO2, który poprzez połączenie z zamrażarką jest dodatkowo monitorowany?

**Odpowiedz:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 8:** Czy ze względu, że standardowe zużycie CO2 przez systemem podtrzymywania temperatury podczas awarii urządzenia wynosi średnio 4 litry na godzinę a stosowanych do tego celu butli syfonowych się „nie dopełnia", Zamawiający zrezygnuje z systemu monitorowania ilości gazu zużytego i pozostałego w butli, ponieważ taki system mierzy tylko szacunkowe zużycie CO2 a butle należy wymienić na nową w zasadzie po każdorazowym zadziałaniu systemu aby zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych próbek?

**Odpowiedz:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 9:** Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wymiarach zewnętrznych: 1041 x 980 x 1980 mm?

**Odpowiedz:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 10:** Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wadze 345 kg?

**Odpowiedz:** Zamawiający dopuszcza zamrażarkę o wadze 345 kg.

**Dotyczy Pakietu 3.**

**Pytanie 11:** Czy Zamawiający dopuści pH-metr z zakresem pomiaru od -2,00 do 16,00 pH?

**Odpowiedz:** Tak, zgodnie z SWZ.

**Pytanie 12:** Czy Zamawiający dopuści pH-metr bez wodoszczelnej obudowy?

**Odpowiedz:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Dotyczy projektu umowy.**

**Pytanie 13:** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu instalacji, uruchomienia oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi stacjonarnego miernika pH?

**Odpowiedz:** Zamawiający w zakresie Pakietu 3 odstępuje od wymogu instalacji, uruchomienia oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi stacjonarnego miernika pH.

**Pytanie 14:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dokonania naprawy gwarancyjnej z 7 do 10 dni roboczych?

**Odpowiedz:** Zamawiający w zakresie Pakietu 3 wydłuża termin dokonania naprawy gwarancyjnej z 7 do 10 dni roboczych. Odpowiednie zapisy zostaną wprowadzone do umowy.

**Pytanie 15:** (§6 ust.1, pkt.a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO przedmiotu umowy?

**Odpowiedz:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

**Pytanie 16:** (§6 ust.1, pkt.b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO przedmiotu umowy?

**Odpowiedz:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

**Pytanie 17:** (§ 6 ust. 1 pkt. c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO przedmiotu umowy?

**Odpowiedz:** Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

 *Kanclerz*

 */-/*

 *Marek Langowski*

*Sprawę prowadzi: Joanna Laskowska*